## Allgemein
Universitätsklinikum Düsseldorf
Allgemeine Vorbemerkungen
Im Rahmen dieser Ausschreibung ist vorgesehen, die Räumlichkeit 008.00 – Spülküche des Labors 14.81 der Herzchirurgie mit neuen Geräten zur Wasseraufbereitung auszustatten. Konkret geht es um die Beschaffung von zwei Reinstwasseranlagen, sowie einer Enthärtungsanlage.
Soweit Änderungen oder Anmerkungen und Hinweise zur Beurteilung des Angebotes erforderlich sind, sind Bieterfragen zu stellen.
Alle technischen Angaben sind Mindestangaben, d.h. der anzugebende Wert muss mindestens der Vorgabe entsprechen, oder höherwertig sein.
Der neueste Gerätestandard ist anzubieten. Sollten sich bis zur Auftragsvergabe oder während der Vertragslaufzeit bis zur Lieferung technische Verbesserungen im Rahmen der geforderten Leistung ergeben, so sind diese ohne Mehrkosten zu realisieren. Darüber hinausgehende Leistungen sind dem Auftraggeber mit den eventuellen Mehrkosten anzuzeigen. Die Beauftragung dieser Mehrleistungen behält sich der Auftraggeber vor.
Eintragungen sind ausschließlich in den gelb markierten Feldern des Leistungsverzeichnisses in Spalte D vorzunehmen.
Als Zuschlagskriterium entscheidet der Preis zu 100%.
In den Angebotspreis sind einzukalkulieren:
▪ Verpackung (die Verpackung muss zurückgenommen werden!)
▪ Lieferung frei Verwendungsstelle komplett betriebsbereit inkl. allem zum Betrieb erforderlichen Zubehörs! Bei medizintechnischen Geräten und Anlagen werden daher Nachforderungen für die Lieferung von Teilen, die im Text nicht ausdrücklich erwähnt, jedoch für die einwandfreie und sichere Funktion notwendig sind, ausgeschlossen.
▪ Dem Angebot ist eine ausführliche Systembeschreibung mit allen möglichen Optionen und komplett aufgelistetem und eingerechnetem Lieferumfang beizulegen.
▪ Transportversicherung
▪ Alle gesetzlich geforderten Prüfungen müssen vor Erstinbetriebnahme durchgeführt sein und mit entsprechenden Prüf- bzw. Abnahmeprotokollen belegt sein. Diese sind der Medizintechnik des jeweiligen Standorts bei Übergabe auszuhändigen.
▪ Die Abnahme der Leistungen ist schriftlich vom Auftragnehmer zu beantragen, einvernehmlich mit einem Vertreter des Auftraggebers durchzuführen und durch ein gemeinsam unterzeichnetes Abnahmeprotokoll des Auftraggebers zu beurkunden.
▪ Bei der offiziellen Abnahme und Inbetriebnahme müssen alle Geräte und Anlagen entsprechend den geforderten Bedingungen der Ausschreibung einsatzfähig sein.
▪ Sämtliche im Angebot genannten technischen Daten und Leistungen sind verbindlich und bei der Übergabe kostenlos vom Auftragnehmer nachzuweisen. Die hierfür erforderlichen Messinstrumente sind vom Auftragnehmer zu stellen. Vor der Abnahme sind Probeläufe, welche die volle Leistungsfähigkeit sicherstellen, durchzuführen
▪ Kann wegen grober Mängel oder fehlender Anlagenteile eine Abnahme zum schriftlich vereinbarten und wahrgenommenen Termin nicht durchgeführt werden, so sind die hierfür entstandenen Kosten der Beteiligten sowie alle Fahr- und Nebenkosten vorn Auftragnehmer zu tragen.
▪ Ausführliche Einweisung: Wissenschaftliche Mitarbeiter, Ärzte, Medizintechnik
▪ 24 Monate Gewährleistung
Die Gewährleistungsfrist beginnt vom Tage der vollständigen, mängelfreien Abnahme durch den Auftraggeber. Der Ablauf der Gewährleistungsfrist wird im Abnahmeprotokoll dokumentiert.
Hinweis zum Leistungsverzeichnis:
Wertung
A = Ausschluss bei Nichterfüllung
I = Informationsangabe ohne Wertung

## Wasseraufbereitung
Uniklinik Düsseldorf
Laborwasseraufbereitung
Position | Stichwort | Wertung
1 | Laborwasseraufbereitung
| Im Cure3D-Labor an der Uniklinik Düsseldorf wird die Spülküche kernsaniert und mit Labormöbel neu ausgestattet. Im Zuge dieser Neuausstattung soll eine Reinstwasseranlage Typ 1, eine Reinwasseranlage Typ 2 und eine Wasserenthärtungsanlage beschafft werden. Primäres Ziel ist es, das Labor mit Reinstwasser des Typ 1 für Analysezwecke zu versorgen. Sekundär soll die Reinwasseranlage Typ 2 einen Laborautoklav und eine Laborspülmaschine in der Spülküche versorgen. Da im Labor nur eine Wasserversorgung mit 14,8 °dH zur Verfügung steht, soll zusätzlich eine Enthärtungsanlage beschafft werden, welche die Reinstwasseranlagen, die Reinwasseranlage, den Laborsterilisator und die Laborspülmaschine mit enthärtetem Wasser versorgt. | I
Zum Anschluss der Anlagen stehen folgende Anschlüsse zur Verfügung:
· 1x Steckdosen 230 V, 16 A über Tischplatte
· 3x Steckdosen 230 V, 16 A im Unterbau
· 1x Kaltwasseranschluss endend mit Auslaufventil DN20 für Schlauchverschraubung im Unterbau
· 1x Ablauf DN50 mit Siphon und Einlauftrichter im Unterbau
Dem Anhang liegen eine Raumskizze und eine Skizze des schematischen Aufbaus des Unterbaus der Wasseraufbereitung bei.
1.1 | Reinstwasseranlagen
1.1.10 | Reinstwasseranlage Typ 1 | I
Anzahl: 1 Stück
Zur Herstellung von Reinstwasser vom Typ 1 nach ASTM für analytische Laboranwendungen in der Mikrobiologie
| Anforderungen an die Reinstwasseranlage | A
· Reinstwasserleistung: ≥ 60 l/h
· Horizontal und vertikal beweglichem Entnahmearm mit integriertem Bedienmodul und volumetrischem Dosiersystem (Dosiermöglichkeit von 0,1 l bis 20 l)
· Integrierte Leitfähigkeitsmessung
· Behandlung mit UV-Licht zur Keimreduktion
· Lärmpegel: ≤ 45 dB
· Ultrafiltration und Filtration von Pyrogenen und RNasen, Sterilfilter mit ≤ 0,2 µm Porengröße
· Steuerung über Display mit Menüführung auf Deutsch
· Gesamthöhe von maximal 600 mm
· Inklusive Erstausstattung an betriebsrelevanten Verbrauchsmaterialien, wie z. B. Desinfektionskits, Salztabletten oder Filtereinsätze
· Inklusive zusätzlicher Reinstwasser-Kartusche und ggfs. Vorbehandlungskartusche
· Montage und Befestigungsmaterial inklusive
· Inklusive Inbetriebnahme und Einweisung
· Angeschlossen und versorgt wird die Reinstwasseranlage Typ1 durch die Wasserenthärtungsanlage. Die Reinwasseranlage muss entsprechend auf die Versorgung mit enthärtetem Wasser durch Enhärtungsanlage die abgestimmt sein.
· Die Verrohrung untereinander ist inklusive und aufeinander abgestimmt. Die Anlagen sind miteinander kompatibel.
Anforderungen an das Reinstwasser Typ 1
· Leitfähigkeit: ≤ 0,056 µS/cm
· TOC-Wert: ≤ 5 ppb
· Keimreduktion: ≤ 0,01 KBE/ml
· Reinstwasser Typ 1 nach ASTM
| Angebotenes Modell: | [Modell]
| Nettopreis: | [Euro]
1.1.20 | Reinstwasseranlage Typ 2
| Anzahl=1 Stück | I
Zur Herstellung von Reinwasser Typ 2 nach ASTM für die Versorgung der Dampferzeugung des Laborsterilisators und für die Hauptspülgänge der Laborspülmaschine
| Anforderungen an die Reinwasseranlage Typ 2 | A
· Reinwasserleistung: ≥ 40 l/h
· UV-Modul zur Keimreduktion des Reinwassers
· Vorratstank von: ≥ 50 Litern
· Tankbelüftung über Sterilfilter mit mindestens 0,2 µm Porengröße
· Lärmpegel: ≤ 45 dB
· Steuerung über Display mit Menüführung auf Deutsch
· Integrierte Leitfähigkeitsmessung
· Druckerhöhungspumpe zum Erzeugen von min. 4 bar mit einer Förderleistung von min. 1 m³/h
· Inklusive Erstausstattung an betriebsrelevanten Verbrauchsmaterialien, wie z. B. Desinfektionskits, Salztabletten oder Filtereinsätze
· Inklusive zusätzlicher Reinwasser-Kartusche und ggfs. Vorbehandlungskartusche
· Reinstwasseranlage Typ2 und die Wasserenthärtungsanlage müssen zusammen in einen 120 cm breiten und 70 cm tiefen sockellosen Standard-Unterbauschrank passen
· Montage und Befestigungsmaterial inklusive
· Inklusive Inbetriebnahme und Einweisung
· Angeschlossen und versorgt wird die Reinwasseranlage Typ2 durch die Wasserenthärtungsanlage. Die Reinwasseranlage muss entsprechend auf die Versorgung mit enthärtetem Wasser durch die Wasserenthärtungsanlage abgestimmt sein.
· Die Verrohrung untereinander ist inklusive und aufeinander abgestimmt. Die Anlagen sind miteinander kompatibel.
Anforderungen an das Reinwasser Typ
· Leitfähigkeit: ≤ 1 µS/cm
· Reinwasser Typ 2 nach ASTM
| Angebotenes Modell: | [Modell]
| Nettopreis: | [Euro]
1.2 | Wasserenthärtungsanlage
1.2.10 | Wasserenthärtungsanlage | I
Anzahl= 1 Stück
Vollautomatische Wasserenthärtungsanlage zur Herstellung von enthärtetem Trinkwasser gemäß DIN2000 für die Vorbehandlung und Versorgung der Reinst- und Reinwasseranlage . Zusätzlich soll die Wasserenthärtungsanlage zur Kühlwasserversorgung des Laborsterilisators und zur Versorgung der Vorspülung der Laborspülmaschine genutzt werden.
| Anforderungen an die Enthärtungsanlage | A
· Nenndurchfluss: ≥ 300 Liter/h
· Kapazität: ≥ 30 m³ x °dH
· Enthärtung: ≤ 0,1 °dH
· Salzvorrat: ≥ 20 kg
· Harzvolumen ≥ 8 Liter
· Betriebsdruck: 2-6 bar
· Inklusive Wasserzähler, Wasserwächter und Systemtrenner
· Inklusive Erstausstattung an betriebsrelevanten Verbrauchsmaterialien, wie z. B. Desinfektionskits, Salztabletten oder Filtereinsätze
· Reinstwasseranlage Typ2 und Wasserenthärtungsanlage müssen zusammen in einen 120 cm breiten und 70 cm tiefen sockellosen Standard-Unterbauschrank passen
· Montage und Befestigungsmaterial inklusive
· Inklusive Inbetriebnahme und Einweisung
· Angeschlossen und versorgt wird die Wasserenthärtungsanlage durch einen bauseitigem Kaltwasseranschluss. Es ist davon auszugehen, dass das Speisewasser der Uniklinik Düsseldorf eine Härte von: 14,8 °dH hat. Die Verrohrung an den Kaltwasseranschluss ist inklusive.
| Angebotenes Modell: | [Modell]
| Nettopreis: | [Euro]
1.3 | Wartung
1.3.10 | Vollwartungsvertrag für die Wasserenthärungs-, Rein-, und Reinstwasseranlagen über 4 Jahre | I
Anzahl=1 Stück
| Gültig für die Rein- und Reinstwasseranlagen Typ 1 und Typ 2 und die Enthärtungsanlage: | A
Dauer: 4 Jahre
Der Vollwartungsvertrag wird gesondert beauftragt. Bei vereinbarter pauschaler Vergütung verpflichtet sich der AN, während der Vertragslaufzeit die Betriebsbereitschaft der Enthärtungs-, Rein- und Reinstwasseranlagen und dessen Zubehör, sowie der spezifizierten Hard- und Software aufrechtzuerhalten und wiederherzustellen. Der AN erbringt im vereinbarten Umfang Inspektions-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten.
Der AN führt die routinemäßige Durchsicht der Geräte durch. Er ist verantwortlich für den Erhalt des einwandfreien Zustandes und für die Erhaltung der Funktion der Anlagen. Der AN erbringt nach einer Arbeitsanweisung des AN regelmäßig erforderliche Maßnahmen, einschließlich Beseitigen von betriebsbedingten Verunreinigungen an den Anlagen selbst. Der AN:
· überprüft die elektrische und mechanische Sicherheit
· kontrolliert die Gerätefunktion und Leistungsfähigkeit
· reinigt, gleicht ab und justiert Mess- und Überwachungsgeräte
· prüft Dichtigkeit
· prüft und tauscht Filter
· kontrolliert auf Abnutzungserscheinungen
· reinigt, schmiert und justiert mechanische Anlagenteile
· behebt sämtliche Störungs- und Reparaturarbeiten
· führt alle Updates der Software und Software Release Upgrades für alle Systemkomponenten (Upgrades der Betriebssystemsoftware auf das jeweilige neueste Produkt, Upgrade der Software aller Hardwarekomponenten) durch
Die Servicehotline ist deutschsprachig und gewährleistet bei Störungen eine telefonische Unterstützung durch einen deutschsprachigen Servicetechniker noch am selben Tag (Mo-Fr, 8:00 – 17:00). Ist ein Servicetechniker vor Ort nötig, so ist dieser innerhalb von 5 Werktagen vor Ort. Der Auftragnehmer versichert, dass eine Ersatzteillieferung innerhalb von 2 Werktagen (ab dem Zeitpunkt der Fehleridentifikation) gewährleistet ist. Alle erforderlichen Ersatzteile, Verschleißteile und Hilfsstoffe dieser Maßnahmen sind inklusive, jedoch nicht die Betriebsstoffe. Der AN dokumentiert Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, inklusive aller relevanter Messdaten.
Mit der Vergütung sind alle sich aus den Leistungen ergebenden Nebenkosten, wie Fahrt- und Transportkosten, Auslösungen, Tage- und Übernachtungsgelder, Schmutz- und Erschwerniszuschläge abgegolten.
Gesondert vergütet werden Instandhaltungsmaßnahmen, die aufgrund höherer Gewalt oder mutwilliger Einwirkung auf das Lager und seiner Komponenten notwendig sind.
Der AN ist verpflichtet, die Instandhaltungsmaßnahmen möglichst ohne Störung für den Betriebsablauf des AG durchzuführen.
Der AN hat seine Leistungen (ausgenommen Störungsbeseitigungen) während der normalen Arbeitszeiten des AG durchzuführen.
Wartungstermine sind vorab mit dem Nutzer anzumelden. Nach Durchführung der Tätigkeiten werden wesentliche Protokolle dem technischen Dienst übergeben.
Der AN ist verpflichtet, den technischen Dienst über voraussichtliche wartungsbedingte Störungen unverzüglich zu unterrichten und dafür die Genehmigung des AG einzuholen. Hinweise auf besonders wartungsbedingte Störungen/Verzögerungen usw. sind unter Angabe der Ursache und in das Wartungsprotokoll aufzunehmen.
Vertragsbeginn: nach Abnahme
Dauer: 4 Jahre
2 Jahre Mängelanspruchsfrist
2 Jahre anschließend
1. Jahr (Mängelanspruchsfrist; nur Inspektions- und Wartungsanteil)
| 'EP:'........................................'Euro netto | [Euro]
2. Jahr (Mängelanspruchsfrist; nur Inspektions- und Wartungsanteil)
| EP:'........................................'Euro netto | [Euro]
3. Jahr
| EP:'........................................'Euro netto | [Euro]
4. Jahr
| EP:'........................................'Euro netto | [Euro]
| Gesamt über 4 Jahre | [Euro]
1.4 | Gesamtkosten:
| Gesamtkosten Pos. 1.1.10 + 1.1.20 + 1.2 + 1.3 (netto) | [Euro]
| Gesamtkosten Pos. 1.1.10 + 1.1.20 + 1.2 + 1.3 (brutto) | [Euro]
1
EP:'........................................'Euro netto