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Angaben zu dem angebotenen „Ionenchromatograph mit Leitfähigkeitsdetektor und Suppressor“

(zu jedem der aufgeführten Punkte sind Angaben zu den konkreten Spezifikationen/Anforderungen des angebotenen Gerätes zu machen, mindestens ist anzugeben „vorhanden“ oder „nicht vorhanden“, ggf. ist die Fundstelle in den weiteren Angebotsunterlagen anzugeben.)
								    
1. Anforderungen:
[bookmark: _Hlk225953952][bookmark: _Hlk205877623]
Ionenchromatograph geeignet für die Analytik von Anionen in Trinkwasser und verwandten Matrices (z.B. Badebeckenwasser, Mineralwasser, Quellwasser) gem. der DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07, DIN EN ISO 10304-4 (D 25): 2024-07 sowie DIN EN ISO 15061 (D 34): 2001-12. Die Quantifizierung der Analyten erfolgt mittels Leitfähigkeitsdetektion und vorgeschaltetem Suppressor. 

- Folgende Anionen werden bestimmt: Fluorid, Chlorid, Sulfat, Nitrat, Bromid, Chlorat und Chlorit sowie im Spurenbereich Chlorat, Chlorit und Bromat. Insbesondere bei der Analytik von Bromat im Spurenbereich muss die störungsfreie Bestimmung auch neben höheren Chlorit- und Chlorid-Gehalten uneingeschränkt möglich sein. Erforderlich wäre hier ggf. eine vorherig geschaltete online-Anreichung von Bromat für den möglichst automatisierten Probenlauf. 
- Die Bestimmungsgrenze der Analytik muss mindestens in folgenden Bereichen liegen (Angaben gem. Trinkwasserverordnung für die dort grenzwertbehafteten Parameter): 

· Chlorid, Nitrat, Sulfat: 1 mg/l 
· Fluorid: 0,1 mg/l 
· Chlorat: 0,02 mg/l 
· Chlorit: 0,05 mg/l 
· Bromat: 0,003 mg/l 

- Probengeber (Autosampler): geeignet zur automatisierten Injektion von Proben aus 1,5 ml Eppendorf-Gefäßen (mit und ohne Deckel) mit Kapazitäten von mindestens 150 Proben 

- Integrierter Entgaser 

- Leitfähigkeitsdetektor: stabile Messungen im Bereich von mind. 0,003 bis 200 mg/l 




Steuer- und Auswertesoftware
➢ Validierte, datenbankbasierte (Oracle, SQL Server etc.) Steuer- und Auswertungssoftware, geeignet ab Windows 11 mit Möglichkeit von Upgrades auf zukünftige Windows-Versionen
  ➢ Import und Export von Läufen/Ergebnisdaten als CSV- und/oder Text-Datei



Ionenchromatograph, Detektor, Autosampler und Software sollten alle vom gleichen Hersteller stammen. 


Optional: 

· Monitor 
· mind. 24 Zoll” TFT Wide Screen		


· Computer komplett vorinstalliert, aktuelles Betriebssystem (Windows 11), muss die Anforderungen der zu steuernden Geräte erfüllen


Sonstige Leistungspflichten des Auftragnehmers

· Der Lieferumfang muss eine geeignete Säule und Vorsäule für die Messung umfassen. 

· Applikationsunterstützung

· Kostenlose Software-Updates für mind. 5 Jahre




3. Anforderungen an das Angebot 

· Anforderungen sind durch entsprechende Zertifikate zu belegen.

· Im Rahmen der Angebotsprüfung muss die Möglichkeit gegeben sein, dass der Bieter Ringversuchsmaterial für die Messung der genannten Parameter nach Zusendung durch das CVUA-OWL hinsichtlich der genannten Anionen misst und auswertet. Zudem muss die Anlage auf Wunsch des CVUA-OWL demonstriert werden (auch online). 

· Benennung der erforderlichen Hardwarekonfiguration für eine effiziente Nutzung des Systems

· Angebot für Ersatz- bzw. Verschleißteile, die regelmäßig gewechselt werden müssen mit Intervall des Wechsels und deren Kosten

· Umfassende Angabe der bauseits erforderlichen Leistungen (z.B. Installationen) bzw. der Anforderungen an den Standort

· Angabe der Anzahl der in Deutschland von diesem System installierten Geräte

· Referenzliste 

· Angabe der üblichen Reaktionszeit Service (ohne Wartungsvertrag)

· Angabe der garantierten Reaktionszeit Service (ohne Wartungsvertrag)

· Angabe von Umfang und Kosten eines Wartungsvertrages für eine jährliche Wartung.

· Preisliste Serviceeinsätze

· Angaben zum Energieverbrauch des Gerätes

· Angaben zur Geräuschentwicklung des Gerätes sowie ggf. zu Maßnahmen zur Geräuschreduzierung

· Zusicherung, dass das Arbeitsmittel den berufsgenossenschaftlichen und staatlichen Rechtsvorschriften des Arbeitsschutzes entspricht




4. Sonstige Vertragsverbindliche Angaben
· Lieferzeit nach Auftragserteilung 
· Gewährleistung (soweit länger als zwei Jahre) 
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