CVUA-OWL · Postfach 2754 · D-32717 Detmold		Detmold, den 19.05.2026        		Vergabe-Nr.:  4/2026

Angaben zu dem angebotenen „Ionenchromatograph mit Leitfähigkeitsdetektor und Suppressor“

(zu jedem der aufgeführten Punkte sind Angaben zu den konkreten Spezifikationen/Anforderungen des angebotenen Gerätes zu machen, mindestens ist anzugeben „vorhanden“ oder „nicht vorhanden“, ggf. ist die Fundstelle in den weiteren Angebotsunterlagen anzugeben.)

- Anforderungen:

Ionenchromatograph geeignet für die Analytik von Anionen in Trinkwasser und verwandten Matrices (z.B. Badebeckenwasser, Mineralwasser, Quellwasser) gem. der DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07, DIN EN ISO 10304-4 (D 25): 2024-07 sowie DIN EN ISO 15061 (D 34): 2001-12. Die Quantifizierung der Analyten erfolgt mittels Leitfähigkeitsdetektion und vorgeschaltetem Suppressor.

- Folgende Anionen werden bestimmt: Fluorid, Chlorid, Sulfat, Nitrat, Bromid, Chlorat und Chlorit sowie im Spurenbereich Chlorat, Chlorit und Bromat. Insbesondere bei der Analytik von Bromat im Spurenbereich muss die störungsfreie Bestimmung auch neben höheren Chlorit- und Chlorid-Gehalten uneingeschränkt möglich sein. Erforderlich wäre hier ggf. eine vorherig geschaltete online-Anreichung von Bromat für den möglichst automatisierten Probenlauf.

- Die Bestimmungsgrenze der Analytik muss mindestens in folgenden Bereichen liegen (Angaben gem. Trinkwasserverordnung für die dort grenzwertbehafteten Parameter):

- Chlorid, Nitrat, Sulfat: 1 mg/l

- Fluorid: 0,1 mg/l

- Chlorat: 0,02 mg/l

- Chlorit: 0,05 mg/l

- Bromat: 0,003 mg/l

- Probengeber (Autosampler): geeignet zur automatisierten Injektion von Proben aus 1,5 ml Eppendorf-Gefäßen (mit und ohne Deckel) mit Kapazitäten von mindestens 150 Proben

- Integrierter Entgaser

- Leitfähigkeitsdetektor: stabile Messungen im Bereich von mind. 0,003 bis 200 mg/l

Steuer- und Auswertesoftware

➢ Validierte, datenbankbasierte (Oracle, SQL Server etc.) Steuer- und Auswertungssoftware, geeignet ab Windows 11 mit Möglichkeit von Upgrades auf zukünftige Windows-Versionen

➢ Import und Export von Läufen/Ergebnisdaten als CSV- und/oder Text-Datei

Ionenchromatograph, Detektor, Autosampler und Software sollten alle vom gleichen Hersteller stammen.

Optional:

- Monitor

  - mind. 24 Zoll” TFT Wide Screen

- Computer komplett vorinstalliert, aktuelles Betriebssystem (Windows 11), muss die Anforderungen der zu steuernden Geräte erfüllen

## Sonstige Leistungspflichten des Auftragnehmers

- Der Lieferumfang muss eine geeignete Säule und Vorsäule für die Messung umfassen.

- Applikationsunterstützung

- Kostenlose Software-Updates für mind. 5 Jahre

3. Anforderungen an das Angebot

- Anforderungen sind durch entsprechende Zertifikate zu belegen.

- Im Rahmen der Angebotsprüfung muss die Möglichkeit gegeben sein, dass der Bieter Ringversuchsmaterial für die Messung der genannten Parameter nach Zusendung durch das CVUA-OWL hinsichtlich der genannten Anionen misst und auswertet. Zudem muss die Anlage auf Wunsch des CVUA-OWL demonstriert werden (auch online).

- Benennung der erforderlichen Hardwarekonfiguration für eine effiziente Nutzung des Systems

- Angebot für Ersatz- bzw. Verschleißteile, die regelmäßig gewechselt werden müssen mit Intervall des Wechsels und deren Kosten

- Umfassende Angabe der bauseits erforderlichen Leistungen (z.B. Installationen) bzw. der Anforderungen an den Standort

- Angabe der Anzahl der in Deutschland von diesem System installierten Geräte

- Referenzliste

- Angabe der üblichen Reaktionszeit Service (ohne Wartungsvertrag)

- Angabe der garantierten Reaktionszeit Service (ohne Wartungsvertrag)

- Angabe von Umfang und Kosten eines Wartungsvertrages für eine jährliche Wartung.

- Preisliste Serviceeinsätze

- Angaben zum Energieverbrauch des Gerätes

- Angaben zur Geräuschentwicklung des Gerätes sowie ggf. zu Maßnahmen zur Geräuschreduzierung

- Zusicherung, dass das Arbeitsmittel den berufsgenossenschaftlichen und staatlichen Rechtsvorschriften des Arbeitsschutzes entspricht

## 4. Sonstige Vertragsverbindliche Angaben

- Lieferzeit nach Auftragserteilung

- Gewährleistung (soweit länger als zwei Jahre)

____________________________________

(Firmenstempel, Datum, Unterschrift)