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Leistungsbeschreibung:
Bezeichnung										    
 
Ionenchromatograph mit Leitfähigkeitsdetektor und Suppressor 

1. Anforderungen:

[bookmark: _Hlk205877623]Ionenchromatograph geeignet für die Analytik von Anionen in Trinkwasser und verwandten Matrices (z.B. Badebeckenwasser, Mineralwasser, Quellwasser) gem. der DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07, DIN EN ISO 10304-4 (D 25): 2024-07 sowie DIN EN ISO 15061 (D 34): 2001-12. Die Quantifizierung der Analyten erfolgt mittels Leitfähigkeitsdetektion und vorgeschaltetem Suppressor. 

- Folgende Anionen werden bestimmt: Fluorid, Chlorid, Sulfat, Nitrat, Bromid, Chlorat und Chlorit sowie im Spurenbereich Chlorat, Chlorit und Bromat. Insbesondere bei der Analytik von Bromat im Spurenbereich muss die störungsfreie Bestimmung auch neben höheren Chlorit- und Chlorid-Gehalten uneingeschränkt möglich sein. Erforderlich wäre hier ggf. eine vorherig geschaltete online-Anreichung von Bromat für den möglichst automatisierten Probenlauf. 
- Die Bestimmungsgrenze der Analytik muss mindestens in folgenden Bereichen liegen (Angaben gem. Trinkwasserverordnung für die dort grenzwertbehafteten Parameter): 

· Chlorid, Nitrat, Sulfat: 1 mg/l 
· Fluorid: 0,1 mg/l 
· Chlorat: 0,02 mg/l 
· Chlorit: 0,05 mg/l 
· Bromat: 0,003 mg/l 

- Probengeber (Autosampler): geeignet zur automatisierten Injektion von Proben aus 1,5 ml Eppendorf-Gefäßen (mit und ohne Deckel) mit Kapazitäten von mindestens 150 Proben 

- Integrierter Entgaser 

- Leitfähigkeitsdetektor: stabile Messungen im Bereich von mind. 0,003 bis 200 mg/l 


Modell: _________________________________________________

Preis netto:  ___________




Steuer- und Auswertesoftware
➢ Validierte, datenbankbasierte (Oracle, SQL Server etc.) Steuer- und Auswertungssoftware, geeignet ab Windows 11 mit Möglichkeit von Upgrades auf zukünftige Windows-Versionen
  ➢ Import und Export von Läufen/Ergebnisdaten als CSV- und/oder Text-Datei


Modell: _________________________________________________

Preis netto:  ___________


Ionenchromatograph, Detektor, Autosampler und Software sollten alle vom gleichen Hersteller stammen. 


Optional: 

· Monitor 
· mind. 24 Zoll” TFT Wide Screen		

Modell: _________________________________________________

Preis netto:  ___________


· Computer komplett vorinstalliert, aktuelles Betriebssystem (Windows 11), muss die Anforderungen der zu steuernden Geräte erfüllen


Modell: _________________________________________________

Preis netto:  ___________




2. Sonstige Leistungspflichten des Auftragnehmers

· Der Lieferumfang muss alle erforderlichen Kabel, Schläuche, Anschlüsse, sonstige Zubehörteile sowie eine einmalige Ausrüstung mit evtl. benötigtem Spezialwerkzeug enthalten, damit das gelieferte Gerätesystem für den geforderten Zweck optimal betriebsbereit aufgestellt werden kann. 

· Der Lieferumfang muss eine geeignete Säule und Vorsäule für die Messung umfassen. 

· Zum Leistungsumfang gehören weiterhin: 

· die Anlieferung (Transport, Versicherung, Anreise) am Aufstellungsort 
· die Aufstellung, Installation und Inbetriebnahme des Gerätes 
· die Einweisung der Mitarbeiter durch einen ausgebildeten Servicetechniker bis die Routinebedienung von den Anwendern beherrscht wird. Die Einweisung der Mitarbeiter umfasst auch eine Einweisung in selbst durchführbare Wartungsarbeiten. 

· Eine Applikationsunterstützung muss gegeben sein. 

· Die ausgeschriebene Leistung umfasst den Nachweis der geforderten Spezifikationen am Gerät nach Inbetriebnahme. Die Gewährleistungsfrist beginnt nach Feststellung der einwandfreien analytischen Funktionsfähigkeit (Abnahme). 

· Kostenlose Software-Updates für mind. 5 Jahre 

· Die Gewährleistungsfrist beträgt mindestens zwei Jahre, Angabe der Gewährleistungsfrist (soweit länger als zwei Jahre). 



3. Anforderungen an das Angebot

· Umfassendes Informationsmaterial über das angebotene Gerät möglichst in deutscher Sprache, insbesondere Angaben zu allen geforderten Gerätespezifikationen. Das beigefügte Blatt „Angaben zu dem angebotenen Ionenchromatographen mit Leitfähigkeitsdetektor und Suppressor“ ist mit Angaben zu allen genannten Anforderungen beizufügen. Ggf. kann auf die Fundstelle in beigefügten Unterlagen verwiesen werden.

· Anforderungen sind durch entsprechende Zertifikate zu belegen.

· Im Rahmen der Angebotsprüfung muss die Möglichkeit gegeben sein, dass der Bieter Ringversuchsmaterial für die Messung der genannten Parameter nach Zusendung durch das CVUA-OWL hinsichtlich der genannten Anionen misst und auswertet. Zudem muss die Anlage auf Wunsch des CVUA-OWL demonstriert werden (auch online). 

· Benennung der erforderlichen Hardwarekonfiguration für eine effiziente Nutzung des Systems

· Angebot für Ersatz- bzw. Verschleißteile, die regelmäßig gewechselt werden müssen mit Intervall des Wechsels und deren Kosten

· Umfassende Angabe der bauseits erforderlichen Leistungen (z.B. Installationen) bzw. der Anforderungen an den Standort

· Angabe der Anzahl der in Deutschland von diesem System installierten Geräte

· Referenzliste zu dem angebotenen Gerät mit Angabe des Ansprechpartners und dessen Telefon-Nummer oder der Zusage, dass Kontakt zu Referenzfirmen hergestellt werden kann (mind. 2 Referenzen in Deutschland). Die Referenzen dürfen nicht älter als 5 Jahre sein.

· Angabe der üblichen Reaktionszeit Service (ohne Wartungsvertrag)

· Angabe der garantierten Reaktionszeit Service (ohne Wartungsvertrag)

· Angabe von Umfang und Kosten eines Wartungsvertrages für eine jährliche Wartung.

· Preisliste Serviceeinsätze

· Angaben zum Energieverbrauch des Gerätes

· Angaben zur Geräuschentwicklung des Gerätes sowie ggf. zu Maßnahmen zur Geräuschreduzierung

· Zusicherung, dass das Arbeitsmittel den berufsgenossenschaftlichen und staatlichen Rechtsvorschriften des Arbeitsschutzes entspricht

4. Sonstige Vertragsverbindliche Angaben
· Lieferzeit nach Auftragserteilung 
· Gewährleistung (soweit länger als zwei Jahre) 


Gesamtpreis				_____________
ohne Optionen
					
MwSt. 				_____________
				
14 Tage mit      % Skonto		_____________

	Endpreis			           _____________
	





____________________________________ 
(Firmenstempel, Datum, Unterschrift)
	Chemisches und
Veterinäruntersuchungsamt
Ostwestfalen-Lippe
Anstalt des öffentlichen Rechts
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025
	Westerfeldstraße 1, D-32758 Detmold
Telefon:	0 52 31 | 911 9
Telefax:	0 52 31 | 911 503
E-Mail:	poststelle@cvua-owl.de
Internet:	www.cvua-owl.de
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