## Messgerät Mikroplastik
Anlage Leistungsvezeichnis/Kriterienkatalog zur Vergabeunterlage Lieferung, Installation, Inbetriebnahme eines Geräts zur Messung der Konzentration und Bestimmung von Mikroplastik auf der Basis von GC/MS Vergabe-Nr.: 2026/EU10052004
Allgemeines: | Ausgeschrieben wird ein Gerät zur Messung der Konzentration und Bestimmung von Mikroplastik auf der Basis von GC/MS. Das Gerät soll ermöglichen Mikroplastik aus Waschabwasser, industriellem Abwasser oder wässrigen Laborprüfungen nach der Filtration zu analysieren. Dieses soll „ready-to-use“, d. h. inklusive aller erforderlichen Komponenten in die T7-Halle des Monforts Quartier, Schwalmstraße 301, 41238 Mönchengladbach, aufgestellt und nach erfolgter Einweisung betriebsbereit übergeben werden.
Kurze Projektbeschreibung: | Das Gerät zur Messung der Konzentration und Bestimmung von Mikroplastik im textilen Abwasser auf Basis von GC/MS wird hauptsächlich im Bereich Mikroplastik im Projektmodul Biosphere (M5) verwendet. Der Fokus liegt auf der Identifizierung und Quantifizierung von Mikroplastik in Prozesswasser und Abwasser.
Erläuterungen zu den Kriterientypen in den Spalten C, D und E:
A: Ausschlusskriterium, Spalte C (Nichterfüllung führt zum Angebotsausschluss).
B: Bewertungskriterium; in Spalte D ist zu erkennen, wie viele Punkte Sie je nach Erfüllungsgrad bei einem Bewertungskriterium erhalten.
I: Information erforderlich, siehe auch Spalte E (fließt nicht in die Bepunktung ein, ist aber zwingend einzureichen).
Kriterienkatalog
|  | Vom Bieter anzukreuzen ↓ | Es können max. 1000 Punkte erreicht werden | Mit dem Angebot einzureichen ↓
Spalte A / Positions-Nr. | Spalte B / Leistungsanforderung | Spalte C / A-Kriterium | Spalte D / B-Kriterium | Spalte E / I-Information gefordert
Pos. | Anforderungen an Produkt und Material, Zertifizierungen und Normen – gültig für alle angebotenen Produkte
1 | Mindestanforderungen an das Gerät zur Messung der Konzentration und Bestimmung von Mikroplastik in Textilien und Abwasser
1.1 | Es wird ein Komplettsystem zur Analyse von Mikroplastik in heterogenen Feststoffproben (teils hohe Probenmasse) angeboten. Das System dient der qualitativen und quantitativen Bestimmung polymerer Bestandteile, indem diese durch thermische Zersetzung in charakteristische, analytisch erfassbare Verbindungen überführt werden. Hierzu umfasst das System eine Einheit zur thermischen Probenbehandlung, die eine kontrollierte thermische Extraktion und/oder Desorption unter definierten Temperaturprogrammen ermöglicht. Die dabei freigesetzten Zersetzungsprodukte werden in geeigneter Weise erfasst und ggf. aufgereinigt, um Verluste, Kontaminationen und Matrixeffekte zu minimieren. Anschließend werden diese der Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC/MS) zugeführt. Das Komplettsystem umfasst alle für den Betrieb erforderlichen Komponenten. | Ja ( ) Nein ( ) |  | Informationen sind mitzuliefern.
1.2 | Im Komplettsystem sind die benötigten Softwares erhalten. Der Preis für Lizenzen zur Softwarenutzung ist im Preisblatt ausgewiesen. (Angaben für "Projektzeitraum Pos. 2 Preisblatt" und "Weiternutzung nach Projektzeitraum Pos. 1 Preisübersicht für Folgekosten nach Ender der Projektlaufzeit"). | Ja ( ) Nein ( ) |  | Informationen sind mitzuliefern.
1.3 | Das Komplettsystem ist für die Mikroplastikanalyse ausgerichtet. | Ja ( ) Nein ( ) |  | Informationen sind mitzuliefern.
1.4 | Im Projekt liegt der Fokus auf der Analyse von Mikroplastik in wässrigen Proben. Das Komplettsystem sollte eine simple Probenvorbereitung ermöglichen, z.B. durch Filtersysteme zur Probenvorbereitung. | Ja ( ) Nein ( ) |  | Informationen sind mitzuliefern.
1.5 | Das Komplettsystem ermöglicht die zuverlässige Polymeridentifikation und Polymerquantifizierung von Mikroplastik selbst in Proben mit komplexen Matrices. Der Nachweis von Spuren von Mikroplastik ist ebenfalls möglich. | Ja ( ) Nein ( ) |  | Informationen sind mitzuliefern.
1.6 | Eine Software zur Identifizierung des Mikroplastiks mithilfe einer Datenbank und Algorithmus ist enthalten. Selbst generierte Daten können in die Datenbank integriert werden. | Ja ( ) Nein ( ) |  | Informationen sind mitzuliefern.
1.7 | Lieferung bis spätestens: 3 Monate nach Auftragsvergabe. Genaue Anlieferung nach Absprache. | Ja ( ) Nein ( )
1.8 | Das Konzept zur Inbetriebnahme und Instandhaltung erläutert Leistungen im Projektzeitraum. Der Auftraggeber behält sich vor, die weiteren Services zur Instandhaltung nicht zu beauftragen. Das Konzept beinhaltet mindestens Informationen zu Verfügbarkeit und Kosten eines Telefonsupports, eines Vorort-Services im Reparaturfall (Reaktionszeit und Tagessatz) sowie einer jährlichen präventiven Maschineninstandhaltung | Ja ( ) Nein ( ) |  | Informationen sind mitzuliefern.
1.9 | Verfügbarkeit von Ersatzteilen in Europa für die Projektlaufzeit. Ein Techniker ist über die Projektlaufzeit verfügbar. | Ja ( ) Nein ( )
1.10 | CE-Zertifizierung/ Konformitätserklärung des Geräts liegt vor. Nachweis bei Angebotseinreichung einzureichen. Alternative, falls die Maschine noch angefertigt wird: Eigenerklärung mit Angebot einzureichen, dass diese vor Auslieferung vorliegt und nachgewiesen werden kann. Außerdem sind Dokumentation zu folgenden Daten einzureichen: Maße, Leistung (kW bei elektrischen Geräten, etc.), benötigte Medien (z.B. Wasser), Erfüllung von Normen und eine Bedienungs-/Betriebsanleitung des Geräts. | Ja ( ) Nein ( )
1.11 | Zusätzlich sind Dokumente zu midestens folgenden Daten vorhanden: Maße, Leistung (kW etc.), Erfüllung von Normen und ein Handbuch als Anleitung zur Bedienung des Geräts. | Ja ( ) Nein ( )
1.12 | Für sämtliche Komponenten, sofern nötig und zielführend, sind aussagekräftige Betriebsanleitungen beizustellen. | Ja ( ) Nein ( )
1.13 | Das Angebot umfasst die Verpackung, den Transport/Anlieferung nach Mönchengladbach, das Abladen und Einbringen, die Aufstellung am dafür vorgesehenen Ort, die Inbetriebnahme (inkl. Vor-Ort-Ersteinweisung auf deutsch oder englisch der unter 1.1 aufgeführten Komponenten als Komplettsystem) nach bauseitigem Medienanschluss. Die Kosten hierfür müssen gesondert ausgewiesen werden und müssen im angegebenen Richtbudget dargestellt sein (siehe Pos. 3 Preisblatt) | Ja ( ) Nein ( )
1.14 | Im Angebot ist eine Trainig enthalten, welches vor Ort stattfindet und von einem Produktspezialisiten des Herstellers durchgeführt wird. Das Training umfasst mindestens die Benutzung des Geräts, tiefgreifende Erklärungen und praktische Übungen zur Mikroplastikanalytik sowie zu den geplanten Anwendungsfeldern. | Ja ( ) Nein ( ) |  | Informationen sind mitzuliefern.
1.15 | Die maximalen Transportmaße zur Einbringung in das Gebäude entsprechen den Tormaßen (H: 4000 mm x B: 4000 mm) | Ja ( ) Nein ( )
2 | Allgemeine nichtmonetäre Zuschlagskriterien für das Gerät zur Messung der Konzentration und Bestimmung von Mikroplastik |  | max. 750 Punkte
2.1 | Die Reaktionszeit im Reparaturfall sowie die Terminvergabe für eine Reparaturleistung beträgt 3 Werktage. |  | Ja ( ) = 25 Punkte Nein ( ) = 0 Punkte
2.2 | Support ist telefonisch oder vor Ort möglich. |  | Ja ( ) = 25 Punkte Nein ( ) = 0 Punkte
2.3 | Der Hersteller weißt tiefgreifende Erfahrungen in der Analytik speziell von Mikroplastik auf und kann bei Fragestellungen unterstützen. |  | Ja ( ) = 50 Punkte Nein ( ) = 0 Punkte | Informationen sind einzureichen.
2.4 | Transfersystem idealerweise mit klar realisierter zeitlicher Entkopplung; nachweislich verlustarme, stark kontaminationsreduzierte und reproduzierbare Analytüberführung sowie detaillierte Maßnahmen zur Minimierung von Carry-over und Kontamination. |  | Ja ( ) = 75 Punkte Nein ( ) = 0 Punkte | Informationen sind einzureichen.
2.5 | Folgende Probentypen können analysiert werden: Feststoffe, Adsorptionsmaterialien und Flüssigkeiten. |  | Ja ( ) = 25 Punkte Nein ( ) = 0 Punkte | Informationen inkl. Werte sind einzureichen.
2.6 | Duromere, Elastomere, Thermoplaste und Verbundwerkstoffe können neben der Bestimmung von Mikroplastik identifiziert werden. |  | Ja ( ) = 25 Punkte Nein ( ) = 0 Punkte | Informationen inkl. Werte sind einzureichen.
2.7 | Das Komplettsystem kann eine hohe heterogene Probenmasse ohne Vorreinigung prüfen. Kontaminationen, Carry-Over-Effekte sowie eine Beeinträchtigung der Langzeitstabilität sind bei der angegebenen Probengröße auf ein Minimum reduziert. Die Kontamination der MS wird durch die Entnahmen der Stoffe aus dem Gasraum über eine Festphasenextraktion verhindert. |  | Ja, Probenmasse ≥ 50 mg ohne Vorreinigung ( ) = 100 Punkte Ja, Probenmasse 10–49 mg ohne Vorreinigung ( ) = 50 Punkte Nein, Probenmasse < 9 mg ( ) = 0 Punkte | Informationen inkl. Werte sind einzureichen.
2.8 | Bei den geplanten Analysen fallen heterogene Proben mit teils hoher Masse an, aus diesem Grund sollen die Pyrolyse Produkte nicht direkt in die GC-MS geleitet werden, um das GC-MS-System auch weiterhin für die Spurenanalytik nutzen zu können. Das Verfahren soll keine hochsiedenden, schwer flüchtigen oder potenziell kontaminierenden Komponenten aus der Pyrolyse in das GCMS überführen. |  | Ja ( ) = 75 Punkte Nein ( ) = 0 Punkte | Informationen inkl. Werte sind einzureichen.
2.9 | Für einen Teil der geplanten Versuche ist es von Vorteil, wenn der gefilterte Rückstand direkt, ohne Übertragung in ein separates Probengefäß, analysiert werden kann. Dafür sind spezifische Filter notwendig, welche direkt, ohne Anpassung oder anderen Maßnahmen, in das System als Probengefäß eingesetzt werden können. Wenn eine spezifische Filtrationseinheit für die Filtration benötigt wird, ist diese ebenfalls enthalten. |  | Ja, beschriebene Filter und passende Filtrationseinheit im Angebot enthalten ( ) = 100 Punkte Es sind nur die beschriebene Filter im Angebot enthalten ( ) = 75 Punkte Nein ( ) = 0 Punkte | Informationen sind einzureichen.
2.10 | Das Gerät kann nachgerüstet werden oder Zubehör beschafft werden, sodass weitere Probentypen (wie z.B. Luftproben) analysiert werden können. |  | Ja ( ) = 50 Punkte Nein ( ) = 0 Punkte | Informationen inkl. Werte sind einzureichen.
2.11 | Eine Automatisierung kann nachgerüstet werden. |  | Ja ( ) = 25 Punkte Nein ( ) = 0 Punkte | Informationen inkl. Werte sind einzureichen.
2.12 | Das Analysensystem verfügt über eine Software, die pyrolyse- und thermodesorptionsbasierte GC/MS-Daten auswerten kann. Die Software kann komplette Pyrogramme auswerten, Marker oder charakteristische Zerfallsprodukte anhand ihrer Massenspur und auch Retentionszeit identifizieren, pyrolyse-spezifische Referenzdatenbanken nutzen und ganze Muster oder Profile über die Pyrogramme vergleichen. Damit ist es möglich unbekannte Proben sicher analysieren zu können. |  | Ja ( ) = 50 Punkte Nein ( ) = 0 Punkte | Informationen inkl. Werte sind einzureichen.
2.13 | Daten zu Polymere, Copolymere, Biopolymere und auch Mischungen liegen bereits in den Datenbanken vor. |  | Ja, sowie Mehrfachmessungen ( ) = 50 Punkte Ja ( ) = 25 Punkte Nein ( ) = 0 Punkte | Informationen inkl. Werte sind einzureichen.
2.14 | Es fallen nach der Beendigung der Projektlaufzeit keine Lizenzkosten an. |  | Ja, Dauerlizenz vorhanden ( ) = 50 Punkte Nein, befristete Lizenzen nach Projektbeendigung ( ) = 0 Punkte | Informationen inkl. Kostenaufstellung sind einzureichen.
2.15 | Die Bedienung kann auf Englisch und Deutsch erfolgen. |  | Ja ( ) = 25 Punkte Nein ( ) = 0 Punkte
3 | Folgekosten/Support als Teil der nichtmonetären Zuschlagskriterien |  | max. 100 Punkte
3.1 | Zusätzliche Instandhaltungen oder Kalibrierungen können optional dazu gebucht werden. |  | Ja ( ) = 25 Punkte Nein ( ) = 0 Punkte
3.2 | Telefonischer Support ist innerhalb der Projektlaufzeit binnen 2 Werktagen verfügbar. |  | Ja ( ) = 25 Punkte Nein ( ) = 0 Punkte
3.3 | Ein Servicetechniker ist binnen 10 Werktagen für eine Begutachtung und ggf. bereits Reparatur vor Ort. |  | Ja ( ) = 25 Punkte Nein ( ) = 0 Punkte
3.4 | Der Standort des Geräts kann nachträglich innerhalb einer Etage gewechselt werden. Hierbei ist eine Leistung vom Lieferant, wenn notwendig, buchbar. |  | Ja ( ) = 25 Punkte Nein ( ) = 0 Punkte | Informationen sind einzureichen.
4 | Training als Teil der nichtmonetären Zuschlagskriterien |  | max. 100 Punkte
4.1 | Es können mindestens 2 Personen beim in Pos. 1.14 genannten Training teilnehmen und das Training geht über mindestens einen Arbeitstag. |  | Ja, >2 Personen ( ) = 100 Punkte Ja, 2 Personen ( ) = 50 Punkte Nein ( ) = 0 Punkte | Informationen sind einzureichen.
5 | Dokumentation als Teil der nichtmonetären Zuschlagskriterien |  | max. 50 Punkte
5.1 | Die in Pos. 1.11 aufgeführte Dokumentation ist auf deutsch und englisch vorhanden. Zusätzlich sind diese digital vorhanden. |  | Ja ( ) = 25 Punkte Nein ( ) = 0 Punkte
5.2 | Für das Gerät liegt eine allgemeine Gefährdungsbeurteilung vor und wird mitgeliefert. |  | Ja ( ) = 25 Punkte Nein ( ) = 0 Punkte
Note on B70: Jan Gebauer: Da ich es hier als essentiell verstehe, und Ersteinweisung quasi die Schulung ist, habe ich den optionalen Charakter in der Vergabeunterlage entfernt. Jedenfalls oben. Beim Preisblatt habe ich die Optionalität drin gelassen.