## Leistungsbeschreibung
Heißgas FTIR-Systems (Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie) zur Analyse von Heißgasströmen im Bereich der Emissionsmessung von synthetsichen Abgasen Vergabe-Nr.: 2026/10051028 |  | Spalte C | Spalte D | Spalte E | Spalte F | Spalte G | Spalte H
|  |  |  | Bieterant-wort (wenn zutreffend bitte mit x ankreuzen) | Bieterant-wort (wenn zutreffend bitte mit x ankreuzen)
Leistungsbeschreibung 1.FTIR-System |  | Kriterien-Typ | Gewichtung | ja | nein | Erreichbare Punktzahl und Bemerkungen | Angaben des Bieters (bitte ausfüllen)
Messprinzip: Fourier Transform Infrared (FTIR) | erforderlich | A |  | o | o
Das Gerät muss in der Lage sein, mindestens 45 Gasverbindungen gleichzeitig zu analysieren. | erforderlich | A |  | o | o
Reaktionszeit: < 120s | erforderlich | A |  | o | o
Analyse-Software zur kontinuierlichen Visualisierung und Auslesung der Daten mit Speicherfunktion, die auf einem Windows-Rechner lauffähig ist | erforderlich | A |  | o | o
Spektrometerauflösung: 8 cm-1 oder kleiner | erforderlich | A |  | o | o
Detektor: Thermoelektrisch gekühlter MCT | erforderlich | A |  | o | o
Beamsplitter: Antireflexbeschichtetes ZnSe | erforderlich | A |  | o | o
Wellenzahlenbereich: 900 - 4 400 cm-1 | erforderlich | A |  | o | o
Betriebs- und Lagertemperatur: -20°C bis 60°C, nicht kondensierend | erforderlich | A |  | o | o
Nullpunktdrift: < 2 % des Messbereichs pro Nullpunkt-Kalibrierintervall | erforderlich | A |  | o | o
Sensitivitätsdrift: Kein Sensitivitätsdrift | erforderlich | A |  | o | o
Linearitätsabweichung: <2% des Messbereichs | erforderlich | A |  | o | o
Temperaturdrift: < 2% des Messbereichs über den langfristigen Betriebstemperaturbereich | erforderlich | A |  | o | o
Druckeinfluss: 1% Änderung des Messwerts bei 1% Änderung des Probenahmendrucks. Kompensation integriert | erforderlich | A |  | o | o
1.1 Datenverbindung
USB (HID), Ethernet | erforderlich | A |  | o | o
Bluetooth, WiFi Access Point und WiFi Station |  | B |  | o | o | Bluetooth = 5 Punkte WiFi Access Point / Station = 5 Punkte
1.2 Spannungsbedarf
Stromversorgung: 230 VAC 50 Hz | erforderlich | A |  | o | o
CE-Kennzeichnung Gemäß der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU | erforderlich | A |  | o | o
1.3 Probenzelle
Struktur: Multi-Pass, feste Weglänge zwischen 4 und 20 m. | erforderlich | A |  | o | o
Material: 100% Reinheit Goldbeschichtetes Aluminium | erforderlich | A |  | o | o
Spiegel: 100% Reinheit Goldbeschichtete Metallspiegel mit Schutzschichten | erforderlich | A |  | o | o
Volumen: min. 0,2 L bis max 0,6 L | erforderlich | A |  | o | o
Temperatur: 50°C bis 180°C | erforderlich | A |  | o | o
2. Lieferung
Lieferdauer < 12 Wochen ab Beauftragung | erforderlich | A |  | o | o
2.1 Garantie
Garantielaufzeit |  | B |  | o | o | >= 25 Monate = 5 Punkte >= 13 - 24 Monate = 2 Punkte <= 12 Monate = 0 Punkte
2.2 Inbetriebnahme und Einweisung
Es findet eine Einweisung am Gerät in deutscher Sprache (C1 Niveau) statt |  | B |  | o | o | Vor Ort beim Auftraggeber: 5 Punkte Remote (via Bildschirmfreigabe oder telefonisch): 3 Punkte Beim Hersteller vor Ort: 0 Punkte
Insgesamt können 20 Punkte erreicht werden.
Ort, Datum
Firma
Unterschrift(en) Auftragnehmer (Name(en) in Druckbuchstaben