## Einführung
Beschaffung eines urologischen Röntgenarbeitsplatzes
Beschreibung Bewertungsverfahren und Ausfüllhilfe des Leistungsverzeichnisses
Grundlage für diese Leistungsbeschreibung ist die Maßnahmenbeschreibung. In dieser werden die Bedingungen für Arbeiten am UKK sowie die Installation des nachfolgend beschriebenen Systems dargelegt. Dieses Leistungsverzeichnis gliedert sich nun in folgende Punkte: 1. Einführung: Beschreibung Bewertungsverfahren und Ausfüllhilfe des Leistungsverzeichnisses 2. Leistungsverzeichnis: Spezifikation der anzubietenden Systeme und Preisabfrage - vom Bieter auszufüllen 3. Service/ Warung: Spezifikation der geforderten Service- und Wartungsleistungen für die anzubietenden Systeme - vom Bieter auszufüllen 4. Preisblatt: Übersicht Gesamtkosten 5. Wertungsblatt - Beispiel: Übersicht Bewertungsmatrix - Beispielauswertung Die in Blatt 2 Leistungsverzeichnis und Blatt 3 Service/Wartung vom Bieter auszufüllenden Felder sind bearbeitbar. Alle nicht zu bearbeitenden Felder sind für die Bieter gesperrt.
Im Folgendenden wird der Aufbau der Bewertung sowie die vom Bieter auszufüllenden oder beizufügenden Angaben beschrieben.
Allgemeine Informationen zur Ausschreibung: | Farbe
Vom Bieter auszufüllende Felder bzw. Excel-Tabellenblätter sind gelb hinterlegt. Eventuell geforderte Anlagen sind den Angebotsunterlagen beizufügen. | gelb
Folgende Fragetypen sind zur Prüfung der Leistungsbeschreibung zu beantworten: | Typ
Fragetyp "Muss-Kriterium": Entspricht einem Ausschlusskriterium im Sinne einer Mindestanforderung. Muss-Kriterien müssen zwingend erfüllt werden. Die detaillierte Beschreibung dieser ist im Leistungsverzeichnis vorzufinden. Die Nichterfüllung einer als Ausschlusskriterium gekennzeichneten Anforderung führt zwingend zum Ausschluss des Angebots. Im Bewertungsverfahren werden für Muss-Kriterien keine Punkte vergeben. | Muss-Kriterium
Fragetyp "Wertungsfrage": Als Wertungsfragen definierte Anforderungen werden mit Punkten bewertet. Das Bewertungsschema wird weiter unten in diesem Tabellenblatt genauer beschrieben. Der Auftragnehmer beschreibt in seinem Angebot, ob und - sofern vom Auftraggeber gefordert - wie er die entsprechende Anforderung erfüllt. Soweit dies vom Auftraggeber nicht anders verlangt wird, ist diese Anforderung dann im Auftragsfall vom Auftragnehmer seiner Beschreibung entsprechend ebenso umzusetzen, wie eine Muss-Anforderung. | Wertungsfrage
Fragetyp "Information": Als Informationsfragen bezeichnete Kriterien werden weder mit Punkten bewertet noch führt eine Nichtbeantwortung zum Ausschluss aus dem Verfahren. Hier durch den AG an den AN bereitgestelle Informationen werden bei Abgabe eines Angebots als zur Kenntnis genommen angesehen. | Information
Folgende Antwortkategorien stehen für Muss-Kriterien zur Auswahl: | Antwort
Antwortkategorie "Ja": Wählen Sie diese Antwort, wenn die verlangte Funktionalität vorhanden und unangepasst bereitstellbar ist, sowie im Leistungs- und Lieferumfang und damit im Angebotspreis vollständig enthalten ist. | Ja
Antwortkategorie "Nein": Wählen Sie diese Antwort, wenn die Funktionalität nicht vorhanden ist, nicht bereitstellbar ist, nicht anbietbar ist oder die gewünschte Vorgehensweise nicht realisiert werden kann. Eine Beantwortung mit "Nein" zum Ausschluss des Angebots. | Nein
Punktevergabe für jede "Wertungsfrage": | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar
Beschreibung Kriterium Erfüllungsweise 1 = X Punkten Erfüllungweise 2 = X Punkten | Wertungsfrage | gemäß Erfüllungsweise | X,X Punkt(e)

## WR_LOS 1) AV-Lösung PREISBLATT (hidden)
Endpoint-Security ¦ Antiviruslösung
Preisblatt
Endpoint-Security Lösung für Sana Server und Clients zum Schutz vor Schadsoftware
Instruktionen für das Preisblatt:
■ Gültigkeitszeitraum: 36 Monate + 12 Monate Verlängerungsoption
■ Durch den Bieter sind die gelben Felder zu befüllen!
Posi- tion | Bezeichnung | Minimalmenge 2022-2024 | Schätzmenge 2022-2024 | Maximalmenge 2022-2024 | Einheit | Angebotspreis pro Einheit | Nettoendpreis (Schätzmenge)
0.1 | SaaS Lizenz User-Client | 17500 | 25000 | 32500 |  |  |  | 36 Monte inkl. Wartung - was passiert danach? Anschlusspreis pro Jahr? Renewel?
0.2 | SaaS Lizenz Server | 17500 | 25000 | 32500 |  |  |  | 36 Monte inkl. Wartung - was passiert danach? Anschlusspreis pro Jahr? Renewel?
1.1 | SaaS Lizenz User-Client | 17500 | 24000 | 32500 | Stück | 0 | 0
1.2 | SaaS Lizenz Server | 17500 | 20000 | 32500 | Stück | 0 | 0
1.3 | Wandlung Kauflizenz in SaaS Userlizenz |  | 1000 |  | Stück | 0 | 0 | Soweit durch den Bieter die Wandlung einer bestehenden Kauflizenz in eine SaaS Lizenz angeboten wird, ist die entsprechende Anzahl anzugeben. Als Quelle wird auf die Anlage Bestandsübersicht verwiesen.
1.4 | Wandlung Kauflizenz in SaaS Lizenz User-Client |  | 5000 |  | Stück | 0 | 0 | Soweit durch den Bieter die Wandlung einer bestehenden Kauflizenz in eine SaaS Lizenz angeboten wird, ist die entsprechende Anzahl anzugeben. Als Quelle wird auf die Anlage Bestandsübersicht verwiesen.
2 | Dienstleistung
2.1 | Plattformberatung |  | 10 |  | PT | 0 | 0 | Für die Plattformberatung wird eine Aufwand von ca. 10 Personentagen angenommen. Soweit die Inhalte der bestehenden Installation übernommen werden können, kann der Aufwand durch den Bieter angepasst werden.
2.2 | Implementierung pro Standort | 15 | 35 | 35 | Stück | 0 | 0 | Die Implementierung ist an insgesamt 39 Standorten ensprechend der Leistungsbeschreibung vorzusehen. Soweit bestehende Installationen aufwandsfrei übernommen werden können, kann die Anzahl durch den Bieter angepasst werden
3 | Herstellerschulung für Administratoren (Online) 3 Stunden pro Schulung mit 5 Teilnehmern | 3 | 15 | 15 | Stück | 0 | 0 | Insgesamt sind YY Adminstratoren auszubilden. Auf das Bestandsprodukt sind derzeit xx Administratoren geschult. Die Anzahl der Schulungen kann durch den Bieter angepasst werden
0
Oliver: Auf Aktualität prüfen

## WR_LOS 1) AV-Lösung DL-KOSTEN (hidden)
Endpoint-Security
Dienstleistungskosten
Gültigkeitszeitraum: 24 Monate + 12 Monate Verlängerungsoption
Instruktionen:
■ Durch den Bieter sind die gelblichen Felder zu befüllen!
■ Bieten Sie uns bitte Ihre Stundensätze für Dienstleistungen an, die mit dem Service für Ihre Produkte einhergehen können. Ist das optional? Ein weiteres Los? Schätzmenge für Stunden? Welche Dienstleistungen?
■ Ein stichpunktartiges Aufgabenprofil der jeweiligen Fachkraft dokumentieren Sie bitte im Kurz- und Langtext. Aufgaben gehören in den Vertrag und werden vom Auftraggeber vorgegeben.
■ Die Servicestellen müssen in Deutschland ansässig sein. Servicemitarbeiter müssen die deutsche Sprache beherrschen! Auch das gehört in den Vertrag.
■ Kosten und Pauschalen für Reisen, Übernachtungen, Spesen, etc. sind getrennt aufzuführen.
Auftragnehmerspezifische Dienstleistungen | Aufgabenbeschreibung | Kurztext | Langtext (informativ) | Angebotspreis in € Netto | Basis | Kommentar | Gesamtanzahl der Mitarbeiter
Konditionen für Dienstleistungen | Vorbereitung On-Boarding Workshop | Der zu unterstützende Dienstleister wird vorbereitet: ► Zugriffseinrichtungen ► Erläuterung der Administrationsgrundregeln der Sana ► Erläuterung der Administrationsregeln |  |  | Angebotspreis / Stunde
| Plattformberatung ► Senior Systems Engineer | Technologieberatung zum Ausbau bzw. zur Anpassung der zu installierenden Endpoint-Security-Lösung an die Bedürfnisse der jeweiligen Einrichtungen, sowie deren Optimierungen: ► Architektur und Design der Endpoint-Security-Lösung, sofern ein neues Produkt zum Einsatz kommt. ► Automatisierung und Schnittstellenbereitstellung bei Einbindung in bestehende Landschaften ► Durchführung von Präsentationen oder Workshops ► Konzepterstellung mittlerer Komplexität ► Steuerung/Koordination von Aufträgen mit min. 2 Dienstleistern ► Erarbeitung von Standards (intern) ► Maßgebliche Beteiligung an der Realisierung von Konzeptionen ► Mitwirkung bei der Einarbeitung oder Weiterentwicklung von Jr SE’s | ► Technisches Studium oder technische Ausbildung oder vergleichbare Ausbildung und mind. 3 bis 5 Jahre Berufserfahrung als Senior Engeneer im Endpoint-Security Umfeld ► Sicherer Umgang mit der Endpoint-Security Lösung ► Gute Erfahrung im Design, Aufbau und in der Abnahme ► Kenntnisse im Projektmanagement und PM-Methoden |  | Angebotspreis / Stunde
| Implementierungen an den Standorten (Remote) ► Remote Unterstützung zur Implementierungen der lokalen Anforderungen der Endpoint-Security Lösung ► Systems Engineer / IT-Consultant / Second Level Support der Endpoint-Security Lösungen und deren Konfiguration | Remote-Unterstüzung der lokalen Einheiten: ► Remote-Unterstützung bei Implementierungen entsprechend lokaler Anforderungen ► Unterstützung bei Erstellung und Modifikation von Policies und Configs ► Unterstützung beim Troubleshooting ► Erstellung und Pflege der Dokumentation der Systemkonfigurationen ► Analysen und Troubleshooting ► Analysen von System-Logs und Ermittlung potentieller Probleme bei der Verwendung der Endpoint-Security Lösung ► Eigenverantwortliche Klärung technischer und betriebswirtschaftlicher Fragestellungen in Zusammenarbeit mit dem Kunden ► Maßgebliche Beteiligung an der Lösungsrealisierung | ► Technisches Studium oder technische Ausbildung oder vergleichbare Ausbildung und 3 bis 5 Jahre Erfahrung als Systems Engineer bzw. IT-Consultant im Endpoint-Security Umfeld |  | Angebotspreis / Stunde
| Betriebsunterstützung (Remote) im Zeitfenster Mo-Fr 08:00 - 18:00 h ► Unterstützung zur Stabilisierung des Betriebs ► Senior Systems Engineer / IT-Consultant / Second Level Support für die Endpoint-Security Lösung | Remote-Leistungen: ► Betriebsunterstützung Integration Endpoint-Security ► Patch-, Update- und Upgrade- Management ► Service Request und Request for Changes | Technisches Studium oder technische Ausbildung oder vergleichbare Ausbildung und 3 bis 5 Jahre Erfahrung als Systems Engineer bzw. IT-Consultant im Endpoint-Security Umfeld.
| Betriebsunterstützung (Remote) außerhalb des Zeitfensters Zeitfenster Mo-Fr 08:00 - 18:00 h ► Remote Unterstützung zur Stabiliserung des Betriebs ► Systems Engineer / IT-Consultant / Second Level Support für die Endpoint-Security Lösung | Remote-Leistungen: ► Betriebsunterstützung Integration Endpoint-Security ► Patch-, Update- und Upgrade- Management ► Service Request und Request for Changes | Technisches Studium oder technische Ausbildung oder vergleichbare Ausbildung und 3 bis 5 Jahre Erfahrung als Systems Engineer bzw. IT-Consultant im Endpoint-Security Umfeld. |  | Angebotspreis / Stunde
| Projektmanagement Kontaktperson zur Abstimmung von notwendiger Maßnahmen im Projekt | Erfahrung min 3 Jahre im Managen von IT-Projekten Erfahrung 3 bis 5 Jahre im Endpoint-Security Umfeld Kenntnisse im Projektmanagement und PM-Methoden |  |  | Angebotspreis / Stunde
Nebenkosten | Reisekosten | Pauschale pro km |  |  | € / km
| Übernachtungen | Pauschalbetrag pro Übernachtung |  |  | € / Übernachtung
| Spesen | Pauschalbetrag pro Dienstleistungstag |  |  | € / Dienstleistungstag
NAC ¦ Kriterien 3
NAC ¦ Kriterium 3.1 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 3.2 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 3.3 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 3.4 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 3.5 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 3.6 |  |  | Wertungsfrage
NAC ¦ Kriterium 3.7
NAC ¦ Kriterium 3.8
NAC ¦ Kriterium 3.9
NAC ¦ Kriterium 3.10
NAC ¦ Kriterien 4
NAC ¦ Kriterium 4.1 |  |  | Wertungsfrage
NAC ¦ Kriterium 4.2 |  |  | Wertungsfrage
NAC ¦ Kriterium 4.2 |  |  | Wertungsfrage
NAC ¦ Kriterium 4.3 |  |  | Wertungsfrage
NAC ¦ Kriterium 4.4 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.5 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.6 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.7 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.8 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.9 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.10 |  |  | Information
NAC ¦ Kriterium 4.11 |  |  | Information
NAC ¦ Kriterium 4.12 |  |  | Information
NAC ¦ Kriterium 4.13 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.14
NAC ¦ Kriterium 4.15
NAC ¦ Kriterium 4.16
NAC ¦ Kriterium 4.17
NAC ¦ Kriterium 4.18
NAC ¦ Kriterium 4.19
NAC ¦ Kriterium 4.20
NAC ¦ Kriterium 4.21
NAC ¦ Kriterium 4.22
Oliver: Auf Aktualität prüfen

## Leistungsverzeichnis
Beschaffung eines urologischen Röntgenarbeitsplatzes
Spezifikation der anzubietenden Systeme und Preisabfrage
1.0 | Allgemeine Ausschreibungsunterlagen | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters
| Der Bieter hat die Maßnahmenbeschreibung gelesen und erkennt die dort beschriebenen Anforderungen an. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
Hinweise der Krankenhaushygiene der Uniklinik Köln:
| Die folgenden Leistungen müssen den hygienischen Anforderungen im Krankenhausbetrieb genügen. Die Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention des Robert-Koch-Instituts sind zu berücksichtigen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
| Alle Einrichtungsgegenstände müssen gegen die gängigen im Krankenhaus zur Reinigung und Flächendesinfektion verwendeten Mittel dauerhaft beständig sowie gegen Korrosion geschützt sein. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
| Zurzeit stehen in der Uniklinik Köln folgende Desinfektionsmittel zur Verfügung (mit Angabe der üblichen Anwendungen und Konzentration). Eine Freigabe für mindestens einen der hier genannten Desinfektionsmittel gilt mit Angebotsabgabe als erteilt: | Information
| - Mikrozid® universal Wipes (low alcohol, Schnelldesinfektion von Oberflächen, medizinischem Inventar und Medizinprodukten) - Bacillol 30 Tissues (low alcohol, als Ersatz für Mikrozid® universal Wipes) - Incidin™ Pro 0,5% (routinemäßige Desinfektion von Oberflächen, medizinischem Inventar und Medizinprodukten) - Perform® (0.5% bis 3%, für besondere Desinfektionsmaßnahmen) - Cleanisept® Wipes forte (anwendungsfertiges Produkt auf quaternärer Verbindung basierend, für Ultraschall-Sonden) - Tristel Wipes ® (anwendungsfertiges, chlorhaltiges Produkt für spez. Medizinprodukte) - Descogen liquid® (für die Aufbereitung von Inkubatoren in der Kinderklinik) - Quartasept® plus (für Flächendesinfektion und Reinigung im Bereich der Lebensmittelbe- und verarbeitung) | Information |  | Bitte alle verwendbaren Reinigungs- und Desinfektionsmittel eintragen.
1.1 | Dokumentations- und Revisionsunterlagen | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters
| Das Dokument der Uniklinik Köln „Anlage zur Datenerfassung“ dient zur Einhaltung der § 12 und 13 der MPBetreibV. Die Anlage zur Datenerfassung ist auszufüllen, beizufügen und zu unterschreiben. Die Ordnerstruktur ist entsprechend dem Anhang 1 (Ziffer 5.1) der zuvor benannten Anlage zur Datenerfassung zwingend einzuhalten. Die Unterlagen sind in deutscher Sprache abzufassen, das Dokument Anlage zur Datenerfassung mit Datum und Unterschrift des AN zu versehen. Das unterzeichnete Dokument / die unterzeichneten Dokumente ist / sind Voraussetzung für eine Abnahme. Alle Unterlagen sind auf einem Daten-Stick in Form von PDF-Dateien dem AG spätestens 10 Kalendertage vor Abnahme vorzulegen. Alle Unterlagen müssen mit den ausgeführten Leistungen exakt übereinstimmen und dem aktuellen Stand entsprechen. Nach Prüfung der technischen Dokumentation durch den Fachbereich des AG sind diese ggf. vom AN zu überarbeiten. Die Vollständigkeit und Richtigkeit der technischen Dokumentation wird durch den Fachbereich des AGs schriftlich bestätigt und ist Voraussetzung für eine Abnahme. Für die technische Dokumentation sind ergänzend insbesondere folgende Unterlagen digital zur Verfügung zu stellen: | Information
- Messprotokoll(e) im Original
- Systempläne im PDF-Format sowie in einem nachträglich zu bearbeitenden gängigen Format wie beispielsweise Microsoft-Visio
- pro Gerätetyp das ausgefüllte Dokument Beurteilungsbogen zur IT-Sicherheit vernetzter Medizingeräte in der aktuell gültigen Fassung
- eine ausführliche Beschreibung der Maßnahmen, womit die drei Schutzziele der DIN EN 80001-1:2011 (safety, security und effectiveness) sichergestellt werden (sofern es vernetzte Medizinprodukte sind)
- Informationen über mögliche Gefährdungssituationen, die aus der Vernetzung bzw. Kombination entstehen können
- eine ausführliche, technische Beschreibung der Kombination in Bezug auf die Vernetzung sowie Verbindung mit vorhandenen Medizingeräten (inkl. Systemplan und Auflistung der Komponenten)
Hinweis: Die vollständigen Unterlagen sind mit Übergang in den Patientenbetrieb zu liefern.
| Vom Bieter sind Daten entsprechend der Anlagenübersicht zu folgenden Zeitpunkten im Projektverlauf bereitzustellen: - mit Angebotsabgabe - mit technischer Abnahme - mit Aufnahme des Patientenbetriebs Der Bieter verpflichtet sich diese zeitgerecht und vollständig abzugeben. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
Gesamtpreis Pos. 1.1 Dokumentations- und Revisionsunterlagen (netto)
1.2 | Einweisungen für das medizinische Personal | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters
| Einweisungen medizinisches Personal zur Einhaltung der § 4 Abs. (3) sowie § 10 Abs. (1) MPBetreibV. Die Einweisungstermine für beauftragte Personen der UKK (gem. MPBetreibV) sind vom Auftragnehmer mit dem Fachbereich und den verantwortlichen Ansprechpartnern des medizinischen Personals des Auftraggebers mind. 3 Wochen vor geplanter Installation unter Angabe des einweisungsrelevanten Softwarestandes bzw. Inbetriebnahme abzustimmen. Etwaige Verschiebungen der Einweisungstermine muss der Auftragnehmer unverzüglich nach Kenntnis des Verschiebungsgrundes dem Auftraggeber melden. Anschließend sind neue Termine gemeinsam zu vereinbaren. Mit der ersten Einweisung ist seitens des Auftragnehmers sicherzustellen, dass für die medizin-technischen Geräte ein Exemplar der Gebrauchsanweisung sowie der Anleitung für Reinigung und Pflege in Papierform pro Abteilung / Station ausgehändigt werden. Die Einweisungen sind auf dem jeweils aktuellen Formular "Nachweis der Einweisung in die Anwendung eines Medizinproduktes" der Uniklinik Köln korrekt zu dokumentieren und sind Teil der technischen Dokumentation. Unternehmensspezifische Unterlagen des Auftragnehmers zur Einweisung sind ergänzend hinzuzufügen. Diese Einweisungen müssen im Universitätsklinikum Köln stattfinden. Die Einweisung sowie die Bereitstellung aller Unterlagen erfolgen in deutscher Sprache. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
| Es ist verpflichtend ein Einweisungs- und Lernprogramm für das E-Learning-Tool im Dateiformat SCORM (Sharable Content Object Reference Model) bereitzustellen. Alternativ kann der Bieter ein eigenen online Schulungs-Tool oder Schulungsvideos bereitstellen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
| Schulung und Unterstützung der Anwender müssen umfassen Remote- und Präsenzschulungen durch Trainer, mindestens 2 x 3 Tage Applikationstraining nach Lieferung sowie unbeschränkter Zugriff auf etwaige Online-Trainings und E-Learning-Angebote des Herstellers | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
| Die Techniker-Basis-Schulung der hausinternen Medizintechnik muss mindestens die FirstLine-Maßnahmen (Identifikation von Komponenten, Arbeiten mit der Hotline und dem Serviceportal, Neustart von Rechnern, strukturierte Überprüfung häufiger Problematiken für qualifizierte Fehlermeldung, etc.) enthalten. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
| Der Bieter führt innerhalb der klinischen und technischen Schulungen ebenfalls Schulungen der betroffenen Personengruppen (insbesondere Anwender, Medizintechnik) durch, die unter anderem die Einstellung und Feinabstimmung der Parameter des Geräts (z. B. Standby-Modus) betreffen, um den Stromverbrauch zu optimieren. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
| Es ist eine Schulung für die hausinternen (MED-)IT muss anzubieten, diese muss mindestens umfassen: - Remote-Betreuung, Störmeldung, Erstmaßnahmen - Domänenintegration der Systeme - Verhalten bei Systemausfall / Reboot - Schnittstellen / Anbindungen und Datenflüsse an Kliniksysteme wie z.B. KIS, RIS und PACS - Updatemanagement - Sicherheitslösungen - Redundanzkonzepte, Virtualisierung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
| Es ist eine Schulung für die Durchführung der Qualitätssicherung (insbesondere Prüfung Bildqualität, Konstanzprüfungen) durchzuführen. Zur Qualitätssicherung notwendige spezielle / gerätebezogene Phantome, Prüfkörper und / oder Messmittel sind mit dem System (2 komplette Sätze pro geliefertem Gerätetyp) zu liefern. Dies schließt auch etwaige Service-Zugangspassworte ein. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
Gesamtpreis Pos. 1.2 Einweisungen für das medizinische Personal (netto)
1.3 | Demontage und Entsorgung | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters
| Vor Demontage, Bohr- und Stemmarbeiten ist das Vorhandensein von Elektro-, Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Gas¬leitungen in dem entsprechenden Bereich zu prüfen. Alle vorhandenen Revisionspläne des AG können bei Bedarf eingesehen werden, sind jedoch aufgrund der Unvollständigkeit nur eingeschränkt bei der Beurteilung der Medienfrei¬heit mit einzubeziehen. Im Bedarfsfall dürfen erst nach Abstimmung mit der Bauleitung sowie nach Prüfung des Leitungsverlaufs durch Öffnen der leitungsführenden Bauteile die Arbeiten ausgeführt werden. Das Abstellen oder Abklemmen von Elektro-, Sanitär-, Heizungs- Lüftungs- und Gasleitungen erfolgt nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung der AG durch den klinikinternen Betrieb oder durch beauftragte Fachfirmen des AG. Werden Leitungen beschädigt ist die Bauleitung des AG sofort zu informieren. Demontage und Entsorgung des bestehenden Systems "MultiDiagnost Eleva" des Herstellers Philips inkl. zusätzlicher Gerätekomponenten (z.B Technikkomponenten, Fußschalter, Elektrounterverteilung des Systems). Die Demontage findet gemäß Gesamterminplan in Absprache mit dem AG statt. Dem AG ist ein Entsorgungsnachweis zu liefern. Die Entsorgung von eventuell verbauten Datenträgern ist nach Angaben der UK-IT durchzuführen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
Gesamtpreis Pos. 1.3 Demontage und Entsorgung (netto)
1.4 | Urologische Röntgeneinheit | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters
1.4.1 | medizinisches Anforderungsprofil:
1.4.1 | Eine Behandlung aller Patientengruppen muss gewährleistet sein, d.h. neben dem üblichen erwachsenen Patientengut werden auch Kleinkinder, schwer adipöse Menschen (adipositas permagna), intensivpflichtige Patienten behandelt | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.1 | Neben wachen Patienten ohne Anästhesie-Begleitung muss eine Behandlung von Patienten in Anästhesiologischer Betreuung (Allgemeinanästhesie, Regionalanästhesie, Analgosedierung, überwachungspflichtig) möglich sein | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.1 | Die Abbildung des gesamten Abdomens (von Niere bis Blase) soll auf einem Bild möglich sein. Der Röntgentisch benötigt eine abnehmbare Fußplatte für die Steinschnittlagerung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.1 | Die Übertragung (und Aufzeichnung) von (externen) Endoskopie- und Sonografie-Signal und simultan dem Röntgensignal solle möglich sein | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.1 | Am Röntgenarbeitsplatz soll die Diagnostik und Therapie des gesamten endourologischen Spektrums möglich sein. Dies beinhaltet: | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.1 | - Behandlungen in Rücken-, Bauch- und Steinschnittlagerung
1.4.1 | - Urethrografie
1.4.1 | - Conduitografie
1.4.1 | - Zystografie
1.4.1 | - Miktionszystourethrografie (MCU)
1.4.1 | - Retrograde Ureteropyelografie
1.4.1 | - Antegrade Ureteropyelografie
1.4.1 | - Ausscheidungsurografie (AUG, IVP)
1.4.1 | - DJ-Einlage (retrograd, antegrade) in Steinschnittlagerung
1.4.1 | - MJ-Einlage (conduitoskopisch) in Rückenlagerung
1.4.1 | - Nephrostomie-Einlage (Rücken-, Seit-, Bauchlagerung)
1.4.1 | - DJ-, MJ-, Nephrostomie-Wechsel oder –Entfernung
1.4.1 | - Zystoskopien inkl. Interventionen
1.4.1 | - Conduitoskopien inkl. Conduitografie
1.4.1 | - Urethrotomie (inkl. Urethrografien)
1.4.1 | - Perkutane Nephrolitholapaxie (PCNL) inkl. retrograder und antegrader Ureteropyelografie
1.4.1 | - semirigide und flexible Ureterorenoskopien (URS) unter Durchleuchtung, inkl. Laseranwendungen, zur Steintherapie und Behandlung von Urothelkarzinomen des oberen Harntrakts
1.4.1 | - Blasensteinlaserlithotripsien inkl. Zystografie
1.4.1 | - Transurethrale Resektion der Blase (TUR-B) inkl. Zystografie
1.4.1 | - Transurethrale Resektion der Prostata (TUR-P) inkl. Zystografie
1.4.1 | - Anatomische endoskopische Enukleation der Prostata (AEEP, HoLEP, ThuFLEP) inkl. Zystografie
1.4.1 | - Harnleiter-Ballondilatationen und Implantation von permanenten Harnleiterstents unter Durchleuchtungskontrolle
1.4.1 | - Videourodynamik
1.4.2 | Technische Anforderungen für alle Komponenten des Systems
1.4.2.1 | Urologischer Arbeitsplatz
1.4.2.1 | Arbeitsplatz optimiert für urologische Diagnostik und Interventionen, gegen Eindringen von Flüssigkeiten und gegen Korrosion geschützt | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.1 | Der Arbeitsplatz muss über eine Vorrichtung zum Auffangen von Flüssigkeiten verfügen, das mit einem bauseitigen Bodenablauf verbunden werden kann | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.1 | Patientenlagerungstischmit strahlendurchlässiger Tischplatte aus Kohlefaser oder gleichwertigem Material, Schwächungsgleichwert ≤ 1 mm Al-äquivalent bei 100 kV | Muss-Kriterium |  | Bitte Wert eintragen
1.4.2.1 | Seitliche Profilschienen zum Anbringen von Zubehör | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.1 | Im Tisch integrierte Messkammern zur Steuerung der Belichtungsautomatik, sofern nicht in Detektor integriert | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.1 | Länge der Tischplatte mind. 210 cm (inkl. Verlängerung) | Muss-Kriterium |  | Bitte Wert eintragen
1.4.2.1 | Breite der Tischplatte mind. 70 cm | Muss-Kriterium |  | Bitte Wert eintragen
1.4.2.1 | Strahlendurchlässiger Bereich durchgehend mind. 650 x 650 mm | Muss-Kriterium |  | Bitte Wert eintragen
1.4.2.1 | Abnehmbare, röntgentransparente Tischplattenverlängerung fußseitig für die Lagerung der Beine, mind. 90 cm lang | Muss-Kriterium |  | Bitte Wert eintragen
1.4.2.1 | Tragfähigkeit Tischplatte mind. 180 kg (Patientengewicht) | Muss-Kriterium |  | Bitte Wert eintragen
1.4.2.1 | Tisch motorisch höhenverstellbar um mind. 350 mm, absenkbar auf mind. 120 cm über Fußboden | Muss-Kriterium |  | Bitte Wert eintragen
1.4.2.1 | Motorische Kippung des Tisches +90°/ mind. -15° | Muss-Kriterium |  | Bitte Wert eintragen
1.4.2.1 | Motorische Verschiebung des Röntgen-Aufnahmebereiches in Längsrichtung möglich, in Röntgenbildern darstellbarer Bereich ohne Umlagerung des Patienten: mindestens 800 mm Länge | Muss-Kriterium |  | Bitte Wert eintragen
1.4.2.1 | Tischplatte längs verfahrbar mind. 360 mm (+/- 18 cm), Tischplatte quer verfahrbar mind. 240 mm (+/- 12 cm) | Muss-Kriterium |  | Bitte Wert eintragen
1.4.2.1 | Der Tisch muss ausreichend stabil sein, um eine Herzdruckmassage / Reanimation des Patienten im Notfall durchführen zu können | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.1 | Stehaufnahmen am -90° gekippten Tisch möglich | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.1 | Fußbank
1.4.2.1 | motorisch verfahrbar | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.1 | Aufstiegshöhe max. 10 cm | Muss-Kriterium |  | Bitte Wert eintragen
1.4.2.1 | Integrierte Lagerhilfen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.1 | Beinstützen für Patient (auch für Kinder)
1.4.2.1 | Infusionsarmauflage für Patient
1.4.2.1 | Abnehmbares Armschild
1.4.2.1 | Ellenbogenstützen für die Untersucher
1.4.2.1 | Halterung für Handbedienung
1.4.2.1 | Anästhesiebogen
1.4.2.1 | Handgriffleiste und Handhalter für Patienten bei Miktionsuntersuchungen oder gleichwertige Lösung
1.4.2.1 | Schulterstütze für Patient
1.4.2.1 | Infusionsstange mit Flaschenkreuz
1.4.2.1 | Durchleuchtungseinheit
1.4.2.1 | Stativ mit Strahler oder andere Lösung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.1 | Mechanisch gekoppelte Bewegung von Röntgenstrahler und Detektor | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.1 | Der Röntgenarbeitsplatz muss von 3 Seiten zugänglich sein (inkl. kopf- und fußseitig) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.1 | Anzeigeeinheit
1.4.2.1 | Integrierte Monitoraufhängung mit Doppelgelenktragarm | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.1 | 2 Stück Flachbild-Monitore im Operationsraum (≥19"), 1x Bild und 1x beliebig belegbarer Arbeitsmonitor | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.1 | Max. Leuchtdichte > 1000 cd/m² | Muss-Kriterium |  | Bitte Wert eintragen
1.4.2.1 | Bilddarstellung min. 1280 x 1024 Pixel | Muss-Kriterium |  | Bitte Wert eintragen
1.4.2.1 | Endoskopie-Tablar
1.4.2.1 | Aufnahme des vorhandener Endoskopie-Prozessors und Lichtquelle | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.1 | Steuerung
1.4.2.1 | Bedienung über Fußschalter und Handbedienung im Anwendungsraum sowie zusätzliche Bedienung von Kontrollraum/Kontrollplatz | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.1 | Fußbedienung: | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.1 | - Tischbewegungen (Tischhub, Tischkippung)
1.4.2.1 | - Tischplatte längs- und quer-Bewegung
1.4.2.1 | - Strahler- und Detektor-Bewegung
1.4.2.1 | - Durchleuchtung- / und Aufnahmeauslösung
1.4.2.1 | - Speicherung von Durchleuchtungsbildern und -Sequenzen
1.4.2.1 | - Umschaltung zwischen den Bildquellen Röntgen (Referenz-Bild) /
1.4.2.1 | - Endoskopie / Ultraschall des TFT-Farbdisplay
1.4.2.1 | Hand-/Nahbedienung im Anwendungsraum | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.1 | - Tischbewegungen (Tischhub, Tischkippung)
1.4.2.1 | - Tischplatte längs- und quer-Bewegung
1.4.2.1 | - Strahler- und Detektor-Bewegung
1.4.2.1 | - Durchleuchtung- / und Aufnahmeauslösung
1.4.2.1 | - Steuerung des Bildsystems und der Organprogramme
1.4.2.1 | - Lichtvisier / Laser einschalten
1.4.2.1 | - Fahrens des Strahlers in Parkposition
1.4.2.1 | - Patiententransfer-/Arbeits-Position anfahren
1.4.2.1 | - Blendenverstellung
1.4.2.1 | - Gespeicherte Lagerungspositionen anfahren
1.4.2.1 | - LIH-Speichern
1.4.2.1 | - Referenzbild-Speichern
1.4.2.1 | - Referenzbild vor- und zurück-blättern
1.4.2.1 | - Zoom-Anwahl
1.4.2.1 | - Auswahl der Videoquelle zur Darstellung und Speicherung
1.4.2.1 | Bedienung von Kontrollraum/Kontrollplatz | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.1 | - 2 Stück Flachbild-Monitore im Kontrollraum (≥21"), 1x Bild und 1x Arbeitsmonitor
1.4.2.1 | - Generator und Bildsystem Ein/Aus
1.4.2.1 | - Generatorvoreinstellungen
1.4.2.1 | - Auslösen des Röntgenaufnahmesystems
1.4.2.1 | - Auslösen der Durchleuchtung
1.4.2.1 | - Einlesen der Patientendaten / Auswahl aus Patientenliste
1.4.2.1 | - Auswahl und Anpassung von Organprogrammen
1.4.2.1 | - Bildnachverarbeitung
1.4.2.2 | Generator und Röntgenröhre
1.4.2.2 | Generator
1.4.2.2 | - Hochfrequenz-Generator mit programmierbarer Generatorsteuerung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.2 | - Leistung mind. 65kW | Muss-Kriterium |  | Bitte Wert eintragen
1.4.2.2 | - Unterstützung von Röhrenspannungen bis mindestens 150 kV | Muss-Kriterium |  | Bitte Wert eintragen
1.4.2.2 | - erzeugbarer Röhrenstrom mindestens 800 mA | Muss-Kriterium |  | Bitte Wert eintragen
1.4.2.2 | - Realisierbare Belichtungszeit ≤ 1ms | Muss-Kriterium |  | Bitte Wert eintragen
1.4.2.2 | - Belichtungsautomatik mit automatischer Leistungsregelung für alle Durchleuchtungs- und Aufnahme-Betriebsarten | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.2 | - automatische Strahlungsunterbrechung bei Fehlfunktion | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.2 | - Röhrenlastschutz | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.2 | - Automatische Regelung für vollautomatische Berechnung und Optimierung der Aufnahmedaten auf Basis der Durchleuchtungswerte | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.2 | - Unterstützung gepulster Durchleuchtung (mindestens im Bereich von 1 bis 15 Pulse/s) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.2 | Röhren- und Blendensystem | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.2 | - Langlebige Röntgenröhre mit großer Leistung, auch lange Interventionen bei jeder Patientengröße | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.2 | - Röntgenröhre ausgelegt für 150 kV Nennspannung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.2 | - Drehanodenröhre mit zwei Brennflecken; kleiner Brennfleck höchstens 0,6, großer Brennfleck höchstens 1,0 nach IEC 60336 | Muss-Kriterium |  | Bitte Wert eintragen
1.4.2.2 | - Wärmespeicherfähigkeit der Anode ≥ 400 kHU , Wärmespeicherfähigkeit des Strahlers ≥ 2500 kHU, zusätzliche Sicherung des Strahlers gegenüber thermischer Überlastung | Muss-Kriterium |  | Bitte Wert eintragen
1.4.2.2 | - Dosisflächenproduktmesskammer, Auflösung mindestens 0,01 µGym² | Muss-Kriterium |  | Bitte Wert eintragen
1.4.2.2 | - Lichtvisier mit Laser-Lichtzeiger und integriertem Maßband | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.2 | - Strahlungsfreie Positionierung der Blenden, hierzu Einblendung der Blenden in Last Image Hold. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.2 | - Filterung für geringste mögliche Hautdosis im Durchleuchtungs- und Aufnahmebetrieb | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.2 | - Motorisch einfahrbare Zusatzfilter mindestens 0,1; 0,2 und 0,3 mm | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.2 | - Organprogrammgesteuerte Zusatzfilter 0,1 / 0,2 / 0,3 mm Cu | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.2 | - Gesamtfilterung ≥ 3mm Al/80 kV | Muss-Kriterium |  | Bitte Wert eintragen
1.4.2.2 | - Filteranzeige | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.3 | Generator und Röntgenröhre
1.4.2.3 | Detektor
1.4.2.3 | - digitaler dynamischer Flachdetektor (FD) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.3 | - Größe des Flachdetektors (aktive Fläche) min. 400 x 400 mm | Muss-Kriterium |  | Bitte Wert eintragen
1.4.2.3 | - vollständig digitale Bildverarbeitungskette mit einer möglichen Matrix von mind. ca. 2000x2000 Pixeln; bei gepulster Durchleuchtung mind. ca. 1000x1000 Pixeln | Muss-Kriterium |  | Bitte Wert eintragen
1.4.2.3 | Bildsystem
1.4.2.3 | - Aufnahme von Bildsequenzen (Fluoroskopie) und Einzelbildern | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.3 | - Organbezogene, vorgegebene Durchleuchtungsprogramme | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.3 | - Mindestens 50 zusätzliche programmierbare und abspeicherbare Durchleuchtungsprogramme | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.3 | - Bildspeicher mindestens 200.000 Bilder in 1k x 1k Matrix | Muss-Kriterium |  | Bitte Wert eintragen
1.4.2.3 | - Bedienung des digitalen Bildsystems mit Monitor, Tastatur, Maus | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.3 | - Rechnersystem mit hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit und keinen, systembedingten Wartezeiten im Workflow | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.3 | - Bedienoberfläche sowie Fehlermeldungen in deutscher Sprache Digitale Echtzeitbildverarbeitung mit Rauschunterdrückung, Rekursivfilterung, Konturenanhebung und Harmonisierung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.3 | - Bildnachverarbeitung mit folgenden Funktionen: | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.3 | > Anpassung von Kontrast und Helligkeit
1.4.2.3 | > Inversion (Positiv-Negativ-Umkehr)
1.4.2.3 | > Zoomfunktion
1.4.2.3 | > Bildbeschriftung und -markierung, freie Textannotationen, Links-/Rechts-Markierung
1.4.2.3 | > Lupenfunktion
1.4.2.3 | > Distanz- und Winkelmessung
1.4.2.3 | > Flächenmessung
1.4.2.3 | > Bilddrehung
1.4.2.3 | > Spiegelung
1.4.2.3 | > Bildverschiebung
1.4.2.3 | > Subtraktion und Mittelwertbildung
1.4.2.3 | > Symmetrievergleich
1.4.2.3 | > Maßstabsraster
1.4.2.3 | > Zentrierkreuz
1.4.2.3 | > Kantenanhebungsfilter
1.4.2.3 | > Glättungsfilter
1.4.2.3 | > Detailkontrastanhebung
1.4.2.3 | > Digitale-Dichte-Optimierung
1.4.2.3 | - Aufrufen aller Testbilder für die Monitorprüfung nach DIN 6866-157 aus der Software möglich | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.3 | - Monitore belegbar mit beliebigen Videosignalen, z.B. Endoskopie sowie zur Anzeige von Bildern von Voruntersuchungen aus dem PACS | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.3 | - Videoeingänge für Endoskopie und Ultraschall in den Standards Composite, DVI/ HDMI, SD/HD/3G SDI | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.3 | - Interface für die HD- (High-Definition) Endoskopiebildgebung geeignet, Auflösung bei PAL und NTSC bis mindestens 1080 p (1920 x 1080, 50/60 Hz) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.3 | - Es müssen beliebige Referenzbilder aus dem PACS und dem Gerätespeicher geladen und dargestellt werden können | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.4 | Strahlenschutz, Dosisreduktion und -dokumentation
1.4.2.4 | Es müssen wirksame Maßnahmen zur Verringerung der Dosis für Patienten und Personal eingesetzt werden, die alle zum Zeitpunkt der Abnahme gültigen Normen berücksichtigen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.4 | Spezialfilter für im Durchleuchtungs- und Aufnahmebetrieb mit automatischem Filterwechsel | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.4 | Gepulste Durchleuchtung ab 1 Bilder/s | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.4 | Darstellung des letzten Durchleuchtungsbildes (LIH - Last Image Hold) und der letzten Durchleuchtungssequenz (Fluoro-Loop) nach Abschalten der Strahlung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.4 | Strahlungsfreie Objektpositionierung durch grafische Anzeige des Röntgen-Zentralstrahls, der Blendenpositionen und der Bildkanten im LIH | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.4 | Strahlungsfreie Einstellung des Durchleuchtungsbereiches: mittels Lichtvisier und Laserkreuz = 10 Punkte nur mit Lichtvisier = 5 Punkte nur mit Laserkreuz = 0 Punkte Bei Nicht Erfüllung = Ausschluss vom Vergabeverfahren | Wertungsfrage |  | Ausschluss da Angabe fehlt
| strahlungsfreie Einblendung und Patientenpositionierung: Darstellung der Blendenstellung im letzten Durchleuchtungsbild und Berücksichtigung der reale Bewegungen des Tisches und Patienten = 10 Punktzahl Darstellung der Blendenstellung im letzten Durchleuchtungsbild = 5 Punktzahl Sonstige Form der strahlungsfreien Einblendung = 0 Zusatzpunkte Bei Nicht Erfüllung = Ausschluss vom Vergabeverfahren | Wertungsfrage |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.4 | Automatische Bildnachverarbeitung mit frequenzabhängiger digitaler Filterung zur Rauschunterdrückung bei Niedrigdosisaufnahmen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.4 | Anzeige der Patientendosis, sollständiges automatisiertes Dosisreporting im DICOM Format | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.4 | Ausstattung für Dosisreduktion bei pädiatrischen Anwendungen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.4 | Kinderprogramme mit mindestens 0,2 mm Cu Vorfilterung bei gepulster Durchleuchtung 3 Pulse / Sek. und spezieller Generator-Kennlinie. Programmauswahl nach Gewicht, Größe und Alter der Kinder möglich | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.4 | Geräteseitiger Strahlenschutz | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.4 | - Untertisch-Strahlenschutz (nur bei unterer Röhre)
1.4.2.4 | - Deckenhängender Oberkörperstrahlenschutz mit Doppelgelenkarm
1.4.2.4 | - Strahlenschutzscheibe im endourologischen Format mit mindestens 0,5 mm Bleigleichwert
1.4.2.5 | Vernetzung
1.4.2.5 | Der Austausch von Patientendaten, Bildern, Szenen und Auswertungen muss mittels DICOM 3 Standards erreicht werden | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
1.4.2.5 | DICOM 3.0 Schnittstelle mit mind. folgenden Diensten
1.4.2.5 | - Query/retrieve
1.4.2.5 | - Storage (SCU)
1.4.2.5 | - Storage commitment (SCU)
1.4.2.5 | - Modality worklist (SCU)
1.4.2.5 | - Modality performed procedure step (SCU)
- Basic Pront
1.4.2.5 | - Structured Report
1.4.2.5 | - Modality Performed Procedure Step (MPPS)
Gesamtpreis Pos. 1.4 Urologische Röntgeneinheit (netto)

## Service Wartung
Beschaffung eines urologischen Röntgenarbeitsplatzes
Spezifikation der geforderten Service- und Wartungsleistungen für die anzubietenden Systeme
Pos | Gegenstand
01 | Allgemeine Informationen und Vorgaben | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar
| In dieser Anlage zum Leistungsverzeichnis für Urologischen Arbeitsplatz inkl. aller zugehörigen und mitgelieferten Systemkomponenten wird der Leistungsumfang im Bereich „Wartung / Reparatur / Service“ beschrieben, den der Auftraggeber (im Folgenden „AG“) für das zu beschaffende Gerät / System verlangt. Alle in dieser Anlage nicht mit Einzelpreisen abgefragten Leistungen sind vom Auftragnehmer (im Folgenden „AN“) in den jeweiligen „Jahres-Gesamtpreis“ einzurechnen. Mit „Muss-Kriterium“ gekennzeichnete Bereiche dieser Anlage sind vom AN verpflichtend im Rahmen des „Jahres-Gesamtpreises“ zu leisten. Der AN kann dem AG diese Leistungen i.S.v. „Leistungs-Upgrade“ über den mit „Pflicht“ gekennzeichnete Umfang hinaus zur Verfügung stellen. Hiermit ggf. verbundene Mehrkosten sind in den „Jahres-Gesamtpreis“ einzurechnen. Mit „Information“ gekennzeichnete Bereiche dienen der Information des AG und werden dann verpflichtend für den AN, wenn sie vom AG in der zu erstellenden Servicevereinbarung kostenpflichtig (zusätzlich zum „Jahres-Gesamtpreis“) mit beauftragt werden. | Information
| Die geplante Servicevereinbarung soll die folgende Vertragslaufzeit haben: • „Serviceperiode A“: Das Kalenderjahr der Inbetriebnahme des Gerätes sowie die folgenden 4 Kalenderjahre. • „Serviceperiode B“: Eine Verlängerung der Serviceperiode A um weitere 5 Kalenderjahre. Der Servicevertrag endet regulär nach der Serviceperiode A. Der AG behält sich vor, im Anschluss Service B zu beauftragen (s. dazu ausführlich unter 04.3). | Information
| Bei den ab Pos. 02 beschriebenen Leistungen ist immer der Tageszeitraum angegeben, in dem die Leistung vom AN zu erbringen ist. Grundsätzlich wird hierbei unterschieden zwischen: • Gerätebetriebszeit (im Folgenden „GZ“): Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis 16 Uhr. In dieser Zeit setzt der Anwender das Gerät zur Patientenversorgung ein. • Servicezeit (im Folgenden „SZ“): Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis 16 Uhr. Diese Zeit deckt den Zeitbereich ab, in dem der AG beim AN sowohl eine mit deutschsprachigem Personal besetzte Servicezentrale fernmündlich erreichen als auch auf Vor-Ort-Techniker des AN zurückgreifen kann. • Wartungszeit (im Folgenden „WZ“): Samstag, jeweils von 8 bis 16 Uhr. Die WZ steht speziell zur Verfügung, um Ausfälle bei der Patientenversorgung durch planbare Serviceeinsätze zu vermeiden. | Information
| Störbeseitigungen, Reparaturen und planbare Instandhaltungsmaßnahmen (Wartungen, Prüfungen, Kontrollen, Konstanz-Prüfungen, Eichungen, etc.) dürfen nur nach vorheriger Absprache mit dem Anwender und der Medizintechnik durchgeführt werden. Wartezeiten von bis zu einer Stunde pro Tag sind in der Pauschale abgegolten. Es sind ausschließlich Original-Ersatzteile des Herstellers zu verwenden (Pflicht). | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
| Eine Dokumentation der tatsächlichen Ausfallzeiten des Gerätes im Fall von Störungen, die eine Entstörung oder Reparatur nach sich ziehen, ist durch den AN elektronisch in einem allgemeingültigen Anwenderprogramm (z.B. MS Office-Anwendung) zu führen und dem AG auf Verlangen vorzulegen. Die Ausfallzeit beginnt mit Eingang der Störmeldung beim AN und endet mit der Meldung des AN zur erneuten Betriebsbereitschaft des Gerätes und deren Bestätigung durch den AG. Eine Regelung zur Führung und Pflege dieser Dokumentation ist vor Inbetriebnahme mit dem AG abzustimmen. Der AG erwartet, dass den Anwendern das Gerät während der GZ zu 98 % zur Verfügung steht. Während der GZ durchgeführte Wartungen, Prüfungen, Kontrollen, Konstanz-Prüfungen, Eichungen, etc. werden nicht in Abzug gebracht (Pflicht). | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
| Der AN ist berechtigt, mit Zustimmung des AG ganz oder teilweise die Geschäftsbesorgung der sich aus diesem Vertrag ergebenden Geschäfte an Nachunternehmer mit der Maßgabe zu übertragen, dass sie im Namen und für Rechnung des AN handeln. Es sind dabei qualifizierte Fachkräfte einzusetzen, die Qualifikationen sind dem AG bei Bedarf nachzuweisen. Aufgrund der sehr hohen Auslastung der Geräte bzw. der Systeme ist davon auszugehen, dass Arbeiten auch an Feier- / Brückentagen bzw. an Wochenenden und / oder in Spätstunden auszuführen sind. Der AG entscheidet, ob die Leistung in GZ, SZ oder WZ zu erbringen ist. Mit separater Beauftragung durch den AG werden die in dieser Anlage beschriebenen Leistungen zu einer verbindlichen Servicevereinbarung zwischen dem AG und dem AN. Die Beauftragung kommt mit den Unterschriften beider Parteien unter dem Punkt 05 „Vertragsabschluss“ zustande. | Information
02 | Technischer Kundendienst
'02.1 | Kommunikation zwischen AG und AN (Pflicht):
02.1 | Die Möglichkeit für den AG, Störmeldungen bei einer Servicezentrale des AN abzusetzen, muss jederzeit gewährleistet sein. Innerhalb der GZ per E-Mail und Telefon, außerhalb der GZ per E-Mail. Die Störungsannahme sowie der Telefon-Support müssen in deutscher Sprache geführt werden können. Der AG erwartet vom AN den Nachweis der Leistungserbringung je Gerät / System unter Angabe der Uniklinik-Inventarisierungsnummer elektronisch (PDF) an E-Mail: wartung@medfacilities.de | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
02.2 | Störbeseitigung (Pflicht):
02.2 | Erreicht eine Störmeldung des AG die Servicestelle des AN innerhalb der GZ, so muss innerhalb der nächsten 4 GZ-Stunden mit der Fehlerbehebung vor Ort begonnen werden. Es kann hierbei dazu kommen, dass eine Fehlerbehebung vor Ort erst am nächsten Werktag durchgeführt wird. (Beispiel: Störeingang eine Stunde vor Ende GZ. Bedeutet: Vor-Ort-Reparatur beginnt spätestens in der 3. Arbeitsstunde der GZ des nächsten Arbeitstages.) Sofern ein Remote-Zugang durch die Uniklinik Köln zugelassen wird: Innerhalb der SZ muss sich ein Techniker spätestens 30 Minuten nach Eingang der Störmeldung in der Servicezentrale des AN via Remote-Service in das betroffene Gerät eingewählt und mit der Problemlösung begonnen haben. Eine Kostensteigerung bei nicht vorhandenem Remote-Zugang ist ausgeschlossen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
02.3 | Instandsetzung (Reparatur) und planbare Instandhaltung – (Pflicht):
02.3 | Beseitigung aller verschleißbedingten Funktionsstörungen / Austausch aller Verschleißteile durch den AN, für alle Bestandteile der installierten Hard- und Software, während der SZ. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
02.3 | Durchführung aller verpflichtenden sowie vom Hersteller vorgeschriebenen und empfohlenen Wartungen durch den AN, für alle Bestandteile der installierten Hard- und Software, während der SZ. Die Wartung ist gemäß der Herstellervorgabe durchzuführen. Die Grundlage hierzu hat der AN beizulegen. Reparaturen / Instandsetzungen an einem Gerät im Zuge der Wartung können vom AN bis zu einem Betrag in Höhe von 500,00 EUR netto ohne zusätzlichen Kostenvoranschlag durchgeführt werden. In diesen Fällen hat der AN dafür Sorge zu tragen, dass durch einen Anwender auf Seiten des AG eine Störmeldung unter der Tel. 0221 478-222 (Störungsannahme Medizintechnik) / Hotline erfolgt. Die aus dieser Meldung generierte Auftragsnummer benötigt der AN zur Durchführung und Abrechnung der Leistung. Reparaturen / Instandsetzungen über 500,00 EUR netto dürfen nur nach vorheriger Freigabe eines schriftlichen Kostenvoranschlags durch den Bereich Beschaffung durchgeführt werden. Die benötigten Auftragsnummern zur Rechnungsstellung werden anschließend von der zentralen Beschaffung (Einkauf) der Uniklinik Köln / oder medfacilities Betrieb GmbH erstellt und an die Auftragsannahmestelle des AN übermittelt. Die Auftragsnummer kann durch den Servicetechniker vor Ort nach entsprechender Vorlaufzeit und unter Angabe der o.g. Auftragsnummer ebenso bei der Medizintechnik abgefragt werden. Sollten Wartungs- oder Reparaturmaßnahmen zu Veränderungen in der Bedienung führen, ist der AG in angemessener Weise zu unterweisen. Diese Einweisung wird, selbst im Falle einer nicht bestehenden Servicevereinbarung, kostenfrei abgewickelt. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
02.3 | Durchführung aller verpflichtenden sowie vom Hersteller vorgeschriebenen und empfohlenen Prüfungen und präventiv technischen Kontrollen – wie z.B. sicherheitstechnische, messtechnische und elektrische Überprüfungen, Kalibrierungen, Qualitätssicherungsmaßnahmen, CTDI-Messungen sowie erforderliche Konstanzprüfungen nach RöV an Röntgengeräten und an Befundungsmonitoren (soweit zu den Anlagen gehörend) – durch den AN, für alle Bestandteile der installierten Hard- und Software, inkl. der Bereitstellung aller erforderlichen Mess- und Prüfmittel, während der SZ. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
02.3 | Alle notwendigen Ersatz- und Verschleißteile sowie die benötigten Betriebsmittel und verbrauchsabhängigen Kosten für die vom AN vorgeschriebene Instandhaltung und Instandsetzung sind ohne Zusatzkosten zur Verfügung zu stellen und einzubauen. Es sind ausschließlich Original-Ersatzteile des Herstellers zu verwenden. Ausgenommen davon sein soll: - Röntgenröhre und weitere Vakuumteile - Detektor | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
02.3 | Hardware- und Software-Pflege mit Updates (Pflicht): (… als Systemänderungen, die insbesondere Korrekturmaßnahmen beinhalten, die der Sicherheit und der Gewährleistung bestehender Funktionalitäten dienen und Anwendersoftware, Betriebssysteme und / oder Anlagenteile betreffen) Der AN hält die gelieferten Geräte / Systeme – solange diese beim AG in Nutzung sind – immer auf dem neusten technischen Stand zur Sicherheit und der Gewährleistung bestehender Funktionalitäten. Der AN muss die Verfügbarkeit von Software- und Hardwareupdates unmittelbar nach ihrer Freigabe durch ihn den Anwendern und der Medizintechnik schriftlich anzeigen. Dazu gehört auch eine Einstufung durch den AN, ob es sich um dringliche bzw. sicherheitsrelevante Updates handelt und ob diese einweisungsrelevant sind. Der AN muss dem AG diese Updates und deren Installation / Einbau sowie die Einweisung hierin auch ohne bestehende Servicevereinbarung kostenfrei anbieten. Installation / Einbau von Hardware- und Software-Updates jeglicher Art dürfen nur nach Rücksprache und mit schriftlicher Zustimmung der Medizintechnik vorgenommen werden. Hintergrund sind technische Abhängigkeiten zu Subsystemen, wie beispielsweise dem Patientendatenmanagementsystem. Die Betriebsbereitschaft des Systems muss nach Installation von Updates umgehend wieder vollumfänglich gewährleistet sein. Installationen – z.B. von Beta-Versionen o.ä., hinsichtlich der Funktionssicherheit nicht abschließend geprüften Softwarekomponenten – sind nur im Einzelfall und nach vorheriger Rücksprache und schriftlicher Zustimmung durch den Anwender und die Medizintechnik zulässig. Ergeben sich durch Hardware- oder Softwareupdates Änderungen in der Bedienung, so sind darauf ausgerichtete Einweisungen und Schulungen für das bedienende und technische Personal ebenfalls als Bestandteil dieser Leistung kostenfrei zu betrachten. Termine hierzu werden in Abstimmung mit den Nutzern vereinbart und der Medizintechnik angezeigt. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
02.3 | Hardware- und Software-Upgrades: (… als Systemänderungen, durch die wesentliche Erweiterungen der Funktionalität erreicht werden. Sie dienen der Sicherung des aktuellen Entwicklungsstands für die lizenzierten Programme des Gerätes) Regelmäßig sind die Anwendungsprogramme durch den AN entsprechend des Entwicklungsfortschritts durch Upgrades zu aktualisieren. Solche Upgrades sind dem AG anzuzeigen und anzubieten. Das Angebot umfasst auch ggf. notwendige, erneute Einweisungen in das Medizinprodukt. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
02.3 | Instandsetzung (Reparatur) und planbare Instandhaltung (informativ):
02.3 | Durchführung aller verpflichtenden sowie vom Hersteller vorgeschriebenen und empfohlenen Wartungen durch den AN, für alle Bestandteile der installierten Hard- und Software, während der WZ. | Information |  | Mehrpreis pro Servicejahr angeben
02.3 | Durchführung aller verpflichtenden sowie vom Hersteller vorgeschriebenen und empfohlenen Prüfungen und präventiv technischen Kontrollen – wie z.B. sicherheitstechnische, messtechnische und elektrische Überprüfungen, Kalibrierungen, Qualitätssicherungsmaßnahmen, sowie erforderliche Konstanz-Prüfungen nach RöV an Röntgengeräten und an Befundungsmonitoren (soweit zu den Anlagen gehörend) – durch den AN, für alle Bestandteile der installierten Hard- und Software, inkl. der Bereitstellung aller erforderlichen Mess- und Prüfmittel, während der WZ. | Information |  | Mehrpreis pro Servicejahr angeben
02.3 | Bereitstellung und Einbau folgender Ersatz- und Verschleißteile: - Austausch von nicht mehr reparierbaren Röntgenstrahlen - Austausch von nicht mehr reparierbaren digitalen Detektoren | Information |  | Mehrpreis pro Servicejahr angeben
02.3 | Abfrage zusätzlicher Leistungsdaten (Pflicht oder informativ)
02.3 | Erreichbarkeit Telefon-Support | Information |  | Angabe von XX bis XX Uhr
02.3 | Gibt es fest zugeordnete Service-Techniker für Einsätze vor Ort? | Information
02.3 | Ist eine permanente Systemüberwachung zur Vorerkennung von in naher Zukunft zu erwartenden Störungen / sich anbahnenden Störungen gegeben? | Information
02.3 | Werden den Technikern des AG Zugänge in das Servicemenü zur Verfügung gestellt? | Information
02.4 | Schutz vor Schadsoftware (Pflicht):
02.4 | Potenziell gefährdete Systemeinheiten sind vom AN durch Installationen von Viren-Scannern vor Schadsoftware („Malware“) zu schützen. Der AN hat stets die aktuelle Version des Virenscanners zu installieren. Die Verfügbarkeit aktueller Updates und Service Packs des Betriebssystems sowie deren Einstufung des Softwareherstellers in dringliche bzw. sicherheitsrelevante Updates ist umgehend vom AN schriftlich anzuzeigen. Die Installation bedarf der Zustimmung von: Anwender, uk-it sowie der Medizintechnik. Die Betriebsbereitschaft muss nach Installation von Sicherheits-Updates unverzüglich wieder vollumfänglich gewährleistet sein. Installationen z.B. von Beta-Versionen o.ä. hinsichtlich der Funktionssicherheit nicht abschließend geprüfter Softwarekomponenten, bei denen die vollumfängliche Betriebsbereitschaft nach der Installation nicht garantiert werden kann, sind nur im Einzelfall und nach vorheriger Zustimmung des Anwenders oder eines vom Anwender benannten Fachmanns zulässig. Des Weiteren sind durch den AN monatlich Malware-Reports zu erstellen und dem AG (der Abteilung Medizintechnik an Inventarisierung@medfacilities.de zur Ablage im Gerätebuch zur Verfügung zu stellen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
02.4 | Schutz vor Schadsoftware (Informativ):
02.4 | Entdeckte Schadsoftware entfernt der AN binnen max. 24 Stunden nach Meldung der Schadsoftware durch den AG aus dem installierten System (im Sinne von Wiederherstellung der 100%igen Funktionalität) | Information |  | Mehrpreis pro Servicejahr angeben
03 | Kosten (in €, exkl. der zum Zeitpunkt der Angabe gültigen MwSt.)
03.1 | Rabatt auf Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien und Stundenlohnarbeiten
03.1 | Der AN stellt dem AG für Serviceperiode A seine fixe Preisliste über Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien zur Verfügung. Die Prozentsätze sind entsprechend auszuweisen. Mit Beginn der Serviceperiode B ist eine aktuelle Version zur Verfügung zu stellen (Pflicht). | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt
03.2 | Aktuelle Listenpreise und Reaktionszeiten für Arbeitseinsätze außerhalb einer Servicevereinbarung (in €, incl. der zum Zeitpunkt der Angabe gültigen MwSt.) (informativ):
03.2 | Montag bis Freitag
03.2 | Reaktionszeit | Information |  | Angabe Reaktionszeit bei Arbeitseinsätzen Mo-Fr
03.2 | Listenpreis je Arbeitsstunde | Information |  | Angabe Listenpreis je Arbeitsstunde bei Arbeitseinsätzen Mo-Fr
03.2 | Listenpreis Sonstige Kosten (z.b. Anfahrt, Übernachtung) je Einsatz | Information |  | Angabe Listenpreis Sonstige Kosten je Einsatz bei Arbeitseinsätzen Mo-Fr
03.2 | Listenpreis Spät- bzw. Nachtzuschlag pro Arbeitsstunde | Information |  | Angabe Listenpreis Spät- bzw. Nachtzuschlag pro Arbeitsstunde bei Arbeitseinsätzen Mo-Fr
03.2 | Samstag
03.2 | Reaktionszeit | Information |  | Angabe Reaktionszeit bei Arbeitseinsätzen Sa
03.2 | Listenpreis je Arbeitsstunde | Information |  | Angabe Listenpreis je Arbeitsstunde bei Arbeitseinsätzen Sa
03.2 | Listenpreis Sonstige Kosten (z.b. Anfahrt, Übernachtung) je Einsatz | Information |  | Angabe Listenpreis Sonstige Kosten je Einsatz bei Arbeitseinsätzen Sa
03.2 | Listenpreis Spät- bzw. Nachtzuschlag pro Arbeitsstunde | Information |  | Angabe Listenpreis Spät- bzw. Nachtzuschlag pro Arbeitsstunde bei Arbeitseinsätzen Sa
03.2 | Sonn- und Feiertage
03.2 | Reaktionszeit | Information |  | Angabe Reaktionszeit bei Arbeitseinsätzen So
03.2 | Listenpreis je Arbeitsstunde | Information |  | Angabe Listenpreis je Arbeitsstunde bei Arbeitseinsätzen So
03.2 | Listenpreis Sonstige Kosten (z.b. Anfahrt, Übernachtung) je Einsatz | Information |  | Angabe Listenpreis Sonstige Kosten je Einsatz bei Arbeitseinsätzen So
03.2 | Listenpreis Spät- bzw. Nachtzuschlag pro Arbeitsstunde | Information |  | Angabe Listenpreis Spät- bzw. Nachtzuschlag pro Arbeitsstunde bei Arbeitseinsätzen So
03.3 | Jahres-Gesamtsummen (in €, exkl. der zum Zeitpunkt der Angabe gültigen MwSt.)
03.3 | Bitte hier die Kosten für die in dieser Anlage beschriebenen (mit „Muss-Kriterium“ gekennzeichneten) Leistungen eintragen. Der AG kann darüber hinaus weitere, als informativ gekennzeichnete, Leistungen mitbeauftragen.
03.3 | Serviceperiode A:
03.3 | Vertragsjahr 1 (= Jahr der Inbetriebnahme) | Muss-Kriterium
03.3 | Vertragsjahr 2 | Muss-Kriterium
03.3 | Vertragsjahr 3 | Muss-Kriterium
03.3 | Vertragsjahr 4 | Muss-Kriterium
03.3 | Vertragsjahr 5 | Muss-Kriterium
03.3 | Serviceperiode B:
03.3 | Kalenderjahr 6 | Muss-Kriterium
03.3 | Kalenderjahr 7 | Muss-Kriterium
03.3 | Kalenderjahr 8 | Muss-Kriterium
03.3 | Kalenderjahr 9 | Muss-Kriterium
03.3 | Kalenderjahr 10 | Muss-Kriterium
04 | Vertragsbestandteile
04.1 | Gegenstand des Vertrages
04.1 | Gegenstand des Vertrages sind die vereinbarten Instandhaltungsmaßnahmen für das entsprechende Gerät / System nach den Inhalten dieses Vertrages. Es gelten die Geschäftsbedingungen (AGB) der Uniklinik Köln. | Information
04.2 | Zusammenarbeit
04.2 | Der Auftraggeber, vertreten durch die Uniklinik Köln, und der Auftragnehmer arbeiten vertrauensvoll zusammen, wobei beide Parteien die jeweiligen Interessen der anderen Partei ausdrücklich berücksichtigen werden. Der Auftragnehmer weist den Auftraggeber auf alle ihm bekannten Umstände hin, die für die Entscheidungen des Auftraggebers von Bedeutung sein können, insbesondere im Hinblick auf die kontinuierliche Patientenversorgung und die sichere Nutzung der Medizintechnik. Über solche Umstände, die den Auftraggeber nach den Umständen des Einzelfalls aufklären darf, wird in enger Abstimmung zwischen den Parteien kooperiert, um eine bestmögliche Wartungs- und Reparaturstrategie zu gewährleisten Erkennt der AN außerhalb seines Leistungsbereiches Umstände, die die Betriebsbereitschaft oder Sicherheit des Betriebes des AG – insbesondere die Gewährleistung der Patientenversorgung –beeinträchtigen können, wird er den AG hierüber unverzüglich informieren. Der AN verpflichtet sich, dass die Hausordnung und die Sicherheitsbestimmungen des AG durch seine Mitarbeiter eingehalten werden (siehe anhängend „Verpflichtung zur Einhaltung des Datenschutzes und der Vertraulichkeit“). Der AN wird seine Mitarbeiter darauf hinweisen, dass sie sich beim Betreten und Verlassen des Geländes des AG den üblichen Kontrollen zu unterwerfen haben. Der AN gewährleistet die Arbeitssicherheit seiner Leute. Seitens des AG wird dem AN folgender Ansprechpartner benannt, der mit dem AN die Termine und Arbeitszeiten koordiniert: Name: Wartung.mt Tel.: 0221/478-30703 E-Mail: wartung@medfacilities.de | Information
04.3 | Vertragsdauer / Kündigung
04.3 | Der Vertrag beginnt mit Abschluss und Inbetriebnahme des Gerätes / Systems und wird für die Serviceperiode A abgeschlossen. Nach Ablauf der Serviceperiode A endet der Vertrag automatisch. Der AG behält sich vor im Anschluss die Serviceperiode B zu beauftragen. Ein Recht zur vorzeitigen, freien Kündigung wird ausgeschlossen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. Ein sog. wichtiger Grund zur fristlosen (Teil-)Kündigung liegt insbesondere dann vor, wenn nach Auffassung des AN das nutzungsbedingte Lebensdauerende bzw. nach Angabe des Herstellers das Ende der Verfügbarkeit von Ersatzteilen eines Vertragsgegenstandes oder einer Komponente erreicht ist und eine Wartung oder Reparatur nicht mehr durchführbar oder wirtschaftlich erscheint. Die Kündigung muss stets schriftlich erfolgen. | Information
04.4 | Vergütung / Rechnungslegung
04.4 | Die vereinbarten Preise sind Festpreise, die nach den Festlegungen dieses Vertrages bestimmt sind. Die Vergütung ist fällig, sobald der AN seine Leistung erbracht hat. Die Rechnungsstellung erfolgt monatlich. Rechnungen sind vom AG innerhalb von 30 Tage netto zu bezahlen. | Information
04.5 | Schlussbestimmung
04.5 | Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Sollte eine Bestimmung des Vertrages unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt und weiterhin in Kraft. Die Vertragsparteien verpflichten sich dazu, die unwirksame Bestimmung durch eine neue Bestimmung zu ersetzt, welche soweit möglich dem von den Parteien mit der unwirksamen Bestimmung beabsichtigen wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt und die jeweiligen o.g. Interessen berücksichtigt. Dies ist durch Vertragsauslegung zu ermitteln. Vorstehendes gilt entsprechend im Fall von planwidrigen Regelungslücken. | Information

## WR_LOS 2) SchnStKtr PREISBLATT (hidden)
Endpoint-Security ¦ Schnittstellenkontrolle
Preisblatt
Schnittstellen- und Applikationskontrolle für Sana-IT-Betriebsmittel und zum Schutz vor Schadsoftware
Instruktionen für das Preisblatt:
■ Gültigkeitszeitraum: 24 Monate + 12 Monate Verlängerungsoption
■ Durch den Bieter sind die gelben Felder zu befüllen!
■ Der angebotene Rabattsatz ist über die Gesamtlaufzeit (24+12 Monate) festgeschrieben.
■ Für die Beispielprodukte benötigen wir den aktuellen Herstellerlistenpreis (Stichtag - 15.06.2022 ) in der Herstellerwährung, den angebotenen Rabattsatz, den Endpreis in Euro und die erwartete Lieferzeit.
SaaS Variante:
Posi- | Bezeichnung | Minimalmenge | Schätzmenge | Maximalmenge | Einheit | Nettoendpreis pro Einheit | Nettoendpreis (Schätzmenge) | Nettoendpreis (Maximalmenge)
tion |  | 2022-2024 | 2022-2024 | 2022-2024
0.1 | SaaS Lizenz Client/User Lizenz 36 Monate | 11200 | 16000 | 20800 | Stück | 10.5 | 168000 | 218400
0.2 | SaaS Lizenz Server 36 Monate | 3290 | 4700 | 6110 | Stück | 10.5 | 49350 | 64155
1.1 | Neue SaaS Lizenz für Client/User Client | 11200 | 16000 | 20800 | Stück | 10.5 | 168000 | 218400
1.2 | Neue SaaS Lizenz für Server | 3290 | 4700 | 6110 | Stück | 10.5 | 49350 | 64155
1.3 | Wandlung Fremdlizenz in SaaS Client/User Lizenz |  | 4500 |  | Stück | 10.5 | 47250 | 0 | Soweit durch den Bieter die Wandlung einer bestehenden Kauflizenz in eine SaaS Lizenz angeboten wird, ist die entsprechende Anzahl anzugeben. Als Quelle wird auf die Anlage Bestandsübersicht verwiesen.
1.4 | Wandlung Fremdlizenz in SaaS Server Lizenz |  | 1500 |  | Stück | 10.5 | 15750 | 0 | Soweit durch den Bieter die Wandlung einer bestehenden Kauflizenz in eine SaaS Lizenz angeboten wird, ist die entsprechende Anzahl anzugeben. Als Quelle wird auf die Anlage Bestandsübersicht verwiesen.
2 | Dienstleistung
2.1 | Client-Installation durch eine kompetente Fachkraft an verschiedenen Standorten (Personentage à 8 Stunden) | 1 PT | 100 PT | 150 PT | PT | 1200 | 120000 | 180000 | Für die Plattformberatung wird eine Aufwand von ca. 10 Personentagen angenommen. Soweit die Inhalte der bestehenden Installation übernommen werden können, kann der Aufwand durch den Bieter angepasst werden.
2.2 | Herstellerschulung für Administratoren (Online- oder Präsenzunterricht) zum Erlernen aller für Administratoren relevanten Funktionen, um täglich erforderliche Arbeiten eigenständig durchführen zu können. | 3 | 15 | 20 | Stundensatz | 150 | 2250 | 3000 | Die Implementierung ist an insgesamt 39 Standorten ensprechend der Leistungsbeschreibung vorzusehen. Soweit bestehende Installationen aufwandsfrei übernommen werden können, kann die Anzahl durch den Bieter angepasst werden
[7 empty] | 402600 | 465555
Oliver: Auf Aktualität prüfen

## Preisblatt
Beschaffung eines urologischen Röntgenarbeitsplatzes
Übersicht Preisblatt
Preisblatt | Bieter
| Kosten € exkl. MwSt. | Kosten € inkl. MwSt.
Investitionskosten, netto | 0 | 0
GP Pos. 1.1 - Dokumentations- und Revisionsunterlagen | 0 | 0
GP Pos. 1.2 - Einweisungen für das medizinische Personal | 0 | 0
GP Pos. 1.3 - Demontage und Entsorgung | 0 | 0
GP Pos. 1.4 - Urologische Röntgeneinheit | 0 | 0
Instandhaltungskosten über 10 Jahre, netto | 0 | 0
Serviceperiode A: | 0 | 0
Vertragsjahr 1 (= Jahr der Inbetriebnahme) | 0 | 0
Vertragsjahr 2 | 0 | 0
Vertragsjahr 3 | 0 | 0
Vertragsjahr 4 | 0 | 0
Vertragsjahr 5 | 0 | 0
Serviceperiode B: | 0 | 0
Kalenderjahr 6 | 0 | 0
Kalenderjahr 7 | 0 | 0
Kalenderjahr 8 | 0 | 0
Kalenderjahr 9 | 0 | 0
Kalenderjahr 10 | 0 | 0

## Wertungsblatt - Beispiel
Beschaffung eines urologischen Röntgenarbeitsplatzes
Übersicht Bewertungsmatrix - Beispielauswertung
Preisblatt |  |  | Beispiel Bieter 1 |  | Beispiel Bieter 2 |  | Erläuterung
|  |  | Kosten € | Punkte | Kosten € | Punkte
Investitionskosten, netto | max. Punktzahl: | 30 | 350000 | 0 | 310000 | 30 | Der Bieter mit den günstigsten Gesamtnettokosten bekommt die maximale Punktzahl. Der Bieter mit den höchsten Gesamtnettokosten bekommt 0 Punkte. Die Nächstbietenden werden linear ins Verhältnis gesetzt.
Instandhaltungskosten über 10 Jahre, netto | max. Punktzahl: | 30 | 230000 | 30 | 250000 | 0 | Der Bieter mit den günstigsten Gesamtnettokosten bekommt die maximale Punktzahl. Der Bieter mit den höchsten Gesamtnettokosten bekommt 0 Punkte. Die Nächstbietenden werden linear ins Verhältnis gesetzt.
Serviceperiode A: |  |  | 100000 |  | 125000
Serviceperiode B: |  |  | 130000 |  | 125000
Summe Punkte Bewertungskriterien | max. Punktzahl: | 30 |  | 20 |  | 10 | Jeder Bieter erhält als Punktzahl die Summe an Punkten, die durch die Beantwortung der Bewertungskriterien im Leistungsverzeichnis erreicht wurden.
Bewertungsmatrix: | Gewichtung (%) |  | Punktwert | Punktwert gewichtet | Punktwert | Punktwert gewichtet | Erläuterung
Punktwert Investitionskosten | 40 |  | 0 | 0 | 30 | 12 | Die Investitionskosten werden zu 40% gewertet
Punktwert Instandhaltungskosten | 40 |  | 30 | 12 | 0 | 0 | Die Instandhaltungskosten werden zu 40% gewertet
Punktwert Bewertungskriterien | 20 |  | 20 | 4 | 10 | 2 | Die Wertungspunkte werden zu 20% gewertet
Gesamtpunktzahl | 100 |  |  | 16 |  | 14 | Vorrausgesetzt alle Muss-Kriterien sind erfüllt erhält gemäß Beispiel Bieter 1 den Zuschlag.
Rangfolge |  |  |  | 1 |  | 2