## Tabelle1
Bewertungsmatrix Zuschlagskriterien |  |  | Gastro |  |  | 1 |  | 1
[6 empty] | Fehlende Angaben |  | Fehlende Angaben
Lfd. Nr. | ID LB | Zuschlagskriterium | Bewertungsmaßstab | Einheit | Maximal zu erreichende Leistungs-punkte | Bieterangabe | Erreichter Erfüllungsgrad (Punkte) | Nachweis (Datei/Dokument, Seite, Absatz, evtl. Markierung) wo Informationen zur Forderungn in den Angebotsunterlagen zu finden sind
1. | 3111.3 | Monitor: Bildschirmdiagonale | • Mind. 19,0 Zoll (0 Punkte) • Mind. 20,0 Zoll (2 Punkte) • Mind. 21,0 Zoll (4 Punkte) • Mind. 22,0 Zoll (6 Punkte) • Mind. 23,0 Zoll (8 Punkte) • Mind. 24,0 Zoll (10 Punkte) | Zoll | 10
2. | 3112.2 | Ultraschallgerät: Touch-Bedienfeld-Diagonale | • Mind. 7,0 Zoll (0 Punkte) • Mind. 8,0 Zoll (1 Punkte) • Mind. 9,0 Zoll (2 Punkte) • Mind. 10,0 Zoll (3 Punkte) • Mind. 11,0 Zoll (4 Punkte) • Mind. 12,0 Zoll (5 Punkte) | Zoll | 5
3. | 3112.7 | Ultraschallgerät: Bedienpult | • Das Bedienpult ist nicht neigbar, schwenkbar und höhenverstellbar (0 Punkte) • Das Bedienpult ist neigbar, schwenkbar und höhenverstellbar (5 Punkte) | Ja/Nein | 5
4. | 3123.2 | Sonden: Linear-Sonde mit höherer Frequenz | • Der Frequenzbereich ist unter < 5,0 -13,0 MHz (0 Punkte) • Der Frequenzbereich beträgt 5,0 -13,0 MHz (5 Punkte) | MHz | 5
5. | 331.3 | Software: Bedienungs- und Bearbeitungssoftware | • Wenn keine Software für Diagnose und Bewertung von therapeutischer Wirksamkeit bei Patienten mit Leberkarzinom oder Lebermetastasen angeboten wird (0 Punkte) • Wenn eine Software für Diagnose und Bewertung von therapeutischer Wirksamkeit bei Patienten mit Leberkarzinom oder Lebermetastasen angeboten wird (10 Punkte) | Ja/Nein | 10
6. | 331.4 | Software: Bedienungs- und Bearbeitungssoftware | • Wenn keine Technologie für die dynamische Gewebedarstellungsoptimierung angeboten wird (0 Punkte) • Wenn eine Technologie für die dynamische Gewebedarstellungsoptimierung angeboten wird (4 Punkte) • Wenn zwei Technologien für die dynamische Gewebedarstellungsoptimierung angeboten wird (7,5 Punkte) | Angabe | 7.5
7. | 331.6 | Software: Module / Preset | • Kein Modul "Abdomen, Abdomen XL" (0 Punkte) • Modul "Abdomen, Abdomen CL" wird angeboten (2,5 Punkte) | Ja/Nein | 2.5
8. | 331.7 | Software: Module / Preset | • Kein Modul "Schilddrüse/Small parts" (0 Punkte) • Modul "Schilddrüse/Small parts" wird angeboten (2,5 Punkte) | Ja/Nein | 2.5
9. | 331.8 | Software: Module / Preset | • Kein Modul "Darm hochfrequent" (0 Punkte) • Modul "Darm hochfrequent" wird angeboten (2,5 Punkte) | Ja/Nein | 2.5
10. | 331.9 | Software: Module / Preset | • Kein Modul "Gefäße (FKDS) arteriell/venös/Carotiden" (0 Punkte) • Modul "Gefäße (FKDS) arteriell/venös/Carotiden" wird angeboten (2,5 Punkte) | Ja/Nein | 2.5
11. | 331.10 | Software: Module / Preset | • Kein Modul "Kontrastmittelmodus" (0 Punkte) • Modul "Kontrastmittelmodus" wird angeboten (2,5 Punkte) | Ja/Nein | 2.5
12. | 331.11 | Software: Module / Preset | • Kein Modul "Nadelführung für Punktionen" (0 Punkte) • Modul "Nadelführung für Punktionen" wird angeboten (2,5 Punkte) | Ja/Nein | 2.5
13. | 331.12 | Software: Module / Preset | • Kein Modul "Verbesserte Nadeldarstellung" (0 Punkte) • Modul "Verbesserte Nadeldarstellung" wird angeboten (2,5 Punkte) | Ja/Nein | 2.5
14. | 331.13 | Software: Module / Preset | • Kein Modul "Echokardiographie" (0 Punkte) • Modul "Echokardiographie" wird angeboten (2,5 Punkte) | Ja/Nein | 2.5
15. | 331.14 | Software: Module / Preset | • Kein Modul "Scherwellenelastographie" (0 Punkte) • Modul "Scherwellenelastographie" wird angeboten (2,5 Punkte) | Ja/Nein | 2.5
16. | / | Angabe des durchschnittlichen Leistungsbedarfs/Energieverbrauch im Betriebsbereitenzustand: Standby (Gerät und Peripherie eingeschaltet, kein aktiver Scan/Ultraschalluntersuchung) | Berechnung der Punktzahl: Niedrigster Wert: Niedrigste Wertangabe aus allen Angeboten Erreichbare Punkte: 10 | kWh | 10
17. | / | Angabe des durchschnittlichen Leistungsbedarfs/Energieverbrauch im Betriebszustand: Scan/Ultraschalluntersuchung | Berechnung der Punktzahl: Niedrigster Wert: Niedrigste Wertangabe aus allen Angeboten Erreichbare Punkte: 10 | kWh | 10
|  |  |  | Gesamt: | 85 | Erfüllungsgrad: | 0
Für die Auswertung der Angebote wird die folgende Formel verwendet werden:
Den Zuschlag wird das Angebot mit der kleinsten Kennzahl erhalten.
In den Preis werden die Preise für die Mustersätze, Sonderwerkzeuge und Mess- und Prüfmittel (MuP) nicht mit eingerechnet Der Einzelpreis "P" ist der Preise für ein Ultraschalgerät, also für die Kosten einer Abrufleistung / Option.
𝑍=𝑃/( 𝐿_𝑚𝑎𝑥+𝐿)
= Anzahl der maximal zu erreichenden Leistungspunkte
𝐿_𝑚𝑎𝑥 = Anzahl der maximal zu erreichenden Leistungspunkte
Z = Kennzahl für das Preis-Leistungs-Verhältnis
𝑃= 𝑬𝒊𝒏𝒛𝒆𝒍𝒑𝒓𝒆𝒊𝒔 𝑓ü𝑟 𝑒𝑖𝑛 𝑈𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ𝑎𝑙𝑙𝑔𝑒𝑟ä𝑡 𝑖𝑛 𝐸𝑢𝑟𝑜 (𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜)
𝐿=𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑡𝑠ä𝑐ℎ𝑙𝑖𝑐ℎ 𝑒𝑟𝑟𝑒𝑖𝑐ℎ𝑡𝑒𝑛 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒
Punktzahl =
Punktzahl = (𝑛𝑖𝑒𝑑𝑟𝑖𝑔𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑊𝑒𝑟𝑡)/(∅ 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒𝑑𝑎𝑟𝑓 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑏𝑦) x erreichbare Punkte
Punktzahl =
Punktzahl = (𝑛𝑖𝑒𝑑𝑟𝑖𝑔𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑊𝑒𝑟𝑡)/(∅ 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒𝑑𝑎𝑟𝑓 𝑆𝑐𝑎𝑛) x erreichbare Punkte