## Tabelle2
Leistungs- | Fachhochschule Münster | Stand: 16.03.2026
beschreibung/ | Fachbereich
Preisblatt
Vergabenummer: 488STFHETI
Kriteriengruppe | Kriterium | Art des Kriteriums* | Punkte
Preis | ≤ 60.000€ inkl. Mehrwersteuer | A | 80
Messaufgabe | Messsystem für die elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS), die unter Belastung von Device Under Test (DUT) mit Gleichstrom durchgeführt werden muss. | A
| Das Messsystem muss einen Impedanzanalysator, Modulator und ein DC-Netzteil beinhalten. | A
| Der EIS-Meter muss ein Systemkanal bzw. ein Stackkanal haben. | B | 10
| Das Messsystem muss geeignet sein für die Messungen an einzelnen Zellen und an einem Zellenstack, der bis zu 12 Zellen, die elektrisch in Reihe geschaltet sind, beinhalten kann. | A
| Der EIS-Meter muss entweder über 12 einzelne synchrone Zellkanäle verfügen oder mit einem/mehreren Multiplexer(n) ausgestattet sein, sodass 12 Zellen mit EIS vermessen werden können. | A
| Die EIS-Messung muss unter einer Belastung von Zellen mit Gleichstrom möglich sein und der Messfehler darf 1% nicht überschreiten. Der maximal erlaubte Gleichstrom muss mindestens 20 A betragen. | A
Das Messsystem muss kalibriert sein.
| Die Messung muss im galvanostatischen Modus durchgeführt werden. | A
DC-Netzteil | Die Bereitstellung vom Gleichstrom erfolgt über ein DC-Netzteil. | A
Das DC-Netzteil muss folgende Kriterien erfüllen:
| > Das DC-Netzteil muss für die Durchführung einer EIS-Messung geeignet sein bzw. die EIS-Messung nur geringfügig beeinflussen | A
| > Bidirektional | A
| > Ausgangsspannung einstellbar von 0.0 V bis zu mindestens 60 V | A
| > Eingangsspannung einstellbar von 0.0 V bis zu mindestens 60 V | A
| > Eingangsstrom einstellbar: von 0.0 A bis zu mindestens 20 A DC | A
| > Ausgangsstrom einstellbar: von 0.0 A bis zu mindestens 20 A DC | A
| > Das DC-Netzteil von der Software heraus ansteuerbar sein, um automatisierte Messungen bei verschiedenen Werten des DC-Stromes durchzuführen | A
| > Ansteuerung vom DC-Netzteil über Python oder SCPI | A
| > Ansteuerung vom DC-Netzteil über Python | B | 1
Messbereich | Minimale Zellenspannung 0 V | A
| Maximale Zellenspannung mind. 5 V | A
| Minimale Stackspannung 0 V | A
| Maximale Stackspannung mind. 50 V | A
| Minimaler Anregungsstrom: mindestens 0.1 A (Peak-Peak) | A
| Maximaler Anregungsstrom: mindestens 5 A (Peak-Peak) | A
| Frequenzbereich: Untere Messfrequenz <= 1 mHz Obere Messfrequenz >= 10 kHz | A
| Impedanzmessbereich: Untere Impedanzmessgrenze <= 1mOhm Obere Imedanzmessgrenze >= 1 Ohm | A
| Impedanzmessgenauigkeit ± 1 % | A
Messverfahren | Galvanostatische EIS | A
| Driftkompensation | A
| Pseudopotentiostatische EIS oder potentiostatische EIS | B | 6
| Multisine excitation | B | 2
Software | Konfiguration und Ansteuerung des EIS-Meters über USB oder Ethernet oder CAN | A
| Automatisierte Tests: wiederholte EIS-Messungen unter Belastung der Zelle mit Gleichstrom ggf. bei verschiedenen Werten des Gleichstromes. > Beispiel: eine Zelle arbeitet 30 min. lang bei 5 A DC, danach wird eine EIS-Messung ebenfalls unter Belastung der Zelle mit 5 A DC durchgeführt. Der Vorgang wird 10 Mal wiederholt. > Einstellung der Abbruchbedingung: Zellenspannung über- oder unterschreitet ein vordefiniertes Limit, Messdauer überschreitet ein zeitliches Limit, Ladezustand über- oder unterschreitet ein vordefiniertes Limit. | A
| Softwarenutzung zeitlich unbegrenzt bzw. Dauerlizenz für die Software mit allen für den Betrieb notwendigen Plugins. | A
| Ansteuerung des EIS-Meters über Python oder SCPI | A
| Ansteuerung des EIS-Meters über Python | B | 1
Schulung & Dokumentation | Es besteht die Möglchkeit zur nachträglichen Buchung einer (Online-)Schulung. Die Durchführung einer Schulung ist nicht Bestandteil des Angebotes. Die evtl. Beauftragung einer Schulung wird gesondert abgerechnet. | A
| Dokumentation in deutscher oder englischer Sprache | A
Gewährleistung, Service, Inbetriebnahme, Lieferung | Gewährleistung min. 24 Monate | A
| Telefonische bzw. Online-Unterstützung bei Inbetriebnahme des Gerätes | A
| Kostenfreier Telefonsupport bei technischen Fragen | A
| Die Lieferung erfolgt DAP Steinfurt und schließt alle Nebenkosten ein. | A
| Lieferzeit: max. 12 Wochen | A
|  | S= | 100
*)Erläuterungen:
A = Ausschlusskriterien. Hierbei handelt es sich um sog. KO-Kriterien, deren Nichterfüllung zum Ausschluss des Angebotes führt.
B = Bewertungskriterien. Die Punkte werden nach Erfüllung der Kriterien vergeben.
Der Zuschlag erfolgt auf das wirtschaftlichste Angebot. Im Falle einer Punktgleichheit entscheidet das Los.
Einzelheiten zur Wertung sowie Vertragsgrundlagen siehe Vorbemerkungen Leistungsverzeichnis.
Gewichtung Zuschlagskriterien: 80 Punkte Preis, 20 Punkte Qualität
Gesamtpreis € netto:
Hochschulrabatt:
19 % MwSt.:
Gesamtpreis € brutto:
Bitte listen Sie die einzelnen Angebotspositionen in einem separaten Angebot zusätzlich auf.

## Tabelle3
Anforderungen | Erfüllung