## Computertomographen
Leistungsverzeichnis über einen Computertomographen (CT) mit mind. 128 Schichten für die Radiologie des Albertinen-Kranknhauses
Projekt-/Ausschreibungsnummer: |  | 2024-AKHH-01-A02 |  |  |  |  | Der Bieter sichert zu, dass die Einweisung (Schulung) der angebotenen Systeme durch zugelassene/geeignete Medizinprodukteberater (mit Schulungsunterlagen in deutscher Sprache) erfolgt.
Hersteller:
| Modell/Typ: | [5 empty] | Bewertung: Nichterfüllung eines K.O.- Kriteriums bewirkt Ausschluss; Erfüllung LV-Forderungen gesamte Punktzahl
| Einsatzbereich: | Radiologie/Gefäßchirurgie |  |  |  |  | Probestellung: gesamte Punktzahl; Summe (höchste Punktzahl erhält den Zuschlag)
Lfd.-Nr. | Beschreibung |  | Anzahl | [Einheit] | Punkte bei Erfüllung bzw. K.O.-Kriterien | Angaben des Bieters | Netto-Einzelpreis [€] | Netto-Gesamtpreis [€] | Anmerkungen
CH | Computertomograph mind. 64 Zeilen und 128 Schichten (inkl. Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Einweisung) | Grundpreis | 1 | Stück |  |  |  | 0
CH.0 | Allgemeine Anforderungen
CH.0.1 | Die angebotenen Produkte und Komponenten entsprechen den Anforderungen des Gesetzes zur Durchführung unionsrechtlicher Vorschriften betreffend Medizinprodukte (MPDG/MDR) | ja |  |  | K.O.
CH.0.2 | CE-Konformitäts-Erklärung | ja |  |  | K.O.
CH.0.3 | Einhaltung der gültigen Normen z.B. nach IEC 60601-1 und IEC 60601-2-44, etc. | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Nachweis durch ein Zertifikat eines international anerkannten, unabhängigen Prüfinstituts.
CH.0.4 | Angabe der zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte Herstellerbezeichnungen angeben.
CH.1 | Technische Ausführung (CT mit mind. 64 Zeilen und 128 Schichten)
CH.1.1 | Anzahl der Detektorzeilen | mind. 64 |  |  | K.O.
CH.1.2 | Anzahl der Schichten pro 180° Umlauf der Gantry | mind. 128 |  |  | K.O.
CH.1.3 | Allgemeines | [7 empty] | Bitte die genauen Ausführung angeben.
CH.1.3.1 | Gesamthöhe |  |  | mm |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.3.2 | Gesamtbreite |  |  | mm |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.3.3 | Gesamttiefe |  |  | mm |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.3.4 | Gewicht |  |  | kg |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.3.5 | Netzspannung |  |  | V |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.3.6 | Gesamtanschlussleistung aller Gerätekomponenten | max. 115 kVA |  | kVA | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.3.7 | Überschreitung der Gesamtanschlussleistung aller Gerätekomponenten für die Dauer von 4 Sekunden | max. 150 kVA |  | kVA | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.3.8 | Gesamtanschlussleistung aller Gerätekomponenten im Standby-Betrieb |  |  | kVA |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.3.9 | Geräuschemission des Gesamtsystems bei Scanbetrieb, Messung gemäß NEMA |  |  | dB (A) |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.3.10 | Lieferzeit in Wochen |  |  | Wochen |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.3.11 | Montagezeit in Tagen |  |  | Tage |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.3.12 | Abstand Fokus-Detektor |  |  | cm |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.3.13 | Abstand Fokus-Drehzentrum (Isozentrum) |  |  | cm |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.3.14 | Laserlichtvisier in der Gantry zur Anzeige des Isozentrums in der Scanebene | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.3.15 | Gantrybediendung von der Geräte-Rückseite | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.4 | Raumbedarf
CH.1.4.1 | Untersuchungsraum, Mindestmaß | [L x B x H] |  | m |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.4.2 | Wärmelast im Untersuchungsraum (Voll-Last) |  |  | kW | geringste Last = 3 Punkte |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.4.3 | Klimatisierung im Untersuchungsraum erforderlich? | ja/nein | [6 empty] | Bitte angeben.
CH.1.4.4 | Raumtemperatur im Untersuchungsraum | von … bis … |  | °C |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.4.5 | Temperaturgradient |  |  | °K/h |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.4.6 | Zulässige relative Luftfeuchte im Untersuchungsraum für einen störungsfreien Betrieb | von … bis … |  | rel.-% |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.4.7 | Bodenlast im Untersuchungsraum |  |  | kN/m² |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.4.8 | Maximale Geräuschentwicklung im Untersuchungsraum bei Voll-Last | ≤ 70 dB |  | dB | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.4.9 | Technikraum, Mindestmaß | [L x B x H] |  | m |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.4.10 | Wärmelast im Technikraum (Voll-Last) |  |  | kW |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.4.11 | Klimatisierung im Technikraum erforderlich | ja/nein | [6 empty] | Bitte angeben.
CH.1.4.12 | Zulässige Raumtemperatur im Technikraum für einen störungsfreien Betrieb | von … bis … |  | °C |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.4.13 | Temperaturgradient |  |  | °K/h |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.4.14 | Zulässige relative Luftfeuchte im Technikraum für einen störungsfreien Betrieb |  |  | rel.-% |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.4.15 | Bodenlast im Technikraum |  |  | kN |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.4.16 | Ausführung des Kühlsystems | [7 empty] | Bitte beschreiben.
CH.1.4.17 | Wärme-Wasser-Tauscher für Strahlereinheit | ja/nein | [6 empty] | Bitte angeben. Falls erforderlich ist dieser mit dem Gesamtsystem anzubieten.
CH.1.4.18 | Anschlussvoraussetzungen für den Wärme-Wasser-Tauscher | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.1.4.19 | Überwachungsraum, Mindestmaß | [L x B x H] |  | m |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.4.20 | Maximale Geräuschentwicklung im Überwachungsraum bei Voll-Last | ≤ 50 dB |  | dB | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.4.21 | Größstes Transportgewicht |  |  | kg |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.4.22 | Größte Transportabmessungen | [L x B x H] |  | mm |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.5 | Energieverbrauch / -versorgung
CH.1.5.1 | ENERGY CONSUMPTION CALCULATION ermittelt durch Messvorschrift der COCIR ("Computed Tomography - Measurement of Energy Consumption") unter Darlegung des Rechenwegs |  |  | kWh | K.O.
CH.1.5.2 | Energieverbrauch während der Untersuchung (Scan mode) |  |  | kWh | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.5.3 | Energieverbrauch im geringstmöglichen Energiesparmodus (Szenario Low Power) |  |  | kWh | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.5.4 | Energieverbrauch in ausgeschaltetem Zustand (System-Off / Szenario Off) |  |  | kWh | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.5.5 | Energieverbrauch in eingeschaltetem Zustand, messbereit (Ready-to-Measure/Szenario Idle) |  |  | kWh | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.5.6 | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) zur Absicherung des Steuerungs- und Bildrechners | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.5.6.1 | Hersteller und Typ | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.1.5.6.2 | Leistung |  |  | kW |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.5.6.3 | Überbrückungszeit | mind. 9 Min. |  | Min. | größte Zeit = 3 Punkte max. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.5.6.4 | Durch die USV abgesicherte Komponenten | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.1.6 | Abtasteinheit | ja
CH.1.6.1 | Typ | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.1.6.2 | Kurzbeschreibung | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.1.6.3 | Gantryöffnung | mind. 78 cm |  | cm | K.O., größter Wert = max. 3 Punkte
CH.1.6.4 | minimale Rotationszeit 360° in der Routinediagnostik bei Abdomen-, Thoraxuntersuchung, Polytraumata, CT-Angiographien, Herz CT und Cerebrum-CTs | ≤ 0,35 s |  | s | K.O., kleinster Wert = max. 5 Punkte |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.6.5 | minimale Rotationszeit 360° in allen Anwendungen | ≤ 0,35 s |  | s | 5 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.7 | Detektor | ja
CH.1.7.1 | Anzahl der Messelemente ohne Referenzdetektor | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.1.7.2 | Detektorwinkel (Gesamtdetektor) |  |  | ° |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.7.3 | Detektormaterial | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.1.7.4 | gemessene Schichten | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.1.7.5 | Gesamtbreite des Detektors in Z-Richtung | min. 35 mm |  | mm | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.7.6 | Wirksame Detektorlänge (z-Achse) bei minimalster Schichtkollimierung |  |  | mm |  |  |  |  | Bitte wirksame Detektorlänge und die zugehörige minimale Schichtkollimierung angeben.
CH.1.7.7 | Aufbau des Detektors (Matrix, Hybrid, Adaptive Array, …) | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.1.7.8 | Quanteneffizienz |  |  | mind. % |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.7.9 | geometrische Effizienz |  |  | % |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.7.10 | Anzahl der pro Rotation gleichzeitig aufnehmbaren Schichten | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.1.7.11 | Anzahl der vom Detektor erfassbaren Projektionen pro Sekunde | mind. 2.000 Bilder/Sek. |  | Bilder/Sek. | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.7.12 | Messfelder (nicht Rekonstruktionsfelder) | ja
CH.1.7.13 | Messfeldgröße 1 |  |  | mm |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.7.14 | Messfeldgröße 2 |  |  | mm |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.7.15 | Messfeldgröße 3 |  |  | mm |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.7.16 | Messfeldgröße 4 |  |  | mm |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.7.17 | andere | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.1.7.18
CH.1.7.19 | Schichtdicken | ja
CH.1.7.20 | minimale Schichtdicke (Detektorelementgröße) | ≤ 0,6 mm |  | mm | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.7.21 | minimale Voxelgröße |  |  | mm |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.7.22 | vorwählbare Detektorkonfiguration | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.1.7.23 | Max. Abtastgeschwindigkeit |  |  | mm/s |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.7.24 | Max. Abtastgeschwindigkeit bei 1 mm Schichtdicke |  |  | mm/s |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.7.25 | Detektor mit nachweislich neuster Detektortechnologie bzw. höherer Qualität, wie z.B. Stellar, GemStone, etc | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.7.26 | 2D-Streustrahlenraster am Detektor | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.7.27 | 3D-Streustrahlenraster am Detektor | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.8 | Röntgenstrahler | ja
CH.1.8.1 | Typ | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.1.8.2 | Maximale Röhrenspannung | ≥ 150 kV |  | kV | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.8.3 | Minimale Röhrenspannung | ≤ 70 kV |  | kV | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.8.4 | Anzahl der kV-Stufen | ≥ 8 |  | Stück | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.8.5 | Maximal möglicher Röhrenstrom | ≥ 1.500 mA |  | mA | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.8.6 | Brennfleckgröße (IEC 336/93) großer Fokus |  |  | mm |  |  |  |  | Bitte geben Sie alle Brennfleck-Kenngrößen, z.B. auch Fokusgrößen für besonders hohe Auflösungen, des Systems mit an.
CH.1.8.7 | Brennfleckgröße (IEC 336/93) kleiner Fokus |  |  | mm |  |  |  |  | Bitte geben Sie alle Brennfleck-Kenngrößen, z.B. auch Fokusgrößen für besonders hohe Auflösungen, des Systems mit an.
CH.1.8.8 | Wärmespeicherkapazität der Anode MHU |  |  | MHU |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.8.9 | Anode mit einer höheren Wärmespeicherkapazität als die angebotene Standard-Anode | ja | [6 empty] | Optionales Kriterium. Nicht Wertungsrelevant. Bitte den Mehrpreis angeben bzw. ausweisen.
CH.1.8.10 | max. Leistung |  |  | kW |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.8.11 | Dauerleistung |  |  | kW |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.8.12 | Max. Abkühlrate der Anode |  |  | MHU/min |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.8.13 | Eigenfilterung |  |  | mm Al |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.8.14 | Spektralfilterung (z.B. Zinn) | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.8.15 | Weitere Filterterchnik zur Dosisreduktion neben den üblichen Formfiltern (wie z.B. Bow-Tie-Filter, Aluminium-oder Kupfer-Filterung) | ja |  |  | 5 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.8.16 | Rotationsgeschwindigkeit der Drehanode |  |  | U/min |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.8.17 | Automatisches Blendsystem zur Vermeidung von überflüssigen Dosisapplikationen (Overranging) im Routinebetrieb des Spiralmodus | ja |  |  | 5 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.9 | Röntgengenerator | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.1.9.1 | Typ | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.1.9.2 | Nominelle max. Leistung | min. 80 kW |  | kW | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.9.3 | Äquivalente/effektive Gerneratorleistung |  |  | kW
CH.1.9.4 | Hochspannungsbereich | von...bis... |  | kW |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.9.5 | Röntgenstrombereiche | von...bis... |  | mA |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.9.6 | mAs-Bereich | von...bis... |  | mAs |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.10 | Applikationen zur CT-Intervention | ja |  |  | K.O.
CH.1.10.1 | Doppelmonitor-System oder ein Large-Display (mind. 32") wahlweise zur Paralleldarstellung von Live- und Referenzbildern bzw. weiterer Daten während der Durchführung von Interventionen | ja | 1 |  | K.O. |  |  |  | Bitte beschreiben.
CH.1.10.2 | Deckenstativ zur Montage der/s Monitor(e) | ja | 1 | Stück | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.10.3 | Longitudinale Verfahrbarkeit / Transversaler Schwenkbereich des Deckenstativs | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.10.4 | Drehbare Monitoraufhängung/-träger | mind. 180° |  | ° | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.10.5 | Maximale Anzahl der Monitore je Träger |  |  | Stück |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.10.6 | Beschreiben Sie Methoden zur Nadeldetektion bei Biopsien | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.10.7 | Software zur Durchführung von nadelgeführten Biopsien inkl. automatisierter Nadeldetektion | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.10.8 | Software zur 3D-Planung vom Nadelpfad bei Biopsien | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.10.9 | Navigationssystem welches den Nadelpfad (Eintritspunkt, Winkel und Target) auf den Patienten projeziert oder in anderer Weise den Pfad live anzeigt | ja |  |  | 5 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.10.10 | Laserssystem und dessen Steuerung ist vollständig in die Software und Hardware des Scanners integriert | ja |  |  | 5 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.10.11 | Fluroskopische Aufnahmen | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte Art der Ausführung angeben.
CH.1.10.12 | Steuerung der CT-Interventionen vom Untersuchungsraum aus (z.B. mittels Fußschalter, kabellosen Handschalter, etc.) | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.10.13 | Frei konfigurierbares Layout oder unterschiedliche vordifinierte Layouts bei CT-Interventionen | ja |  |  | 2 |  |  |  | Beschreiben Sie Methoden zur strahlenreduzierung bei Biopsien
CH.1.10.14 | Methoden zur dosissparenden Biopsie | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.10.15 | Reduktion der Primärstrahlung für die Hand des Untersuchers während der Durchleuchtung | ja |  |  | 10 |  |  |  | Bitte Art der Ausführung angeben.
CH.1.10.16 | Fußschalter zur Scanauslösung | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte Art der Ausführung angeben.
CH.1.10.17 | Fusionierung mit Voraufnahmen (CT, MR) im Interventionsworkflow | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.11 | Topogramm
CH.1.11.1 | Länge | von...bis... |  | mm |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.11.2 | Scan-Zeiten | von...bis... |  | s |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.12 | Scanparameter
CH.1.12.1 | alle wählbaren Rotationszeiten bei 360 ° |  |  | s |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.12.2 | minimale Scandauer bei 180° |  |  | s |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.12.3 | Anzahl der wählbaren Scanfelder | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.1.12.4 | Anzahl der einsetzbaren Formfilter | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.1.12.5 | Scanfeldgrößen |  |  | cm |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.12.6 | Max. Länge der Übersichtsaufnahme |  |  | cm |  |  |  |  | Bitte angeben.
|  |  |  | cm |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.12.7 | Scan ohne Tischvorschub:
CH.1.12.7.1 | Max. Volumenabdeckung pro Rotation ohne Tischvorschub |  |  | mm |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.12.7.2 | Anzahl der pro Rotation gleichzeitig nutzbarer Detektorzeilen (nicht Schichten) |  |  | Anzahl: n / Dicke: mm |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.12.7.3 | Anzahl programmierbarer Scans |  |  |  | größte Anzahl = 3 Punkte |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.12.7.4 | Max. mögliche kontinuierliche Scandauer |  |  | s |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.12.7.5 | Min. zeitlicher Abstand |  |  | s |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.12.7.6 | Min. Scan-Start-Verzögerung |  |  | s |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.12.8 | Scan mit Tischvorschub:
CH.1.12.8.1 | Max. kontinuierliche Gesamtscanzeit |  |  | s |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.12.8.2 | Max. Länge einer Akquisition |  |  | cm |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.12.8.3 | Tischgeschwindigkeit | von…bis… |  | mm / s |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.12.8.4 | Max. Gantryneigung | ≥ 25 ° |  | ° | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.12.8.5 | Max. Gantryneigung bei Spiralaufnahmen | ≥ 25 ° |  | ° | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.12.8.6 | Max. horizontaler Scanbereich bei Spiralaufnahmen | mind. 2.000 mm |  | mm | 5 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.12.8.7 | Anzahl der pro Rotation gleichzeitig aufnehmbaren Schichtdicken | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.1.13 | Bildqualität
CH.1.13.1 | Scan-Field-of-View (SFOV) im Iso-Zentrum | ≥ 50 cm |  | cm | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.13.2 | Scan-Field-of-View für Dual Energy Aufnahmen | ≥ 50 cm |  | cm | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.13.3 | Reconstruction-Field-of-View (RFOV) | ≥ 50 cm |  | cm |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.13.4 | Maximale Rekonstruktions-Bildmatrix zur Optimierung der Bildschärfe und Bildqualität für z.B. Kochen, Extremitäten, Koronarien, Lungenstrukturen, etc. zur Einhaltung der Richtlinie LungScreening | mind. 1.024 x 1.024 |  |  | größte Matrix = 3 Punkte |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.13.5 | Bildrekonstruktionszeit auf Basis standardisierter KI-basierter, iterativen Algorithmen oder FBP | mind. 60 Bilder/s bei einer Matrix 512 x 512 |  | Bilder/s | größte Anzahl = 3 Punkte |  |  |  | Bitte angeben welche Art der Bildrekonstruktion zur Ausführung kommt.
CH.1.13.6 | HD-Field of View | ja |  | cm | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.13.7 | Wenn ja, bitte detaillierte Beschreibung in Bezug auf die Bildauflösung | [7 empty] | Bitte beschreiben.
CH.1.13.8 | Extended FOV | ≥ 80 cm |  | cm | 5 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.13.9 | Wenn ja, bitte detaillierte Beschreibung in Bezug auf die Bildauflösung | [7 empty] | Bitte beschreiben.
CH.1.13.10 | Auflösung (20 cm CATPHAN-Phantom) im Iso-Zentrum |  |  | mm |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.13.11 | Kontrast (20 cm CATPHAN-Phantom) im Iso-Zentrum |  |  | HU |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.13.12 | Räumliche Auflösung | ≤ 0,5 mm |  | mm | höchste Auflösung = 3 Punkte |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.14 | Dosisreduktion
CH.1.14.1 | Niederspannungs Untersuchungen | ≤ 70 kV |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.14.2 | Röhrenspannung bei Niedrig-kV-Untersuchungen | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.1.14.3 | Iterative Rekonstruktion aus Roh-Daten möglich | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.14.4 | Automatische Röhrenstrommodulation unter Einhaltung der vom Untersucher vorgegebenen Bildqualität | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.14.5 | Sicherung einer gleichbleibenden Bildqualität mit konstantem Bildrauschen durch Festlegung der Standardabweichung des Bildrauschens | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.14.6 | Kontinuierliche Anpassung des Röhrenstroms | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.1.14.6.1 | - an die Körperkontur | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.14.6.2 | - an das Absorptionsverhalten | ja |  |  | 1
CH.1.14.7 | Reduzierung der direkten Strahlung, in z.B. strahlungsempfindlichen Körperregionen wie Brust, Schilddrüse oder Augenlinsen mittels Organprogramm(en) bzw. Teil-Scans. | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.14.8 | Erstellung, Erfassung und Sicherung eines Untersuchungs-/Patientenbezogenen Dosisprotokolls mit entsprechenden Benachrichtigungen/Warnungen bei Überschreiten von Standard-Dosiswerten gemäß EURATOM-Richtlinie 2018 | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.14.8.1 | - Können weitere Modalitäten von Fremdherstellern mit überwacht werden? | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.14.8.2 | - Aufpreis pro anzubindender Modalität |  |  | € |  |  |  |  | Optionales Kriterium. Nicht Wertungsrelevant. Bitte den Mehrpreis pro Anbindung/Modalität angeben bzw. ausweisen.
CH.1.14.9 | Strahlenschutzplan (mit Angabe der Größe des Kontrollbereichs) |  |  |  | K.O.
CH.1.16 | Trennung Knochen/Gefäße bei Scans mit KM (Kontrastmittel)
CH.1.16.1 | Trennung Knochen/Gefäße mit einem Scan | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.17 | Dual Energy Akquisition
CH.1.17.1 | Dual Energy Akquisition | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte beschreiben.
CH.1.17.2 | Art der Ausführung der Dual Energy Akquisition | [7 empty] | Bitte beschreiben.
CH.1.17.3 | Zeitliche Auflösung bei Dual Energy Aufnahmen | ≤ 150 ms |  | ms | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.17.4 | Aufnahmemodus durch simultane, geichzeitige Akquisition von zwei Energien (nieder und hochenergetisch) über den gleichen Untersuchungsbereich (spektrale Bildgebung) | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte eine Beschreibung des Modus dem Angebot beifügen.
CH.1.17.5 | Automatische Röhrenstromregelung in der x,- y- und z-Achse im Aufnahmemodus simultaner, geichzeitiger Akquisition von zwei Energien (nieder und hochenergetisch) über den gleichen Untersuchungsbereich (spektrale Bildgebung) | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte eine Beschreibung des Modus dem Angebot beifügen.
CH.1.17.6 | Algorithmus zur Metallartefakte-Reduktion im Aufnahmemodus simultaner, geichzeitiger Akquisition von zwei Energien (nieder und hochenergetisch) über den gleichen Untersuchungsbereich (spektrale Bildgebung) | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte eine Beschreibung des Modus dem Angebot beifügen.
CH.1.17.7 | Darstellung für einzelne Energien, gemischte Energien und eine Iod-Karte im Aufnahmemodus simultaner, geichzeitiger Akquisition von zwei Energien (nieder und hochenergetisch) über den gleichen Untersuchungsbereich (spektrale Bildgebung) | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte eine Beschreibung des Modus dem Angebot beifügen.
CH.1.17.8 | Darstellung und Auswertefunktionen für die Lungenperfusion im Aufnahmemodus simultaner, geichzeitiger Akquisition von zwei Energien (nieder und hochenergetisch) über den gleichen Untersuchungsbereich (spektrale Bildgebung) | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte eine Beschreibung des Modus dem Angebot beifügen.
CH.1.17.9 | Darstellung von Gefäßstrukturen in CT-Angiografie-Datensätzen im Aufnahmemodus simultaner, geichzeitiger Akquisition von zwei Energien (nieder und hochenergetisch) über den gleichen Untersuchungsbereich (spektrale Bildgebung) | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte eine Beschreibung des Modus dem Angebot beifügen.
CH.1.17.10 | Nierensteindarstellung im Aufnahmemodus simultaner, geichzeitiger Akquisition von zwei Energien (nieder und hochenergetisch) über den gleichen Untersuchungsbereich (spektrale Bildgebung) | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte eine Beschreibung des Modus dem Angebot beifügen.
CH.1.17.11 | Gichtdarstellung im Aufnahmemodus simultaner, geichzeitiger Akquisition von zwei Energien (nieder und hochenergetisch) über den gleichen Untersuchungsbereich (spektrale Bildgebung) | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte eine Beschreibung des Modus dem Angebot beifügen.
CH.1.17.12 | Knochenmarksdarstellung im Aufnahmemodus simultaner, geichzeitiger Akquisition von zwei Energien (nieder und hochenergetisch) über den gleichen Untersuchungsbereich (spektrale Bildgebung) | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte eine Beschreibung des Modus dem Angebot beifügen.
CH.1.17.13 | (Hirn-)Blutungsdarstellung, zur Unterscheidung zwischen frischen Blutungen und Kontrastmittel im Gehirn im Aufnahmemodus simultaner, geichzeitiger Akquisition von zwei Energien (nieder und hochenergetisch) über den gleichen Untersuchungsbereich (spektrale Bildgebung) | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte eine Beschreibung des Modus dem Angebot beifügen.
CH.1.18 | Herzbildgebung | z.B. für TAVI, Koronardarstellung, Thermoablation, etc. |  | € | K.O.
CH.1.18.1 | Anzahl der erfassten verschiedenen prospektiven Aquisitions/Triggerzeitpunkte (für das gesamte Herzvolumen) innerhalb eines R-R Intervalls | mind. 1 | [6 empty] | Bitte angeben.
CH.1.18.2 | Zeitliche Auflösung bei CCTA Untersuchungen ohne die Nutzung von Mehrsegmentrekonstruktionen | ≤ 175 ms |  | ms | kleinster Wert = max. 3 Punkte |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.18.3 | Scanprotokolle zur Durchführung und Unterstütztung adaptiver retrospektiver EKG-gegateter Spiralscans zur Gewinnung von CT-Bildern des Herzens in definierten Phasen des Herzzyklus | ja |  |  | 5 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.18.4 | Automatische Erkennung der optimalen Phase bei der bewegungsfreien Darstellung der Koronararterien | ja |  |  | 5 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.18.5 | Algorithmus zur Vermeidung von Vektoren(detekor-)abhängigen Artefakten | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.18.6 | Automatische Auswertung der Koronargefäße | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.18.7 | Automatische Auswertung des Totalen Calcium Scores (Agatston-Gesamtwert) | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.19 | EKG-Monitor inkl. EKG-Ableitungen für physiologische Triggerung | ja
CH.1.19.1 | für EKG getriggerte Untersuchungen des Herzens und der herznahen Strukturen über die dazugehörige Software (Kardio-Paket, etc.) zur Quantifizierung des koronaren Kalks der Darstellung der Koronararterien sowie zur Ermittlung funktioneller Herzparameter. |  | 1 | Stück | K.O.
CH.1.19.2 | Beschreibung des EKG-Monitors (Fabrikat, Typ) | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.1.19.3 | Beschreibung der EKG-Ableitung | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.1.19.4 | Strahlendurchlässige EKG Kabel | ja |  |  | K.O.
CH.1.19.5 | Schnittstelle zur Synchronisation mit dem Computertomographen | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.19.6 | Darstellung des EKG Signals im Untersuchungsraum | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.19.7 | Vollintegriertes EKG in dem Computertomographen | ja |  |  | 5 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.20 | 4D-Scan / Hirnperfusionsscan
CH.1.20.1 | 4D-Scan / Hirnperfusionsscan | ja |  |  | K.O.
CH.1.20.2 | Zeitliche Auflösung beim 4D-Scan / Hirnperfusionsscan bei einer z-Achsenabdeckung von ca. 8 cm |  |  | ms | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.20.3 | Zeitliche Auflösung beim 4D-Scan / Hirnperfusionsscan bei einer z-Achsenabdeckung von ca. 22 cm | ≤ 2.000 ms |  | ms | 3
CH.1.21 | Strahlenschutz für den Anwender
CH.1.21.1 | Strahlenschutzscheibe, Deckenlaufschiene und Ausleger | ja | 1 | Stück | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.21.2 | Hersteller und Typ | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.1.21.3 | Deckenlaufschiene | mind. 200 cm |  | cm | größtes Maß = 3 Punkte max. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.21.4 | Ausleger, drehbar mit Gewichtsausgleich (z.B. Federlagerung) | mind. 360 ° drehbar |  |  | größter Winkel = 3 Punkte max. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.21.5 | Länge des Auslegers | mind. 50 cm |  |  | größtes Maß = 3 Punkte max. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.21.6 | Abmessung der Strahlenschutzscheibe [HxB] | … mm x … mm |  | mm | größtes Maß = 3 Punkte max. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.21.7 | Strahlenschutzscheibe mittels Gelenk gelagert | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.21.8 | Material der Strahlenschutzscheibe | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.1.21.9 | Bleigleichwert |  |  | mm Pb |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.21.10 | Strahlenschutz wahlweise links- oder rechtsseitig am Patiententisch verwendbar | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.21.11 | Gesamtgewicht des deckengeführten Strahlenschutzsystems |  |  | kg |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.1.21.12 | Oberflächen sind desinfektionsmittelbeständig | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.2 | Technische Ausführung (Patiententisch)
CH.2.1 | Max. Tischbelastung | mind. 290 kg |  | kg | K.O.
CH.2.2 | Horizontaler metallfreier Scanbereich | mind. 2.000 mm |  | mm | K.O., größter Wert = 3 Punkte
CH.2.3 | Vertikale Bewegungsstrecke |  |  | mm |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.2.4 | Hubgeschwindigkeiten |  |  | mm |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.2.5 | Horizontale Geschwindigkeit |  |  | mm |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3 | Technische Ausführung (Rechnerkonfiguration und Software) | ja
CH.3.1 | Steuerrechner
CH.3.1.1 | Typ: | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.3.1.2 | Betriebssystem: | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.3.1.3 | Kapazität des Arbeitsspeichers |  |  | GB |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.1.4 | Gesamtgewicht |  |  | kg |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.1.5 | Anschlussspannung |  |  | V |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.1.6 | Leistungsaufnahme |  |  | VA |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.2 | Bildrechner
CH.3.2.1 | Typ: | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.3.2.2 | Betriebssystem: | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.3.2.3 | Kapazität des Arbeitsspeichers |  |  | GB |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.2.4 | Kapazität des Rohspeichers |  |  | GB |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.2.5 | Gesamtgewicht |  |  | kg |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.2.6 | Anschlussspannung |  |  | V |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.2.7 | Leistungsaufnahme |  |  | VA |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.3 | Bedienkonsole (inkl. 3D-Nachbearbeitung) | ja
CH.3.3.1 | Bedienoberfläche in deutscher Sprache | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.3.2 | Auswerte und Scankonsole getrennt | ja/nein | [6 empty] | Bitte angeben.
CH.3.3.3 | Idente Bedienoberfläche | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.3.4 | Anschlussspannung |  |  | V |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.3.5 | Leistungsaufnahme |  |  | VA |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.3.6 | gemeinsame Datenbank (direkt) | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.3.7 | Hardware Workstation:
CH.3.3.8 | Typ | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.3.3.9 | Taktfrequenz |  |  | MHz |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.3.10 | Kapazität des Arbeitsspeichers |  |  | MB |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.3.11 | Kapazität des Bildspeichers |  |  | GB |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.3.12 | Hardware Monitor: |  | 2 | Stück
CH.3.3.13 | Typ | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.3.3.14 | Bildschirmgröße | mind. 19" |  | Zoll | größtes Maß =3 Punkte |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.3.15 | Farbbildschirm | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.3.16 | falls ja, Anzahl der Farben | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.3.3.17 | Anzahl der Graustufen | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.3.3.18 | Auflösung |  |  | Zeilen |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.3.19 | Bildfrequenz |  |  | kHz |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.3.20 | Darstellungsmatrix (Bildpunkte) |  |  | / / bit |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.3.21 | Bildwiederholfrequenz |  |  | Hz |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.3.22 | Befundungsmonitor (prüffähig nach DIN 6868-157) | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.4 | Vernetzung
CH.3.4.1 | Schnittstelle im aktuellen DICOM 3.0 Standard inklusive aller Hard- und Softwarekomponenten zur Vernetzung des CT und Bedienkonsole mit folgenden Funktionen:
CH.3.4.2 | DICOM Worklist Management (KIS / RIS) | ja |  |  | K.O.
CH.3.4.3 | DICOM Storage Commitment | ja |  |  | K.O.
CH.3.4.4 | DICOM Radiation Dose Structured Report (RDSR) | ja |  |  | K.O.
CH.3.4.5 | DICOM Print | ja |  |  | K.O.
CH.3.4.6 | DICOM Media | ja |  |  | K.O.
CH.3.4.7 | DICOM Send / Receive | ja |  |  | K.O.
CH.3.4.8 | DICOM Query / Retrieve | ja |  |  | K.O.
CH.3.4.9 | DICOM Modality Performed Procedure Steps | ja |  |  | K.O.
CH.3.4.10 | Bitte legen Sie das DICOM Conformance Statement bei. | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte beilegen
CH.3.4.11 | KIS/RIS/PACS-Kompatibilität
CH.3.4.11.1 | Bidirektionale KIS Kompatibilität | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.4.11.2 | Bidirektionale RIS Kompatibilität | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.4.11.3 | Bidirektionale PACS Kompatibilität | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.5 | Softwarefunktionalitäten
CH.3.5.1 | Grundsoftwarefunktionalitäten | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.3.5.1.1 | - Artefakt-Reduzierungssoftware | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.5.1.2 | - Bilddatenauswertung | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.5.1.3 | - Dichtemessungen | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.5.1.4 | - geometrische Berechnungen | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.5.1.5 | - Bildpräsentation | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.5.1.6 | - Bildbeschriftung | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.5.1.7 | - automatisierte Rekonstruktion der Bilder | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.5.1.8 | - Aufrufen des Patienten von der Worklist und Auswahl des Scan-Protokolls direkt am Gerät | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.5.1.9 | - Echtzeitanzeige während der Akquisition des Übersichtsscans | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.5.1.10 | - Unterbrechung eines Scans zu jedem beliebigen Zeitpunkt des Scans | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.5.2 | Erweiterte Softwarefunktionalitäten | [7 empty] | Bitte angeben.
CH.3.5.2.1 | - Automatische, anatomisch angepasste Scanfeldpositionierung, auf dem Topogramm | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.5.2.2 | - Automatische Erkennung und Positionierung des Triggerpunktes in der Aorta und der Pulmonalarterie, bei Untersuchungen mit Bolus-Tracking | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.5.2.3 | - Automatische Tischentfernung und Knochensubtraktion in VRT Serien | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.5.2.4 | - Automatische Erstellung von Gefäß-CPR Serien | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.5.2.5 | - Automatische Warnmeldungen wenn sich Metall im Scanfeld befindet | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.5.2.6 | - Automatische Warnmeldungen wenn die Organabdeckung nicht vollständig ist | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.6 | Softwarepaket Performance-Scanprotokolle-Workflow umfasst folgende Funktionen
CH.3.6.1 | - Gesicht | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.6.2 | - Felsenbein hochauflösend | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.6.3 | - Nasennebenhöhlen | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.6.4 | - Dental | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.6.5 | - Halsweichteil | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.6.6 | - HWS, BWS, LWS | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.6.7 | - Thorax | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.6.8 | - Abdomen mit Staging | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.6.9 | - Polytrauma | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.6.10 | - erweiterte Traumaprotokolle | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.6.11 | - Rotationsmessungen Hüfte/ Knie (ortho) | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.6.12 | - Schädel spiral inkl. Aufnahme bei geneigter Gantry | ja |  |  | 5 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.6.13 | - Hochgeschwindigkeitsspirale mit einem Pitch ≥ 1,5 | ja |  |  | K.O.
CH.3.7 | Zusätzlich geforderte Softwarepakete
CH.3.7.1 | - Softwarepaket zur Untersuchung dynamischer cerebraler und Body-Perfusion zur Bewertung des Tumoransprechens inkl. zugehörige Messung der Zeit-Dichte-Kurve | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.7.2 | - Softwarepaket zur automatischen Bestimmung von Referenzgefäßen bei der Neuroperfusionsauswertung | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.7.3 | - Funktion zur automatische Berechnung des zerebralen Blutvolumens (CBV), des zerebralen Blutflusses (CBF), Automatische Berechnung des Time-to-Peak-Bildes (Boluspeakzeit) | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.7.4 | - Funktion zur Neuro DSA Auswertung | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.7.5 | - Automatische CAD unterstützte Erkennung und Quatifizierung von Hyperdensen Arealen | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.7.6 | - Automatische CAD unterstützte Erkennung und Kennzeichnung von ICH (intracraniale Blutung) und SAB (Subarachnoidalblutung) | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.7.7 | - Softwarepaket Virtuelle Kolonoskopie | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.7.8 | - Softwarepaket Multiplaner Rekonstruktion (MPR) | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.7.9 | - Erstellung, anatomisch angulierter MPR, MIP und VRT Serien mit automatisierter Auswertung | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.7.10 | - Softwarepaket 3D-Auswertung |  |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.7.11 | - Softwarepaket Angio- und 3D-Auswertung | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.7.12 | - Softwarepaket Volumetrie von Rundherden / Staging | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.7.13 | - Softwarepaket Lungenrundherddetektion/Lungenläsion | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.7.14 | - Softwarepaket Lungenquantifizierung | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.7.15 | - Softwarepaket Kardio | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.7.16 | - Softwarepaket Kardiovaskulär | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.7.17 | - Softwarepaket Pädiatrie (Scanprotokolle für alle Untersuchungen) | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.7.18 | - Softwarepaket Pädiatrie (70 kV Untersuchungen) | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.7.19 | - Softwarepaket CCT nativ / CCT mit KM | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.7.20 | - Softwarepaket Wirbelsäulen Rekonstruktion inkl. automatischer Nummerierung der Wirbelkörper | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.7.21 | - Softwarepaket zur automatischen Erkennung von Rippen und Erstellung einer MPR Serie inkl. der Beschriftung der Rippen mit automatisierter Auswertung | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.7.22 | - Softwarepaket für 4D-Scan (zeitliche Abfolgenauflösung / Filmsequenzen-Darstellung) | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.7.23 | - Softwarepaket zur Auswertung von Dual Energy Akquisitionen - virtuell nativ | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.7.24 | - erweitere Softwarepakete zur Auswertung mittels Dual Energy | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.7.25 | - Metall-Artefakt Reduktion aus Rohdaten | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.7.26 | - Algorithmen zur optimalen Metallartefaktreduktion z.B. für Zahnfüllungen, Hüftimplantate, Neurospulen, Extremitätenimplante, Schrittmacher,Wirbelsäulen-implantate und Schulterimplantate | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.7.27 | - Algorithmus zur Vermeidung von Vektoren(detekor-)abhängigen Artefakten | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.3.7.28 | - automatisierte Berechnung des ASPECT Scores gem. 2018 AHA/ASA Stroke Early Management Guidelines | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
CH.4 | Technische Ausführung (Hochdruckinjektor)
CH.4.1 | Hochdruckinjektor zur Injektion von Kontrastmitteln und Nachinjektion physiologischer Kochsalzlösung bei CT-Untersuchungen | ja | 1 |  | K.O.
CH.4.2 | Direkte Positionierung beim CT | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.4.3 | Ausführung mit Deckenstativ | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.4.4 | Mikroprozessorsteuerung und -überwachung von Druck-Flow-Volumen | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.4.5 | Rückmeldung von Injektionsdauer, Druck, Flow, Volumen, Restvolumen und verabreichtes Gesamtvolumen | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.4.6 | Volumenwähler, Bereitschafts- und Überwachungsanzeige | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.4.7 | Abspeicherung applikationsbezogener Injektionsprogramme | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.4.8 | Bedienterminal mit benutzerfreundlicher Programmieroberfläche und farbigem Touchscreen | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.4.9 | Bedienung des Injektors außerhalb des Untersuchungsaumes, z.B. vom Überwachungsraum | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.4.10 | Material ist desinfektionsmittelbeständig | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte Herstellerbezeichnungen des Desinfektionsmittels angeben.
CH.4.11 | Programmierbares Volumen | von...bis… |  | ml |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.4.12 | in welchen Schritten |  |  | ml pro Schritt |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.4.13 | Speicherkapazität, Anzahl Protokolle |  |  | Protokolle |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.4.14 | Phasen pro Protokoll |  |  | Phasen |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.4.15 | Keep-vein-open Funktion (KVO), unabhängig vom Injektionsprotokoll | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.4.16 | Injektionspausen | von...bis… |  | s |  |  |  |  | Bitte angeben.
CH.4.17 | Menügesteuerte Abfrage zu erfolgter Entlüftung des Systems und/oder automatisiertes Entlüftungsprogramm bzw. -überwachung. | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
CH.4.18 | Schnittstelle zur Synchronisation mit dem Computertomographen | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte beschreiben
CH.4.19 | Beschreiben Sie alle Funktionen die mit dem CT synchronisiert werden können | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte beschreiben
CH.5 | Technische Ausführung (Zubehör)
CH.5.1 | Zubehörpaket beinhaltet:
CH.5.1.1 | Auflagematte | ja | 1 | Stück | K.O. |  |  |  | Bitte Art der Ausführung beschreiben
CH.5.1.2 | Auflagematte mit Auslaufschutz | ja | 1 | € |  |  |  |  | Optionales Kriterium. Nicht Wertungsrelevant. Bitte den Mehrpreis angeben
CH.5.1.3 | Axiale Kopfstütze mit Stirn- und Kinngurten | ja | 1 | Stück | K.O. |  |  |  | Bitte Art der Ausführung beschreiben
CH.5.1.4 | Schädelschale | ja | 1 | Stück | 3 |  |  |  | Bitte Art der Ausführung beschreiben
CH.5.1.5 | Körpergurte | ja | 1 | Stück | K.O. |  |  |  | Bitte Art der Ausführung beschreiben
CH.5.1.6 | Armstützen | ja | 1 | Stück | K.O. |  |  |  | Bitte Art der Ausführung beschreiben
CH.5.1.7 | Klettbänder | ja | 1 | Set | K.O. |  |  |  | Bitte Art der Ausführung beschreiben
CH.5.1.8 | Kniestütze | ja | 1 | Stück | K.O. |  |  |  | Bitte Art der Ausführung beschreiben
CH.5.1.9 | Halter für Papierrolle | ja | 1 | Stück | K.O. |  |  |  | Bitte Art der Ausführung beschreiben
CH.5.1.10 | Kinderschale inkl. Befestigungsgurten und Lagerungskissen | ja | 1 | € |  |  |  |  | Optionales Kriterium. Nicht Wertungsrelevant. Bitte den Mehrpreis angeben
CH.5.1.11 | Fußschalter zum Anheben/Absenken des Patiententisches | ja | 1 | € |  |  |  |  | Optionales Kriterium. Nicht Wertungsrelevant. Bitte den Mehrpreis angeben
CH.5.1.12 | Referenzphantom zur Kalibrierung / Konstanzprüfung | ja | 1 | Stück | K.O. |  |  |  | Bitte Art der Ausführung beschreiben
CH.5.1.13 | Videoanlage zur Patientenüberwachung | ja | 1 | Stück |  |  |  |  | Optionales Kriterium. Nicht Wertungsrelevant. Bitte den Mehrpreis angeben
S.1 | Service
S.1.1 | Vorgeschriebene zyklische Überprüfungen | ja (Anzahl der Zyklen)
S.1.2 | Überprüfung durch Klinikpersonal (z.B. Medizintechnik) | ja |  |  | 1
S.1.3 | Kostenneutrale Gestellung von Personal für die zyklische Überprüfung | ja |  |  | 1 |  |  |  | Wenn "nein", dann bitte die zusätzlichen Kosten angeben.
S.1.4 | Serviceunterlagen in deutscher Sprache | ja |  |  | 1
S.1.5 | Software gestütztes Diagnosesystem | ja |  |  | 1
S.1.6 | Zugang zum Diagnosesystem von Klinikpersonal nach erfolgter Schulung | ja |  |  | 1
S.1.7 | Kostenneutrale Softwareupdates | ja |  |  | 1
S.1.8 | Ggf. Preis für Softwareupdates
S.1.9 | Koppelung der Softwareupdate-Kosten an die projektbezogene Abnahmemenge | [7 empty] | Bitte Projektgröße angeben.
S.1.10 | Mehrkosten für die Nutzung des Diagnosesystems | nein |  |  | 1
S.1.11 | Erreichbarkeit der Servicestellen | Tage und Uhrzeiten
S.1.12 | Max. Reaktionszeit der Servicetechniker |  |  | Stunden
S.1.13 | Lieferzeit |  |  | Wochen
S.1.14 | Kosten pro Arbeitsstunde (Montag bis Samstag je 8 - 17 Uhr) |  |  | €/Stunde | 1
S.1.15 | Kosten pro Arbeitsstunde (Montag bis Samstag je 17 - 8 Uhr) |  |  | €/Stunde | 1
S.1.16 | Kosten pro Arbeitsstunde an Sonn- und Feiertagen |  |  | €/Stunde | 1
S.1.17 | Fahrtkosten An- und Abreise |  |  | €
S.1.18 | Inspektionskosten für eine routinemäßige Inspektion inkl. Fahrpauschale/pro System |  |  | €/System
S.1.19 | Kostenloses Software Upgrade vom Betriebssystem |  |  |  | 5
S.1.20 | Technische Prüfung der ausgeschriebenen Röntgeneinrichtungen und genehmigungsbedürftigen Störstrahlern durch Sachverständige nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte den Einzelpreis angeben
S.1.21 | Wartungskonzepte (Beschreibungen mit Musterverträge) | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte dem Angebot beifügen.
S.1.22 | Schulungskonzepte (Basistraining, Aufbautraining und Einweisung) | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte dem Angebot beifügen.
S.1.23 | Betriebswartungsvertrag | ja |  |  | 1
S.7.23.1 | Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometern (Betriebswartungsvertrag) |  |  | €
S.7.23.2 | Kosten pro Arbeitsstunde (8 - 17 Uhr) (Betriebswartungsvertrag) |  |  | €/Stunde
S.7.23.3 | Alle Inspektionen und Wartungen nach den Bestimmungen des Herstellers | ja |  |  | 1
S.7.23.4 | Alle Inspektionen und Wartungen werden vom Hersteller ausgeführt | ja |  |  | 1
S.7.23.5 | Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutzzulagen, etc. |  |  | €
S.7.23.6 | Während der Gewährleistungszeit (2 Jahre) erfolgt eine kostenfreie Betriebswartung | ja |  |  | 1
S.7.23.7 | Grundrabatt auf Ersatzteile bei Abschluss eines Betriebswartungsvertrags |  |  | % | 1 |  |  |  | inkl. Detektor
S.7.23.8 | Kosten für die (Ersatz-)Röntgenröhre |  |  | € | K.O.
S.7.23.9 | Kosten für den Ersatzdetektor |  |  | € | K.O.
S.7.23.10 | Jahr 1 (Betriebswartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.23.11 | Jahr 2 (Betriebswartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.23.12 | Jahr 3 (Betriebswartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.23.13 | Jahr 4 (Betriebswartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.23.14 | Jahr 5 (Betriebswartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.23.15 | Jahr 6 (Betriebswartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.23.16 | Jahr 7 (Betriebswartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.23.17 | Jahr 8 (Betriebswartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.23.18 | Jahr 9 (Betriebswartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.23.19 | Jahr 10 (Betriebswartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.23.20 | Betriebswartungskosten über 10 Jahre |  |  | €
S.7.24 | Vollwartungsvertrag | ja |  |  | 1
S.7.24.1 | Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometern (Vollwartungsvertrag) | ja/nein |  | € |  |  |  |  | inkl. bei Abschluss eines Vollwartungsvertrags
S.7.24.2 | Kosten pro Arbeitsstunde (8 - 17 Uhr) (Vollwartungsvertrag) | ja/nein |  | €/Stunde |  |  |  |  | inkl. bei Abschluss eines Vollwartungsvertrags
S.7.24.3 | Alle Ersatz- / Spezialteile, IT-Hard- und Softwareupgrades (inkl. bei Vollwartungsvertrag) | ja |  |  | K.O.
S.7.24.4 | Alle Inspektionen und Wartungen nach den Bestimmungen des Herstellers | ja |  |  | 1
S.7.24.5 | Alle Inspektionen und Wartungen werden vom Hersteller ausgeführt | ja |  |  | 1
S.7.24.6 | Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutzzulagen, etc. | ja/nein |  | € |  |  |  |  | inkl. bei Abschluss eines Vollwartungsvertrags
S.7.24.7 | Während der Gewährleistungszeit (2 Jahre) erfolgt eine kostenfreie Vollwartung | ja |  |  | 1
S.7.24.8 | Schulungen für Haus-/Medizintechniker (max. Teilnehmerzahl) | ja
S.7.24.9 | Sind Nachschulungen für Anwender kostenpflichtig | nein |  | €/Schulung | 1 |  |  |  | Wenn "ja", dann bitte Kosten angeben.
S.7.24.10 | Jahr 1 (Vollwartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.24.11 | Jahr 2 (Vollwartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.24.12 | Jahr 3 (Vollwartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.24.13 | Jahr 4 (Vollwartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.24.14 | Jahr 5 (Vollwartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.24.15 | Jahr 6 (Vollwartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.24.16 | Jahr 7 (Vollwartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.24.17 | Jahr 8 (Vollwartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.24.18 | Jahr 9 (Vollwartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.24.19 | Jahr 10 (Vollwartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.24.20 | Vollwartungskosten über 5 Jahre |  |  | €
S.7.24.21 | Vollwartungskosten über 10 Jahre |  |  | € | K.O.
| Gesamtsumme (netto) | [6 empty] | 0
| Umsatzsteuer (19%) | [6 empty] | 0
| Gesamtsumme (brutto) | [6 empty] | 0
|  |  |  | max. mögliche Gesamt-punktzahl: | 246