## Zuschlagskriterien
Zuschlagskriterien/Beispiel
Die folgende Darstellung dient als Übersicht für die im Leistungsverzeichnis enthaltenen Qualitätskriterien. Wenn die entsprechenden Bieterlücken zu den Qualitätskriterien nicht ausgefüllt werden, wird das Qualitätskriterium mit null Punkten bewertet. Gleiches gilt für die einzelnen Kriterien, sofern diese nicht ausgefüllt wurden.
Die maximale Punkteanzahl von 168 Punkten (Gewichtet max. 100 Punkte) setzt sich aus insgesamt 3 Kriterienkreisen Gesamtpreis = TCO (inkl Wartung) Qualität/Technik und Nachhaltigkeit welche in die unten stehend Subkriterien unterteilt sind.
|  |  |  | Punkte | Gewichtet
| 1. Preis |  | max erreichbare Punkte | 100 | 40%
| 2. Qualität/Technik |  | max erreichbare Punkte | 40 | 40%
| 3. Nachhaltigkeit |  | max erreichbare Punkte | 17.5 | 20%
Die Ermittlung der Bewertungspunkte für rechnerisch bewertete Kriterien wird nach folgenden Formeln durchgeführt
wobei "Pv" für den Vergleichswert im Kriterium (Angabe des zu bewertenden Bieters) und „Pb“ für den Bestwert im
Kriterium (Angabe des Bieters mit dem besten Wert imKriterium steht).
| Angebotspreis | Formel zur Berechnung
| Pbest = billigster Preis |  | P best/Pvergl*45
| Pvergl = angebotener Preis | P best/Pvergl*45
| 2000000 | 45
| 2500000 | 36
| 3000000 | 30
| 3500000 | 25.7143
| 4000000 | 22.5
Die folgende Tabelle zeigt eine beispielhafte Qualitätsbewertung auf Basis der Kriterien im Leistungsverzeichnis und Annahme von 2 fiktiven Bietern zur Veranschaulichung der Berechnungsmodelle
| Qualitätsbewertung |  |  | Bieter 1 |  |  | Bieter 2 |  |  | Bieter3
Bewertungskriterien gemäß Leistungsverzeichnis
Qualitätskriterien
| LV Position 04 170101A | Erfüllungsgrad
| Notfall O2-Versorgung | nein | ja
| sofern die angebotenen Geräte über eine integrierte Notfall O2-Versorgung mit bis zu 20 Litern über den Vapor in das Atemsystem, auch während Systemfehlern oder ausgeschaltetem Gerät und leerem Akku verfügen, so werden in diesem Punkt 5 Qualitätspunkte vergeben.Verneinendfalls werden für dieses Kriterium 0 Punkte vergeben. | 0 | 5 |  |  |  |  | 5
| LV Position 04 170101A | Erfüllungsgrad
| Systemtest | nein | ja
| Während des vollautomatischen Systemtests sind keinerlei Benutzerinteraktionen erforderlich. | 0 | 5 |  |  |  |  | 5
| LV Position 04 170101A | Erfüllungsgrad
| Ausfall der Medgasversorgung | nein | ja
| Der Ausfall jeglicher externer Gasversorgung, Ausfall der Zentralgasversorgung und gleichzeitig leere Reservegasflaschen darf nicht zum Ausfall der maschinellen Ventilation führen. Die maschinelle Ventilation muss nach dem Ausfall mindenstens 20 Minuten betragen. | 0 | 5 |  |  |  |  | 5
| LV Position 04 170101A | Erfüllungsgrad
| SDC Kommunikationsstandards | nein | ja
| Die angebotenen Produkte ermöglichen die Datenausgabe von Einstell-, Messwerten und Alarmen basierend auf den bzw. in Anlehnung an die SDC Kommunikationsstandards IEEE 11073-20702-2016, IEEE 11073-10207-2017 und IEEE 11073-20701-2018. | 0 | 5 |  |  |  |  | 5
| LV Position 04 170221A Patientenmonitor | Erfüllungsgrad
| Ist die hardwareunabhängige Monitoringsoftware mit Möglichkeit der Gerätebedienung auf Basis von ISO/IEEE 11073 SDC Standard möglich? | nein | ja
|  | 0 | 5 |  |  |  |  | 5
| LV Position Monitoring | Erfüllungsgrad
| Integrierte Kapnografie auch während des Transports – kein Zusatzmodul erforderlich. | nein | ja
|  | 0 | 5 |  |  |  |  | 5
| LV Position 04 170101A Abmessungen | Erfüllungsgrad
x | Sofern das angebotene Gerät eine Stellfläche von weniger als 1m² benötigt werden bis zu 5 Qualitätspunkte vergeben. | m²
| max. Stellfläche errechnet aus Länge mal Breite | nicht gr. als 1 | Mindestkriterium
|  | >1 | Ausschlusskriterium
|  | <=1 bis 0,9 | 1
|  | < =0,9 bis 0,8 | 2
|  | <=0,8 bis 0,7 | 3
|  | <=0,7 bis 0,6 | 4
|  | <=0,6 | 5 |  |  |  |  | 5
| LV Position 04 170101A Gewicht | Erfüllungsgrad
x | Sofern das angebotene Gerät ein Gewicht von weniger als 200 kg hat, werden bis zu 5 Qualitätspunkte vergeben. | kg
| Das Gewicht ist nur das Grundgerät ohne Zubehörteile | nicht gr.als 200 | Mindestkriterium
|  | >200 | Ausschlusskriterium
|  | <=200 bis 180 | 1
|  | < =180 bis 170 | 2
|  | <=170 bis 160 | 3
|  | <=160 bis 150 | 4
|  | <=150 | 5 |  |  |  |  | 5
| Maximal erreichbare Qualitätspunkte: |  | 57.5 |  |  | 0 |  |  | 57.5 |  |  | 0
| Gewichtete Qualitätspunkte: |  | 40 |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  | 0
Qualitätskriterien
| 00 .00 32 Z Gewährleistung | Erfüllungsgrad
|  | Monate | Punkte
Sofern der Gewährleistungszeitraum durch den AN freiwillig verlängert wird, werden bis zu 5 Qualitätspunkte vergeben.
| Verlängerung des Gewährleistungszeitraumes auf insg 30 Monate | 24+6 | 2.5
| Verlängerung des Gewährleistungszeitraumes auf insg 36 Monate | 24+12 | 5 |  |  |  |  | 5
| 00 .00 33 Z Lieferzeit | Erfüllungsgrad
|  | Wochen | Punkte
| (Q) Sofern die Lieferzeit ab Werkplanfreigabe weniger als 10 Wochen beträgt, werden bis zu 5 Qualitätspunkte vergeben. | > 10 Wochen | Ausschluss
|  | >=8 - < 10 Wochen | 1
|  | >=6 - 8 Wochen | 3
|  | <6 Wochen | 5 |  |  |  |  | 5
| 00 .00 34 Z Ersatzteilgarantie | Erfüllungsgrad
|  | jahre | Punkte
| (Q) Sofern die Lieferzeit ab Werkplanfreigabe weniger als 10 Wochen beträgt, werden bis zu 5 Qualitätspunkte vergeben. | <8 | Ausschluss
|  | 8 | 0 Mindestkriterium
|  | >8 - <=10 Jahre | 3.5
|  | >10 | 7.5 |  |  |  |  | 7.5
Nachhaltigkeitskriterien:
| 00.00 35Nachhaltigkeit | nein | ja
x | Sofern das Unternehmen über einen Nachhaltigkeitsbericht (Sustainability Report) verfügt, werden 3 Qualitätspunkte vergeben. Verneinendfalls werden für dieses Kriterium 0 Punkte vergeben. | 0 | 5 |  |  |  |  | 5
Nachhaltigkeitskriterien:
| 00.0035 Reaktionszeit | Erfüllungsgrad
x | Sofern der AN eine Reaktionszeit (Techniker Vorort nur in der Zeit zwischen 8:00 und 16:00Uhr) bei Wartungsleistungen und im Störfall ausg. SA SO Feiertag zur Fehlerbehebung von weniger als 24h angibt, werden bis zu 5 Qualitätspunkte vergeben. | (h)
| Ersatzgerät innerhalb | 24h | 0=Mindestkriterium
|  | >24 | Ausschlusskriterium
|  | > = 12-<24 | 1
|  | >= 6 -<12 | 2.5
|  | < 6 | 5 |  |  |  |  | 5
Nachhaltigkeitskriterien:
| 00.0035 Stützpunktnähe | Erfüllungsgrad
x | Sofern der AN einen Servicestützpunkt für Wartungsleistungen und im Störfall zur Fehlerbehebung im Umkreis von weniger als 100 km anbietet, werden bis zu 5 Qualitätspunkte vergeben. | km
|  | >200 | 0
|  | >=100<=200 | 2.5
|  | < 100 | 5 |  |  |  |  | 5
Nachhaltigkeitskriterien:
| 00.0035 Recycling | Erfüllungsgrad
x | (Q) Sofern die angebotenen Produkte einen mehr als 50 %igen Anteil des Gehäuses zum 100 %igen Recycling ermöglicht werden werden bis zu 2,5 Qualitätspunkte im Sinne der Nachhaltigkeit vergeben. | %
|  | <50 | 0
|  | >=50<=80 | 1
|  | >80 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
| Maximal erreichbare Qualitätspunkte Nachhaltigkeit: |  | 17.5 |  |  | 0 |  |  | 17.5 |  |  | 0
| Gewichtete Qualitätspunkte Nachhaltigkeit: |  | 20 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 0
| Übersicht Zuschlagskriterium Preis |  | maximal | Bewertungssumme |  | Preispunkte | Bewertungssumme |  | Preispunkte | Bewertungssumme |  | Preispunkte
| Maximal erreichbare Preispunkte (netto) |  | 100 | 386794.48 |  | 100 | 574710.51 |  | 67.3025 | 981654.46 |  | 39.4023
| Gewichtete Preispunkte (netto) |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 26.921 |  |  | 15.7609
| Gesamtpunkte Gewichtet | max | 100 |  |  | 40 |  |  | 86.921 |  |  | 15.7609
[5 empty] | NETTO |  |  | NETTO |  |  | NETTO
| Investkosten |  |  |  | 306502.48 |  |  | 287148.11 |  |  | ausgeschieden
| Nachlass |  |  |  | -15000 |  |  | -50000
| Investkosten |  |  |  | 291502.48 |  |  | 237148.11
| Wartungskosten |  |  |  | 95292 |  |  | 176800