## LV Visitenwagen
Leistungsverzeichnis über Systeme zur mobilen Visite (Mobile Visitenwägen)
Projekt-/Ausschreibungsnummer: |  | 2025-KLIP-01-A05
Hersteller:
| Modell/Typ: | [5 empty] | Bewertung: Nichterfüllung eines K.O.- Kriteriums bewirkt Ausschluss; Erfüllung LV-Forderungen gesamte Punktzahl
| Einsatzbereich: | Diverse (Patienten, Ärztlicher Dienst, Pflege, etc.) |  |  |  |  | Probestellung: gesamte Punktzahl; Summe (höchste Punktzahl erhält den Zuschlag)
Lfd.-Nr. | Beschreibung |  | Anzahl | [Einheit] | Punkte bei Erfüllung bzw. K.O.-Kriterien | Angaben des Bieters | Netto-Einzelpreis [€] | Netto-Gesamtpreis [€] | Anmerkungen
MV | Höhenverstellbare Visitenwägen mit VESA-Halterung (inkl. Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Einweisung) | Grundpreis | 30 | Stück |  |  |  | 0
MV.0 | Allgemeine Anforderungen
MV.0.1 | Höhenverstellbar | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.0.2 | VESA Halterung | mind. kompatibel zu 100x100 mm |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.0.3 | Halterung für Thin Client | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.0.4 | Aufnahmemöglichkeit eines Stromversorgungssystems mit Hot-Swap Batterien | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben
MV.0.5 | Desinfektionsmittelbeständig | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.0.6 | Angabe der für das angebotene System empfohlenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte Herstellerbezeichnungen und Inhaltsstoffe angeben.
MV.1 | Handhabung
MV.1.1 | Verstellung der Arbeitsoberflächenhöhe stufenlos und mit einer Hand | ja |  |  | K.O |  |  |  | Bitte angeben
MV.1.2 | Verstellung der Bildschirmhöhe stufenlos und mit einer Hand | ja |  |  | K.O |  |  |  | Bitte angeben
MV.1.3 | Höhenverstellung des Visitenwagens elektronisch | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben
MV.1.4 | Leichtgängig manövrierbar | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben
MV.1.5 | Schiebegriffe vorn (2 Stück je Visitenwagen) | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben
MV.1.6 | Schiebegriffe rückseitig/seitlich (2 Stück je Visitenwagen) | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.1.7 | Freie Sicht während des Bewegens des Visitenwagens | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.1.8 | Doppellenkrollen für ein gutes Fahrverhalten, Wendigkeit und Leichtgängigkeit | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben
MV.1.9 | Mechanische Komponenten vom Vistenwagen sind wartungsfrei |  |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.1.10 | Wackelfrei im Stand und in Bewegung | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben
MV.1.11 | Kippsicher im Stand und in Bewegung | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben
MV.2 | Ergonomie
MV.2.1 | Visitenwagen zum Arbeiten im Stehen | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.2.2 | Visitenwagen zum Arbeiten im Sitzen | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.2.3 | Höhenverstellung der Arbeitsfläche | mind. 500 mm |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.2.4 | Niedrigste Höhe der Arbeitsfläche über dem Fußboden | max. 1.100 mm |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.2.5 | Niedrigste Höhe der Oberseite von der Tastaturaufnahme/-ablage über dem Fußboden | max. 700 mm |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.2.6 | Maximale Höhe der Arbeitsfläche über dem Fußboden | mind. 1.250 mm |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.2.7 | Maximale Höhe der Oberseite von der Tastaturaufnahme/-ablage über dem Fußboden | mind. 1.000 mm |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.2.8 | Mögliche Neigung eines an der VESA-Halterung zu montierenden Bildschirms | mind. 24° (mind. -5° bis +24°) |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.2.9 | Schwenkbarkeit eines an der VESA-Halterung zu montierenden Bildschirms | mind. 20° | [6 empty] | Optionales Kriterium. Nicht wertungsrelevant. Bitte den Auf- oder Mehrpreis für die Ausführung der VESA-HAlterung angeben.
MV.2.10 | Maximales Gewicht eines an der VESA-Halterung zu montierenden Bildschirms | mind. bis zu 6,0 kg |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.2.11 | Höhenverstellung eines an der VESA-Halterung zu montierenden Bildschirms | mind. 100 mm |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.2.12 | Herausziehbare Tastaturablage | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben
MV.2.13 | Beleuchtete der Tastaturablage | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
MV.2.14 | Automatische Abschaltung der Beleuchtung von der Tastaturablage (z.B. nach 20 Minuten) | ja |  |  | 2 |  |  |  | Bitte angeben
MV.2.15 | Tastaturablage ist negativ neigbar | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben
MV.2.16 | Fläche für die Mausbedienung wahlweise links- oder rechtsseitig der Tastaturablage | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben
MV.2.17 | 4 Doppel-Laufrollen mit mind. 120 mm Durchmesser | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben
MV.2.18 | Mind. 2 von den 4 Rollen sind feststellbar | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben
MV.2.19 | Mind. 1 Rolle mit tracking-Funktion zur besseren Manövrierbarkeit | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben
MV.3 | Ausstattung
MV.3.1 | Arbeitsfläche [B x T] | mind. 500 mm x 300 mm |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.3.2 | Nutzbare Fläche der Tastaturablage [B x T] | mind. 430 mm x 200 mm |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.3.3 | Nutzbare Fläche der Mausablage [B x T] | mind. 200 mm x 200 mm |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.3.4 | Rückseitiges Aufnahmesystem zur Anbringung von Zubehör, wie z.B. einer Aufbewahrungsbox für Kleinmaterialien | ja |  |  | 2 |  |  |  | Bitte die genaue Ausführung angeben
MV.3.5 | Rückseitige Aufnahme eines automatischen Desinfektionsmittelspenders | ja |  |  | 2 |  |  |  | Bitte angeben
MV.3.6 | Standfläche (Rad zur Rad) [B x T] | mind. 450 mm x 570 mm |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.3.7 | Breite des Visitenwagens | mind. 450 mm |  |  | 2 |  |  |  | Bitte angeben
MV.3.8 | Tiefe des Visitenwagens bei eingezogener Tastaturablage | mind. 570 mm |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.3.9 | Tiefe des Visitenwagens bei ausgezogener Tastaturablage | mind. 770 mm |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.3.10 | Abschließbares Technikfach | ja | [6 empty] | Optionales Kriterium. Nicht wertungsrelevant. Bitte den Auf- oder Mehrpreis für das Zubehörteil angeben.
MV.3.11 | Schublade 1-fach | ja | [6 empty] | Optionales Kriterium. Nicht wertungsrelevant. Bitte den Auf- oder Mehrpreis für das Zubehörteil angeben.
MV.3.12 | Schublade 2-fach | ja | [6 empty] | Optionales Kriterium. Nicht wertungsrelevant. Bitte den Auf- oder Mehrpreis für das Zubehörteil angeben.
MV.3.13 | Scannerhalterung | ja |  |  | 5 |  |  |  | Bitte angeben
MV.3.14 | CPU Halterung zur Aufnahme eines CPUs mittels VESA MIS-D 100 x 100 mm | ja | [6 empty] | Optionales Kriterium. Nicht wertungsrelevant. Bitte den Auf- oder Mehrpreis für das Zubehörteil angeben.
MV.3.15 | Universale CPU Halterung zur Aufnahme eines CPUs mit den Abmessungen von mind. 239 mm x 66 mm bis hin zu max. 457 mm x 216 mm | [7 empty] | Optionales Kriterium. Nicht wertungsrelevant. Bitte den Auf- oder Mehrpreis für das Zubehörteil angeben.
MV.3.16 | Verschraubter oder abschließbarer, belüfteter und geschlossener Stauraum zur Aufnahme eines CPUs | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.3.17 | Gewicht vom Visitenwagen ohne Zubehör | max. 50 kg |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben
MV.4 | Stromversorgungssystem
MV.4.1 | Stromversorgungssystem besteht aus einer im Wagen montierten Batterie, welche sich bei Defekt oder am Ende des Lebenszyklus mit Werkzeug tauschen lässt | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben
MV.4.2 | Stromversorgungssystem besteht aus einem am Wagen montierbaren Powermodul, sowie Hot-Swap Batterien | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben
MV.4.3 | Stromversorgungssystem auf dem Wagen ist CE-geprüft mit CE-Kennzeichnung | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.4.4 | Stromversorgungssystem auf dem Wagen ist nach EN60601-1 zertifiziert | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.4.5 | Geräte-Management-Software z.B. zur Überwachung/Auswertung/Optimierung der Hot-Swap Batterien vom Stromversorgungssystem und/oder der Batterie im Allgemeinen | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben
MV.4.6 | Powermodul hält während des Batteriewechsels den Strom zur Versorgung der angeschlossenen Endgeräte bis zu 2 Minuten (Puffer) bereit (kein Herunterfahren der Recheneinheit (PC/ThinClient/AIO/...) notwendig) | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben
MV.4.7 | Lithium-Eisen-Phosphat Batterien (LiFePO4) oder vergleichbar mit mind. 480 Wh | ja | 30 | Stück | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.4.8 | Maximales Gewicht der Batterien bei mind. 480 Wh | ja |  | kg |  |  |  |  | Bitte angeben
MV.4.9 | Lithium-Eisen-Phosphat Batterien (LiFePO4) oder vergleichbar mit mind. 600 Wh | ja | 30 | Stück |  |  |  |  | Optionales Kriterium. Nicht wertungsrelevant. Bitte den Auf- oder Mehrpreis für die Batterie mit erhöhter Leistung angeben.
MV.4.10 | Maximales Gewicht der Batterien bei mind. 600 Wh | ja |  | kg |  |  |  |  | Bitte angeben
MV.4.11 | Anzahl der garantierten Ladezyklen des Akkus mit mind. 480 Wh | ≥ 3.000 Zyklen |  | Zyklen | 1 |  |  |  | Bitte angeben
MV.4.12 | Anzahl der garantierten Ladezyklen des Akkus mit mind. 480 Wh | ≥ 5.000 Zyklen |  | Zyklen | 2 |  |  |  | Bitte angeben
MV.4.13 | Anzahl der garantierten Ladezyklen des Akkus mit mind. 480 Wh | ≥ 8.000 Zyklen |  | Zyklen | 3 |  |  |  | Bitte angeben
MV.4.14 | Stromversorgungssystem besteht aus Powermodul, Hot-Swap Batterie und Ladestation für einen 24 Stundenbetrieb an 7 Tagen der Woche | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben
MV.4.15 | Laden der Batterie im Stromversorgungssystem am Wagen | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.4.16 | Laden der Batterie in einer externen Ladestation | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben
MV.4.17 | Maximale Ladedauer von 0% auf 100% einer Batterie | max. 1,5 Stunden |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben
MV.4.18 | Anzeige der Restlaufzeit der Batterie, mind. prozentual | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.4.19 | Stromversorgungs- bzw. Batteriesystem mit standardmäßig mind. 48 Volt | ja |  |  | 10 |  |  |  | Bitte angeben
MV.4.20 | Gleichzeitiger Betrieb von bis zu 3 Geräte mit 230 Volt Netzspannung an einer Batterie | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.4.21 | Einsatz von Standard IT-Komponenten am Visitenwagen | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.4.22 | Mehrfachstecker mit mind. 3 Anschlüssen | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.4.23 | Spiral-Kabel zum möglichen Anschluss an das Stromnetz | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
MV.4.24 | Batterie-Ladestation (nur bei einem Angebot mit Hot-Swap-Batterien inklusive) | ja | 20 | Stück | 1 |  |  |  | Bitte angeben
MV.4.25 | Zeitgleiches Laden von bis zu 4 Batterien an der vorgenannten Batterie-Ladestation | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben
MV.4.26 | Batterie-Ladestation kann sowohl auf dem Tisch positioniert als auch an der Wand montiert werden | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben
MV.4.27 | USB-C / Thunderbolt Anschlussmöglichkeit | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben
MV.4.28 | Anzahl und Anordnung der USB-C-/Thunderbolt-Anschlüsse | ja |  | Stück |  |  |  |  | Bitte angeben
MV.4.29 | USB-Stromversorgung per USB Power Delivery 3.1 (USB PD 3.1) | ja |  |  | 10 |  |  |  | Bitte angeben
MV.4.30 | Anzahl und Anordnung der USB-Ports mit Stromversorgung per USB PD 3.1 | ja |  | Stück |  |  |  |  | Bitte angeben
MV.4.31 | Ersatz- und/oder Wechselbatterie | ja | 1 | Stück | K.O. |  |  |  | Bitte den Einzelpreis angeben
MV.5 | Dokumente/Unterlagen
MV.5.1 | Produktdatenblatt | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte dem Angebot beifügen
MV.5.2 | Dimensionale Abbildungen | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte dem Angebot beifügen
MV.5.3 | Installations-/Gebrauchsanleitung | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte dem Angebot beifügen
MV.5.4 | Zertifikate wie für die CE-Kennzeichnung, EN60601-1 Zertifizierung und weitere Zertifizierungen | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte dem Angebot beifügen
S.1 | Service
S.1.1 | Vorgeschriebene zyklische Überprüfungen | ja (Anzahl der Zyklen)
S.1.2 | Überprüfung durch Klinikpersonal (z.B. Medizintechnik, Haustechnik, IT-Abteilung, etc.) | ja |  |  | 1
S.1.3 | Serviceunterlagen in deutscher Sprache | ja |  |  | 1
S.1.4 | Erreichbarkeit der Servicestellen | Tage und Uhrzeiten
S.1.5 | Max. Reaktionszeit der Servicetechniker |  |  | Stunden
S.1.6 | Grundrabatt auf Ersatz- und Zubehörteile |  |  | %
S.1.7 | Lieferzeit |  |  | Wochen
S.1.8 | Kosten pro Arbeitsstunde (Montag bis Samstag je 8 - 17 Uhr) |  |  | €/Stunde
S.1.9 | Kosten pro Arbeitsstunde (Montag bis Samstag je 17 - 8 Uhr) |  |  | €/Stunde
S.1.10 | Kosten pro Arbeitsstunde an Sonn- und Feiertagen |  |  | €/Stunde
S.1.11 | Fahrtkosten An- und Abreise |  |  | €
S.1.12 | Einweisung in die Handhabung und Bedienung des angebotenen Systems | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte dem Angebot beifügen.
S.1.13 | Herstellergarantie
S.1.13.1 | Gewährleistungszeit vom Visitenwagen | mind. 60 Monate |  |  | K.O.
S.1.13.2 | Gewährleistungszeit von den Batterien | mind. 36 Monate |  |  | 1
S.1.13.3 | Gewährleistungszeit von den Hot-Swap Batterien | mind. 36 Monate |  |  | 1
S.1.13.4 | Gewährleistungszeit vom Powermodul und Ladestation | mind. 36 Monate |  |  | 1
| Gesamtsumme (netto) | [6 empty] | 0
| Umsatzsteuer (19%) | [6 empty] | 0
| Gesamtsumme (brutto) | [6 empty] | 0
|  |  |  | max. mögliche Gesamt-punktzahl: | 90