| Angaben zum Anbieter: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anbieter (Firmenname): |  | bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor |  | Angebot-Nr.: |  | bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor |
| Ansprechpartner (Name): |  | bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor |  |  |  |  |
| Telefon Ansprechpartner: |  | bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor |  |  |  |  |
| E-Mail Ansprechpartner: |  | bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ort, Datum | ** bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor |  |
|  |  |  |  | Das Angebot ist an dieser Stelle von einer vertretungsberechtigten Person zu unterschreiben. Alternativ kann anstelle der Unterschrift hier gemäß § 126 b BGB auch nur die erklärende, vertretungsberechtigte Person benannt werden. |  |  |
| Hinweise / Bemerkungen: |  | bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor |  |  |  |  |

Bearbeitungs- und Ausfüllhinweise:

Oben ist vom Anbieter anzugeben. Eintragungen sind grundsätzlich kurz abzufassen.

Nachfolgend werden die einzelnen Anforderungen an das Beatmungsgerät Bayern 2026 sowie die zugehörigen Leistungen beschrieben.

Vom Anbieter ist jeweils anzugeben, ob die beschriebenen Umfänge und Leistungen voll erfüllt oder nicht erfüllt werden. Bei Nichterfüllung ist in der betreffenden Zeile eine erläuternde Eintragung unentbehrlich. Felder ohne Eintrag sind mit „--“ zu kennzeichnen.

Mindest-Kriterien = grundlegende Anforderungen, die zwingend erfüllt werden müssen, eine Nicht- oder Teilerfüllung führt zum Ausschluss

- Qualitätsstandards (Erfüllung technischer Normen oder Zertifizierungen)

- Gesetzliche Compliance (Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften, Datenschutzgesetzen oder Umweltauflagen)

- Sicherheit (Nachweis von Sicherheitsstandards bei Produkten oder Dienstleistungen)

- Nachhaltigkeit (Einhaltung grundlegender ökologischer oder sozialer Standards in der Lieferkette)

Muss-Kriterien = muss grundsätzlich erfüllt werden, bei Nichterfüllen stellt dies aber keinen unmittelbaren Ausschlussgrund dar

Soll-Kriterien = wünschenswerte, aber nicht zwingende Merkmale

Auf die beigefügten Bearbeitungshinweise zur Angebotserstellung und Bewertungssystematik wird verwiesen.

Inhaltsverzeichnis VENT BY 2026 – Teil „B – Notfall- und Transportbeatmungsgerät“

B 1 Beatmungsgeräte-System	4

B 1.1 Gerätesystemumfang	4

B 1.2 Einsatzspezifische Eigenschaften und technische Daten	5

B 2	Anforderungen Beatmungsgerät	13

B 3	Anforderungen Datenübertragung (EPCR / Telemedizin / Sonstiges)	17

B 4	Anforderungen an Gerätehalterungs- / Wandhalterungssystem	20

B 5	Weitere Anforderungen	26

B 5.1 Allgemeine Anforderungen	26

B 5.2 Serviceanforderungen	33

B 5.3 Garantieanforderungen	44

B 5.4 Anforderungen an Übergabe, Inbetriebnahme, Einweisung und Training	47

B 5.5 Sonstige Anforderungen	54

B 6 Lieferumfang	63

Hinweise:	66

B 1 Beatmungsgeräte-System

# B 1.1 Gerätesystemumfang

| B 1.1.1 |  | Beatmungsgeräte-System gemäß den Vorgaben nach DIN EN 1789 und DIN 75079:2025 zum Einsatz auf Rettungswagen, Notarztwagen und Notarzt-Einsatzfahrzeugen, bestehend aus: | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B 1.1.1.1 |  | Beatmungsgerät | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 0 |
| B 1.1.1.2 |  | Anschlussleitungen für Energie- und Gasversorgung | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 0 |
| B 1.1.1.3 |  | Lagerungsmöglichkeit für anwendungsbezogenes Material | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 0 |
| B 1.1.1.4 |  | Tragesystem / Tragegurt (verstell- und abnehmbar) | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 0 |
| B 1.1.1.5 |  | Halterungssystem / Fahrzeughalterung | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 0 |
| B 1.1.1.6 |  | Zubehörtasche | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 0 |
| B 1.1.1.7 |  | Gerätezubehör und Verbrauchsmaterial | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 0 |

# B 1.2 Einsatzspezifische Eigenschaften und technische Daten

| B 1.2.1 | muss | Tragbares Gerät für präklinischen Einsatz, stoß- und erschütterungsfest, spritzwassergeschützt, Stromversorgung durch wieder aufladbare Batterien (Akkus) und Netzbetrieb 12 V = (ggf. 230 V~), mit Gerätetaschen zur Unterbringung von Zubehör und Verbrauchsmaterial. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B 1.2.1.1 | muss | Tragegriff und gepolsterter, abnehmbarer Schultertragegurt, bei Nichtgebrauch platzsparend am Gerät zu verstauen. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |
| B 1.2.2 | muss | Kompakte Bauform, Maximalaußenmaße des vollständigen einsatzbereiten Geräts in angebotener Ausstattung mit Seiten- / Zubehörtaschen nach Pos. 1.2.4 (mit dem zum Betrieb notwendigen Material bestückt), ohne Pos. 1.2.4.1 und 1.2.4.2: 480 mm / 380 mm / 300 mm (L/H/B). Abmessungen inkl. Wandhalterung nach Pos. B 4.2. (Ist-Maße sind nebenstehend anzugeben) Hinweis: Überschreitung der o.g. Abmessungen in einer oder mehreren Dimensionen stellt ein Ausschlusskriterium dar. | Länge: #### mm / Höhe: #### mm / Breite: #### mm Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 10 |
| B 1.2.3 | soll | Gewicht des vollständigen und einsatzbereiten Geräts in angebotener Ausstattung und mit dem zum Betrieb notwendigen Verbrauchsmaterial bestückt kleiner 10 kg. (Ist-Gewicht nebenstehend angeben) | Gewicht (brutto): ##,# kg Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 20 |
| B 1.2.4 | soll | Stauraum zum einsatzbereiten Mitführen für das zum Geräteeinsatz notwendigen Materials für eine (1) Beatmungs-Anwendung am adulten Patienten. Erforderlichenfalls Ausführung als Gerätetasche/n am Gerät, einzeln oder zusammen abnehmbar zur Reinigung und Desinfektion. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |
| B 1.2.4.1 | muss | Zusatz-Zubehörtasche in Ausführung und Optik des Gerätetaschensatzes nach Pos. 1.2.4 mit Reißverschluss, Schultertragegurt und Inneneinteilung zur übersichtlichen und geschützten Aufbewahrung von: - Ersatz-Beatmungsschlauchsystem Erwachsene (Einweg) - Totraumreduziertes Beatmungsschlauchsystem (Einweg) für die pädiatrische Anwendung - Masken zur NIV-Beatmung für Erwachsene und Kinder inkl. Bebänderungen, mindestens vier verschiedene Größen - Zubehör zur Geräteprüfung (Prüflunge/n, etc.) - Platz für weiteres Gerätezubehör, Beatmungsfilter, etc. - kompakte Abmessungen zur Unterbringung im Rettungsmittel [in RTW / NEF]: maximal 300 mm x 240 mm x 90 mm (L x B x H) | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. Maße: Länge: ### mm / Breite: ### mm / Höhe: ## mm |  |  | 10 |
| B 1.2.4.2 | soll | Für den erleichterten Transport außerhalb des Rettungsmittels verfügt der Gerätesatz über eine einfache Verbindungsmöglichkeit mit einer Sauerstoff-Tasche Typ „Pax® Sauerstofftasche Mini-Oxy Compact M“ bestückt mit 2 Liter-Sauerstoff-Flasche und Druckminderer mit ZGV-Kupplung. Die Verbindung muss vom Anwender schnell und einfach herzustellen und wieder zu lösen sein. Die Ausführung ist zu beschreiben | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 10 |
| B 1.2.5 | soll | Wiederverwendbare Schutzhülle für Beatmungsschlauchsystem in dauerhafter, wisch desinfizierbarer Ausführung. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |
| B 1.2.6 | muss | Zyklusfeste, betriebsstabile Batterie mit im Gerät integrierter Kapazitätsanzeige (Verfahren, Beschreibung, Ladezeit und Werte sind anzugeben). | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |
| B 1.2.6.1 | muss | Laufzeit interner Akku zur bordunabhängigen Stromversorgung: > 120 Minuten (Laufzeit nebenstehend angeben). | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |
| B 1.2.7 | muss | Alle Kabelstecker und -verbindungen sowie die Anschlüsse für Kabel und Leitungen am Gerät müssen mit einem stabilen Knickschutz zur Vermeidung mechanischer Beschädigung ausgeführt sein. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |
| B 1.2.8 | muss | Die Länge der Anschlussleitung zur Spannungsversorgung muss mindestens 2,0 m betragen. Es muss eine geeignete Vorrichtung vorhanden sein, die am Gerät eine platzsparende Lagerung und klapperfreie Halterung von zum Anschluss nicht benötigten Leitungsüberstand erlaubt. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |
| B 1.2.9 | muss | 12 V - Anschlüsse sind als Kfz.-Stecker („Power socket, Zigarettenanzünder-Stecker“ Referenzprodukt Hella 8JA 007 589-001 oder gleichwertig) auszuführen. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 20 |
| B 1.2.9.1 | muss | Die elektrischen 12 V - Anschlüsse und Verbindungen der Medizinprodukte im Rettungsdienst Bayern sollen mittelfristig auf das MagCode pro®-System (Fa. Rosenberger) umgestellt werden. Es muss daher für das angebotene Gerät optional (alternativ) ein Anschlusskabel mit MagCode pro®-Stecker lieferbar sein. Die Benennung der benötigten Steckerart (Kfz.-Stecker nach Pos. B 1.2.9 oder MagCode pro®) erfolgt im Rahmen der Bestellungen / Abrufe der Einzelgeräte. Ein nachträglicher Umbau von Kfz.-Stecker auf MagCode pro®, beispielsweise im Rahmen der Gerätwartung / STK, muss möglich sein. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 20 |
| B 1.3 | mindest | Der Anschluss des Beatmungsgeräts an die Sauerstoff-Quelle muss mittels einer Anschluss-Leitung mit Steckkupplung nach DIN 13260 gegeben sein. Ein Betrieb des Beatmungsgeräts / eine Beatmung des Patienten ohne Sauerstoffanschluss soll dabei ebenfalls möglich sein. Hinweis: Nichterfüllung stellt ein Ausschlusskriterium dar, eine O2-Zuführung auf anderem Weg, z.B. über Niederdruckeingang wird nicht akzeptiert. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 20 |
| B 1.3.1 | muss | Die Länge der O2-Anschlussleitung mit Steckkupplung nach DIN 13260 muss mindestens 2,5 m betragen. Es muss eine geeignete Vorrichtung vorhanden sein, die am Gerät eine platzsparende Lagerung und klapperfreie Halterung von zum Anschluss nicht benötigten Leitungsüberstand erlaubt. Bei im Rettungswagen betriebsbereit gehalterten Gerät darf die freie Länge des Anschlussschlauchs maximal 0,6 m betragen. Alternativ darf auch eine zweite O2-Anschlussleitung mit Steckkupplung nach DIN 13260 und einer Länge von 0,6 m, zum Gerät verbunden mit Schnellkupplung (System Walther) vorhanden sein. Diese muss ebenfalls zum Standard-Lieferumfang zählen. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 10 |
| B 1.3.2 | muss | Die Einstellung der FiO2 muss direkt am Beatmungsgerät einstellbar sein. Die aktuell angewendete FiO2 soll dem Anwender am Display des Beatmungsgeräts angezeigt werden. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 30 |
| B 1.4 | mindest | Der Zeitraum vom Einschalten des Geräts an der Ein-/ Ausschalttaste bis zur vollständigen Einsatzbereitschaft und Verfügbarkeit aller Funktionen muss so kurz wie möglich sein. (Dauer in Sekunden angeben) | Einsatzbereit in ## Sekunden Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 20 |
| B 1.4.1 | muss | Es ist ein blendfreies und entspiegeltes Display mit kontrastreicher Darstellung auszuführen. Ablesbarkeit muss auch bei direkter Sonneneinstrahlung gegeben sein. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |
| B 1.4.2 | muss | Displayschutz durch entsprechende Konstruktion oder über vom Anwender einfach auszutauschen-de Schutzfolie oder Schutzvorrichtung | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |
| B 1.5 | muss | Landesweit einheitliche Gerätekonfigurationen und Empfehlungen zu den Geräte-Standardeinstellungen durch den Rettungsdienstausschuss Bayern müssen vom Gerätebetreiber einfach auf den einzelnen Geräten implementiert / installiert werden können, ohne dass an jedem Einzelgerät eine manuelle Einstellung / Anpassung der einzelnen Parameter, Darstellungen und Texte notwendig ist. (Ablaufdarstellung ist dem Angebot beizufügen) | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 10 |
| B 1.5.1 | muss | Herstellerseitige Standardeinstellungen inkl. Alarmparameter ergänzt um die relevanten Bildschirmdarstellungen sind dem Angebot als Anlage in tabellarischer, übersichtlicher Form beizufügen. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 20 |

# B 2	Anforderungen Beatmungsgerät

| B 2.1 | muss | Notfall- und Transportbeatmungsgerät erfüllt den Einsatzzweck für ein Patientenspektrum vom reifen Neugeborenen über adulte bis geriatrische Patienten im Rettungsdienst, entsprechend den Anforderungen gemäß DIN EN 1789:2020 und DIN 75079:2025. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B 2.1.1 | muss | Das angebotene Beatmungsgerät muss ergänzend in größtmöglichem Umfang den Anforderungen der Empfehlung "Pädiatrische Eignung der im bayerischen Notarztdienst eingesetzten Respiratoren und Beatmungsgeräte" des Rettungsdienstausschuss Bayern, Version 1.1 vom 23.07.2025, (abrufbar unter https://www.aelrd-bayern.de/) entsprechen. Dem Angebot ist eine detaillierte Darstellung des Erfüllungsgrades (in %) der Leistungsmerkmale des angebotenen Beatmungsgeräts im Vergleich zu den Anforderungen auf Seite 3 der Empfehlung beizufügen. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 100 |
| B 2.2 | muss | Einfachste und intuitive Bedienung mit Anwenderführung durch Hinweise auf dem Display, wirksame Unterstützung des Bedieners bei der Etablierung einer Notfallbeatmung. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 20 |
| B 2.3 | soll | Einweg-Atemschlauchsysteme für Erwachsene und Kinder. Anforderungen an pädiatrische Systeme dabei: - Compliance ≤ 1ml/mbar - Totraum ≤ 10 ml für Gewichtsklasse bis 10 kg KG | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |
| B 2.4 | muss | Integrierte oder in das Beatmungsschlauch-System integrierbare Einrichtung zur Substanz-Vernebelung unter Beatmung / NIV-Anwendung. (Das Verfahren ist in der Anlage zu beschreiben). | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 10 |
| B 2.4.1 | soll | Die Verwendung von Nasalkanülen (sog. „Prongs“) am Gerät soll technisch möglich und herstellerseitig zulässig sein. Sofern dafür optionale Beatmungsformen (z.B. nCPAP / nIPPV, o.ä.) erforderlich sein, die in Pos. 2.3.7 Lastenheft nicht erfasst oder gefordert sind, beschreiben Sie diese kurz nebenstehend. Anfallende Mehrkosten: - für werksseitige Installation (alle Einheiten) - für nachträgliche Installation (alle Einheiten) - für Folgekosten und Verbrauchsmaterialien sind im Angebot als Option zu kennzeichnen. Die Angebotsunterlagen sind durch entsprechende Informationsmaterialien mit einer Beschreibung der Beatmungsformen und der Anwendungsszenarien zu ergänzen. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 10 |
| B 2.4.2 |  | Optionale Geräteausstattungen oder zusätzliche herstellerspezifische Ausstattungsmerkmale, die über die in diesem Lastenheft und seinen Anhängen geforderten Umfänge hinausgehen und nicht zum serienmäßigen Lieferumfang zählen, sind unter detaillierter Darstellung des Patienten- und Anwendernutzens für die Ausstattung aller zu liefernden Gerätesätze optional zu bepreisen, soweit sie nicht kostenneutral bereitgestellt werden können. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 0 |
| B 2.5 | soll | Verfügt das angebotene Gerät über besondere Reanimations- / CPR-Beatmungsmodi, wie bspw.: - für manuelle Herzdruckmassage - für maschinelle Herzdruckmassage (mCPR) sind diese in der Anlage zu beschreiben. Nachweis und Beschreibung durchgeführter Studien / Untersuchungen zur Beatmung unter manueller und maschineller Herzdruckmassage, möglichst unter präklinischen Einsatzbedingungen sind dem Angebot beizufügen. Eine Zusammenfassung der Studien- / Untersuchungsergebnisse (Umfang: maximal zwei DIN A4-Seiten) ist dem Angebot beizugeben. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 10 |
| B 2.6 | soll | Kostenfreie Bereitstellung und Installation von Updates ERC/AHA Guidelines zur Beatmung unter Reanimation und bei relevanten Änderungen (definiert durch Rettungsdienstausschuss Bayern / Landesbeauftragten) über die gesamte Nutzungszeit des einzelnen Gerätes (min. 10 Jahre ). | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 10 |
| B 2.7 | muss | Das Beatmungsgerät muss mit einem Viren- und Bakterienfilter am Geräteeingang / Lufteinlass zur Reinigung der Ansaugluft und Vermeidung von Geräte-Kontamination, Abscheidegrad > 99 %, ausgestattet sein. Der Filterwechsel muss vom Anwender selbst vorgenommen werden können. Die Notwendigkeit eines Filterwechsels wird am Gerät angezeigt. Nebenstehend anzugeben sind: - Filterstandzeit (Betriebsstunden / pauschal) - Kosten für ein Filterelement | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 20 |

# B 3	Anforderungen Datenübertragung (EPCR / Telemedizin / Sonstiges)

| B 3.1 | soll | Sämtliche mit dem Gerät durchgeführten therapeutischen Maßnahmen sowie vom Gerät erhobenen Parameter, Messwerte und Ereignisse müssen über die integrierte drahtlose Schnittstelle übermittelbar sein. Das Gerät muss über folgende technische Merkmale verfügen: - Bluetooth® und WLAN zum EPCR-System „NIDA-Pad“ (Fa. medDV, 35463 Fernwald) - WLAN zum Telenotarzt-System, (Pos. 3.2) Eventuell anfallende Implementierungs- und Rolloutkosten sind dabei vom Auftragnehmer zu tragen. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B 3.2 | soll | Das angebotene Gerät muss zur An- und Einbindung an ein telemedizinisches System („Telenotarzt Bayern“) konzipiert sein. Der Auftragnehmer stellt über die gesamte Nutzungsdauer der Geräte sicher, dass Implementierungs- und Unterstützungsleistungen sowie bei Erfordernis im bedarfsnotwendigem Umfang Entwicklungssupport für die systemseitige Software-Integration der Geräte vom Auftragnehmer gewährleistet wird. Eine entsprechende Bestätigung ist dem Angebot beizufügen. Eventuelle Einschränkungen sind dabei ausdrücklich zu benennen. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 30 |
| B 3.3 | muss | Sämtliche geräteseitige Lizenzen für Software und den mit der Datenübertragung nach 3.1 und 3.2 in Verbindung stehenden Anwendungen sowie eventuell anfallende Einrichtungs- oder Supportgebühren müssen - z.B. in Form von Lifetime-Lizenzen o.ä.- über die gesamte Gerätenutzungsdauer enthalten sein. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 30 |
| B 3.4 | muss | Die einfache, nahtlose Gerätekoppelung und Datenverbindung, auch unter Einsatzbedingungen, sowie die Integration in das Fahrzeug-WLAN eines Rettungswagens muss gewährleistet sein. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 20 |
| B 3.5 | muss | Der Gerätehersteller muss mit Angebotsabgabe rechtskräftig bestätigen, dass die angebotenen Geräte über keine Einrichtung, Ausstattung oder Software verfügen oder in Zukunft eine solche erhalten, welche in Art, Ausführung oder Programmierung dazu geeignet ist oder sein kann, den Gerätebetrieb aus der Ferne zu steuern, zu manipulieren, zu beeinträchtigen, zu unterbinden oder auf diesen sonst wie zuzugreifen. Stellt sich dennoch im Nachhinein das Vorhandensein einer solchen Einrichtung heraus, so ist der Gerätelieferant zur Leistung von Schadensersatz verpflichtet. Auf Ziff. 10 des beigefügten Vertrags über die Lieferung von Notfall- und Transport-Beatmungsgeräten – Vertragsstrafe – wird verwiesen. Hinweis: Nichterfüllung stellt ein Ausschlusskriterium dar. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 250 |

# B 4	Anforderungen an Gerätehalterungs- / Wandhalterungssystem

| B 4.1 | muss | Die Halterung des Beatmungsgerätesystems (betriebsbereites Beatmungsgerät in der Gerätetasche mit betriebsnotwendigem Zubehör sowie Verbindungsleitungen für Sauerstoff und Strom) erfolgt mittels einer Gerätehalterung mit Normschienenklemmen an einer oder erforderlichenfalls zwei Normschiene/n nach EN ISO 19054:2006 (Schienensysteme zum Halten medizinischer Geräte). Der Abstand von zwei übereinander angeordneten Normschienen beträgt 200 mm zueinander. Hinweis: Die in den Rettungswagen im Rettungsdienst Bayern verwendeten Normschienen sind an der Rückseite zur Wandfläche hin geschlossen und können nicht von der Halterung / Klemme hinter griffen werden (Referenzprodukt: Redfix® DIN-Geräteschiene, Fa. Hestomed). Ein Teil der Rettungswagen im Bestand ist noch nicht mit Normschienen-Systemen ausgestattet. In diesen Fahrzeugen ist eine direkte Montage der Gerätehalterung / Wandhalterung an der Seitenwand erforderlich, siehe hierzu Pos. B 4.4 dieser Leistungsbeschreibung. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B 4.2 | muss | Die Wandhalterung muss den Anforderungen nach DIN EN 1789 entsprechen und eine geringe Bautiefe haben (Ausladung inkl. Beatmungsgerät darf dabei 300 mm nicht übersteigen, siehe Pos. B 1.2.2). Bei abgenommenem Beatmungsgerät darf die leere Gerätehalterung nur in geringstmöglichem Umfang in den Patientenraum hineinragen. Kanten sind zur Reduzierung von Verletzungsgefahren mit größtmöglichen Radien und erforderlichenfalls Abpolsterungen zu versehen. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 20 |
| B 4.2.1 | mindest | Die Gerätehalterung muss mit einem einfach von oben (präferiert) oder seitlich rechts (rechtsseitig an der Halterung) zu bedienenden Verriegelungs-Mechanismus zur Entnahme des Beatmungsgeräts aus der Halterung ausgestattet sein. Für den Anwender beim Befestigen des Beatmungsgeräts eindeutig (z.B. durch farbige Indikatoren oder deutlich wahrnehmbares Einrast-Geräusch) erkennbar sein, dass das Gerät auf der Halterung sicher und fest verlastet ist. Hinweis: eine Entriegelung an der Unterseite der Gerätehalterung ist in NEF durch die vorgegebene Montageposition nicht möglich stellt daher ein Ausschlusskriterium dar. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 30 |
| B 4.2.2 | soll | Einhand-Bedienung bei Entnahme (Gerät kann mit einer Hand durch den Bediener aus der Wandhalterung gelöst und entnommen werden) und Einsetzen des Geräts in die Wandhalterung. Ein Umgreifen mit der Hand ist dabei jeweils zulässig. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 30 |
| B 4.2.3 | muss | Bei versehentlich gelöster Verriegelung muss durch geeignete Konstruktion sichergestellt sein, dass das Gerät nicht zu Boden fällt, sondern abgefangen wird. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 30 |
| B 4.2.4 | soll | Automatische Trennung und Verbindung der Stromversorgung des Beatmungsgeräts bei Entnahme / Einsetzen des Geräts aus / in die Wandhalterung. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 30 |
| B 4.3 | muss | Normschienenklemmen müssen vom Bediener einfach zu betätigen, sicher zu befestigen und an der Halterung / am Gerät gut zugänglich sein. Bevorzugt wird die Montage durch vom Anwender einfach und schnell zu bedienende Normschienenklemmen z.B. Schnellspannklemme oder Klemmriegel, welche mittels eines Kniehebels o.ä. durch Gerätegewicht und Anforderung der DIN EN 1789 definierte dauerhaft sichere Klemmung an der Normschiene / den Normschienen erzeugt. Für den Anwender muss beim Befestigen eindeutig erkennbar sein, dass die Klemme sicher und fest angebracht ist. Die Wandhalterung muss vom Anwender einfach und schnell an- und abgebaut werden können (z.B. Transfer des Geräts von NEF in RTW). | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 20 |
| B 4.4 | mindest | Um eine Gerätehalterung / Wandhalterung bei Bedarf auch in Rettungswagen ohne Normschienen-Systeme nach Pos. B 4.1 an der Seitenwand befestigen zu können, ist es erforderlich, dass die Normschienenklemmen bei Bedarf durch den Anwender / Gerätebetreiber mit handelsüblichem Werkzeug demontiert werden können und die Halterung direkt auf die Seitenwand aufgeschraubt werden kann. Die Seitenwand ist im dafür vorgesehenen Bereich verstärkt und enthält die Lochbilder mit Einziehmuttern für die Wandhalterung Typ BASE STATION mini II (WM 8160, Fa. Weinmann Emergency) und BASE STATION 1 NG (WM 9645, Fa. Weinmann Emergency). Die mit dem Beatmungsgerät zu liefernde Gerätehalterung / Wandhalterung kann diese Lochbilder entweder direkt oder mittels einer vom Anbieter optional zu liefernden Adapterplatte (mit oder ohne Normschienen) nutzen, wobei die Anforderungen nach DIN EN 1789, Pos. 4.4.11 einzuhalten sind. Hinweis: Kann die Wandhalterung nicht normkonform direkt an der Seitenwand des RTW befestigt werden, so stellt dies ein Ausschlusskriterium dar. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 100 |
| B 4.5 | muss | Das von der Wandhalterung abgenommene Beatmungsgerät selbst muss über eine geeignete Vorrichtung zum Haltern an der Normschiene (nutzbare Länge 210 mm) des Fahrtragen-Systems für den Transport außerhalb des Fahrzeugs verfügen. (Ausführung nebenstehend beschreiben) | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 10 |

# B 5	Weitere Anforderungen

# B 5.1 Allgemeine Anforderungen

| B 5.1.1 | muss | Der Lieferant hat eine Erklärung zur Normenkonformität – insbesondere zu den Anforderungen DIN EN 1789:2020 und DIN 75079:2025 – der Geräte abzugeben und die Einhaltung aller einschlägigen aktuell geltenden sowie mittelbar und unmittelbar anwendbarer rechtlichen Vorschriften zu bestätigen. Hinweis: Nichterfüllung stellt ein Ausschlusskriterium dar. Das Beatmungsgeräte-System muss über eine separat nachzuweisende Transportzulassung (für den mobilen Einsatz) verfügen. Eine Übersicht ist dem Angebot beizufügen. Das anbietende Unternehmen bzw. dessen Produkt muss die Normenreihe ISO 9000 (Qualitätsmanagement) oder ISO 13485 erfüllen. Nachweise sind beizufügen. Die Konformität des Geräts / des Gerätesatzes zur MDR - Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte - muss nachgewiesen werden. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B 5.1.1.1 | muss | Der Anbieter hat nebenstehend den Gerätehersteller, das Herkunftsland des angebotenen Beatmungsgeräts und die Verbindung des Anbieters zum Hersteller anzugeben. Es wird folgende Bewertung vorgenommen: - Hersteller und Anbieter sind identisch, Gerät wird vom Hersteller selbst oder über Tochterunternehmen im Eigentum des Herstellers direkt vertrieben (50 Punkte) - Hersteller und Anbieter sind nicht identisch, Gerät wird vom Anbieter als Händler vertrieben (10 Punkte) - Gerät wird in der Bundesrepublik Deutschland oder im deutschsprachigen D-A-CH-Raum hergestellt (50 Punkte) - Gerät wird innerhalb der EU, jedoch außerhalb des deutschsprachigen Raums (D-A-CH-Region) hergestellt (25 Punkte) - Gerät wird außerhalb der EU hergestellt (0 Punkte) | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 100 |
| B 5.1.2 | muss | Das komplette Beatmungsgeräte-System muss mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln und -verfahren (VAH-, RKI-Liste) entsprechend dem Rahmenhygieneplan für den Rettungsdienst Bayern aufbereitet werden können (via Broschürenportal der Bayerischen Staatsregierung abrufbar). Mehrwegschläuche sind als für thermische Desinfektionsverfahren geeignet auszuführen. Die vom Hersteller zur Verwendung empfohlenen und freigegebenen Desinfektionsmittel müssen bakterizid, viruzid und sporozid sein und in Form von Wischtüchern (Flowpack / vorgetränkte Tücher in verschließbarem Softpack) verfügbar sein. Eine Aufstellung der nach obenstehender Vorgabe vom Gerätehersteller empfohlenen und freigegebenen Desinfektionstücher ist dem Angebot beizufügen. Nicht geeignete Desinfektionsmittel sind aufzuführen. (Aufstellung beifügen) | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 20 |
| B 5.1.3 | mindest | Der komplette Gerätesatz muss eine größtmögliche Unfall-Resistenz bzw. mechanische Schockresistenz aufweisen. Eine über den Anforderungen der EN 1789 liegende Belastbarkeit wird ausdrücklich gefordert und ist vom Auftragnehmer detailliert zu bestätigen und anzugeben. Die Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes in Bayern sind mit Unfalldatenschreibern ausgestattet, welche Sachverständigen einen Anhaltswert für die Impulsbelastung der dort verlasteten Medizintechnik nach Unfallgeschehen bietet. Der Auftragnehmer muss daher zusammen mit dem Angebot eine tabellarische Übersicht bereitstellen, ab welchen Beschleunigungswerten (g, m/s2) jeweils in Relation zur Impulsdauer (ms) herstellerseitig definierte Überprüfungen nach Unfallbeteiligung erforderlich sind. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 100 |
| B 5.1.4 | mindest | Ebenfalls ist zu bestätigen, bis zu welchen auf das Gerät eingewirkten g-Werten eine Weiterbenutzung des unfallbeteiligten Geräts am Patienten unkritisch ist, sofern ein vom Anwender durchgeführter Geräteselbsttest keine Störungsmeldung ergibt und keine erkennbare äußerliche Beschädigung am Gerät vorliegt. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 50 |
| B 5.1.5 | mindest | Ist nach Unfallbeteiligung / Impulseinwirkung oberhalb definierter Werte der pauschale / beschädigungsunabhängige Austausch von sicherheitsrelevanten Komponenten oder Baugruppen am Gerät oder am Gerätesatz nach Herstellervorgabe erforderlich, so sind dieser inkl. der dabei anfallenden Kosten für den Gerätebetreiber als Anlage detailliert zu beschreiben und dem Angebot beizufügen. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 20 |
| B 5.1.6 | muss | Eigentumskennzeichnung des Gerätesystems durch blaue Schilder (in geeigneter Größe) mit weißer Schrift und Barcode (Code 128): Die Schilder sind an den einzelnen Komponenten des Gerätesatzes (sofern nicht Einweg- oder Verbrauchsmaterial bzw. Kabel, Leitungen, Manschetten und Sensoren) anzubringen. Das Schild ist als wisch- und desinfektionsmittelbeständige Klebefolie (Siegeletikett, das sich beim Entfernen selbst zerstört und schwer entfernbare Rückstände hinterlässt) auszuführen und muss so beschaffen und befestigt sein, dass es dauerhaft mindestens acht Jahre hält und nur durch Zerstörung entfernt werden kann. Die Scanbarkeit des Barcodes ist durch den Auftragnehmer zu prüfen. Die Investitionsnummernkreise je Beschaffungsjahr werden bei Abruf der Einzelgeräte vom Auftraggeber jeweils mitgeteilt. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |
| B 5.1.7 | muss | Der Auftragnehmer dokumentiert ab Beauftragung lückenlos den vollständigen Projektverlauf inkl. aller Zwischenschritte, Besprechungsergebnisse, Änderungen, Ergänzungen und stellt diese Dokumentation jeweils aktuell dem Auftraggeber zur Verfügung. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 20 |
| B 5.1.8 | muss | Bei einem Produkt-Update, einer Geräte-Nachfolgegeneration, einem Modellwechsel oder einer sonstigen Veränderung des Produktes während der Vertragslaufzeit muss zwingend sichergestellt sein, dass sämtliche in diesem Lastenheft beschriebenen Anforderungen und Spezifikationen vollumfänglich und ohne Einschränkung der beschriebenen Funktionen vom Nachfolgemodell weiterhin erfüllt werden. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |
| B 5.1.9 | muss | Die maximale Produktlebensdauer ist in Jahren anzugeben. (Der Auftraggeber beabsichtigt, das Gerätesystem mindestens 10 Jahre, die ordnungsgemäße Handhabung durch den Anwender vorausgesetzt, im Betrieb einzusetzen.) | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 20 |

# B 5.2 Serviceanforderungen

| B 5.2.1 | muss | Alle notwendigen und vorgeschriebenen Prüfungen (STK) an Gerät und mitgelieferter Ausstattung müssen geräteherstellerunabhängig vollständig durchgeführt werden können. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B 5.2.2 | muss | Ein Fehlerspeicher muss geräteherstellerunabhängig zum Zwecke der Schadensfeststellung und -begutachtung im Detail und im Hinblick auf die defekten Komponenten ausgelesen werden können. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 10 |
| B 5.2.3 | muss | Die Lieferung von Ersatzteilen muss maximal innerhalb 48- Stunden, exkl. Sonn- und Feiertagen, beim Betreiber erfolgen. Bei Reparaturen ist dem Betreiber für die Reparaturdauer im Vorfeld ein baugleiches Überbrückungsgerät im Austausch (bei Gewährleistungs- oder Garantiearbeiten ohne Berechnung) inkl. Versand-Label für die Einsendung des Schadgeräts im gleichen Versandbehältnis zuzustellen. Die Verfügbarkeit und Lieferfähigkeit von Ersatz- und Verschleißteilen über den geplanten Nutzungszeitraum von maximal 10 Jahren ab Produktionsende des Geräts ist zu bestätigen. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 10 |
| B 5.2.3.1 | muss | Im Reparaturfall ist dem Betreiber auf Anforderung ein baugleiches Leihgerät für die Dauer der Reparatur im direkten Austausch zur Verfügung zu stellen. Der Auftragnehmer stellt für den Geräteversand die Versand-Labels sowie ein geeignetes Versandbehältnis bereit. Im Rahmen von Gewährleistung und Garantie sind Leihgeräte, Versandlabel und Transportbehältnisse entsprechend kostenfrei bereitzustellen. (Passus für Teil A bzw. Vertrag) Findet die Reparatur nicht vor Ort statt, ist zu gewährleisten, dem Betreiber innerhalb von 48 Stunden nach Schadensmeldung einschließlich Klarheit zur Reparaturnotwendigkeit ein baugleiches Leihgerät zur Verfügung zu stellen, ausgenommen der Betreiber verzichtet auf die Bereitstellung. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 10 |
| B 5.2.3.2 | muss | Der Anbieter dokumentiert alle auftretenden Servicefälle und wird darüber in regelmäßigen, von den Vertragsparteien festzulegenden Abständen, berichten. Das Reporting ist strukturiert und nachvollziehbar hinsichtlich Servicezeiten und Kosten. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 10 |
| B 5.2.3.3 | Muss | Der Anbieter stellt sein Service-Konzept als gesonderte Anlage vor. Es beinhaltet Vorhaltung von lokalen wie mobilen Service-Stationen sowie dessen Leistungsfähigkeit für Reparaturen und Services. Reaktionszeiten sowie die lokale Verfügbarkeit von Serviceeinrichtungen ist darzustellen. Das Service-Konzept enthält Prozessbeschreibungen und Handlungsabläufe. Der Anbieter stellt dar, welche und wofür Kosten (außerhalb von Garantiezeiten) anfallen können. Im Service-Konzept werden außerdem die maximal möglichen Verfügbarkeiten von Ersatz- und Verschleißteilen während und ab Ende einer Gerätegeneration dargestellt. Der Anbieter stellt dar, in welchem Umfang ein Leihgerätepark für das Beschaffungsprojekt vorgehalten wird. Der Auftraggeber wird keine zusätzliche Anzahl Geräte selbst vorhalten. Wird im Rahmen des Servicekonzeptes eine Rücknahme von Gebrauchtgeräten angeboten, ist darzustellen, welche Erstattungen unter Berücksichtigung welcher Bewertungsbasis erfolgt sowie welche Handlings-Kosten dem Betreiber bei Inanspruchnahme entstehen. Bewertung Servicekonzept: - Struktur und Plausibilität / Nachvollziehbarkeit des vorgelegten Servicekonzeptes: 0 - 30 Punkte - Leistungsfähigkeit: Vorhandensein (Anzahl) von Servicemobile und Mitarbeitern im Mobilservice: 0 - 70 Punkte - Eigener Servicestützpunkt in Bayern Nein: 0 Punkte Ja: 20 Punkte - Verbindlich zugesichertes Reaktionsintervall für abgeschlossene Vor-Ort-Reparatur und / oder Bereitstellung Leihgerät: 4-6 Tage oder länger: 0 Punkte 3 Tage oder weniger: 50 Punkte - Verbindlich zugesicherte Vorhaltung von typgleichen und gleichwertigen Leihgeräten für Servicefälle (Quote: gelieferte Geräte im RD Bayern zu Leihgeräten für den RD Bayern): unter 5 %: 0 Punkte 5 – 10 %: 5 Punkte 10 % oder höher: 30 Punkte | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 200 |
| B 5.2.4 | soll | Der Auftragnehmer betreibt einen eigenen Service-Standort, möglichst in Bayern und dort zentral gelegen, idealerweise mit der Option für einen Bring-in-Service, oder einen eigenen Mobilservice. Der Service soll konzeptionell als Vor-Ort-Service / Service-Mobil ausgelegt sein, der eine weitgehende Gerätebetreuung vor Ort ermöglicht, ohne dass der Betreiber einen Geräteversand vornehmen muss. Eine Kooperation des Auftragnehmers mit Unterauftragnehmern oder externen Dienstleistungsunternehmen wird nicht präferiert. Es sind den jeweiligen Betreibern nachfolgende Service-Varianten auf Einzelgeräte-Ebene anzubieten: | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 20 |
| B 5.2.4.1 | soll | Service mit vom Betreiber jährlich kündbarem Servicevertrag über Prüfungen (STK / weitere notwendige Prüfungen) und Wartung nach Herstellervorgabe / Herstellerempfehlung des gesamten Beatmungsgeräte-Systems inkl. der darauf vom Lieferanten verbauten Geräte vor Ort beim Betreiber. Von Servicegebühr abgedeckte Leistungsumfänge: - Beratung, Terminvereinbarung, Abstimmung Zusatzarbeiten, Erstellung von Kostenvoranschlägen für Zusatzarbeiten - Anfahrtspauschale (einheitlich für alle Standorte) - Arbeitszeit für Prüfung und Wartung vor Ort - Für Wartung benötigte Teile / Teilesätze - Kostenfreie(s) typ- und baugleiche(s) Leihgerät(e) für die Dauer der Wartung, sofern diese nicht vor Ort ausgeführt werden kann, inkl. Montage- und Transferaufwand - Dokumentation - Vierteljährliche Rechnungsstellung (Zahlungsziel 30 Tage netto) (Detailliertes Preisblatt mit Ausweis von Listenpreisen und Nachlasskonditionen ist beizufügen) | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |
| B 5.2.4.2 | soll | Service mit vom Betreiber jährlich kündbarem Servicevertrag über Prüfungen (STK / weitere notwendige Prüfungen) und Wartung nach Herstellervorgabe / Herstellerempfehlung sowie Verschleißreparatur (exkl. Gewaltschäden) des gesamten Beatmungsgeräte-Systems inkl. der darauf vom Lieferanten verbauten Geräte vor Ort beim Betreiber. Von Servicegebühr abgedeckte Leistungsumfänge: - Beratung, Terminvereinbarung, Abstimmung Zusatzarbeiten, Erstellung von Kostenvoranschlägen für Zusatzarbeiten - Anfahrtspauschalen (einheitlich für alle Standorte) - Arbeitszeit für Prüfung, Wartung und Reparatur vor Ort - Für Wartung und Verschleißreparatur benötigte Teile / Teilesätze - Kostenfreie(s) typ- und baugleiche(s) Leihgerät(e) für die Dauer der Wartung oder Reparatur, sofern diese nicht vor Ort ausgeführt werden kann, inkl. Montage- und Transferaufwand - Dokumentation - Vierteljährliche Rechnungsstellung (Zahlungsziel 30 Tage netto) (Detailliertes Preisblatt mit Ausweis von Listenpreisen und Nachlasskonditionen ist beizufügen) | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |
| B 5.2.5 | muss | Maximale Rabattgewährung auf alle eingesetzten medizinischen Verbrauchsmaterialien (Mehr- und Einwegartikel) und Ersatzteile (detaillierte Angaben und Preise sind beizufügen, Listenpreise sind anzugeben). | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 10 |
| B 5.2.6 | muss | Regelmäßige Aktualisierung und Bereitstellung der aktuellen Preislisten (inkl. Listen- und Nachlasspreise) für medizinischen Verbrauchsmaterialien (Mehr- und Einwegartikel), Einzel- und Ersatzteile sowie Dienstleistungen unter Beibehalt gleicher Konditionen (Nachlass in %) über die gesamte Gerätenutzungsdauer. Bereitstellung in elektronischer Form. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 10 |
| B 5.2.7 | muss | Angabe der rabattierten Kostenpauschale für die Erstellung eines Kostenvoranschlags zur Gerätereparatur inkl. Geräteversand durch die Serviceeinrichtung des Auftragnehmers. Entfall der Kostenpauschale bei Erteilung eines Reparaturauftrags. (Bestätigung und Höhe der Pauschale sind nebenstehend anzugeben) | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |
| B 5.2.8 | muss | Der Lieferant erstellt ein Bestands- und Betreiberverzeichnis anhand der Lieferadressen und hält dieses, z.B. anhand von Bestell- und selbst erhobenen Servicedaten, fortlaufend aktuell. Das Bestandsverzeichnis (Rückverfolgungsliste) muss die Seriennummern der Komponenten in Verbindung mit der zugehörigen Investitionsnummer sowie der Liefer- und Betreiberadresse beinhalten. Dem Auftraggeber ist das Verzeichnis auf Anforderung im Excel- / CSV-Format bereitzustellen. Bei angeordneten oder freiwilligen produktspezifischen Sicherheits- oder Korrekturmaßnahmen und Hinweisen zur Nachverfolgung muss sich der Hersteller des Geräts über den Lieferanten direkt an den einzelnen Betreiber wenden. Der Auftraggeber selbst ist nur informativ zu benachrichtigen. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 10 |
| B 5.2.9 | muss | Dem Angebot muss eine ausführliche Kostenaufstellung der zu erwartenden Anwendungs- und Betriebskosten eines kompletten Beatmungsgerätesystems (wie angeboten) über den Zeitraum von 10 (zehn) Jahren beigefügt werden. Diese Aufstellung muss folgende Punkte berücksichtigen: - Gerätebezogene Verbrauchsmaterialkosten - Kosten für Batterie- / Akkutausch nach Hersteller-vorgabe - Kosten für STK / zusätzliche Geräteüberprüfungen nach Herstellervorgabe - Kosten für Sicherheitsüberprüfungen des Zubehörs, z.B. Ladegeräte (DGUV 3) - Kosten für Gerätewartung / regelmäßigen / zeitabhängigen Austausch von Baugruppen (v.a. Gebläse- / Kompressoreinheit) nach Herstellervorgabe Besteht ein Gerätesatz aus mehreren Grundgeräten, für welche die vorgenannten Kosten anfallen, so müssen diese auch mehrfach berücksichtigt und aufgeführt werden. Bei dieser Aufstellung sind sämtliche Nachlässe und Rabatte für Verbrauchsmaterialien, Ersatzteile und Dienstleistungen zu berücksichtigen. Werden Leistungen von diesen nicht erfasst, so müssen handelsübliche Konditionen zugrunde gelegt werden. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 10 |
| B 5.2.10 | muss | Mit dem Angebot ist eine detaillierte, in allen Positionen einzeln bepreiste Übersicht des vorgesehenen Lieferumfangs nach Pos. 6 zu übermitteln. Listen- und Nachlasspreise sind anzugeben. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |

# B 5.3 Garantieanforderungen

| B 5.3.1 | muss | Auf alle Komponenten des Beatmungsgeräte-Systems inkl. Akkus, Leitungen, Sensoren, Kabel und Halterungen (ausgenommen Einwegartikel) ist eine Garantie für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren ab Erstinbetriebnahme vor Ort (beim Betreiber) zu gewähren. Für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren ab Erstinbetriebnahme vor Ort an den Betreiber ist eine Garantie auf alle Komponenten des Beatmungsgeräte-Systems inkl. Akkus, Leitungen, Sensoren, Kabel und Halterungen (ausgenommen Einwegartikel) zu gewähren. Der Lieferant nimmt Reklamationen vom jeweiligen Betreiber direkt und ohne Vorlage des Rechnungsbelegs entgegen. Als Grundlage der Reklamationsbearbeitung und Garantie- oder Gewährleistung wird der Lieferschein vom Lieferanten akzeptiert. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B 5.3.2 | soll | Der Auftragnehmer bietet dem Auftraggeber die Option, die oben genannte Garantiefrist kostenfrei für das Gesamtsystem (ausgenommen Verbrauchsmaterialien und Einwegartikel) zu verlängern an. Dauer, Umfang und eventuelle Einschränkungen sind nebenstehend zu beschreiben. Eine maximal mögliche Garantieverlängerung ohne Aufpreis soll vom Auftragnehmer einheitlich für alle Geräte angeboten werden. (Dauer, Umfang und eventuelle Einschränkungen beschreiben) | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 20 |
| B 5.3.3 | soll | Der Auftragnehmer kann dem Auftraggeber die Option, die oben genannte Garantiefrist gegen Aufpreis für das Gesamtsystem (ausgenommen Verbrauchsmaterialien und Einwegartikel) zu verlängern anbieten. Dauer, Umfang und eventuelle Einschränkungen sind nebenstehend zu beschreiben. Eine maximal mögliche Garantieverlängerung gegen Aufpreis kann vom Auftragnehmer einheitlich für alle Geräte angeboten werden. (Dauer, Umfang, Kosten und eventuell Einschränkungen beschreiben) | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |
| B 5.3.4 | muss | Eine Übersicht der produktspezifischen Garantie- und Gewährleistungsumfänge sowie der Nachlässe auf Ersatzteilpreise und Servicedienstleistungen ist in ausgedruckter Form an den Betreiber mit dem Produkt zu übergeben. Listenpreise sind mit anzugeben. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |

# B 5.4 Anforderungen an Übergabe, Inbetriebnahme, Einweisung und Training

| B 5.4.1 | muss | Jeweils kostenfreie Auslieferung und Erstinbetriebnahme. Die Auslieferung hat binnen 14 Tagen, die Erstinbetriebnahme nach Erhalt, soll innerhalb 14 Tagen erfolgen. Bei Verzögerung ist der Betreiber und der Auftragnehmer umgehend zu informieren. Nach § 11 MPBetreibV (bzw. analog Nachfolgeregelung), ist die Einweisung in das komplette System mit allen Komponenten / zertifizierte und praktische Schulung von Multiplikatoren / Endanwendern (2 Termine mit je ~ 15 TN) plus eine (1) Wiederholungseinweisung (1 Termin mit je ~ 15 TN innerhalb 24 Monaten nach Erstinbetriebnahme), jeweils am Sitz des Betreibers durchzuführen. Die Einweisung und Schulungen sind mit vom Auftraggeber benannten Einrichtungen (Gerätebetreiber) durch den Aufragnehmer terminlich abzustimmen und zu organisieren. Für jede Einweisung und Unterweisung der Endanwender vor Ort sind entsprechend Pos. 5.4.3 umfassende Schulungsunterlagen zur Anwendung, Bedienung und Pflege des Systems inkl. Sicherheitshinweise bereitzustellen. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B 5.4.1.1 | soll | Kosten für zusätzliche Vor-Ort-Wiederholungseinweisung (1 Termin, ca. 15 TN), Pauschalpreis inkl. Anfahrtskosten ist nebenstehend anzugeben. Rechnungsstellung erfolgt direkt an Gerätebetreiber. Hinweis: Diese Position ist nicht im Preisblatt zu berücksichtigen. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 10 |
| B 5.4.2 | muss | Der Auftragnehmer erstellt eine umfassende Produktdokumentation inkl. der Bedienungsanleitungen und Handbücher der Komponenten / Halterungen sowie einen entsprechenden Service- und Wartungsplan für das gesamte Beatmungsgerätesystem und übergibt diese bei Lieferung in ausgedruckter Form und im PDF-Format an den Betreiber. PDF-Dateien müssen elektronisch durchsuchbar und mit einem Register / Inhaltsverzeichnis versehen sein, welches ein einfaches Auffinden von Themen erlaubt. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 10 |
| B 5.4.2.1 | muss | Mit dem Beatmungsgerätesystem sind vom Auftragnehmer im Rahmen der Bereitstellung / Erstinbetriebnahme folgende Unterlagen an den Betreiber zu übergeben: - Kurzbedienungsanleitung für das Beatmungsgerät - Detaillierte Bedienungsanleitungen für alle vom Auftragnehmer verbauten Teile und Komponenten sowie einer mit den einzelnen Herstellern abgestimmten Desinfektionsmittel-Empfehlung - Detail-Darstellung des herstellerseitigen Einweisungskonzeptes - Schulungsunterlagen nach Pos. 5.4.3 - Wartungs- und Serviceplan, aus welchem die regelmäßig vom Betreiber durchzuführenden Arbeiten an dem Beatmungsgerätesystem ersichtlich und detailliert beschrieben sind (Checkliste) - Vollständige Ersatzteileliste, möglichst inkl. grafischer Darstellung, welche eine eindeutige Identifikation der benötigten Ersatzteile erlaubt - Garantie-Übersicht nach Pos. 5.3.4 - Bestellformular für Verbrauchsmaterialien (Mehr- und Einwegartikel), Ersatz- und Zubehörteile, inkl. Preislisten mit Angabe der Preisgültigkeit nach 5.3.4 - Musterverträge für Wartungs-Vereinbarungen nach Pos. 5.2.4.1 und 5.2.4.2 - Prüfplan, aus welchem die regelmäßig durchzuführenden Prüfungen und Sicherheitstechnischen Kontrollen (STK) der vom Auftragnehmer verbauten Teile, Geräte und Komponenten vollständig ersichtlich sind. - Prüfbericht / Konformitätserklärung, Zertifikate nach Pos. 5.1.1 dieses Lastenheftes in Kopie - Gerätebuch in Form eines Ordners mit allen mit den verbauten Komponenten mitgelieferten Unterlagen, Anleitungen und Prüfungsunterlagen. - Kontaktdaten der Ansprechpartner für Service und Vertrieb | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 10 |
| B 5.4.3 | muss | Für die Einweisung und Unterweisung der Endanwender vor Ort ist mit jedem Gerätesatz eine umfassende und bebilderte Schulungspräsentation (Microsoft PowerPoint-Format, editierbar) zur Bedienung und Pflege des gelieferten Produkts inkl. Sicherheitshinweise zu übergeben. Bei Produktveränderung ist die Präsentation vom Auftragnehmer entsprechend anzupassen. Inhalt und Umfang der Präsentation sind mit dem Auftraggeber im Vorfeld abzustimmen. In der Gerätetasche ist eine kompakt gefasste Kurzbedienungsanleitung in dauerhafter Form vorzuhalten. Mittels eines auf dem Gerät an gut erkennbarer Stelle angebrachten QR-Codes ist die Zugänglichkeit der Kurzanleitung und der Einweisungspräsentation für den Endanwender über dessen mobiles Endgerät / Smartphone sicherzustellen. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 10 |
| B 5.4.4 | muss | Professionelle E-Learning-Anwendung für das Gerät auf einer Plattform des Auftragnehmers, auf welcher Endanwender sich über die örtlichen Gerätebetreiber anmelden und für die Bedienung der Geräte qualifizieren können, inkl. Lernerfolgskontrolle durch Multiple Choice-Fragen, Einweisungsabschluss nach MPBetreibV (bzw. Nachfolgeregelung) und Zertifikatserstellung nach Teilnahme an einer virtuellen Veranstaltung mit der Gelegenheit für den Teilnehmer, Fragen zum Erlernten zu stellen. Entsprechende virtuelle Veranstaltungen sind im monatlichen Rhythmus vom Auftragnehmer anzubieten. Die Anwendung muss über den gesamten Nutzungszeitraum (max. 10 Jahre nach Beschaffungsende) vom Auftragnehmer kostenfrei zur Verfügung gestellt und aktuell gehalten werden. Die Dauer der E-Learning-Session darf einen Zeitansatz von 60 Minuten nicht überschreiten und muss den Anwender in Verbindung mit der virtuellen Gelegenheit für Rück- und Verständnisfragen zur Handhabung des Geräts entsprechend § 4 Abs. 3 MPBetreibV befähigen. Eine Auswertung der absolvierten Kurse soll je Betreiber durch eine befähigte Person möglich sein. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 30 |
| B 5.4.4.1 | soll | Optional: zusätzliche Einbindung der Inhalte nach Pos.5.4.4 in elektronische Lernanwendungsplattform des Auftraggebers oder von diesen benannten weiteren Einrichtungen, inkl. Aktualisierung über den Gerätenutzungszeitraum. Mehrkosten und eventuelle Einschränkungen sind anzugeben. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |
| B 5.4.5 | muss | Die Medizinprodukte-Verantwortlichen der Betreiber vor Ort müssen vom Auftragnehmer über den Nutzungszeitraum der Geräte umfangreiche Unterstützung für die Einführung der Geräte und die individuelle Personaleinweisung vor Ort erhalten. Hierzu zählen weiterführende Informationen zu Gerät und Zubehör, Fehler- oder Problembehebung, zusätzliche Informations- und Schulungsmaterialien bei Software- oder Funktionsupdates, etc. inkl. tabellarischer Darstellung der Updateumfänge. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 30 |
| B 5.4.6 | soll | Rettungsdienstliche Bildungseinrichtungen und Berufsfachschulen für Notfallsanitäter der mit dem Gerät ausgestatteten Betreiber vor Ort müssen ebenfalls vom Auftragnehmer über den Nutzungszeitraum der Geräte ebenfalls umfangreiche Unterstützung für die Einführung der Geräte und die Personaleinweisung vor Ort erhalten. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |
| B 5.4.7 | soll | Der Auftragnehmer soll über die gesamte Gerätenutzungsdauer in Zusammenarbeit mit den rettungsdienstlichen Bildungseinrichtungen und Berufsfachschulen für Notfallsanitäter der mit dem Gerät ausgestatteten Betreiber und Durchführenden auf deren Wunsch regelmäßig Beatmungsworkshops, Hands on-Trainings, etc. anbieten | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |

# B 5.5 Sonstige Anforderungen

| B 5.5.1 | muss | Sämtliche Medienaktivitäten (inkl. Social Media) des Auftragnehmers und dessen Unterlieferanten bezüglich des Auftrags sowie dessen Anbahnung und Ausführung bedürfen der einzelfälligen ausdrücklichen schriftlichen / elektronischen (E-Mail) Zustimmung des Auftraggebers. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B 5.5.2 | muss | Die Auftragserteilung / Beauftragung muss über die elektronische Beschaffungs- und Bestellplattform des Bayerischen Roten Kreuzes erfolgen. Hierzu sind folgende Schritte notwendig: - Einrichtung einer personenunabhängigen E-Mail-Adresse für den Bestellungseingang - Bereitstellung der Katalog-Import-Datei in BME-Cat1.2-Format - Sicherstellung des Vermerks der Bestellnummer auf Rechnung im Adress- oder Betreff-Feld - Detailabstimmung mit dem strategischen Einkauf des BRK vor Auftragsübermittlung. - Eine Auftragsübermittlung auf anderem Weg ist nicht möglich, ausgenommen, der Auftragnehmer betreibt ein zur elektronischen Beschaffungsplattform des BRK kompatibles Warenwirtschaftssystem. Neben den Gerätesätzen sind hier in einem separaten Katalog auch sämtliche Einzel-, Zubehör- und Ersatzteile für die Gerätesätze für eine Direktbestellung durch den Gerätebetreiber zu hinterlegen. Der einzelne Bestellabruf durch den Auftraggeber und weitere berechtigte Einrichtungen erfolgt auf elektronischem Weg über die Bestellplattform des Bayerischen Roten Kreuzes. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 20 |
| B 5.5.2.1 | soll | Der Auftragnehmer muss auf Anforderung des Auftraggebers auf den elektronischen Plattformen des Auftraggebers weitere projektbezogene Eintragungen, z.B. Lieferzeiten, Seriennummern, Zuordnung von Komponenten oder zusätzliche Angaben, vornehmen und aktuell zu halten. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 10 |
| B 5.5.3 | muss | Auf Anforderung des Auftraggebers muss der Auftragnehmer während der Laufzeit der Liefervereinbarung eine oder mehrere vom Auftraggeber benannte und nachweislich geeignete externe Stellen für die Prüfung, Wartung und Reparatur der gelieferten Produkte auf Kosten des Auftragnehmers qualifizieren und autorisieren, sowie die dafür erforderlichen Unterlagen bereitstellen. Eventuell erforderliches Spezialwerkzeug ist vom Auftragnehmer zu liefern, die zugehörigen Kosten werden von der jeweiligen Einrichtung getragen. (Bestätigung ist dem Angebot beizufügen) | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 20 |
| B 5.5.4 | muss | Der Auftraggeber wird eine Medizintechnik (MT) zur Betreuung, Wartung und Reparatur der Medizingeräte im Rettungsdienst Bayern sowie zur Begutachtung unfallbeteiligter Medizinprodukte betreiben. Der Auftragnehmer muss mit dieser Einrichtung umfassend kooperieren und über die gesamte Gerätenutzungsdauer auf eigene Kosten folgende Leistungen für die MT erbringen: - Qualifizierung, Zertifizierung und Training / Fortbildung der in der MT tätigen Medizintechniker zur vollständigen Geräteüberprüfung inkl. Durchführung von STK / MTK nach Herstellervorgabe (anfallende Reisekosten der ZMT werden vom Auftraggeber getragen) - Autorisierung zur Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten an den gelieferten Medizinprodukten - leihweise Bereitstellung von geräte- oder produkt-spezifischen Spezialwerkzeugen und Prüfeinrichtungen / Software über die gesamte Nutzungsdauer der gelieferten Medizinprodukte, soweit zur Durchführung der o.g. Arbeiten erforderlich - Bereitstellung einer Technikerhotline, Zugang zu Techniker- und / oder Anwendungssoftware inkl. Passwörter, Technikerdashboard oder Technikerzugang auf Web-site, etc. - Bereitstellung von Bedienungsanleitungen und Servicemanuals als PDF inkl. automatischer Aktualisierung / Updates - Automatische und zeitnahe Mitteilung aller wichtigen Informationen zu den Geräten, (EoL, EoS, Upgrade, Updates, Sicherheitsmeldungen, Gerätemaßnahmen, etc.) - Bereitstellung eines monatlichen Service-Reporting der Serviceeinrichtung des Auftragnehmers an die MT inkl. Übersicht der durchgeführten Garantie- / Gewährleistungsarbeiten - Quartalsweiser Jour fixe zwischen Serviceleitung des Auftragnehmers mit der MT des Auftraggebers - Bereitstellung von Prüfparametern und produktspezifischen Grenzwerten zur Geräteüberprüfung nach Unfall-beteiligung inkl. einer tabellarischen Übersicht, ab welchen Beschleunigungswerten (g, m/s2) in Relation zur Impulsdauer (ms) sowie Vibrationsbelastungen herstellerseitig definierte Überprüfungen erforderlich sind. - Benennung sämtlicher Normen und Standards, nach denen die gelieferten Gerätesätze geprüft und zertifiziert wurden, möglichst in deutscher Sprache und im PDF-Format inkl. Aktualisierung über den ganzen Beschaffungszeitraum. Die Erstqualifizierung der Medizintechniker und die Ertüchtigung der MT müssen 3 Monate nach deren Errichtung abgeschlossen sein. Die Nachqualifizierung weiterer Medizintechniker während des Nutzungszeitraums erfolgt in Abstimmung mit dem Auftraggeber. (Bestätigung der Erfüllung inkl. eventueller Einschränkungen der Position ist dem Angebot beizufügen) | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 20 |
| B 5.5.4.1 | muss | Die priorisierte Direktbelieferung der Medizintechnik mit Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialen zu Großhandelskonditionen durch den Hersteller unter Umgehung des Zwischenhandels muss vom Auftragnehmer sichergestellt werden. (Bestätigung ist dem Angebot beizufügen) | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 10 |
| B 5.5.4.2 | muss | Für den Bezug von Verbrauchsmaterialen über Händlerstrukturen stellt der Auftragnehmer sicher, dass für jegliche vom Auftraggeber benannten Händler die Voraussetzungen für den Handel mit den entsprechenden Produkten erworben werden können und Zugang zum Sortiment des Herstellers sowie Großhandelskonditionen bestehen. (Bestätigung ist dem Angebot beizufügen) | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 10 |
| B 5.5.5 | muss | Der Auftragnehmer muss über die gesamte Nutzungsdauer des Systems auf Anforderung eine kostenfreie Rücknahme (Versandlabel) und fachgerechte Entsorgung von Altteilen (Komponenten, Geräte, Akkus, Zubehör) über den Nutzungszeitraum sicherstellen. Ein Vernichtungsnachweis inkl. Angabe der Seriennummer ist dem Auftraggeber als Dokumentation zu übergeben. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 10 |
| B 5.5.6 | muss | Im Zuge des Bieterverfahrens sind vom Anbieter auf Anforderung des Auftraggebers im Vorfeld der Zuschlagserteilung erforderlichenfalls bis zu fünf entsprechend den Vorgaben dieses Lastenheftes zusammengestellte Beatmungsgeräte-Systeme zur Probeverlastung und / oder Erprobung im Einsatz und / oder für eine Bewertung an Simulationspuppen als Muster auf Kosten des Anbieters leihweise zu überlassen. Verbrauchsmaterial ist in erforderlichem Umfang bereitzustellen und die Einweisung des mit der Testung beauftragten Einsatzpersonals sicherzustellen. Ein Anspruch auf Erprobung und / oder Testung besteht nicht. Die Simulations-Bewertung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem INM der LMU München als beratendes Institut der ÄLRD Bayern. (Bestätigung ist dem Angebot beizufügen) | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |
| B 5.5.7 | muss | Während der gesamten Gerätenutzungsdauer muss der Auftragnehmer auf Aufforderung durch den Auftraggeber einen funktionsfähigen Gerätesatz nach den Vorgaben dieses Lastenheftes für weitere Prüfungen, z.B. Vornahme eine EMV-Messung an Rettungsmitteln, Überprüfung der telemedizinischen Applikation, o.ä., an vom Auftrag-nehmer benannter Stelle ohne Berechnung leihweise bereitstellen. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |
| B 5.5.8 | soll | Nach Zuschlagserteilung ist ein Muster des vollständigen Gerätesatzes inkl. allem Zubehör als Mustergerät und Bestückungsmuster dem Auftraggeber dauerhaft zu überlassen. Das Mustergerät darf dabei als nicht funktionsfähiges Dummy-Gerät ausgeführt sein, muss jedoch hinsichtlich Optik, Gerätegewicht und Anschlüsse dem Original entsprechen. | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 10 |

# B 6 Lieferumfang

| B 6.1 | muss | Grundgerät in der in diesem Lastenheft beschriebenen Ausstattung und Konfiguration | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B 6.2 | muss | Schlauchschutzhülle, Gerätetasche(nsatz), Schultertragegurt entsprechend Pos. 1.2.1 / 1.4.1 / 1.4.2 / 1.4.3 / 1.4.4 | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |
| B 6.3 | muss | Verbindungsschlauch / Verbindungsschläuche O2 entsprechend Pos. 1.8 / 1.8.1, erforderlichenfalls Dosier-Steckventil nach Pos. 1.8.2 | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |
| B 6.4 | muss | Anschlussleitung für Stromversorgung 12 V / 230 V | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |
| B 6.5 | muss | Ladesatz und Pflegestation für Akkus, sofern nach Herstellervorgabe erforderlich und nicht in Gerät oder Ladehalterung integriert, inkl. zusätzlicher Satz Akkus bei Akku-Wechselsystem | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |
| B 6.6 | muss | Gerätehalterungssystem entsprechend Pos. B 4 dieses Lastenheftes | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |
| B 6.7 | muss | Prüfzubehör zur Durchführung des vollständigen Gerätetests / der vollständigen Funktionskontrolle (adulte und pädiatrische Anwendung) nach Herstellervorgabe sowie Zubehör für erforderlichenfalls notwendige Kalibrierungen durch Anwender gemäß Herstellervorgabe | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |
| B 6.8 | muss | Grundausstattung Verbrauchsmaterial, bestehend aus: - 10 Satz Beatmungsschlauchsystem (2,0 m) für Erwachsene inkl. zum Einsatz erforderliche Einweg-Ventilsätze und Sensoren für Flow-Messung - 2 Satz totraumreduziertes Beatmungsschlauchsystem (2,0 m) für Kinder inkl. erforderliche Einweg-Ventilsätze und Sensoren für Flow-Messung - 3 x Satz CPAP-Masken, hochwertige Einweg-Ausführung, 4 verschiedene Größen, einzeln verpackt, jeweils inkl. verstellbarer Kopf-Bebänderung aus hautfreundlichem Material und zur Anwendung notwendigen Anschlussschläuchen und Konnektoren - 3 Satz Viren- und Bakterienfilter nach Pos. 2.7 - Verbrauchsmaterial für 5 Anwendungen zur Medikamenten-Verneblung | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |
| B 6.9 | muss | Vollständige Unterlagen für den Gerätebetreiber entsprechend Pos. 5.4.2.1 inkl. Anmelde- und Zugangsdaten zu Pos. 5.4.4. sowie vorbereitetes Medizinproduktebuch | Bitte nehmen Sie hier Ihre Eintragungen vor. |  |  | 5 |

# Hinweise:

- Das komplette Gerätesystem muss dem bei Beschaffung jeweils aktuellen Stand der Technik und medizinischen Entwicklung entsprechen. Wegen der langen Vertragslaufzeit muss die Möglichkeit einer technischen Anpassung der Ausstattungs- und Lieferumfänge unter Beibehalt der gewährten Rabattierung gewährleisten.

- Dem Angebot ist eine vollständige detaillierte Aufstellung aller zum Lieferumfang zählenden Artikel inkl. den darin jeweils enthaltenen Unterpositionen, auch wenn nicht explizit benannt, inklusive deren Listen- und angebotenen Nachlasspreise inkl. Benennung des Nachlasses in Prozent für die Zeiträume nach vorstehendem Punkt 3 beizugeben. Der Auftraggeber wird während der Vertragslaufzeit die Nachbeschaffung einzelner Positionen und Artikel auf dieser Grundlage vornehmen.

- Auftragnehmer und Auftraggeber treffen Vertrag über die Lieferung von Notfall- und Transport- Beatmungsgeräten zum gegenständlichen Auftrag auf Basis des Teil A dieses Lastenheftes sowie der in diesem Lastenteil beschriebenen Anforderungen. Ein Vertragsmuster liegt bei.