## Angiographiesystem
Leistungsverzeichnis über ein Angiographiesystem für die Radiologie/Gefäßchiruirgie des Klinikums Freising
Projekt-/Ausschreibungsnummer: |  | 2023-KFS-01-A01 |  |  |  |  | Der Bieter sichert zu, dass die Einweisung (Schulung) der angebotenen Systeme durch zugelassene/geeignete Medizinprodukteberater (mit Schulungsunterlagen in deutscher Sprache) erfolgt.
Hersteller:
| Modell/Typ: | [5 empty] | Bewertung: Nichterfüllung eines K.O.- Kriteriums bewirkt Ausschluss; Erfüllung LV-Forderungen gesamte Punktzahl
| Einsatzbereich: | Radiologie/Gefäßchirurgie |  |  |  |  | Probestellung: gesamte Punktzahl; Summe (höchste Punktzahl erhält den Zuschlag)
Lfd.-Nr. | Beschreibung |  | Anzahl | [Einheit] | Punkte bei Erfüllung bzw. K.O.-Kriterien | Angaben des Bieters | Netto-Einzelpreis [€] | Netto-Gesamtpreis [€] | Anmerkungen
A | Angiographiesystem für die Radiologie/Gefäßchiruirgie (inkl. Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Einweisung sowie Rückbau und Entsorgung des Altsystems) | Grundpreis | 1 | Stück
A.0 | Allgemeine Anforderungen
A.0.1 | Die angebotenen Produkte und Komponenten entsprechen den Anforderungen des Gesetzes zur Durchführung unionsrechtlicher Vorschriften betreffend Medizinprodukte (MPDG/MDR) | ja |  |  | K.O.
A.0.2 | CE-Konformitäts-Erklärung | ja |  |  | K.O.
A.0.3 | Einhaltung der gültigen Normen nach IEC 60601-1-3, 60601-2-7, etc. | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Nachweis durch ein Zertifikat eines international anerkannten, unabhängigen Prüfinstituts oder Konformitätserklärung unter Angabe des international anerkannten unabhängigen Prüfinstituts.
A.0.4 | Angabe der zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte Herstellerbezeichnungen angeben.
A.1 | Technische Ausführung (Angiographiesystem)
A.1.1 | Mikroprozessorgesteuertes, multidirektionales Angiographiesystem mit dynamischen Flachdetektor zur Bildgebung auf einer Ebene. Die Verarbeitung der digitalen Daten-/Bildsätze für Diagnostik und Intervention bei vaskularen sowie interventionellen radiologischen bzw. kardiologischen Untersuchungen ist dabei in das System integriert. | ja |  |  | K.O.
A.1.2 | Digitales Aufnahmesystem | [7 empty] | Bitte die genauen Ausführung angeben. Produktbeschreibung.
A.1.2.1 | Bodenmontiertes C-Bogen-System | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte die genauen Ausführung angeben. Produktbeschreibung.
A.1.2.1.1 | Bodenmontierter C-Bogen mit motorischer Rotation | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte die genauen Ausführung angeben. Produktbeschreibung.
A.1.2.1.2 | Positionierung des C-Bogens kopfseitig als auch bilateral möglich | ja |  |  | K.O.
A.1.2.1.3 | Freier Zugang zum Patienten in der Parkposition des C-Bogens | ja |  |  | K.O.
A.1.2.1.4 | Stativausführung | C- / G- / LC-Arm | [6 empty] | Bitte angeben.
A.1.2.1.5 | Stativposition zum Tisch | links- / rechts- / kopfseitig | [6 empty] | Bitte angeben.
A.1.2.1.6 | Stativdrehung | max. |  | ° |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.7 | Fokus-Detektor-Abstand | von … bis … |  | cm |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.8 | Höhe des Isozentrums über dem Fußboden |  |  | cm |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.9 | Einstrahlrichtung cranio-caudal | mind. 35° |  | ° | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.10 | Einstrahlrichtung caudo-cranial | mind. 35° |  | ° | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.11 | Einstrahlrichtung LAO | mind. 100° |  | ° | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.12 | Einstrahlrichtung RAO | mind. 100° |  | ° | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.13 | Angulation | motorisch, manuell oder beides | [6 empty] | Bitte angeben.
A.1.2.1.14 | Angulationsgeschwindigkeit | bis mind. 18°/Sek. |  | °/Sek. |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.15 | Rotation | motorisch, manuell oder beides | [6 empty] | Bitte angeben.
A.1.2.1.16 | Rotationsgeschwindigkeit (Routine) | bis mind. 20°/Sek. |  | °/Sek. |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.17 | High-Speed-Rotationsgeschwindigkeit | bis mind. 45°/Sek. |  | °/Sek. | größte Geschwindigkeit = max. 3 Punkte |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.18 | Einstrahlrichtung cranio-caudal bei lateraler Position des C-Bogens | mind. 45° |  | ° | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.19 | Einstrahlrichtung caudo-cranial bei lateraler Position des C-Bogens | mind. 45° |  | ° | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.20 | Einstrahlrichtung LAO bei lateraler Position des C-Bogens | mind. 35° |  | ° | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.21 | Einstrahlrichtung RAO bei lateraler Position des C-Bogens | mind. 35° |  | ° | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.22 | Voreinstellung von Projektionswinkeln frei wählbar (individuelles Preset) | ja |  |  | 1
A.1.2.1.23 | Anzahl der speicherbaren Voreinstellungen je Aufnahmesequenz | mind. 10 |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.24 | Voreinstellungen sind wahlweise als Sequenz oder einzeln abrufbar | ja |  |  | 1
A.1.2.1.25 | Speicherung von Rotation, Angulation und Fokus-Detektor-Abstand (FDA) möglich | ja |  |  | 1
A.1.2.1.26 | Referenzbildgesteuerte Stativpositionierung | ja |  |  | 1
A.1.2.1.27 | Automatisierte Zentrierung des Untersuchungsobjekts in verschiedenen Positionen des C-Bogens auf dem Befundungsmonitor | ja |  |  | 1
A.1.2.1.28 | Automatisierte Kompensation der durch Stativrotationen und/oder Angulationen verursachten Objektdrehung auf dem Befundungsmonitor | ja |  |  | 1
A.1.2.1.29 | Die jeweilige Winkelstellung der Aufnahmesysteme muss im Untersuchungsraum angezeigt werden | ja |  |  | 1
A.1.2.1.30 | Bodenplatte und -rahmen zur Verankerung des C-Bogen-Systems mit dem Rohfußboden im Katheterlabor | ja |  |  | K.O.
A.1.2.1.30 | Röntgenstrahler | ja
A.1.2.1.30.1 | Hersteller und Typ | [7 empty] | Bitte angeben.
A.1.2.1.30.2 | Röhrenspannung | mind. 110 kV |  | kV | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.30.3 | Mehr-Fokus-Röntgenstrahler | mind. 2 Foki |  |  | K.O., größte Anzahl = 3 Punkte |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.30.4 | Brennfleck-Kenngrößen (IEC) mit Foki ≤ 0,3 mm (± 0,1 mm) | ja |  | mm x mm | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.30.5 | Brennfleck-Kenngrößen (IEC) mit Foki ≤ 0,5 mm (± 0,1 mm) | ja |  | mm x mm | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.30.6 | Brennfleck-Kenngrößen (IEC) mit Foki ≤ 0,8 mm (± 0,2 mm) | ja |  | mm x mm | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.30.7 | Wärmespeicherkapazität der Anode |  |  | MHU |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.30.8 | Leistung mit Foki ≤ 0,3 mm (± 0,1 mm) | mind. 30 kW bei 250 W Vorbelastung |  | kW | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.30.9 | Leistung mit Foki ≤ 0,5 mm (± 0,1 mm) | mind. 30 kW bei 250 W Vorbelastung |  | kW | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.30.10 | Leistung mit Foki ≤ 0,8 mm (± 0,2 mm) | mind. 65 kW bei 250 W Vorbelastung |  | kW | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.30.11 | Dauerleistung |  |  | kW |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.30.12 | Anodenmaterial vom Strahler | [7 empty] | Bitte angeben.
A.1.2.1.30.13 | Wärmespeicherkapazität des Strahlers |  |  | MHU |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.30.14 | Abkühlrate der Anode |  |  | HU/min |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.30.15 | Abkühlrate der gesamten Strahlereinheit |  |  | HU/min |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.30.16 | Art der Strahlerkühlung | [7 empty] | Bitte angeben.
A.1.2.1.30.17 | Mögliche Spektralfilterungen | mind. ca. 0,1 mm, ca. 0,5 mm und ca. 1,0 mm Cu |  | mm Cu | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.30.18 | Rechteck- und semi-transparente Blende mit motorischer Einstellung der Lamellen | ja |  |  | K.O.
A.1.2.1.30.19 | Anzahl der angebotenen Blenden |  |  | Stück |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.30.20 | Art der Blendensteuerung | manuell, automatisch oder beides | [6 empty] | Bitte angeben.
A.1.2.1.30.21 | Positionierung der Blenden auch ohne Strahlung am „Last Image Hold“ (Speicherbild) | ja | [6 empty] | Bitte angeben.
A.1.2.1.31 | Flachdetektor | ja | 1 | Stück | K.O.
A.1.2.1.31.1 | Hersteller und Typ | [7 empty] | Bitte angeben.
A.1.2.1.31.2 | Dynamischer Halbleiter-Flachdetektor | ja |  |  | K.O.
A.1.2.1.31.3 | Außenabmessungen des Detektors [LxB] |  |  | mm x mm |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.31.4 | Effektive Detektorgröße | mind. 290 mm x 380 mm |  | mm x mm | K.O., größtes Maß = 3 Punkte max. |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.31.5 | Umschaltbares Field of View (FOV) - 1 |  |  | mm x mm |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.31.6 | Umschaltbares Field of View (FOV) - 2 |  |  | mm x mm |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.31.7 | Umschaltbares Field of View (FOV) - 3 |  |  | mm x mm |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.31.8 | Umschaltbares Field of View (FOV) - 4 |  |  | mm x mm |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.31.9 | Detektor jeweils in der Aufnahmeebene motorisch drehbar (Felddrehung) | ja |  |  | 5 |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.31.10 | Akquisitionsmatrix 1 | mind. 2048 x 1920 Pixel bei 16 Bit |  | Pixel x Pixel, Bit | größte Auflösung = 3 Punkte max. |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.31.11 | Akquisitionsgeschwindigkeiten (Matrix 1) |  |  | Bit/Sek. |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.31.12 | Akquisitionsmatrix 2, wenn vorhanden |  |  | Pixel x Pixel, Bit |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.31.13 | Akquisitionsgeschwindigkeiten (Matrix 2) |  |  | Bit/Sek. |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.31.14 | Erkennung und Kompensation von Pixelausfällen | ja |  |  | 1
A.1.2.1.31.15 | Pixelgröße |  |  | Pixel x Pixel |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.31.16 | Dosisausbeute (DQE) | mind. 70 % (bei O LP/mm) |  | % | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.31.17 | Grenzauflösung, gemessen am Monitor, bei digitaler Durchleuchtung |  |  | LP/mm | größte Wert = 3 Punkte |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.31.18 | Grenzauflösung, gemessen am Monitor, bei digitaler Aufnahme |  |  | LP/mm |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.31.19 | Grenzauflösung, gemessen am Monitor, bei D.S.A. |  |  | LP/mm |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.31.20 | Grenzauflösung, gemessen am Monitor, bei Kino-Mode |  |  | LP/mm |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.1.31.21 | Integrierte Laser-/Licht-Psotitionierungshilfe für den Flachdetektor | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.2 | Dosisreduktion
A.1.2.2.1 | Gibt es, zusätzlich zu bekannten Maßnahmen der Dosisreduktion wie strahlungsfreie Objektpositionierung, strahlungsfreie Tischpositionierung, adaptive CU-Vorfilterung, gepulste Durchleuchtung Triggerung über ein EKG, etc. weitere Maßnahmen, die die Gesamtdosis bei gleicher oder verbesserter Bildqualität signifikant reduzieren? | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.2.2 | Wahl der Dosis- und Bildqualitätsprofile während des Eingriffs gewährleistet | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte die genauen Ausführung angeben. Produktbeschreibung.
A.1.2.2.3 | Direkte Anwahl der Durchleuchtungsmodi mit unterschiedlicher Systemdosis pro Bild vom Untersucher | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte die genauen Ausführung angeben. Produktbeschreibung.
A.1.2.2.4 | Typische Dosisreduktion bei einer Standard Koronarangiographie (BMI ca. 30) bei gleichbleibender Bildqualität | mind. 50 % |  | % | größte Reduktion = 3 Punkte max. |  |  |  | Bitte die genauen Ausführung angeben. Produktbeschreibung.
A.1.2.2.5 | Maximal mögliche Dosisreduktion bei einer Standard Angiographie des Unterschenkels bei gleichbleibender Bildqualität | mind. 80 % |  | % | größte Reduktion = 3 Punkte max. |  |  |  | Bitte die genauen Ausführung angeben. Produktbeschreibung.
A.1.2.2.6 | Klinische Studien zur o.g. Dosisreduktion | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte dem Angebot beifügen.
A.1.2.2.7 | Erstellung, Erfassung und Sicherung eines Untersuchungs-/Patientenbezogenen Dosisprotokolls mit entsprechenden Benachrichtigungen/Warnungen bei Überschreiten von Standard-Dosiswerten gemäß EURATOM-Richtlinie 2018 | ja |  | €/Lizenz | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.2.7.1 | - Können weitere Modalitäten von Fremdherstellern mit überwacht werden? | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.2.2.7.2 | - Aufpreis pro anzubindender Modalität |  |  | €/System |  |  |  |  | Optionales Kriterium. Nicht Wertungsrelevant. Bitte den Mehrpreis pro Anbindung/Modalität angeben bzw. ausweisen.
A.1.3 | Raumbedarf
A.1.3.3.1 | Untersuchungsraum, Mindestmaß [L x B x H] |  |  | m |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.3.3.1.1 | Wärmelast im Untersuchungsraum (Voll-Last) |  |  | kW |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.3.3.1.2 | Klimatisierung erforderlich | ja/nein | [6 empty] | Bitte angeben.
A.1.3.3.1.3 | Raumtemperatur | von … bis … |  | °C |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.3.3.1.4 | Temperaturgradient |  |  | °K/h |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.3.3.1.5 | Relative Luftfeuchte |  |  | rel.-% |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.3.3.2 | Technikraum, Mindestmaß [L x B x H] |  |  | m |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.3.3.2.1 | Wärmelast im Technikraum (Voll-Last) |  |  | kW |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.3.3.2.2 | Klimatisierung erforderlich | ja/nein | [6 empty] | Bitte angeben.
A.1.3.3.2.3 | Raumtemperatur | von … bis … |  | °C |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.3.3.2.4 | Temperaturgradient |  |  | °K/h |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.3.3.2.5 | Relative Luftfeuchte |  |  | rel.-% |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.3.3.3 | Bodenlast (C-Bogen-System) |  |  | kN |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.3.3.4 | Wärme-Wasser-Tauscher für Strahlereinheit | ja/nein | [6 empty] | Bitte angeben. Falls erforderlich ist dieser mit dem Gesamtsystem anzubieten.
A.1.3.3.5 | Anschlussvoraussetzungen für den Wärme-Wasser-Tauscher | [7 empty] | Bitte angeben.
A.1.3.3.6 | Maximale Geräuschentwicklung im Untersuchungsraum |  |  | dB |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.3.3.7 | Maximale Geräuschentwicklung im Überwachungsraum |  |  | dB |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.3.3.8 | Überwachungsraum, Mindestmaß [L x B x H] |  |  | m |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.3.3.9 | Größstes Transportgewicht |  |  | kg |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.3.3.10 | Größte Transportabmessungen [L x B x H] |  |  | mm |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.4 | Energieverbrauch / -versorgung
A.1.4.1 | Energieverbrauch pro Tag gemäß den Anforderungen aus der Wertungsmatrix |  |  | kWh | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.4.2 | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) zur Absicherung der Gerätebewegungen und des Bildrechners | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.4.2.1 | Hersteller und Typ | [7 empty] | Bitte angeben.
A.1.4.2.2 | Leistung |  |  | kW |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.4.2.3 | Überbrückungszeit |  |  | Min. |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.4.2.4 | Durch die USV Abgesicherte Komponenten | [7 empty] | Bitte angeben.
A.1.4.3 | Elektroanschluss | [7 empty] | Bitte angeben.
A.1.4.3.1 | Spannung |  |  | V |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.4.3.2 | Phasen | [7 empty] | Bitte angeben.
A.1.4.3.3 | Zulässige Spannungsschwankungen |  |  | % |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.4.3.4 | Netzabsicherung |  |  | A |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.4.3.5 | Nennleistungsaufnahme |  |  | kVA |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.4.3.6 | Maximaler Netzinnenwiderstand |  |  | Ω |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.4.3.7 | Gemeinsamer Netzverteiler für das Gesamtsystems (bauseitig) | ja/nein | [6 empty] | Bitte angeben.
A.1.5 | Bedienmodul
A.1.5.1 | Bedienphilosophie | Tastatur, Joystick, etc. | [6 empty] | Bitte die genauen Ausführung angeben. Produktbeschreibung.
A.1.5.2 | Bedienelement kann beidseitig des Patiententisch angebracht werden | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte die genauen Ausführung angeben. Produktbeschreibung.
A.1.5.3 | Steuerung der Tischplattenbewegung | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte die genauen Ausführung angeben. Produktbeschreibung.
A.1.5.4 | Steuerung der Tischhöhe | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte die genauen Ausführung angeben. Produktbeschreibung.
A.1.5.5 | Steuerung Fokus-Detektor-Abstand | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte die genauen Ausführung angeben. Produktbeschreibung.
A.1.5.6 | Steuerung der Stativrotation und -angulation | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte die genauen Ausführung angeben. Produktbeschreibung.
A.1.5.7 | Speicherung und Wiederaufruf von Stativpositionen | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte die genauen Ausführung angeben. Produktbeschreibung.
A.1.5.8 | Steuerung von Stativdrehung in Parkposition | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte die genauen Ausführung angeben. Produktbeschreibung.
A.1.5.9 | Wahl der Durchleuchtungsstufe möglich | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte die genauen Ausführung angeben. Produktbeschreibung.
A.1.5.10 | Blendensteuerung ohne Strahlung am „Last Image Hold“ Speicherbild möglich | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte die genauen Ausführung angeben. Produktbeschreibung.
A.1.5.11 | Steuerung der Detektorfeldgröße | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte die genauen Ausführung angeben. Produktbeschreibung.
A.1.5.12 | Speicherung von Durchleuchtungsszenen (Loop) | ja, ca. 20 Sekunden |  |  | 1 |  |  |  | Bitte die genauen Ausführung angeben. Produktbeschreibung.
A.1.6 | Bildausgabeeinheiten im Untersuchungsraum
A.1.6.1 | Live-/Referenzbildmonitor zur Darstellung der Röntgenbilder und zur Wiedergabe der Ereignisse einer 3D-Workstation oder aus dem PACS/Archiv | ja | 1 | Stück | K.O.
A.1.6.1.1 | Ausführung der Monitore zur Darstellung der Röntgenbilder | LCD, TFT, etc. | [6 empty] | Bitte angeben.
A.1.6.1.2 | Bildschirmdiagonale der Farb-/Live-/Referenzmonitore (Large-Display) | mind. 55" |  | Zoll | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.6.1.3 | Auflösung von den Farb-/Live-/Referenzmonitoren (Large-Display) | mind. 8 MP |  | MP | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.6.1.4 | Signaleingänge an den Farb-/Live-/Referenzmonitoren (Large-Display) | mind. 8 |  | Kanäle | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.6.1.5 | Höchste Helligkeit der Monitore zur Darstellung der Röntgenbilder | mind. 500 cd/cm² |  | cd/cm² | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.6.2 | Deckenstativ zur Montage der/s Monitor(e) | ja | 2 | Stück | K.O. |  |  |  | Bitte die genauen Ausführung angeben. Produktbeschreibung.
A.1.6.3 | Longitudinale Verfahrbarkeit / Transversaler Schwenkbereich des Deckenstativs | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte die genauen Ausführung angeben. Produktbeschreibung.
A.1.6.4 | Drehbare Monitoraufhängung/-träger | mind. 180° |  | ° | größter Winkel = 3 Punkte max. |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.6.5 | Maximale Anzahl der Monitore je Träger |  |  | Stück |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.6.6 | Art der Anzeigeeinheit im Untersuchungsraum für Statusinformationen | z. B. On Screen, etc. | [6 empty] | Bitte angeben.
A.1.6.7 | Anzeige von Statusinformation für Rotations- und Angulationswinkel | ja |  |  | K.O.
A.1.6.8 | Anzeige von Statusinformation für Fokus-Detektor-Abstand | ja |  |  | K.O.
A.1.6.9 | Anzeige von Statusinformation für gewähltes Detektorformat | ja |  |  | K.O.
A.1.6.10 | Anzeige von Statusinformation für gewählte Durchleuchtungsart | ja |  |  | K.O.
A.1.6.11 | Anzeige von Statusinformation für Durchleuchtungszeit | ja |  |  | K.O.
A.1.6.12 | Anzeige von Statusinformation für Bildfrequenz | ja |  |  | K.O.
A.1.6.13 | Anzeige von Statusinformation für Hautflächendosisleistung | ja |  |  | K.O.
A.1.6.14 | Anzeige von Statusinformation für Röhrenlast | ja |  |  | K.O.
A.1.6.15 | Anzeige von Statusinformation für sonstige Systemmeldungen | [7 empty] | Bitte angeben.
A.1.6.16 | Anzeige von der Betriebsart (USV- oder Netzbetrieb), Signal wird bauseitig zur Verfügung gestellt
A.1.6.17 | Art der Anzeigeeinheit für Bildverarbeitungsinformationen | z. B. On Screen, etc. | [6 empty] | Bitte angeben.
A.1.6.18 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Bild- bzw. Szenenwahl | ja |  |  | K.O.
A.1.6.19 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Bildvorlauf/-rücklauf | ja |  |  | K.O.
A.1.6.20 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Digitalzoom | ja |  |  | K.O.
A.1.6.21 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Wiedergabe als Kinoschleife | ja |  |  | K.O.
A.1.6.22 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Bildwiedergabegeschwindigkeit | ja |  |  | K.O.
A.1.6.23 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Serienübersicht | ja |  |  | K.O.
A.1.6.24 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Untersuchungsübersicht | ja |  |  | K.O.
A.1.6.25 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Markierung einzelner Serien oder Untersuchungen zur Archivierung | ja |  |  | K.O.
A.1.6.26 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Speicherung einzelner Bilder in dem Refernzbildspeicher | ja |  |  | K.O.
A.1.6.27 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Wiedergabe gespeicherter Referenzbilder | ja |  |  | K.O.
A.1.6.28 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Löschung einer Serie | ja |  |  | K.O.
A.1.6.29 | Anzeige von weiteren Bildverarbeitungsinformationen bzw. Systemmeldungen | [7 empty] | Bitte angeben.
A.1.6.31 | Modul zur Bildnachbearbeitung im Untersuchungsraum | ja |  |  | K.O.
A.1.6.31.1 | Art der Bedienung | Touchscreen, Joystick, etc. | [6 empty] | Bitte angeben.
A.1.6.31.2 | Bedienelement frei positionierbar | ja |  |  | K.O.
A.1.6.31.3 | Software mit Fenstertechnik | ja |  |  | 1
A.1.6.31.4 | Software mit Kantenanhebung | ja |  |  | 1
A.1.6.31.5 | Software mit Bildumkehr | ja |  |  | 1
A.1.6.31.6 | Software mit Bildvor-/-rücklauf | ja |  |  | 1
A.1.6.31.7 | Wiedergabe einzelner Serien oder der gesamten Untersuchung als „Kinoschleife“ | ja |  |  | 1
A.1.6.31.8 | Untersuchungsübersicht | mind. 16 Bilder |  |  | 1
A.1.6.31.9 | Serienübersicht | mind. 16 Bilder |  |  | 1
A.1.6.31.10 | Auswahl der Referenzbilder | ja |  |  | 1
A.1.6.31.11 | Selektion physiologischer Signale | ja |  |  | 1
A.1.6.31.12 | Digital-Zoom | ja |  |  | 1
A.1.6.31.13 | Elektronische Einblendung | ja |  |  | 1
A.1.6.31.14 | Asymmetrisch Einblendung während der Durchleuchtung | ja |  |  | 1
A.1.6.31.15 | Transparente Überlagerung vom Untersuchungsfeld mit dem LIH-Bild, so dass die umgebende Anatomie sichtbar bleibt | ja |  |  | 1
A.1.6.31.16 | Grafische Definition einer Echtzeit-Kollimation / ROI-Filterpositionierung im LIH-Bild bei Nutzung unterschiedlicher geometrischer Formen bzw. a-/symetrischer Positionierung | ja |  |  | 1
A.1.6.31.17 | Löschen einzelner Bildserien | ja |  |  | 1
A.1.6.31.18 | Individuelle Texteinblendung | ja |  |  | 1
A.1.6.31.19 | Dokumentationsspeicher (Fotofile) | ja |  |  | 1
A.1.6.31.20 | Auswahl einzelner Serien oder der gesamten Untersuchung, z.B. für den Transfer auf einen CD-DICOM Recorder | ja |  |  | 1
A.1.6.31.21 | Quantitative Analyse | ja |  |  | 1
A.1.6.31.22 | Qualitative Analyse | ja |  |  | 1
A.1.6.31.23 | Sonstige Auswertemöglichkeiten | [7 empty] | Bitte angeben.
A.1.7 | Kollisionsschutz | ja
A.1.7.1 | Aktiver Kollisionsschutz bei sämtlichen Bewegungen des C-Bogens | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.7.2 | Erläuterungen des Bieters zum Kollisionsschutz | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte die genauen Ausführung angeben. Produktbeschreibung.
A.1.8 | Röntgengenerator
A.1.8.1 | Hersteller und Typ | [7 empty] | Bitte angeben.
A.1.8.2 | Hochspannungsform | Gleich-/Wechselstrom (Drehstrom) | [6 empty] | Bitte angeben.
A.1.8.3 | Hochfrequenz-Generator | ja |  |  | K.O.
A.1.8.4 | Röntgengenerator für den Betrieb eines C-Bogen-Röntgen-Systems | ja |  |  | K.O.
A.1.8.5 | Generatorleistung / Nennleistung bei 100kV | mind. 100 kW |  | kW | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.8.6 | Anschlußleistung |  |  | kW |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.8.7 | Spannung bei einer Nennleistung von 100kV |  |  | mA |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.8.8 | Spannung bei einer Nennleistung von 110kV |  |  | mA |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.8.9 | Spannung bei einer Nennleistung von 125kV |  |  | mA |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.8.10 | Schaltzeiten | von … bis … |  | Sek. |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.8.11 | Schaltfrequenz | mind. 50 Bilder/Sek. |  | Bilder/Sek. | höchste Bildrate = 3 Punkte max. |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.8.12 | Art der Dosisregelung | kV und/oder mA | [6 empty] | Bitte angeben.
A.1.8.13 | Kontinuierlich fallende Last | ja |  |  | 1
A.1.8.14 | Aufnahmedaten-Selbstkorrektur bei Überschreiten der Grenzwerte | ja |  |  | 1
A.1.8.15 | Messprinzip der Strahlerbelastung | [7 empty] | Bitte angeben.
A.1.8.16 | Digitale, gittergesteuerte gepulste Durchleuchtung | ja |  |  | 1
A.1.8.17 | Pulsfrequenz | von … bis … |  | Hz |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.8.18 | Pulsbreite | von … bis … |  | ms |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.8.19 | Dosisreduzierung | min. … / max. … |  | % |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.8.20 | Ein auf die Untersuchung angepasster Durchleuchtungsstrom mit speicherbaren Abstufungen für „low dose“, „standard“ und „high contrast“ | ja |  |  | 1
A.1.8.21 | Automatische Fehlererkennung mit Anzeige und Langzeitspeicherung | ja |  |  | 1
A.1.9 | Wechselsprechanlage
A.1.9.1 | Wechselsprechanlage zur Kommunikation zwischen dem Untersuchungsraum und dem Schalt-, Bedien- oder Messplatz | ja |  |  | K.O.
A.1.10 | Strahlenschutz für den Anwender
A.1.10.1 | Am Patiententisch integrierter Strahlenschutz für den Unterkörper | ja | 2 | Stück | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.10.1.1 | Schwenkbare Lamellen zur Anpassung an eine mögliche Neigung des Tisches bis zu 15°
A.1.10.1.2 | Doppelgelenk-Adapter mit Zusatzlamelle für eine flexible Positionierung | ja |  |  | K.O.
A.1.10.1.3 | Hersteller und Typ | [7 empty] | Bitte angeben.
A.1.10.1.4 | Strahlenschutz am Patiententisch beidseitig | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.10.2 | Strahlenschutzscheibe, Deckenlaufschiene und Ausleger | ja | 2 | Stück | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.10.2.1 | Hersteller und Typ | [7 empty] | Bitte angeben.
A.1.10.2.2 | Deckenlaufschiene | mind. 200 cm |  | cm | größtes Maß = 3 Punkte max. |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.10.2.3 | Ausleger, drehbar mit Gewichtsausgleich (z.B. Federlagerung) | mind. 360 ° drehbar |  |  | größter Winkel = 3 Punkte max. |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.10.2.4 | Länge des Auslegers | mind. 50 cm |  |  | größtes Maß = 3 Punkte max. |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.10.2.5 | Abmessung der Strahlenschutzscheibe [HxB] | mind. 750 mm x 600 mm |  | mm | größtes Maß = 3 Punkte max. |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.10.2.6 | Strahlenschutzscheibe mittels Gelenk gelagert | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.10.2.7 | Material der Strahlenschutzscheibe | [7 empty] | Bitte angeben.
A.1.10.2.8 | Bleigleichwert |  |  | mm Pb |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.10.2.9 | Strahlenschutz wahlweise links- oder rechtsseitig am Patiententisch verwendbar | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.10.2.10 | Gesamtgewicht des deckengeführten Strahlenschutzsystems |  |  | kg |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.10.3 | Oberflächen sind desinfektionsmittelbeständig | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.11 | Untersuchungsleuchte
A.1.11.1 | Hersteller und Typ | [7 empty] | Bitte angeben.
A.1.11.2 | LED-Untersuchungsleuchte | mind. ca. 100.000 Lux |  | Lux | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.11.3 | Durchmesser des Leuchtkörpers | max. 400 mm |  | mm | größter Durchmesser = 3 Punkte max. |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.11.4 | Leuchtfelddurchmesser regelbar | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.11.5 | Handgriff zur Leuchtenpositionierung und Leuchtfeldeinstellung | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.11.6 | Gesamtgewicht des Systems |  |  | kg |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.11.7 | Befestigung der Untersuchungsleuchte an der Decke | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.11.8 | Oberflächen sind desinfektionsmittelbeständig | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.1.12 | Ultraschallgestütztes Verfahren in der interventionellen Gefäßchirurgie
A.1.12.1 | Schnittstelle und Software zum Anschluss und zur Darstellung von digitalen Bildern eines volldigitalen interventionellen Ultraschallsystems | ja | 1 | Stück | K.O.
A.2 | Technische Ausführung (Patiententisch)
A.2.1 | Wechsel- und kippbare Tischplatte mit automatischer Positionierungssteuerung der Höhenposition des Isozentrums, basierend auf vorgegebene Patientendaten | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.2.2 | Tischplattengröße [LxB] | mind. 450 mm x 2000 mm |  | mm | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.2.3 | Tischplatte mit Kopfausschnitt für neurologische Untersuchungen | ja | 1 | Stück | K.O. |  |  |  | Bitte die genauen Ausführung angeben. Produktbeschreibung.
A.2.4 | Lange Tischplatte für angiologische Untersuchungen mit der Möglichkeit der Ablage von Instrumenten und Kathetern | ja | 1 | Stück | K.O. |  |  |  | Bitte die genauen Ausführung angeben. Produktbeschreibung.
A.2.5 | Material der Tischplatte | [7 empty] | Bitte angeben.
A.2.6 | Strahlenabsorbtion der Tischplatte |  |  | mm Al |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.2.7 | Longitudinale Verschiebung der Tischplatte | mind. 1200 mm |  | mm | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.2.8 | Transversale Verschiebung der Tischplatte | mind. 300 mm |  | mm | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.2.9 | Metallfreier Überhang am Patientenlagerungstisch | mind. 2000 mm |  | mm | größtes Maß = 3 Punkte max. |  |  |  | Bitte angeben.
A.2.10 | Metallfreier Überhang am Patientenlagerungstisch - lateral | mind. 1000 mm |  | mm | größtes Maß = 3 Punkte max. |  |  |  | Bitte angeben.
A.2.11 | System geeignet zur Diagnostik und Intervention der oberen und unteren Extremitäten | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.2.12 | Logitudinaler Untersuchungsbereich | mind. 2000 mm |  | mm | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
A.2.13 | Höhenverstellung des Patientenlagerungstisches über dem Fußboden | mind. von 800 mm bis 1000 mm |  | mm | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.2.14 | Zulassiges Patientengewicht (sichere Arbeitslast) | mind. 200 kg |  | kg | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.2.15 | Kopftieflagerung | mind. + 15 ° |  | ° | 2 |  |  |  | Bitte angeben.
A.2.16 | Fußtieflagerung | mind. - 15 ° |  | ° | 2 |  |  |  | Bitte angeben.
A.2.17 | Synchronisation der Patientenlagerung mit der C-Bogen-Stellung | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.2.18 | Tisch um die eigene (Fuß-)Achse drehbar | ja, von … bis … |  | ° |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.2.19 | Potentialfreie Steckdose am Patiententisch | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.2.20 | Bodenplatte und -rahmen zur Verankerung des Tischsystems mit dem Rohfußboden | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.3 | Technische Ausführung (Bildverarbeitunssystem) | ja
A.3.1 | Steuerrechner
A.3.1.1 | Hersteller und Typ | [7 empty] | Bitte angeben.
A.3.1.2 | Betriebssystem | Windows 10 |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.1.3 | Kapazität des Arbeitsspeichers |  |  | GB |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.1.4 | Gesamtgewicht |  |  | kg |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.1.5 | Anschlussspannung |  |  | V |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.1.6 | Leistungsaufnahme |  |  | VA |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.2 | Bildakquisitionskonsole (Workstation und Monitor)
A.3.2.1 | Hersteller und Typ | [7 empty] | Bitte angeben.
A.3.2.2 | Bildakquisitionsmatrix 1 | mind. 1024 x 1024 Pixel bei 14 Bit |  | Pixel x Pixel, Bit | größte Auflösung = 3 Punkte max. |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.2.3 | Akquissitionsgeschwindigkeit (Matrix 1) | mind. bis zu 6 Bilder/Sek. |  | Bilder/Sek. | höchste Bildrate = 3 Punkte max. |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.2.4 | Bildakquisitionsmatrix 2 | mind. 2048 x 2048 Pixel bei 16 Bit |  | Pixel x Pixel, Bit | größte Auflösung = 3 Punkte max. |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.2.5 | Akquissitionsgeschwindigkeit (Matrix 2) | mind. bis zu 6 Bilder/Sek. |  | Bilder/Sek. | höchste Bildrate = 3 Punkte max. |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.2.6 | Hochgeschwindigkeitsbildakquisition | ja |  |  | 1
A.3.2.7 | Datenmodul zur Patientendatenverwaltung und Workflow-Steuerung | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.2.7.1 | Patientendatenübernahme vom RIS/KIS | ja |  |  | 1
A.3.2.7.2 | Patientenauswahl für die Untersuchung | ja |  |  | 1
A.3.2.7.3 | Wiedergabe und Archivierung | ja |  |  | 1
A.3.2.8 | Akquisitionstechniken
A.3.2.8.1 | Durchleuchtung | ja |  |  | 1
A.3.2.8.2 | EKG-getriggerte Durchleuchtung | ja |  |  | 1
A.3.2.8.3 | Digitale gepulste Durchleuchtung | ja |  |  | 1
A.3.2.8.4 | Pulsfrequenzen | mind. bis zu 30 Bilder/Sek. |  | Bilder/Sek. | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.2.8.5 | Digitale Angiographie | ja |  |  | 1
A.3.2.8.6 | Digitale Subtraktions-Angiographie (D.S.A.) | ja |  |  | 1
A.3.2.8.7 | Bildfrequenz im Subtraktionsmodus | mind. bis zu 7,5 Bilder/Sek. |  | Bilder/Sek. | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.2.8.8 | CO2-Angiographie-Aufnahmemodus | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.2.8.9 | Roadmapping für die Durchleuchtung | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.2.8.10 | Wahl einer neuen Maske | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.2.8.11 | Pixelshift der letzten/neuesten Generation | ja, manuell oder automatisch |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.2.8.12 | Darstellung der Referenzbilder | ja |  |  | 1
A.3.2.8.13 | parallele Darstellung der Roadmap-Subtraktions-Durchleuchtungsbilder und der unsubtrahierten digitalen Durchleuchtungsbilder | ja |  |  | 1
A.3.2.8.14 | Überlagerung der Livedurchleuchtung mit einem ausgewählten Referenzbild (Overlay) | ja |  |  | 1
A.3.2.8.15 | Speicherung einzelner Durchleuchtungsbilder und/oder ganzer Szenen | ja |  |  | 1
A.3.2.8.16 | Echtzeit Bildbearbeitung und -optimierung zur Reduktion des Rauschens und zur Erhöhung des Kontrastes und der Schärfe der Durchleuchtungsbilder | ja |  |  | 1
A.3.2.8.17 | Rotationsscan mit 3D-Eindruck der vaskularen Gefäße durch Freiprojektion von Gefäßüberlagerungen mit nur einer Aufnahmeserie | ja |  |  | 1
A.3.2.8.18 | Sonstige im Lieferumfang enthaltene Akquisitionstechniken | [7 empty] | Bitte angeben.
A.3.2.9 | Hardware Workstation
A.3.2.9.1 | Typ | [7 empty] | Bitte angeben.
A.3.2.9.2 | Taktfrequenz |  |  | MHz |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.2.9.3 | Kapazität des Arbeitsspeichers |  |  | MB |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.2.9.4 | Kapazität des Bildspeichers | mind. 180 GB |  | GB | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.2.9.5 | Kompressionsfaktor für Bilder (verlustfrei / mit Verlust) |  |  | -fach |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.2.10 | Hardware Monitor
A.3.2.10.1 | Typ | [7 empty] | Bitte angeben.
A.3.2.10.2 | Bildschirmgröße | mind. 19" | 1 | Zoll | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.2.10.3 | Bildschirm | ja |  |  | K.O.
A.3.2.10.4 | Anzahl der Graustufen | [7 empty] | Bitte angeben.
A.3.2.10.5 | Auflösung | mind. 1280 x 1024 Pixel |  | Pixel | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.2.10.6 | Bildfrequenz |  |  | kHz |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.3 | Wiedergabekonsole (Workstation und Monitor)
A.3.3.1 | Hersteller und Typ | [7 empty] | Bitte angeben.
A.3.3.2 | Konsole zur Bildwiedergabe, Bildnachverarbeitung und quantitativen Analyse | ja |  |  | K.O.
A.3.3.3 | Client-Server-Lizenz zur Befundung an einem dezentralen Arbeitsplatz (z.B. Arztzimmer, etc.) | Lizenzen | 2 | [5 empty] | Optional, nicht wertungsrelevant. Der Preis je Lizenz sowie der darin beinhaltete Umfang (z.B. Anzahl der inkludierten Liezenzen, Funktionalitäten, etc.) ist auszuweisen.
A.3.3.4 | Hardware Workstation
A.3.3.4.1 | Typ | [7 empty] | Bitte angeben.
A.3.3.4.2 | Taktfrequenz |  |  | MHz |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.3.4.3 | Kapazität des Arbeitsspeichers |  |  | MB |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.3.4.4 | Kapazität des Bildspeichers | mind. 180 GB |  | GB | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.3.4.5 | Kompressionsfaktor für Bilder (verlustfrei / mit Verlust) |  |  | -fach |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.3.5 | Hardware Monitor
A.3.3.5.1 | Typ | [7 empty] | Bitte angeben.
A.3.3.5.2 | Bildschirmgröße | mind. 19" | 1 | Zoll | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.3.5.3 | Bildschirm | ja |  |  | K.O.
A.3.3.5.4 | Anzahl der Graustufen | [7 empty] | Bitte angeben.
A.3.3.5.5 | Auflösung | mind. 1280 x 1024 Pixel |  | Pixel | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.3.5.6 | Bildfrequenz |  |  | kHz |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.3.5.7 | Helligkeit | mind. 500 cd/cm² |  | cd/cm² | höchste Helligkeit = 3 Punkte max. |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.3.5.8 | Kontrast | mind. 800:1 |  |  | höchster Kontrast = 3 Punkte max. |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.3.5.9 | Befundungsmonitor (Prüfung gem. DIN 6868-157) | ja |  |  | K.O.
A.3.3.5.10 | DICOM Grauwert Bildschirmfunktion zur Darstellung der Grauwerte der am einzelnen Bildschirm angezeigten Bilder gemäß der Empfindlichkeitscharakteristik des menschlichen Auges (DICOM Standard Teil 14: Greyscale Display Function) | ja |  |  | K.O.
A.3.3.6 | Software
A.3.3.6.1 | Graphische Bedienoberfläche zur schnellen, intuitiven Bedienung | ja |  |  | 1
A.3.3.6.2 | Fenstertechnik | ja |  |  | 1
A.3.3.6.3 | Kantenanhebung | ja |  |  | 1
A.3.3.6.4 | Bildumkehr | ja |  |  | 1
A.3.3.6.5 | Bildvor-/-rücklauf | ja |  |  | 1
A.3.3.6.6 | Wiedergabe einzelner Serien oder der gesamten Untersuchung als „Kinoschleife“ | ja |  |  | 1
A.3.3.6.7 | Untersuchungsübersicht | mind. 16 Bilder |  |  | 1
A.3.3.6.8 | Serienübersicht | mind. 16 Bilder |  |  | 1
A.3.3.6.9 | Auswahl der Referenzbilder | ja |  |  | 1
A.3.3.6.10 | Digital-Zoom | ja |  |  | 1
A.3.3.6.11 | Zoom bei digitaler Akquisition realisiert anatomische Vergrößerung ohne Dosiserhöhung | ja |  |  | 1
A.3.3.6.12 | Elektronische Einblendung | ja |  |  | 1
A.3.3.6.13 | Löschen einzelner Bildserien | ja |  |  | 1
A.3.3.6.14 | Individuelle Texteinblendung | ja |  |  | 1
A.3.3.6.15 | Dokumentationsspeicher (Fotofile) | ja |  |  | 1
A.3.3.6.16 | Auswahl einzelner Serien oder der gesamten Untersuchung für den Transfer, z.B. ins Netzwerk | ja |  |  | 1
A.3.3.6.17 | Automatische Hintergrundarchivierung ohne Unterbrechung der Bildakquisition, der Bildwiedergabe und Bildverarbeitung | ja |  |  | 1
A.3.3.6.18 | Software zur verbesserten Stentdarstellung in Echtzeit während der Bewegung | ja |  |  | 1
A.3.3.6.19 | Software zur Vaskular-Analyse | ja |  |  | 1
A.3.3.6.20 | Bestimmung Gefäßdurchmesser / Stenotic Index | ja |  |  | 1
A.3.3.6.21 | Automatische Gefäßanalyse | ja |  |  | 1
A.3.3.6.22 | Längen- und Winkelmessungen | ja |  |  | 1
A.3.3.6.23 | Software zur Darstellung/Tracking der Zielgefäße bei Embolisationen | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.3.6.24 | Sonstige Auswertemöglichkeiten | [7 empty] | Bitte angeben.
A.3.4 | 3D-Nachbearbeitungskonsole (Workstation und Monitor) | [7 empty] | Bitte angeben.
A.3.4.1 | Hersteller und Typ | [7 empty] | Bitte angeben.
A.3.4.2 | Hard- und Software zur 3D-Navigation und -Dokumentation | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.3 | Art der Bedienung der Interventionshardware im Schaltraum, Untersuchungsraum und am Untersuchungstisch | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.4 | Hardware Workstation | [7 empty] | Bitte angeben.
A.3.4.4.1 | Typ | [7 empty] | Bitte angeben.
A.3.4.4.2 | Taktfrequenz |  |  | MHz |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.4.3 | Kapazität des Arbeitsspeichers |  |  | MB |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.4.4 | Kapazität des Bildspeichers | mind. 180 GB |  | GB | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.4.5 | Kompressionsfaktor für Bilder (verlustfrei / mit Verlust) |  |  | -fach |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.5 | Hardware Monitor | [7 empty] | Bitte angeben.
A.3.4.5.1 | Typ | [7 empty] | Bitte angeben.
A.3.4.5.2 | Bildschirmgröße | mind. 19" |  | cm | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.5.3 | Farbbildschirm | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.5.4 | falls ja, Anzahl der Farben | [7 empty] | Bitte angeben.
A.3.4.5.5 | Anzahl der Graustufen | [7 empty] | Bitte angeben.
A.3.4.5.6 | Auflösung | mind. 1280 x 1024 Pixel |  | Pixel | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.5.7 | Bildfrequenz |  |  | kHz |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6 | Software | [7 empty] | Bitte angeben.
A.3.4.6.1 | Bedienung der Steuerungsfunktionen am Untersuchungstisch | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.2 | Anwahl der Aufnahmeprogramme | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.3 | Bildnachbearbeitung, wie z.B. Kontrast, Helligkeit, Kantenanhebung, elektronische Blenden | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.4 | Aufruf und Durchführung von Analyseprogrammen wie z.B. Vaskularanalyse | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.5 | Steuerung der 3D-Rotationsangiographie | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.6 | Automatisierte 3D-Projektionsteuerung, d.h. das Stativ schwenkt automatisch auf die Projektion des 3D-Bildes | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.7 | 3D-Bild/-Volumen folgt automatisch der Projektion des Stativs | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.8 | Dreidimensionale Darstellung der Gefäßanatomie | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.9 | Bildrekonstruktion aus der Rotationsangiographie mit vorprogrammierbaren Rotations- und Angulationswinkeln | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.10 | Rekonstruktionszeit für 100 Stück 3D-Bilder | max. 5 Sek. |  | Sek. | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.11 | Weiterführende Rekonstruktionsmöglichkeiten | [7 empty] | Bitte angeben.
A.3.4.6.12 | Wiedergabe des 3D-Objektes in beliebiger Projektion sowie Einblendung der zur jeweiligen Darstellung gehörigen Angulations- und Rotationswinkel des Aufnahmestativs | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.13 | Schnittfunktionen zur genauen Darstellung der Pathologischen Anatomie | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.14 | Distanzmessungen | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.15 | 3D-Zoom | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.16 | Rekursive Zoom-Technik ("Volume of Interest") | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.17 | Frei wählbare Kubusgröße und Voxelauflösung | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.18 | Fenstertechnik zur Darstellung verschiedener Ansichten und Einstellungen | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.19 | Volumen- und Oberflächensegmentierung | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.20 | Maximumintensitätsprojektion (MIP) | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.21 | Viewer zur multiplanaren Visualisierung von Objekten | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.22 | Erhöhung der Kontrastauflösung | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.23 | Multiplanare Rekonstruktion (MPR) | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.24 | Simulation einer Stent-Implementierung in einem selektierten Gefäßabschnitt | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.25 | Subtraktion des rekonstruierten Volumens | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.26 | Bildüberlagerung von der Echtzeit-Durchleuchtung mit dem 3D-Volumen-Bild | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.27 | Import von CT- oder MRT-Bildern | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.28 | Automatische oder manuelle Überlagerung der 3D-Bilder mit den CT/MRT-Bildern | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.29 | Auswertefunktionen zur Bildanalyse der Fusionsbilder | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.30 | Programme zur Erstellung CT-ähnlicher Bilder und Volumen mittels C-Bogen Rotationsscan | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.31 | Akquisitionsgeschwindigkeit für CT-ähnliche Bilder und Volumen | mind. bis zu 50 Bilder/Sek. |  | Bilder/Sek. | größter Wert = max. 3 Punkte |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.32 | Bildrekonstruktionszeit zur Darstellung eines CT-ähnlichen 3D-Volumens | max. 15 Sek. |  | Sek. | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.33 | Variation des Schichtfensters frei wählbar | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.34 | Das Stativ folgt automatisch dem 3D-Bild/-Volumen | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.35 | Bestimmung des optimalen Projektionswinkels zur Darstellung der Stenose bzw. der Bifurkation anhand von 3D CT-Datensätzen | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.36 | 3D-Roadmap zur Überlagerung mit der Durchleuchtung | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.37 | Zeitlich aufgelöste 3D-Rotationsangiographien | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.4.6.38 | Weitere optionale Software / Funktionalitäten
A.3.5 | Elektrokardiographie (EKG) / Überwachung Vitalparameter |  | 1 | Stück | K.O.
A.3.5.1 | Hersteller und Typ | [7 empty] | Bitte angeben.
A.3.5.2 | Hardware Workstation
A.3.5.2.1 | Typ | [7 empty] | Bitte angeben.
A.3.5.2.2 | Taktfrequenz |  |  | MHz |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.5.2.3 | Kapazität des Arbeitsspeichers |  |  | MB |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.5.2.4 | Kapazität des Bildspeichers |  |  | GB |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.5.2.5 | Kompressionsfaktor für Bilder (verlustfrei / mit Verlust) |  |  | -fach |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.5.3 | Hardware Monitor
A.3.5.3.1 | Typ | [7 empty] | Bitte angeben.
A.3.5.3.2 | Bildschirmgröße | mind. 12" | 1 | Zoll | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.5.3.3 | Farbbildschirm | ja |  |  | K.O.
A.3.5.3.4 | falls ja, Anzahl der Farben | [7 empty] | Bitte angeben.
A.3.5.3.5 | Anzahl der Graustufen | [7 empty] | Bitte angeben.
A.3.5.3.6 | Auflösung |  |  | Pixel |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.5.3.7 | Bildfrequenz |  |  | kHz |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.3.5.4 | Registrier- und Informationssystem | ja |  |  | K.O.
A.3.5.4.1 | Elektrokardiografie (EKG)-Modul | ja |  |  | K.O.
A.3.5.4.2 | Anzahl der Ableitungen vom EKG | mind. 12 |  |  | 5
A.3.5.4.3 | Anzahl der zeitgleich grafisch angezeigten Ableitungen vom EKG | mind. 3 |  |  | 3
A.3.5.4.4 | Abtastfrequenz vom EKG |  |  | Hz |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.4.5 | Messbereich der Herzfrequenz vom EKG |  |  | 1/Min. |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.4.6 | Zykluslänge(n) vom EKG |  |  | ms |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.4.7 | Hochpassfilterfrequenzen vom EKG |  |  | Hz |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.4.8 | Tiefpassfilterfrequenzen vom EKG |  |  | Hz |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.4.9 | Netzfrequenzfilter (Notch-Filter) vom EKG |  |  | Hz |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.4.10 | Eingangssignalbereich vom EKG |  |  | V |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.4.11 | Ausgangssignalbereich vom EKG |  |  | mV |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.4.12 | Signalrauschen beim EKG |  |  | μV |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.4.13 | Auflösung beim EKG |  |  | μV |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.4.14 | Elektrodenfehlererkennung beim EKG | [7 empty] | Bitte Anzahl der Ableitungen angeben
A.3.5.4.15 | Invasiver Blutdruckmessung | ja |  |  | K.O.
A.3.5.4.16 | Druckeingänge beim Blutdruckmessgerät | mind. 2 Eingänge |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.4.17 | Messbereich vom Blutdruckmessgerät |  |  | mmHg |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.4.18 | Tiefpassfilterfrequenzen bei der Blutdruckmessung |  |  | Hz |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.4.19 | Offset-Korrektur vom Blutdruckmessgerät |  |  | mmHg |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.4.20 | Signalrauschen vom Blutdruckmessgerät |  |  | mmHg |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.4.21 | Frequenzbereich vom Blutdruckmessgerät |  |  | Hz |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.4.22 | Genauigkeit vom Blutdruckmessgerät |  |  | mmHg |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.4.23 | Auflösung vom Blutdruckmessgerät |  |  | mmHg |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.4.24 | Abtastfrequenz vom Blutdruckmessgerät |  |  | Hz |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.4.25 | Nicht-invasive Blutdruckmessung (NIBD) | ja |  |  | K.O.
A.3.5.4.26 | Systolischer Messbereich vom NIBD |  |  | mmHg |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.4.27 | Diastolischer Messbereich vom NIBD |  |  | mmHg |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.4.28 | NIBD-Messmethode als Oszillometrie mit schrittweiser Druckreduzierung | ja |  |  | 1
A.3.5.4.29 | SpO2-Messung | ja |  |  | K.O.
A.3.5.4.30 | Sauerstoffsättigungsbereich der SpO2-Messung |  |  | % |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.5 | Signaleingangsbox und Kathetereingangsbox | ja |  |  | K.O.
A.3.5.5.1 | Befestigung an der Schiene des Untersuchungstisches | ja |  |  | 3
A.3.5.5.2 | Befestigung alternativ in einer Halterung unter dem Untersuchungstisch | ja |  |  | 1
A.3.5.5.3 | Verbindungskabel | ja |  |  | K.O.
A.3.5.5.4 | Länge: Kathetereingangsbox - Signaleingangsbox |  |  | mm |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.5.5 | Länge: Signaleingangsbox - Messwertverarbeitung im Kontrollraum |  |  | mm |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.5.6 | Analoge Signalausgänge programmierbar | ja |  |  | 1
A.3.5.5.7 | Anzahl der verarbeiteten Signale bei der EKG-Ableitung | [7 empty] | Bitte angeben
A.3.5.5.8 | Anzahl der verarbeiteten Signale bei der Blutdruckmessungen | [7 empty] | Bitte angeben
A.3.5.5.9 | Skalierfaktor für die EKG-Ableitungen |  |  | V/mV |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.5.10 | Skalierfaktor für die Blutdruckmessungen |  |  | mV/mmHg |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.5.11 | Maximale Spannung |  |  | V |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.5.12 | Frequenzbandbreite vom EKG |  |  | Hz |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.5.13 | Frequenzbandbreite von der Blutdruckmessung |  |  | Hz |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.5.14 | Ausgangsimpedanz |  |  | Ω |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.5.15 | Signalrauschen |  |  | mV |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.5.16 | Maximale Signalverzögerung |  |  | ms |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.5.17 | Pegel vom QRS-Trigger |  |  | V |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.5.18 | Maximale Verzögerung vom QRS-Trigger |  |  | ms |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.5.19 | QRS-Impulslänge |  |  | ms |  |  |  |  | Bitte angeben
A.3.5.5.20 | Kommunikationsschnittstellen zum Radiographiesystem | ja |  |  | 3 |  |  |  | Bitte Ausführung angeben
A.3.5.5.21 | Art der Verbindung zum Angiographiesystem | [7 empty] | Bitte angeben und Produktbeschreibung beifügen
A.4 | Hochdruckinjektor
A.4.1 | Einkolben-Hochdruckinjektor für die Angiographie | vorzugsweise sehr gern vom Hersteller MEDTRON, da dieser bereits bei weiteren Systemen im Einsatz ist (Standard im Klinikum Freising). Es steht dem Bieter jedoch frei einen mindestens gleichwertigen Einkolben-Hochdruckinjektor optional mit anzubieten. | 1 | Stück | K.O. |  |  |  | Optional, nicht wertungsrelevant. Der Aufpreis für den Einkolben-Hochdruckinjektor ist auszuweisen.
A.4.2 | Hochdruckinjektor auf Fahrstativ montiert | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.4.3 | Mikroprozessorsteuerung und -überwachung von Druck-Flow-Volumen | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.4.4 | Rückmeldung von Injektionsdauer, Druck, Flow, Volumen, Restvolumen und verabreichtes Gesamtvolumen | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.4.5 | Volumenwähler, Bereitschafts- und Überwachungsanzeige | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.4.6 | Abspeicherung applikationsbezogener Injektionsprogramme | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.4.7 | Wahlweise Verwendung von Einweg- und Mehrwegspritzen | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.4.8 | Bedienterminal mit benutzerfreundlicher Programmieroberfläche und farbigem Touchscreen | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.4.9 | Zur Bedienung außerhalb des Untersuchungsraumes, mit Verbindungskabel zum Injektor | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.4.10 | Material ist desinfektionsmittelbeständig | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.4.11 | Programmierbares Volumen | von...bis… |  | ml |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.4.12 | in welchen Schritten |  |  | ml pro Schritt |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.4.13 | Speicherkapazität, Anzahl Protokolle |  |  | Protokolle |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.4.14 | Phasen pro Protokoll |  |  | Phasen |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.4.15 | Injektionspausen | von...bis… |  | s |  |  |  |  | Bitte angeben.
A.4.16 | Menügesteuerte Abfrage zu erfolgter Entlüftung des Systems | ja | [6 empty] | Bitte angeben.
A.4.17 | Betriebssystem Windows 10 oder gleichwertig | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.5 | Netzwerkanbindung
A.5.1 | Schnittstelle im aktuellen DICOM 3.0 Standard inklusive aller Hard- und Softwarekomponenten zur Vernetzung des Angiographiesystems an: | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.5.1.1 | DICOM Worklist Management (KIS / RIS / PACS) | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.5.1.2 | DICOM Storage Commitment | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.5.1.3 | DICOM Print | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.5.1.4 | DICOM XA Multiframe | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.5.1.5 | DICOM SC Secundary Capture | ja |  |  | 5
A.5.1.6 | DICOM Send / Receive | ja | [6 empty] | Bitte angeben.
A.5.1.7 | DICOM Query / Retrieve | ja | [6 empty] | Bitte angeben.
A.5.1.8 | DICOM Modality Performed Procedure Steps | ja | [6 empty] | Bitte angeben.
A.5.2 | DICOM Conformance Statement | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte den Angebotsunterlagen beilegen.
A.5.3 | KIS/RIS/PACS-Kompatibilität
A.5.3.1 | Bidirektionale KIS Kompatibilität | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.5.3.2 | Bidirektionale RIS Kompatibilität | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.5.3.3 | Bidirektionale PACS Kompatibilität | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
A.5.4 | DVD-Brenner | ja |  |  | 1 |  |  |  | Bitte angeben.
A.5.5 | Standard Videoausgang | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
Z | Zubehör | ja
Z.1 | Patienten-Auflagematte für den Patientenlagerungstisch | ja | 1 | Stück | 1 |  |  |  | Bitte Art der Ausführung beschreiben
Z.2 | Patienten-Auflagematte für den Patientenlagerungstisch, extra dick | ja | 1 | Stück |  |  |  |  | Optional, nicht wertungsrelevant. Der Aufpreis für die extra dicke Auflage ist auszuweisen.
Z.3 | Ober- und Unterkörperstrahlenschutz als mobile Wand mit transparenter, höhenverstellbarer Bleiacryl-Scheibe | ja | 1 | Stück |  |  |  |  | Optional, nicht wertungsrelevant. Der Aufpreis für die extra dicke Auflage ist auszuweisen.
Z.4 | Durchstrahlbare Armauflage für den Patientenlagerungstisch | ja | 1 | Stück
Z.5 | Katheterisierungs-Armauflage für den Patientenlagerungstisch | ja | 1 | Stück | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
Z.6 | Kathetrierungsauflage, Radialis, mit der Möglichkeit der Handgelenksdrehung auch während des Eingriffs und Fixierung des Unterarms mittels Halteband; Karbonfaser | ja | 1 | Stück |  |  |  |  | Optional, nicht wertungsrelevant. Der Aufpreis für die extra dicke Auflage ist auszuweisen.
Z.7 | Führungsdrahtablage, Radialis | ja | 1 | Stück | 1 |  |  |  | Bitte Art der Ausführung beschreiben
Z.8 | Narkosebogen mit Teleskop-Höhenverstellung und seitlichen Teleskopauszügen | ja | 1 | Stück | 1 |  |  |  | Bitte Art der Ausführung beschreiben
Z.9 | Befestigungsklemmen für Zubehör am Patientenlagerungstisch | ja | 2 | Satz | 1 |  |  |  | Bitte Art der Ausführung beschreiben
Z.10 | Funk-Fußschalter mit frei wählbarer Programmierung | ja | 1 | Stück | K.O. |  |  |  | Bitte Art der Ausführung beschreiben
Z.11 | Kopfhalter, Röntgendurchlässig für den Patientenlagerungstisch | ja | 1 | Stück | K.O. |  |  |  | Bitte angeben.
Z.12 | Tischplattenverbreiterung, zeitgleich rechte und linke Patienseite | ja | 1 | Stück |  |  |  |  | Optional, nicht wertungsrelevant. Der Aufpreis für die Tischplattenverbreiterung ist auszuweisen.
Z.13 | Körpergurte zur Fixierung des Patienten | ja | 1 | Satz/Set | 1 |  |  |  | Bitte Art der Ausführung beschreiben
Z.14 | Armschalen, zur seitlichen Lagerung der Arme entlang des Körpers vom Patienten | ja | 1 | Paar | 1 |  |  |  | Bitte Art der Ausführung beschreiben
Z.15 | Infusionsständer / Tropfstativ für den Patientenlagerungstisch | ja | 1 | Stück | 1 |  |  |  | Bitte Art der Ausführung beschreiben
Z.16 | Fahrwagen für Bedienelemente im Untersuchungsraum | ja | 1 | Stück | 1 |  |  |  | Bitte Art der Ausführung beschreiben
Z.17 | Diagnosefähige Schutzhülle passend für den angebotenen Live-/Referenzbildmonitor (Large Display, mind. 55"), desinfektionsmittelbeständig | ja | 1 | Stück | 1 |  |  |  | Bitte Art der Ausführung beschreiben
S.1 | Service
S.1.1 | Vorgeschriebene zyklische Überprüfungen | ja (Anzahl der Zyklen)
S.1.2 | Überprüfung durch Klinikpersonal (z.B. Medizintechnik) | ja |  |  | 1
S.1.3 | Kostenneutrale Gestellung von Personal für die zyklische Überprüfung | ja |  |  | 1 |  |  |  | Wenn "nein", dann bitte die zusätzlichen Kosten angeben.
S.1.4 | Serviceunterlagen in deutscher Sprache | ja |  |  | 1
S.1.5 | Software gestütztes Diagnosesystem | ja |  |  | 1
S.1.6 | Zugang zum Diagnosesystem von Klinikpersonal nach erfolgter Schulung | ja |  |  | 1
S.1.7 | Kostenneutrale Softwareupdates | ja |  |  | 1
S.1.8 | Ggf. Preis für Softwareupdates
S.1.9 | Koppelung der Softwareupdate-Kosten an die projektbezogene Abnahmemenge | [7 empty] | Bitte Projektgröße angeben.
S.1.10 | Mehrkosten für die Nutzung des Diagnosesystems | nein |  |  | 1
S.1.11 | Erreichbarkeit der Servicestellen | Tage und Uhrzeiten
S.1.12 | Max. Reaktionszeit der Servicetechniker |  |  | Stunden
S.1.13 | Lieferzeit |  |  | Wochen
S.1.14 | Kosten pro Arbeitsstunde (Montag bis Samstag je 8 - 17 Uhr) |  |  | €/Stunde | 1
S.1.15 | Kosten pro Arbeitsstunde (Montag bis Samstag je 17 - 8 Uhr) |  |  | €/Stunde | 1
S.1.16 | Kosten pro Arbeitsstunde an Sonn- und Feiertagen |  |  | €/Stunde | 1
S.1.17 | Fahrtkosten An- und Abreise |  |  | €
S.1.18 | Inspektionskosten für eine routinemäßige Inspektion inkl. Fahrpauschale/pro System |  |  | €/System
S.1.19 | Kostenloses Software Upgrade vom Betriebssystem |  |  |  | 5
S.1.20 | Technische Prüfung der ausgeschriebenen Röntgeneinrichtungen und genehmigungsbedürftigen Störstrahlern durch Sachverständige nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte den Einzelpreis angeben
S.1.21 | Wartungskonzepte (Beschreibungen mit Musterverträge) | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte dem Angebot beifügen.
S.1.22 | Schulungskonzepte (Basistraining, Aufbautraining und Einweisung) | ja |  |  | K.O. |  |  |  | Bitte dem Angebot beifügen.
S.1.23 | Betriebswartungsvertrag | ja |  |  | 1
S.7.23.1 | Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometern (Betriebswartungsvertrag) |  |  | €
S.7.23.2 | Kosten pro Arbeitsstunde (8 - 17 Uhr) (Betriebswartungsvertrag) |  |  | €/Stunde
S.7.23.3 | Alle Inspektionen und Wartungen nach den Bestimmungen des Herstellers | ja |  |  | 1
S.7.23.4 | Alle Inspektionen und Wartungen werden vom Hersteller ausgeführt | ja |  |  | 1
S.7.23.5 | Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutzzulagen, etc. |  |  | €
S.7.23.6 | Während der Gewährleistungszeit (2 Jahre) erfolgt eine kostenfreie Betriebswartung | ja |  |  | 1
S.7.23.7 | Grundrabatt auf Ersatzteile bei Abschluss eines Betriebswartungsvertrags |  |  | % | 1 |  |  |  | inkl. Detektor
S.7.23.8 | Kosten für die (Ersatz-)Röntgenröhre |  |  | € | K.O.
S.7.23.9 | Kosten für den (Ersatz-)Flachdetektor |  |  | € | K.O.
S.7.23.10 | Jahr 1 (Betriebswartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.23.11 | Jahr 2 (Betriebswartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.23.12 | Jahr 3 (Betriebswartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.23.13 | Jahr 4 (Betriebswartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.23.14 | Jahr 5 (Betriebswartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.23.15 | Jahr 6 (Betriebswartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.23.16 | Jahr 7 (Betriebswartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.23.17 | Jahr 8 (Betriebswartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.23.18 | Jahr 9 (Betriebswartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.23.19 | Jahr 10 (Betriebswartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.23.20 | Betriebswartungskosten über 10 Jahre |  |  | €
S.7.24 | Vollwartungsvertrag | ja |  |  | 1
S.7.24.1 | Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometern (Vollwartungsvertrag) | ja/nein |  | € |  |  |  |  | inkl. bei Abschluss eines Vollwartungsvertrags
S.7.24.2 | Kosten pro Arbeitsstunde (8 - 17 Uhr) (Vollwartungsvertrag) | ja/nein |  | €/Stunde |  |  |  |  | inkl. bei Abschluss eines Vollwartungsvertrags
S.7.24.3 | Alle Ersatz- / Spezialteile (inkl. bei Vollwartungsvertrag) | ja |  |  | 1
S.7.24.4 | Alle Inspektionen und Wartungen nach den Bestimmungen des Herstellers | ja |  |  | 1
S.7.24.5 | Alle Inspektionen und Wartungen werden vom Hersteller ausgeführt | ja |  |  | 1
S.7.24.6 | Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutzzulagen, etc. | ja/nein |  | € |  |  |  |  | inkl. bei Abschluss eines Vollwartungsvertrags
S.7.24.7 | Während der Gewährleistungszeit (2 Jahre) erfolgt eine kostenfreie Vollwartung | ja |  |  | 1
S.7.24.8 | Schulungen für Haus-/Medizintechniker (max. Teilnehmerzahl) | ja
S.7.24.9 | Sind Nachschulungen für Anwender kostenpflichtig | nein |  | €/Schulung | 1 |  |  |  | Wenn "ja", dann bitte Kosten angeben.
S.7.24.10 | Jahr 1 (Vollwartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.24.11 | Jahr 2 (Vollwartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.24.12 | Jahr 3 (Vollwartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.24.13 | Jahr 4 (Vollwartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.24.14 | Jahr 5 (Vollwartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.24.15 | Jahr 6 (Vollwartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.24.16 | Jahr 7 (Vollwartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.24.17 | Jahr 8 (Vollwartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.24.18 | Jahr 9 (Vollwartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.24.19 | Jahr 10 (Vollwartungsvertrag) |  |  | €/Jahr
S.7.24.20 | Vollwartungskosten über 5 Jahre |  |  | €
S.7.24.21 | Vollwartungskosten über 10 Jahre |  |  | € | K.O.
EK | Ensorgungskosten (s.a. Erläuterungen zum Leistungsverzeichnis) |  | 1 | € |  |  |  | 0
K | (Rück-)Kauf des bestehenden Systems |  | 1 | € |  |  |  | 0
| Gesamtsumme (netto) | [6 empty] | 0
| Umsatzsteuer (19%) | [6 empty] | 0
| Gesamtsumme (brutto) | [6 empty] | 0
|  |  |  | max. mögliche Gesamt-punktzahl: | 248