## 3.1 BHE Stand "nasses System"
3.1 | Behandlungseinheit Standard „nasses System“
3.1.1 | Allgemein
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
311.1 | M | Patientenstuhl mit integrierter Behandlungseinheit (zentrale Steuerung) nach Basiskonzept 1/1 (DIN 13923-ISO 4073) im Aufbau als Einheit, vorbereitet für Nassabsaugung. Belastbarkeit bis mindestens 160kg Patientengewicht.
311.2 | M | Die Behandlungseinheit muss den Empfehlungen des RKI in Bezug auf die Richtlinie „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde“ entsprechen.
311.3 | M | Ein Hygieneprogramm der zahnärztlichen Behandlungseinheit gemäß RKI-Richtlinie muss enthalten sein.
311.4 | M | Die mit Wasser in Kontakt kommenden Materialien und Produkte haben die Prüfung der DVGW Arbeitsblatt W270 bestanden.
311.5 | M | Die angebotene Zahnärztliche Behandlungseinheit muss als zusammenhängende Einheit konzipiert sein und sowohl für eine sitzende als auch stehende Arbeitsweise ausgelegt sein.
311.6 | M | Patientenbehandlungsstuhl und Behandlungsgerät bilden einen zusammenhängenden Aufbau und lassen sich über Bedienelemente am Arztelement und Assistenzelement steuern.
311.7 | M | Das Arztelement muss freibeweglich mit einem Schwingarm am Gerätekörper angebracht sein. Die Versorgungsleitungen für die Motoren/ Instrumente müssen als herunterhängende Schlaufen am Arztelement angebracht sein.
311.8 | M | Eine Sicherheitsabschaltung ist in der Sitzbank, im Patiententeil, im Assistenzelement, in der Stuhltrittplatte und am Fußanlasser vorhanden.
3.1.2 | Gerätekörper mit Patientenstuhl
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
312.1 | M | Vorbereitet zum Anschluss an eine Nassabsaugung
312.2 | M | Für Zahn-, Mund- und Kieferbehandlungen
312.3 | M | Für sitzende, aber auch stehende Arbeitsweise geeignet
312.4 | M | Patientenstuhl am Gerätekörper angebracht
312.5 | M | Freiraum unter dem Patientenstuhl;Unter Kopf- sowie Rückenteil muss eine große Beinfreiheit gegeben sein, damit eine gute Zugänglichkeit zum Patienten für ein ergonomisches Arbeiten gewährleistet ist.
312.6
312.7 | M | Mit Elektromotoren geräuscharm angetriebene Bewegungsabläufe
312.8 | M | Notfalllagerung nach Trendelenburg (Schocklagerung des Patienten auf einer um etwa 45° geneigten Liegefläche, mit Kopf nach unten und Becken nach oben. Die Bein- und Fußablage ist ebenfalls nach unten abgewinkelt.)
312.9 | M | Sitzhöhenbereich von bis zu 350 mm (große Behandler in sitzender Behandlung) – und bis zu 900 mm (stehende Behandlung bei großen Behandlern)
312.10 | M | Anatomische Sitzfläche und anatomische Rückenlehne mit fester linker Armlehne und schwenkbarer rechter Armlehne
312.11 | M | Anatomische Rückenlehne für beste Zugänglichkeit zum Arbeitsbereich. Höhenverstellbares Polster für die individuelle Schulterauflage und Lendenunterstützung bei Patienten über 1,80m
312.12 | M | Polster in extra weicher, elastischer Polstertechnik mit memoryschaumfunktion, bei Bedarf leicht auswechselbar, abwischbar und desinfizierbar
312.13 | M | Polsterschutzmatte, im Bereich der Fußablage, abnehmbar und desinfizierbar
312.14 | M | Aufhängevorrichtung für Fußanlasser unter dem Patientenstuhl
312.15 | M | Kopfstütze mit mindestens zwei Gelenken sowie Drucktaste zur Einhandbewegung
312.16 | M | Anatomisch geformte, ausziehbare Kopfstütze, mit stufenloser, pneumatischer Neigungsverstellung für Ober- und Unterkieferbehandlung
312.17 | M | Patienten-Größenerfassung über die Kopfstützenposition für automatische Einstellung der richtigen Spülposition
312.18 | M | Anatomisch festgelegter Gelenkpunkt der Rückenlehne bzw. Sitzfläche zur Vermeidung des Auszieheffekts.
312.19 | M | Verriegelung mechanisch oder pneumatisch gebremst.
312.20 | M | geräuschoptimierter Stuhlantrieb ohne ruckartigen Start und Stopp
312.21 | M | Sicherheitsabschaltung im Patiententeil, in der Seitenabdeckung der Gerätebasis, in der Rückenlehne, in der Sitzbank, in der Gerätekörperverkleidung und im Bügel am Fußanlasser.
312.22 | M | Hygienefähigkeit d.h. exponierte Komponenten müssen abnehmbar und zur Wischdesinfektion geeignet sein.
312.23 | M | Zentrales Versorgungselement integriert im Gerätekörper, feststehend, mit dem Fußboden verbunden
312.24 | M | Leichte Zugänglichkeit an alle Bauteile, servicefreundlich
312.25 | M | Reinigung und Desinfektion der Absaugwege automatisch oder manuell durch aufstecken auf Adapter, die im Versorgungselement integriert sind.
312.26 | M | Pflegeeinrichtung zur Durchspülung der Absaugschläuche und des Abscheidesystems integriert in den Gerätekörper
312.27 | M | Reinigung-/ Durchspülfunktion der Selektivventile, Schlauchleitungen, Mundspülbecken und des Abscheidesystems mit Frischwasser
312.28 | M | Sicherheitseinrichtung mit Wasser-Stopp bei Leckage im Versorgungsteil zur Vermeidung von Wasserschäden
312.29 | M | Freier Auslauf in der Trinkwasserkomponente nach DVGW bzw DIN 1988 Teil 4
312.30 | M | Integrierte Dauer- und Intensiv- Wasserentkeimungsanlage
312.31 | M | Integriertes automatisches Spülprogramm zur Spülung aller wasserführenden Leitungen
312.32 | Z | Reinigungsmittel integriert im Gerätekörper und mit automatischer Dosierfunktion für die wasserführenden Systeme und das Absaugsystem
312.33 | Z | Option für Notbetrieb (Wasserzufuhr über Flasche) bei Verkeimung des Wassers aus dem örtlichen Versorgungsnetz.
312.34 | Z | Automatische Spülprogramme (nach den Richtlinien des RKI) für das Instrumenten- und Absaugsystem mit bildlicher Darstellung am Arztelement
312.35 | M | Die Behandlungseinheit muss über eine Anschlussmöglichkeit zur Versorgung mit Druckluft, Wasser und Strom für externe Medizingeräte verfügen. Der Anschluss muss in die Ringleitung der Behandlungseinheit intergriert sein um stagnierendes Wasser und das damit verbundene Verkeimungsrisiko zu minimieren. Der Anschluss muss über eine Integrierte automatisierte Spülung bei der Dauer- und Intensiventkeimung verfügen
312.36 | M | Gerätekörper mit verschleißfester, leicht zu reinigender und gut desinfizierbarer Oberfläche
312.37 | M | Mundspülbecken am Gerätekörper positioniert, motorisch schwenkbar und automatische Spülfunktion beim Ein- und Ausschwenken
312.38 | M | Mundspülbecken abnehmbar und desinfizierbar
312.39 | M | Grundfarbe: dentalweiß oder vergleichbar; Polsterfarbe: gedeckte Grundfarbe
3.1.3 | Fußanlasser, kabellos
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
313.1 | M | Elektrische Stufenlose Drehzahlregulierung mit Sprayvorwahl und Chipblowerfunktion
313.2 | M | Umschalten auf Motorlinkslauf sowie Patientenstuhlfunktion bei abgelegten Instrumenten
313.3 | M | Stuhlautomatik-Positionen mit allen Fußanlasser-Bedienelementen zu stoppen (Sicherheitseinrichtung)
313.4 | M | Sicherheitsabschaltung
313.5 | M | Auslösen der Intraoralkamera mittels Fußanlasser
3.1.4 | Assistenzelement
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
314.1 | M | Assistenzelement (Konstruktion ohne Eigenbewegung)
314.2 | M | Vakuumstopp für kurzzeitiges Abschalten der Saugleitung während der Behandlung durch Betätigung der Trittplatte an der Stuhlbasis
314.3 | M | Direktwahltasten für die Ansteuerung der Stuhlfunktion, Mundspülbecken, Wasserglasfüller und Behandlungsleuchte.
314.4 | M | Individuell verstellbar
314.5 | M | Glatte abwischbare Instrumentenschläuche
314.6 | M | Abluftfilter für Instrumentenrückluft
314.7 | M | Integrierter Rücklaufstopp
314.8 | M | Thermodesinfizierbare, sterilisierbare Instrumentenablagen
314.9 | M | Touchdisplay zur Wischdesinfektion geeignet
314.10 | M | Verlängerungsarm schwenkbar mit glatten abwischbaren Instrumentenschläuchen sowie mindesten 3 Köchern mit elektrischen Instrumentenablageschaltern (Anordnung gemäß Herstellerkonzept) - Dreifunktionshandstück Luft, Wasser, Spray inkl. 15 Aufsätze für Dreifunktionshandstück - einer Spraynebelabsaugung - einen Speichelsauger
3.1.5 | Arztelement
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
315.1 | M | Kombination aus Arztelement und Trayablagesystem
315.2 | M | Trägerarm mit Feder- und/oder Schwenkgelenk, leichtgängig, ohne vorgegebene Positionsbeschränkung, in jeder Position haltbar, ohne Nachschwingbewegung
315.3 | M | Höhenverstellbar und in jeder Position haltbar
315.4 | M | Sensorbremse im Arztelement zum sicheren Halt in der eingestellten Position
315.5 | M | Köcheraufnahme zur Aufnahme von 6 Instrumenten incl. Drei- oder Mehrfunktionshandstück sowie Intraoralkamera. Köcheraufnahme in einer Reihe im unteren Bereich des Arztelementes angebracht. Positionierung der Intraoralkamera sowie des Mehrfunktionshandstückes in einer aufrechten Stellung muss gewährleistet sein, um ein Anstoßen/Herausreißen durch Patient oder Behandler zu vermeiden.
315.6 | M | Glatte abwischbare Instrumentenschläuche mit geräteseitiger Schraubkupplung
315.7 | M | Frei konfigurierbare Instrumentierung
315.8 | M | Arztelement ohne Schmutzkanten und zur Wischdesinfektion geeignet, die Griffe müssen abnehmbar und sterilisierbar sein
315.9 | M | Bedienung über hygienefähiges Touchdisplay (zur Wischdesinfektion geeignet) für Instrumente-, Speifontäne, Stuhlfunktion und Multimedia.
315.10 | M | Gerätebetriebsanzeige und Sprayvorwahlanzeige über Display
315.11 | M | Speicherungsmöglichkeit für indikationsspezifische Einstellungen
315.12 | M | Direkttasten für manuelle Bewegung, 3x Arbeitsposition, letzte Position, Spülposition, sowie Kollapsposition
315.13 | M | Direktwahltaste für Schalenspülung, Mundglasfüllung, Klingel, Sperrbildschirm und Behandlungsleuchte
315.14 | M | Timer-, Multimedia,-Reinigungs- und Einstellungsmenü
315.15 | M | Einstellung der Sensorsteuerung für Mundglasfüllfunktion
315.16 | M | Umschaltung der Einstellwerte mindestens 3 Behandler
315.17 | M | Elektrische Instrumentenablageschalter
315.18 | M | Abluftfilter für Instrumentenrückluft
315.19 | M | Zentrale Lichtversorgung für Antriebe
315.20 | M | Lichtturbineneinrichtung für 4-Loch-Normanschluss
315.21 | M | Integrierter Rücklaufstopp an allen Instrumenten
315.22 | M | Einheitliche ergonomische Anordnung in den Standardköchern nach Herstellervorgabe. Mit dem Angebot ist die Anordnung darzulegen und zu beschreiben.
315.23 | M | Vorrichtung zur Entfernung von Zahnstein mit Versorgungs-/Motorschlauch zur Aufnahme eines piezokeramischen Ultraschall LED Handstückes nach DIN EN ISO 3964
315.24 | M | ZWEI kollektorlose ELEKTRO-Kleinmotoren nach DIN EN ISO 3964 -Licht-Kupplung ISO-Standard - interner getrennter Spraymedienführung - interne Lichtleitung - Arbeitsdrehzahlbereich mind. 100 – 40000 min-1 - erhöhtem Arbeitsdrehmoment (mindestens 2,7 Ncm Nennwert) -verschleiß- und wartungsarmes LED Licht
315.25 | M | EINE Mehrfunktionsspritze mit Lichtleiter, Luft, Wasser, Spray kalt und warm, inkl.15 Aufsätze nach DIN EN ISO 22569
315.26 | M | EINE Licht-Turbinenkupplung DIN EN ISO 3964 - 4-Loch Normanschluss - Drehring-Sprayregulierung verschleiß- und wartungsarmes LED Licht
315.27 | M | Multifunktionsgerät zur Mehrfachdiagnostik (Intraoral-, Transilluminations- und Fluoreszensaufnahmen) vergleichbar mit DIAGNOcamHD der Firma KaVo Dental GmbH - Kameramodul USB 2.0 - LED Beleuchtung - Pixel Auflösung mindestens 1276 (H) x 769 (V) Bedienung auch über Fußanlasser
3.1.6 | Multimediaausstattung
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
316.1 | M | Betrachtungsgerät 18-22 Zoll, inkl. Horizontal- und Vertikalgelenk
316.2 | M | USB-Schnittstelle zum Verbinden Externer PC´s (Externer PC integriert in digitaler dentaler Radiologie)
316.3 | M | PC-Netzwerkschnittstelle LAN, USB und/oder Display Port
316.4 | M | Kabelmaterial zur Einbindung in das Netzwerk der digitalen dentalen Radiologie
3.1.7 | LED Behandlungsleuchte
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
317.1 | M | Behandlungsleuchte (Ausführung als LED Behandlungsleuchte mit Leuchtenaufbaustange)
317.2 | M | Ventilatorlose Kühlung (Konvektionskühlung)
| M | Regulierbare Lichtintensität von 5.000 Lux (gedimmt) bis 40.000 Lux (Normallicht)
317.3 | M | Farbtemperatur muss zwischen 4.600 und 6.200 K liegen
| M | Sehr hoher Farbwiedergabeindex für Tageslichtqualität: RF > 95
317.4 | M | Dimm Modus zur Kompositverarbeitung entsprechend DIN EN ISO 9680
| M | Berührungslose Bedienung durch Sensor
317.5 | M | Glatte Oberfläche ohne Kühlschlitze zur Wischdesinfektion geeignet
| M | Leuchte am Gelenkarm, horizontal und vertikal beweglich mit zusätzlichem arretierbaren 3D Gelenk
317.6 | M | Leichtgängige Einstellung des Leuchtkopfes und verbleiben in der eingestellten Position im Bewegungsbereich für alle Behandlungspositionen
| M | Blendfrei
317.7 | M | Ermüdungsarmes Leuchtfeld mit scharfen Kanten zu den Augen der Patienten, auslaufende Kanten nach unten und zur Seite zur Reduzierung der Ermüdung der Augen der Behandelnden
| M | homogenes Leuchtfeld mit reduzierter Frontzahnreflektion bei gleichzeitiger Ausleuchtung der Molaren
317.8 | M | Thermodesinfizierbare, sterilisierbare und abnehmbare Griffe/Griffhülsen ohne Schmutzkanten
| M | 10 Ersatzhandgriffe/-griffhülsen für Leuchte
3.1.8 | Instrumentenablage/ Traytisch
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
318.1 | M | Am Arztelement angebracht
318.2 | M | Höhenverstellbar und schwenkbar
318.3 | M | Ausgelegt zum Abstellen von zwei Normtrays (definierte Größe Normtrays 19cm x 29cm)
318.4 | M | Antirutschmatte für Normtrays, abnehmbar, zur Wischdesinfektion geeignet
318.5 | M | Stabiler, leichtgängiger Trägerarm mit Feder- und/oder Schwenkgelenk ohne Nachschwingbewegung
318.6 | M | Einhandbedienung möglich
318.7 | M | ohne Schmutzkanten und zur Wischdesinfektion geeignet

## 3.2 BHE Proph "nasses System"
3.2 | Behandlungseinheit Prophylaxe „nasses System“
3.2.1 | Allgemein
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
321.1 | M | Patientenstuhl mit integrierter Behandlungseinheit (zentrale Steuerung) nach Basiskonzept 1/1 (DIN 13923-ISO 4073) im Aufbau als Einheit, vorbereitet für Nassabsaugung. Belastbarkeit bis mindestens 160kg Patientengewicht.
321.2 | M | Die Behandlungseinheit muss den Empfehlungen des RKI in Bezug auf die Richtlinie „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde“ entsprechen.
321.3 | M | Ein Hygieneprogramm der zahnärztlichen Behandlungseinheit gemäß RKI-Richtlinie muss enthalten sein.
321.4 | M | Die mit Wasser in Kontakt kommenden Materialien und Produkte haben die Prüfung der DVGW Arbeitsblatt W270 bestanden.
321.5 | M | Die angebotene Zahnärztliche Behandlungseinheit muss als zusammenhängende Einheit konzipiert sein und sowohl für eine sitzende als auch stehende Arbeitsweise ausgelegt sein.
321.6 | M | Patientenbehandlungsstuhl und Behandlungsgerät bilden einen zusammenhängenden Aufbau und lassen sich über Bedienelemente am Arztelement und Assistenzelement steuern.
321.7 | M | Das Arztelement muss freibeweglich mit einem Schwingarm am Gerätekörper angebracht sein. Die Versorgungsleitungen für die Motoren/ Instrumente müssen als herunterhängenden Schlaufen am Arztelement angebracht sein.
321.8 | M | Eine Sicherheitsabschaltung ist in der Sitzbank, im Patiententeil, im Assistenzelement, in der Stuhltrittplatte und am Fußanlasser vorhanden.
3.2.2 | Gerätekörper mit Patientenstuhl
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
322.1 | M | Vorbereitet zum Anschluss an eine Nassabsaugung
322.2 | M | Für Zahn-, Mund- und Kieferbehandlungen
322.3 | M | Für sitzende, aber auch stehende Arbeitsweise geeignet
322.4 | M | Patientenstuhl am Gerätekörper angebracht
322.5 | M | Freiraum unter dem Patientenstuhl;Unter Kopf- sowie Rückenteil muss eine große Beinfreiheit gegeben sein, damit eine gute Zugänglichkeit zum Patienten für ein ergonomisches Arbeiten gewährleistet ist.
322.6 | M | Mit Elektromotoren geräuscharm angetriebene Bewegungsabläufe
322.7 | M | Notfalllagerung nach Trendelenburg (Schocklagerung des Patienten auf einer um etwa 45° geneigten Liegefläche, mit Kopf nach unten und Becken nach oben. Die Bein- und Fußablage ist ebenfalls nach unten abgewinkelt.)
322.8 | M | Sitzhöhenbereich von bis zu 350 mm (große Behandler in sitzender Behandlung) – und bis zu 900 mm (stehende Behandlung bei großen Behandlern)
322.9 | M | Anatomische Sitzfläche und anatomische Rückenlehne mit fester linker Armlehne und schwenkbarer rechter Armlehne
322.10 | M | Anatomische Rückenlehne für beste Zugänglichkeit zum Arbeitsbereich. Höhenverstellbares Polster für die individuelle Schulterauflage und Lendenunterstützung bei Patienten über 1,80m
322.11 | M | Polster in extra weicher, elastischer Polstertechnik mit memoryschaumfunktion, bei Bedarf leicht auswechselbar, abwischbar und desinfizierbar
322.12 | M | Polsterschutzmatte, im Bereich der Fußablage, abnehmbar und desinfizierbar
322.13 | M | Aufhängevorrichtung für Fußanlasser unter dem Patientenstuhl
322.14 | M | Kopfstütze mit mindestens zwei Gelenken sowie Drucktaste zur Einhandbewegung
322.15 | M | Anatomisch geformte, ausziehbare Kopfstütze, mit stufenloser, pneumatischer Neigungsverstellung für Ober- und Unterkieferbehandlung
322.16 | M | Patienten-Größenerfassung über die Kopfstützenposition für automatische Einstellung der richtigen Spülposition
322.17 | M | Anatomisch festgelegter Gelenkpunkt der Rückenlehne bzw. Sitzfläche zur Vermeidung des Auszieheffekts.
322.18 | M | Verriegelung mechanisch oder pneumatisch gebremst.
322.19 | M | geräuschoptimierter Stuhlantrieb ohne ruckartigen Start und Stopp
322.20 | M | Sicherheitsabschaltung im Patiententeil, in der Seitenabdeckung der Gerätebasis, in der Rückenlehne, in der Sitzbank, in der Gerätekörperverkleidung und im Bügel am Fußanlasser.
322.21 | M | Hygienefähigkeit d.h. exponierte Komponenten müssen abnehmbar und zur Wischdesinfektion geeignet sein.
322.22 | M | Zentrales Versorgungselement integriert im Gerätekörper, feststehend, mit dem Fußboden verbunden
322.23 | M | Leichte Zugänglichkeit an alle Bauteile, servicefreundlich
322.24 | M | Reinigung und Desinfektion der Absaugwege automatisch oder manuell durch aufstecken auf Adapter, die im Versorgungselement integriert sind.
322.25 | M | Pflegeeinrichtung zur Durchspülung der Absaugschläuche und des Abscheidesystems integriert in den Gerätekörper
322.26 | M | Reinigung-/ Durchspülfunktion der Selektivventile, Schlauchleitungen, Mundspülbecken und des Abscheidesystems mit Frischwasser
322.27 | M | Sicherheitseinrichtung mit Wasser-Stopp bei Leckage im Versorgungsteil zur Vermeidung von Wasserschäden
322.28 | M | Freier Auslauf in der Trinkwasserkomponente nach DVGW bzw DIN 1988 Teil4
322.29 | M | Integrierte Dauer- und Intensiv- Wasserentkeimungsanlage
322.30 | M | Integriertes automatisches Spülprogramm zur Spülung aller wasserführenden Leitungen
322.31 | Z | Reinigungsmittel integriert im Gerätekörper und mit automatischer Dosierfunktion für die wasserführenden Systeme und das Absaugsystem
322.32 | Z | Option für Notbetrieb (Wasserzufuhr über Flasche) bei Verkeimung des Wassers aus dem örtlichen Versorgungsnetz.
322.33 | Z | Automatische Spülprogramme (nach den Richtlinien des RKI) für das Instrumenten- und Absaugsystem mit bildlicher Darstellung am Arztelement
322.34 | M | Die Behandlungseinheit muss über eine Anschlussmöglichkeit zur Versorgung mit Druckluft, Wasser und Strom für externe Medizingeräte verfügen. Der Anschluss muss in die Ringleitung der Behandlungseinheit intergriert sein um stagnierendes Wasser und das damit verbundene Verkeimungsrisiko zu minimieren. Der Anschluss muss über eine integrierte automatisierte Spülung bei der Dauer- und Intensiventkeimung verfügen
322.35 | M | Gerätekörper mit verschleißfester, leicht zu reinigender und gut desinfizierbarer Oberfläche
322.36 | M | Mundspülbecken am Gerätekörper positioniert, motorisch schwenkbar und automatische Spülfunktion beim Ein- und Ausschwenken
322.37 | M | Mundspülbecken abnehmbar und desinfizierbar
322.38 | M | Grundfarbe: dentalweiß oder vergleichbar; Polsterfarbe: gedeckte Grundfarbe
3.2.3 | Fußanlasser, kabellos
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
323.1 | M | Elektrische Stufenlose Drehzahlregulierung mit Sprayvorwahl und Chipblowerfunktion
323.2 | M | Umschalten auf Motorlinkslauf sowie Patientenstuhlfunktion bei abgelegten Instrumenten
323.3 | M | Stuhlautomatik-Positionen mit allen Fußanlasser-Bedienelementen zu stoppen (Sicherheitseinrichtung)
323.4 | M | Sicherheitsabschaltung
323.5 | M | Auslösen der Intraoralkamera mittels Fußanlasser
3.2.4 | Assistenzelement
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
324.1 | M | Assistenzelement (Konstruktion ohne Eigenbewegung)
324.2 | M | Vakuumstopp für kurzzeitiges Abschalten der Saugleitung während der Behandlung durch Betätigung der Trittplatte an der Stuhlbasis
324.3 | M | Direktwahltasten für die Ansteuerung der Stuhlfunktion, Mundspülbecken, Wasserglasfüller und Behandlungsleuchte.
324.4 | M | Individuell verstellbar
324.5 | M | Glatte abwischbare Instrumentenschläuche
324.6 | M | Abluftfilter für Instrumentenrückluft
324.7 | M | Integrierter Rücklaufstopp
324.8 | M | Thermodesinfizierbare, sterilisierbare Instrumentenablagen
324.9 | M | Touchdisplay zur Wischdesinfektion geeignet
324.10 | M | Verlängerungsarm schwenkbar mit glatten abwischbaren Instrumentenschläuchen sowie mindesten 3 Köchern mit elektrischen Instrumentenablageschaltern (Anordnung gemäß Herstellerkonzept) - Dreifunktionshandstück Luft, Wasser, Spray inkl. 15 Aufsätze für Dreifunktionshandstück - einer Spraynebelabsaugung - einen Speichelsauger
3.2.5 | Arztelement
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
325.1 | M | Kombination aus Arztelement und Trayablagesystem
325.2 | M | Trägerarm mit Feder- und/oder Schwenkgelenk, leichtgängig, ohne vorgegebene Positionsbeschränkung, in jeder Position haltbar, ohne Nachschwingbewegung
325.3 | M | Höhenverstellbar und in jeder Position haltbar
325.4 | M | Sensorbremse im Arztelement zum Sicheren Halt in der eingestellten Position
325.5 | M | Köcheraufnahme zur Aufnahme von 6 Instrumenten incl. Drei- oder Mehrfunktionshandstück sowie Intraoralkamera. Köcheraufnahme in einer Reihe im unteren Bereich des Arztelementes angebracht. Positionierung der Intraoralkamera sowie des Mehrfunktionshandstückes in einer aufrechten Stellung muss gewährleistet sein, um ein Anstoßen/Herausreißen durch Patient oder Behandler zu vermeiden.
325.6 | M | Glatte abwischbare Instrumentenschläuche mit geräteseitiger Schraubkupplung
325.7 | M | Frei konfigurierbare Instrumentierung
325.8 | M | Arztelement ohne Schmutzkanten und zur Wischdesinfektion geeignet, die Griffe müssen abnehmbar und sterilisierbar sein
325.9 | M | Bedienung über hygienefähiges Touchdisplay (zur Wischdesinfektion geeignet) für Instrumente-, Speifontäne, Stuhlfunktion und Multimedia.
325.10 | M | Gerätebetriebsanzeige und Sprayvorwahlanzeige über Display
325.11 | M | Speicherungsmöglichkeit für indikationsspezifische Einstellungen
325.12 | M | Direkttasten für manuelle Bewegung, 3x Arbeitsposition, letzte Position, Spülposition, sowie Kollapsposition
325.13 | M | Direktwahltaste für Schalenspülung, Mundglasfüllung, Klingel, Sperrbildschirm und Behandlungsleuchte
325.14 | M | Timer-, Multimedia,-Reinigungs- und Einstellungsmenü
325.15 | M | Einstellung der Sensorsteuerung für Mundglasfüllfunktion
325.16 | M | Umschaltung der Einstellwerte mindestens 3 Behandler
325.17 | M | Elektrische Instrumentenablageschalter
325.18 | M | Abluftfilter für Instrumentenrückluft
325.19 | M | Zentrale Lichtversorgung für Antriebe
325.20 | M | Lichtturbineneinrichtung für 4-Loch-Normanschluss
325.21 | M | Integrierter Rücklaufstopp an allen Instrumenten
325.22 | M | Einheitliche ergonomische Anordnung in den Standardköchern nach Herstellervorgabe Mit dem Angebot ist die Anordnung darzulegen und zu beschreiben.
325.23 | M | Vorrichtung zur Entfernung von Zahnstein mit Versorgungs-/Motorschlauch zur Aufnahme eines piezokeramischen Ultraschall LED Handstückes nach DIN EN ISO 3964
325.24 | M | ZWEI kollektorlose ELEKTRO-Kleinmotoren nach DIN EN ISO 3964 -Licht-Kupplung ISO-Standard - interner getrennter Spraymedienführung - interne Lichtleitung - Arbeitsdrehzahlbereich mind. 100 – 40000 min-1 - erhöhtem Arbeitsdrehmoment (mindestens 2,7 Ncm Nennwert) -verschleiß- und wartungsarmes LED Licht
325.25 | M | EINE Mehrfunktionsspritze mit Lichtleiter, Luft, Wasser, Spray kalt und warm, inkl.15 Aufsätze nach DIN EN ISO 22569
325.26 | M | EINE Licht-Turbinenkupplung DIN EN ISO 3964 - 4-Loch Normanschluss - Drehring-Sprayregulierung verschleiß- und wartungsarmes LED Licht
325.27 | M | Multifunktionsgerät zur Mehrfachdiagnostik (Intraoral-, Transilluminations- und Fluoreszensaufnahmen) vergleichbar mit DIAGNOcamHD der Firma KaVo Dental GmbH) - Kameramodul USB 2.0 - LED Beleuchtung - Pixel Auflösung mindestens 1276 (H) x 769 (V) Bedienung auch über Fußanlasser
3.2.6 | Multimediaausstattung
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
326.1 | M | Betrachtungsgerät 18-22 Zoll, inkl. Horizontal- und Vertikalgelenk
326.2 | M | USB-Schnittstelle zum Verbinden Externer PC´s (Externer PC integriert in digitaler dentaler Radiologie)
326.3 | M | PC-Netzwerkschnittstelle LAN, USB und/oder Display Port
326.4 | M | Kabelmaterial zur Einbindung in das Netzwerk der digitalen dentalen Radiologie
3.2.7 | LED Behandlungsleuchte
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
327.1 | M | Behandlungsleuchte (Ausführung als LED Behandlungsleuchte mit Leuchtenaufbaustange)
327.2 | M | Ventilatorlose Kühlung (Konvektionskühlung)
| M | Regulierbare Lichtintensität von 5.000 Lux (gedimmt) bis 40.000 Lux (Normallicht)
327.3 | M | Farbtemperatur muss zwischen 4.600 und 6.200 K liegen
| M | Sehr hoher Farbwiedergabeindex für Tageslichtqualität: RF > 95
327.4 | M | Dimm Modus zur Kompositverarbeitung entsprechend DIN EN ISO 9680
| M | Berührungslose Bedienung durch Sensor
327.5 | M | Glatte Oberfläche ohne Kühlschlitze zur Wischdesinfektion geeignet
| M | Leuchte am Gelenkarm, horizontal und vertikal beweglich mit zusätzlichem arretierbaren 3D Gelenk
327.6 | M | Leichtgängige Einstellung des Leuchtkopfes und verbleiben in der eingestellten Position im Bewegungsbereich für alle Behandlungspositionen
| M | Blendfrei
327.7 | M | Ermüdungsarmes Leuchtfeld mit scharfen Kanten zu den Augen der Patienten, auslaufende Kanten nach unten und zur Seite zur Reduzierung der Ermüdung der Augen der Behandelnden
| M | homogenes Leuchtfeld mit reduzierter Frontzahnreflektion bei gleichzeitiger Ausleuchtung der Molaren
327.8 | M | Thermodesinfizierbare, sterilisierbare und abnehmbare Griffe/Griffhülsen ohne Schmutzkanten
| M | 10 Ersatzhandgriffe/-griffhülsen für Leuchte
3.2.8 | Instrumentenablage/ Traytisch
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
328.1 | M | Am Arztelement angebracht
328.2 | M | Höhenverstellbar und schwenkbar
328.3 | M | Ausgelegt zum Abstellen von zwei Normtrays (definierte Größe Normtrays 19cm x 29cm)
328.4 | M | Antirutschmatte für Normtrays, abnehmbar, zur Wischdesinfektion geeignet
328.5 | M | Stabiler, leichtgängiger Trägerarm mit Feder- und/oder Schwenkgelenk ohne Nachschwingbewegung
328.6 | M | Einhandbedienung möglich
328.7 | M | ohne Schmutzkanten und zur Wischdesinfektion geeignet

## 3.3 BHE Oralch "nasses System"
3.3 | Behandlungseinheit Oralchirurgie „nasses System“
3.3.1 | Allgemein
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
331.1 | M | Patientenstuhl mit integrierter Behandlungseinheit (zentrale Steuerung) nach Basiskonzept 1/1 (DIN 13923-ISO 4073) im Aufbau als Einheit, vorbereitet für Nassabsaugung. Belastbarkeit bis mindestens 160kg Patientengewicht.
331.2 | M | Die Behandlungseinheit muss den Empfehlungen des RKI in Bezug auf die Richtlinie „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde“ entsprechen.
331.3 | M | Ein Hygieneprogramm der zahnärztlichen Behandlungseinheit gemäß RKI-Richtlinie muss enthalten sein.
331.4 | M | Die mit Wasser in Kontakt kommenden Materialien und Produkte haben die Prüfung der DVGW Arbeitsblatt W270 bestanden.
331.5 | M | Die angebotene Zahnärztliche Behandlungseinheit muss als zusammenhängende Einheit konzipiert sein und sowohl für eine sitzende als auch stehende Arbeitsweise ausgelegt sein.
331.6 | M | Patientenbehandlungsstuhl und Behandlungsgerät bilden einen zusammenhängenden Aufbau und lassen sich über Bedienelemente am Arztelement und Assistenzelement steuern.
331.7 | M | Das Arztelement muss freibeweglich mit einem Schwingarm am Gerätekörper angebracht sein. Die Versorgungsleitungen für die Motoren/ Instrumente müssen als herunterhängenden Schlaufen am Arztelement angebracht sein.
331.8 | M | Eine Sicherheitsabschaltung ist in der Sitzbank, im Patiententeil, im Assistenzelement, in der Stuhltrittplatte und am Fußanlasser vorhanden.
3.3.2 | Gerätekörper mit Patientenstuhl
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
332.1 | M | Vorbereitet zum Anschluss an eine Nassabsaugung
332.2 | M | Für Zahn-, Mund- und Kieferbehandlungen
332.3 | M | Für sitzende, aber auch stehende Arbeitsweise geeignet
332.4 | M | Patientenstuhl am Gerätekörper angebracht
332.5 | M | Freiraum unter dem Patientenstuhl;Unter Kopf- sowie Rückenteil muss eine große Beinfreiheit gegeben sein, damit eine gute Zugänglichkeit zum Patienten für ein ergonomisches Arbeiten gewährleistet ist.
332.6 | M | Mit Elektromotoren geräuscharm angetriebene Bewegungsabläufe
332.7 | M | Notfalllagerung nach Trendelenburg (Schocklagerung des Patienten auf einer um etwa 45° geneigten Liegefläche, mit Kopf nach unten und Becken nach oben. Die Bein- und Fußablage ist ebenfalls nach unten abgewinkelt.)
332.8 | M | Sitzhöhenbereich von bis zu 350 mm (große Behandler in sitzender Behandlung) – und bis zu 900 mm (stehende Behandlung bei großen Behandlern)
332.9 | M | Anatomische Sitzfläche und anatomische Rückenlehne mit fester linker Armlehne und schwenkbarer rechter Armlehne
332.10 | M | Anatomische Rückenlehne für beste Zugänglichkeit zum Arbeitsbereich. Höhenverstellbares Polster für die individuelle Schulterauflage und Lendenunterstützung bei Patienten über 1,80m
332.11 | M | Polster in extra weicher, elastischer Polstertechnik mit memoryschaumfunktion, bei Bedarf leicht auswechselbar, abwischbar und desinfizierbar
332.12 | M | Polsterschutzmatte, im Bereich der Fußablage, abnehmbar und desinfizierbar
332.13 | M | Aufhängevorrichtung für Fußanlasser unter dem Patientenstuhl
332.14 | M | Kopfstütze mit mindestens zwei Gelenken sowie Drucktaste zur Einhandbewegung
332.15 | M | Anatomisch geformte, ausziehbare Kopfstütze, mit stufenloser, pneumatischer Neigungsverstellung für Ober- und Unterkieferbehandlung
332.16 | M | Patienten-Größenerfassung über die Kopfstützenposition für automatische Einstellung der richtigen Spülposition
332.17 | M | Anatomisch festgelegter Gelenkpunkt der Rückenlehne bzw. Sitzfläche zur Vermeidung des Auszieheffekts.
332.18 | M | Verriegelung mechanisch oder pneumatisch gebremst.
332.19 | M | geräuschoptimierter Stuhlantrieb ohne ruckartigen Start und Stopp
332.20 | M | Sicherheitsabschaltung im Patiententeil, in der Seitenabdeckung der Gerätebasis, in der Rückenlehne, in der Sitzbank, in der Gerätekörperverkleidung und im Bügel am Fußanlasser.
332.21 | M | Hygienefähigkeit d.h. exponierte Komponenten müssen abnehmbar und zur Wischdesinfektion geeignet sein.
332.22 | M | Zentrales Versorgungselement integriert im Gerätekörper, feststehend, mit dem Fußboden verbunden
332.23 | M | Leichte Zugänglichkeit an alle Bauteile, servicefreundlich
332.24 | M | Reinigung und Desinfektion der Absaugwege automatisch oder manuell durch aufstecken auf Adapter, die im Versorgungselement integriert sind.
332.25 | M | Pflegeeinrichtung zur Durchspülung der Absaugschläuche und des Abscheidesystems integriert in den Gerätekörper
332.26 | M | Reinigung-/ Durchspülfunktion der Selektivventile, Schlauchleitungen, Mundspülbecken und des Abscheidesystems mit Frischwasser
332.27 | M | Sicherheitseinrichtung mit Wasser-Stopp bei Leckage im Versorgungsteil zur Vermeidung von Wasserschäden
332.28 | M | Freier Auslauf in der Trinkwasserkomponente nach DVGW bzw DIN 1988 Teil4
332.29 | M | Integrierte Dauer- und Intensiv- Wasserentkeimungsanlage
332.30 | M | Integriertes automatisches Spülprogramm zur Spülung aller wasserführenden Leitungen
332.31 | Z | Reinigungsmittel integriert im Gerätekörper und mit automatischer Dosierfunktion für die wasserführenden Systeme und das Absaugsystem
332.32 | Z | Option für Notbetrieb (Wasserzufuhr über Flasche) bei Verkeimung des Wassers aus dem örtlichen Versorgungsnetz.
332.33 | Z | Automatische Spülprogramme (nach den Richtlinien des RKI) für das Instrumenten- und Absaugsystem mit bildlicher Darstellung am Arztelement
332.34 | M | Die Behandlungseinheit muss über eine Anschlussmöglichkeit zur Versorgung mit Druckluft, Wasser und Strom für externe Medizingeräte verfügen. Der Anschluss muss in die Ringleitung der Behandlungseinheit intergriert sein um stagnierendes Wasser und das damit verbundene Verkeimungsrisiko zu minimieren. Der Anschluss muss über eine Integrierte automatisierte Spülung bei der Dauer- und Intensiventkeimung verfügen
332.35 | M | Gerätekörper mit verschleißfester, leicht zu reinigender und gut desinfizierbarer Oberfläche
332.36 | M | Mundspülbecken am Gerätekörper positioniert, motorisch schwenkbar und automatische Spülfunktion beim Ein- und Ausschwenken
332.37 | M | Mundspülbecken abnehmbar und desinfizierbar
332.38 | M | Grundfarbe: dentalweiß oder vergleichbar; Polsterfarbe: gedeckte Grundfarbe
3.3.3 | Fußanlasser, kabellos
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
333.1 | M | Elektrische Stufenlose Drehzahlregulierung mit Sprayvorwahl und Chipblowerfunktion
333.2 | M | Umschalten auf Motorlinkslauf sowie Patientenstuhlfunktion bei abgelegten Instrumenten
333.3 | M | Stuhlautomatik-Positionen mit allen Fußanlasser-Bedienelementen zu stoppen (Sicherheitseinrichtung)
333.4 | M | Sicherheitsabschaltung
333.5 | M | Auslösen der Intraoralkamera mittels Fußanlasser
3.3.4 | Assistenzelement
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
334.1 | M | Assistenzelement (Konstruktion ohne Eigenbewegung)
334.2 | M | Vakuumstopp für kurzzeitiges Abschalten der Saugleitung während der Behandlung durch Betätigung der Trittplatte an der Stuhlbasis
334.3 | M | Direktwahltasten für die Ansteuerung der Stuhlfunktion, Mundspülbecken, Wasserglasfüller und Behandlungsleuchte.
334.4 | M | Individuell verstellbar
334.5 | M | Glatte abwischbare Instrumentenschläuche
334.6 | M | Abluftfilter für Instrumentenrückluft
334.7 | M | Integrierter Rücklaufstopp
334.8 | M | Thermodesinfizierbare, sterilisierbare Instrumentenablagen
334.9 | M | Touchdisplay zur Wischdesinfektion geeignet
334.10 | M | Verlängerungsarm schwenkbar mit glatten abwischbaren Instrumentenschläuchen sowie mindesten 3 Köchern mit elektrischen Instrumentenablageschaltern (Anordnung gemäß Herstellerkonzept) - Dreifunktionshandstück Luft, Wasser, Spray inkl. 15 Aufsätze für Dreifunktionshandstück - einer Spraynebelabsaugung - einen Speichelsauger
3.3.5 | Arztelement
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
335.1 | M | Kombination aus Arztelement und Trayablagesystem
335.2 | M | Trägerarm mit Feder- und/oder Schwenkgelenk, leichtgängig, ohne vorgegebene Positionsbeschränkung, in jeder Position haltbar, ohne Nachschwingbewegung
335.3 | M | Höhenverstellbar und in jeder Position haltbar
335.4 | M | Sensorbremse im Arztelement zum Sicheren Halt in der eingestellten Position
335.5 | M | Köcheraufnahme zur Aufnahme von 6 Instrumenten incl. Drei- oder Mehrfunktionshandstück sowie Intraoralkamera. Köcheraufnahme in einer Reihe im unteren Bereich des Arztelementes angebracht. Positionierung der Intraoralkamera sowie des Mehrfunktionshandstückes in einer aufrechten Stellung muss gewährleistet sein, um ein Anstoßen/Herausreißen durch Patient oder Behandler zu vermeiden.
335.6 | M | Glatte abwischbare Instrumentenschläuche mit geräteseitiger Schraubkupplung
335.7 | M | Frei konfigurierbare Instrumentierung
335.8 | M | Arztelement ohne Schmutzkanten und zur Wischdesinfektion geeignet, die Griffe müssen abnehmbar und sterilisierbar sein
335.9 | M | Bedienung über hygienefähiges Touchdisplay (zur Wischdesinfektion geeignet) für Instrumente-, Speifontäne, Stuhlfunktion und Multimedia.
335.10 | M | Gerätebetriebsanzeige und Sprayvorwahlanzeige über Display
335.11 | M | Speicherungsmöglichkeit für indikationsspezifische Einstellungen
335.12 | M | Direkttasten für manuelle Bewegung, 3x Arbeitsposition, letzte Position, Spülposition, sowie Kollapsposition
335.13 | M | Direktwahltaste für Schalenspülung, Mundglasfüllung, Klingel, Sperrbildschirm und Behandlungsleuchte
335.14 | M | Timer-, Multimedia,-Reinigungs- und Einstellungsmenü
335.15 | M | Einstellung der Sensorsteuerung für Mundglasfüllfunktion
335.16 | M | Umschaltung der Einstellwerte mindestens 3 Behandler
335.17 | M | Elektrische Instrumentenablageschalter
335.18 | M | Abluftfilter für Instrumentenrückluft
335.19 | M | Zentrale Lichtversorgung für Antriebe
335.20 | M | Lichtturbineneinrichtung für 4-Loch-Normanschluss
335.21 | M | Integrierter Rücklaufstopp an allen Instrumenten
335.22 | M | Einheitliche ergonomische Anordnung in den Standardköchern nach Herstellervorgabe Mit dem Angebot ist die Anordnung darzulegen und zu beschreiben.
335.23 | M | Vorrichtung zur Entfernung von Zahnstein mit Versorgungs-/Motorschlauch zur Aufnahme eines piezokeramischen Ultraschall LED Handstückes nach DIN EN ISO 3964
335.24 | M | Chirurgiemotorset - mit integrierter Pumpe für physiologische Kochsalzlösung, Anzeige und Steuerung über das Touchdisplay am Arztelement. - Anzeige und Einstellung Drehmoment steuerbar über Fußanlasser sowie Touchdisplay am Arztelement. - sichere Ablagemöglichkeit des Chirurgiemotors auf dem Arztelement - inklusive ZWEI kollektorlose ELEKTRO-Chirurgiekleinmotoren nach DIN EN ISO 3964 (der zweite Motor sowie die zweite Motorleitung dienen als Umlaufreserve während der Sterilisationsvorgänge) -> externe Spraymedienführung -> interne Lichtleitung -> Arbeitsdrehzahlbereich mind. 0 – 40000 min-1 -> Motordrehmoment von maximal 5,5 Ncm -> verschleiß- und wartungsarmes LED Licht -> Licht-Kupplung ISO-Standard -> sowie ZWEI Motorleitungen zum Anschluss an das Steuergerät -> der zweite Motor sowie die zweite Motorleitung dienen als Umlaufreserve während der Sterilisationsvorgänge
335.25 | M | ZWEI kollektorlose ELEKTRO-Kleinmotoren nach DIN EN ISO 3964 -Licht-Kupplung ISO-Standard - interner getrennter Spraymedienführung - interne Lichtleitung - Arbeitsdrehzahlbereich mind. 100 – 40000 min-1 - erhöhtem Arbeitsdrehmoment (mindestens 2,7 Ncm Nennwert) -verschleiß- und wartungsarmes LED Licht
335.26 | M | EINE Mehrfunktionsspritze mit Lichtleiter, Luft, Wasser, Spray kalt und warm, inkl.15 Aufsätze nach DIN EN ISO 22569
335.27 | M | EINE Licht-Turbinenkupplung DIN EN ISO 3964 - 4-Loch Normanschluss - Drehring-Sprayregulierung verschleiß- und wartungsarmes LED Licht
335.28 | M | Multifunktionsgerät zur Mehrfachdiagnostik (Intraoral-, Transilluminations- und Fluoreszensaufnahmen) vergleichbar mit DIAGNOcamHD der Firma KaVo Dental GmbH) - Kameramodul USB 2.0 - LED Beleuchtung - Pixel Auflösung mindestens 1276 (H) x 769 (V) Bedienung auch über Fußanlasser
3.3.6 | Multimediaausstattung
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
336.1 | M | Betrachtungsgerät 18-22 Zoll, inkl. Horizontal- und Vertikalgelenk
336.2 | M | USB-Schnittstelle zum Verbinden Externer PC´s (Externer PC integriert in digitaler dentaler Radiologie)
336.3 | M | PC-Netzwerkschnittstelle LAN, USB und Display Port
336.4 | M | Kabelmaterial zur Einbindung in das Netzwerk der digitalen dentalen Radiologie
3.3.7 | LED Behandlungsleuchte
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
337.1 | M | Behandlungsleuchte (Ausführung als LED Behandlungsleuchte mit Leuchtenaufbaustange)
337.2 | M | Ventilatorlose Kühlung (Konvektionskühlung)
| M | Regulierbare Lichtintensität von 5.000 Lux (gedimmt) bis 40.000 Lux (Normallicht)
337.3 | M | Farbtemperatur muss zwischen 4.600 und 6.200 K liegen
| M | Sehr hoher Farbwiedergabeindex für Tageslichtqualität: RF > 95
337.4 | M | Dimm Modus zur Kompositverarbeitung entsprechend DIN EN ISO 9680
| M | Berührungslose Bedienung durch Sensor
337.5 | M | Glatte Oberfläche ohne Kühlschlitze zur Wischdesinfektion geeignet
| M | Leuchte am Gelenkarm, horizontal und vertikal beweglich mit zusätzlichem arretierbaren 3D Gelenk
337.6 | M | Leichtgängige Einstellung des Leuchtkopfes und verbleiben in der eingestellten Position im Bewegungsbereich für alle Behandlungspositionen
| M | Blendfrei
337.7 | M | Ermüdungsarmes Leuchtfeld mit scharfen Kanten zu den Augen der Patienten, auslaufende Kanten nach unten und zur Seite zur Reduzierung der Ermüdung der Augen der Behandelnden
| M | homogenes Leuchtfeld mit reduzierter Frontzahnreflektion bei gleichzeitiger Ausleuchtung der Molaren
337.8 | M | Thermodesinfizierbare, sterilisierbare und abnehmbare Griffe/Griffhülsen ohne Schmutzkanten
| M | 10 Ersatzhandgriffe/-griffhülsen für Leuchte
3.3.8 | Instrumentenablage/ Traytisch
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
338.1 | M | Am Arztelement angebracht
338.2 | M | Höhenverstellbar und schwenkbar
338.3 | M | Ausgelegt zum Abstellen von zwei Normtrays (definierte Größe Normtrays 19cm x 29cm)
338.4 | M | Antirutschmatte für Normtrays, abnehmbar, zur Wischdesinfektion geeignet
338.5 | M | Stabiler, leichtgängiger Trägerarm mit Feder- und/oder Schwenkgelenk ohne Nachschwingbewegung
338.6 | M | Einhandbedienung möglich
338.7 | M | ohne Schmutzkanten und zur Wischdesinfektion geeignet

## 3.4 BHE Stand "trockenes System
3.4 | Behandlungseinheit Standard „trockenes System“
3.4.1 | Allgemein
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
341.1 | M | Patientenstuhl mit integrierter Behandlungseinheit (zentrale Steuerung) nach Basiskonzept 1/1 (DIN 13923-ISO 4073) im Aufbau als Einheit, vorbereitet für Trockenabsaugung. Belastbarkeit bis mindestens 160kg Patientengewicht.
341.2 | M | Die Behandlungseinheit muss den Empfehlungen des RKI in Bezug auf die Richtlinie „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde“ entsprechen.
341.3 | M | Ein Hygieneprogramm der zahnärztlichen Behandlungseinheit gemäß RKI-Richtlinie muss enthalten sein.
341.4 | M | Die mit Wasser in Kontakt kommenden Materialien und Produkte haben die Prüfung der DVGW Arbeitsblatt W270 bestanden.
341.5 | M | Die angebotene Zahnärztliche Behandlungseinheit muss als zusammenhängende Einheit konzipiert sein und sowohl für eine sitzende als auch stehende Arbeitsweise ausgelegt sein.
341.6 | M | Patientenbehandlungsstuhl und Behandlungsgerät bilden einen zusammenhängenden Aufbau und lassen sich über Bedienelemente am Arztelement und Assistenzelement steuern.
341.7 | M | Das Arztelement muss freibeweglich mit einem Schwingarm am Gerätekörper angebracht sein. Die Versorgungsleitungen für die Motoren/ Instrumente müssen als herunterhängenden Schlaufen am Arztelement angebracht sein.
341.8 | M | Eine Sicherheitsabschaltung ist in der Sitzbank, im Patiententeil, im Assistenzelement, in der Stuhltrittplatte und am Fußanlasser vorhanden.
3.4.2 | Gerätekörper mit Patientenstuhl
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
342.1 | M | Vorbereitet zum Anschluss an eine Trockenabsaugung mit geprüften Amalgamabscheider
342.2 | M | Für Zahn-, Mund- und Kieferbehandlungen
342.3 | M | Für sitzende, aber auch stehende Arbeitsweise geeignet
342.4 | M | Patientenstuhl am Gerätekörper angebracht
342.5 | M | Freiraum unter dem Patientenstuhl;Unter Kopf- sowie Rückenteil muss eine große Beinfreiheit gegeben sein, damit eine gute Zugänglichkeit zum Patienten für ein ergonomisches Arbeiten gewährleistet ist.
342.6 | M | Mit Elektromotoren geräuscharm angetriebene Bewegungsabläufe
342.7 | M | Notfalllagerung nach Trendelenburg (Schocklagerung des Patienten auf einer um etwa 45° geneigten Liegefläche, mit Kopf nach unten und Becken nach oben. Die Bein- und Fußablage ist ebenfalls nach unten abgewinkelt.)
342.8 | M | Sitzhöhenbereich von bis zu 350 mm (große Behandler in sitzender Behandlung) – und bis zu 900 mm (stehende Behandlung bei großen Behandlern)
342.9 | M | Anatomische Sitzfläche und anatomische Rückenlehne mit fester linker Armlehne und schwenkbarer rechter Armlehne
342.10 | M | Anatomische Rückenlehne für beste Zugänglichkeit zum Arbeitsbereich. Höhenverstellbares Polster für die individuelle Schulterauflage und Lendenunterstützung bei Patienten über 1,80m
342.11 | M | Polster in extra weicher, elastischer Polstertechnik mit memoryschaumfunktion, bei Bedarf leicht auswechselbar, abwischbar und desinfizierbar
342.12 | M | Polsterschutzmatte, im Bereich der Fußablage, abnehmbar und desinfizierbar
342.13 | M | Aufhängevorrichtung für Fußanlasser unter dem Patientenstuhl
342.14 | M | Kopfstütze mit mindestens zwei Gelenken sowie Drucktaste zur Einhandbewegung
342.15 | M | Anatomisch geformte, ausziehbare Kopfstütze, mit stufenloser, pneumatischer Neigungsverstellung für Ober- und Unterkieferbehandlung
342.16 | M | Patienten-Größenerfassung über die Kopfstützenposition für automatische Einstellung der richtigen Spülposition
342.17 | M | Anatomisch festgelegter Gelenkpunkt der Rückenlehne bzw. Sitzfläche zur Vermeidung des Auszieheffekts.
342.18 | M | Verriegelung mechanisch oder pneumatisch gebremst.
342.19 | M | geräuschoptimierter Stuhlantrieb ohne ruckartigen Start und Stopp
342.20 | M | Sicherheitsabschaltung im Patiententeil, in der Seitenabdeckung der Gerätebasis, in der Rückenlehne, in der Sitzbank, in der Gerätekörperverkleidung und im Bügel am Fußanlasser.
342.21 | M | Hygienefähigkeit d.h. exponierte Komponenten müssen abnehmbar und zur Wischdesinfektion geeignet sein.
342.22 | M | Zentrales Versorgungselement integriert im Gerätekörper, feststehend, mit dem Fußboden verbunden
342.23 | M | Leichte Zugänglichkeit an alle Bauteile, servicefreundlich
342.24 | M | Reinigung und Desinfektion der Absaugwege automatisch oder manuell durch aufstecken auf Adapter, die im Versorgungselement integriert sind.
342.25 | M | Pflegeeinrichtung zur Durchspülung der Absaugschläuche und des Abscheidesystems integriert in den Gerätekörper
342.26 | M | Reinigung-/ Durchspülfunktion der Selektivventile, Schlauchleitungen, Mundspülbecken und des Abscheidesystems mit Frischwasser
342.27 | M | Sicherheitseinrichtung mit Wasser-Stopp bei Leckage im Versorgungsteil zur Vermeidung von Wasserschäden
342.28 | M | Freier Auslauf in der Trinkwasserkomponente nach DVGW bzw DIN 1988 Teil4
342.29 | M | Integrierte Dauer- und Intensiv- Wasserentkeimungsanlage
342.30 | M | Integriertes automatisches Spülprogramm zur Spülung aller wasserführenden Leitungen
342.31 | Z | Reinigungsmittel integriert im Gerätekörper und mit automatischer Dosierfunktion für die wasserführenden Systeme und das Absaugsystem
342.32 | Z | Option für Notbetrieb (Wasserzufuhr über Flasche) bei Verkeimung des Wassers aus dem örtlichen Versorgungsnetz.
342.33 | Z | Automatische Spülprogramme (nach den Richtlinien des RKI) für das Instrumenten- und Absaugsystem mit bildlicher Darstellung am Arztelement
342.34 | M | Die Behandlungseinheit muss über eine Anschlussmöglichkeit zur Versorgung mit Druckluft, Wasser und Strom für externe Medizingeräte verfügen. Der Anschluss muss in die Ringleitung der Behandlungseinheit intergriert sein um stagnierendes Wasser und das damit verbundene Verkeimungsrisiko zu minimieren. Der Anschluss muss über eine Integrierte automatisierte Spülung bei der Dauer- und Intensiventkeimung verfügen
342.35 | M | Gerätekörper mit verschleißfester, leicht zu reinigender und gut desinfizierbarer Oberfläche
342.36 | M | Mundspülbecken am Gerätekörper positioniert, motorisch schwenkbar und automatische Spülfunktion beim Ein- und Ausschwenken
342.37 | M | Mundspülbecken abnehmbar und desinfizierbar
342.38 | M | Grundfarbe: dentalweiß oder vergleichbar; Polsterfarbe: gedeckte Grundfarbe
3.4.3 | Fußanlasser, kabellos
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
343.1 | M | Elektrische Stufenlose Drehzahlregulierung mit Sprayvorwahl und Chipblowerfunktion
343.2 | M | Umschalten auf Motorlinkslauf sowie Patientenstuhlfunktion bei abgelegten Instrumenten
343.3 | M | Stuhlautomatik-Positionen mit allen Fußanlasser-Bedienelementen zu stoppen (Sicherheitseinrichtung)
343.4 | M | Sicherheitsabschaltung
343.5 | M | Auslösen der Intraoralkamera mittels Fußanlasser
3.4.4 | Assistenzelement
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
344.1 | M | Assistenzelement (Konstruktion ohne Eigenbewegung)
344.2 | M | Vakuumstopp für kurzzeitiges Abschalten der Saugleitung während der Behandlung durch Betätigung der Trittplatte an der Stuhlbasis
344.3 | M | Direktwahltasten für die Ansteuerung der Stuhlfunktion, Mundspülbecken, Wasserglasfüller und Behandlungsleuchte.
344.4 | M | Individuell verstellbar
344.5 | M | Glatte abwischbare Instrumentenschläuche
344.6 | M | Abluftfilter für Instrumentenrückluft
344.7 | M | Integrierter Rücklaufstopp
344.8 | M | Thermodesinfizierbare, sterilisierbare Instrumentenablagen
344.9 | M | Touchdisplay zur Wischdesinfektion geeignet
344.10 | M | Verlängerungsarm schwenkbar mit glatten abwischbaren Instrumentenschläuchen sowie mindesten 3 Köchern mit elektrischen Instrumentenablageschaltern (Anordnung gemäß Herstellerkonzept) - Dreifunktionshandstück Luft, Wasser, Spray inkl. 15 Aufsätze für Dreifunktionshandstück - einer Spraynebelabsaugung - einen Speichelsauger
3.4.5 | Arztelement
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
345.1 | M | Kombination aus Arztelement und Trayablagesystem
345.2 | M | Trägerarm mit Feder- und/oder Schwenkgelenk, leichtgängig, ohne vorgegebene Positionsbeschränkung, in jeder Position haltbar, ohne Nachschwingbewegung
345.3 | M | Höhenverstellbar und in jeder Position haltbar
345.4 | M | Sensorbremse im Arztelement zum sicheren Halt in der eingestellten Position
345.5 | M | Köcheraufnahme zur Aufnahme von 6 Instrumenten incl. Drei- oder Mehrfunktionshandstück sowie Intraoralkamera. Köcheraufnahme in einer Reihe im unteren Bereich des Arztelementes angebracht. Positionierung der Intraoralkamera sowie des Mehrfunktionshandstückes in einer aufrechten Stellung muss gewährleistet sein, um ein Anstoßen/Herausreißen durch Patient oder Behandler zu vermeiden.
345.6 | M | Glatte abwischbare Instrumentenschläuche mit geräteseitiger Schraubkupplung
345.7 | M | Frei konfigurierbare Instrumentierung
345.8 | M | Arztelement ohne Schmutzkanten und zur Wischdesinfektion geeignet, die Griffe müssen abnehmbar und sterilisierbar sein
345.9 | M | Bedienung über hygienefähiges Touchdisplay (zur Wischdesinfektion geeignet) für Instrumente-, Speifontäne, Stuhlfunktion und Multimedia.
345.10 | M | Gerätebetriebsanzeige und Sprayvorwahlanzeige über Display
345.11 | M | Speicherungsmöglichkeit für indikationsspezifische Einstellungen
345.12 | M | Direkttasten für manuelle Bewegung, 3x Arbeitsposition, letzte Position, Spülposition, sowie Kollapsposition
345.13 | M | Direktwahltaste für Schalenspülung, Mundglasfüllung, Klingel, Sperrbildschirm und Behandlungsleuchte
345.14 | M | Timer-, Multimedia,-Reinigungs- und Einstellungsmenü
345.15 | M | Einstellung der Sensorsteuerung für Mundglasfüllfunktion
345.16 | M | Umschaltung der Einstellwerte mindestens 3 Behandler
345.17 | M | Elektrische Instrumentenablageschalter
345.18 | M | Abluftfilter für Instrumentenrückluft
345.19 | M | Zentrale Lichtversorgung für Antriebe
345.20 | M | Lichtturbineneinrichtung für 4-Loch-Normanschluss
345.21 | M | Integrierter Rücklaufstopp an allen Instrumenten
345.22 | M | Einheitliche ergonomische Anordnung in den Standardköchern nach Herstellervorgabe. Mit dem Angebot ist die Anordnung darzulegen und zu beschreiben.
345.23 | M | Vorrichtung zur Entfernung von Zahnstein mit Versorgungs-/Motorschlauch zur Aufnahme eines piezokeramischen Ultraschall LED Handstückes nach DIN EN ISO 3964
345.24 | M | ZWEI kollektorlose ELEKTRO-Kleinmotoren nach DIN EN ISO 3964 -Licht-Kupplung ISO-Standard - interner getrennter Spraymedienführung - interne Lichtleitung - Arbeitsdrehzahlbereich mind. 100 – 40000 min-1 - erhöhtem Arbeitsdrehmoment (mindestens 2,7 Ncm Nennwert) -verschleiß- und wartungsarmes LED Licht
345.25 | M | EINE Mehrfunktionsspritze mit Lichtleiter, Luft, Wasser, Spray kalt und warm, inkl.15 Aufsätze nach DIN EN ISO 22569
345.26 | M | EINE Licht-Turbinenkupplung DIN EN ISO 3964 - 4-Loch Normanschluss - Drehring-Sprayregulierung verschleiß- und wartungsarmes LED Licht
345.27 | M | Multifunktionsgerät zur Mehrfachdiagnostik (Intraoral-, Transilluminations- und Fluoreszensaufnahmen) vergleichbar mit DIAGNOcamHD der Firma KaVo Dental GmbH - Kameramodul USB 2.0 - LED Beleuchtung - Pixel Auflösung mindestens 1276 (H) x 769 (V) Bedienung auch über Fußanlasser
3.4.6 | Multimediaausstattung
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
346.1 | M | Betrachtungsgerät 18-22 Zoll, inkl. Horizontal- und Vertikalgelenk
346.2 | M | USB-Schnittstelle zum Verbinden Externer PC´s (Externer PC integriert in digitaler dentaler Radiologie)
346.3 | M | PC-Netzwerkschnittstelle LAN, USB und/oder Display Port
346.4 | M | Kabelmaterial zur Einbindung in das Netzwerk der digitalen dentalen Radiologie
3.4.7 | LED Behandlungsleuchte
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
347.1 | M | Behandlungsleuchte (Ausführung als LED Behandlungsleuchte mit Leuchtenaufbaustange)
347.2 | M | Ventilatorlose Kühlung (Konvektionskühlung)
| M | Regulierbare Lichtintensität von 5.000 Lux (gedimmt) bis 40.000 Lux (Normallicht)
347.3 | M | Farbtemperatur muss zwischen 4.600 und 6.200 K liegen
| M | Sehr hoher Farbwiedergabeindex für Tageslichtqualität: RF > 95
347.4 | M | Dimm Modus zur Kompositverarbeitung entsprechend DIN EN ISO 9680
| M | Berührungslose Bedienung durch Sensor
347.5 | M | Glatte Oberfläche ohne Kühlschlitze zur Wischdesinfektion geeignet
| M | Leuchte am Gelenkarm, horizontal und vertikal beweglich mit zusätzlichem arretierbaren 3D Gelenk
347.6 | M | Leichtgängige Einstellung des Leuchtkopfes und verbleiben in der eingestellten Position im Bewegungsbereich für alle Behandlungspositionen
| M | Blendfrei
347.7 | M | Ermüdungsarmes Leuchtfeld mit scharfen Kanten zu den Augen der Patienten, auslaufende Kanten nach unten und zur Seite zur Reduzierung der Ermüdung der Augen der Behandelnden
| M | homogenes Leuchtfeld mit reduzierter Frontzahnreflektion bei gleichzeitiger Ausleuchtung der Molaren
347.8 | M | Thermodesinfizierbare, sterilisierbare und abnehmbare Griffe/Griffhülsen ohne Schmutzkanten
| M | 10 Ersatzhandgriffe/-griffhülsen für Leuchte
3.4.8 | Instrumentenablage/ Traytisch
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
348.1 | M | Am Arztelement angebracht
348.2 | M | Höhenverstellbar und schwenkbar
348.3 | M | Ausgelegt zum Abstellen von zwei Normtrays (definierte Größe Normtrays 19cm x 29cm)
348.4 | M | Antirutschmatte für Normtrays, abnehmbar, zur Wischdesinfektion geeignet
348.5 | M | Stabiler, leichtgängiger Trägerarm mit Feder- und/oder Schwenkgelenk ohne Nachschwingbewegung
348.6 | M | Einhandbedienung möglich
348.7 | M | ohne Schmutzkanten und zur Wischdesinfektion geeignet

## 3.5 BHE Proph "trockenes System
3.5 | Behandlungseinheit Prophylaxe „trockenes System“
3.5.1 | Allgemein
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
351.1 | M | Patientenstuhl mit integrierter Behandlungseinheit (zentrale Steuerung) nach Basiskonzept 1/1 (DIN 13923-ISO 4073) im Aufbau als Einheit, vorbereitet für Trockenabsaugung. Belastbarkeit bis mindestens 160kg Patientengewicht.
351.2 | M | Die Behandlungseinheit muss den Empfehlungen des RKI in Bezug auf die Richtlinie „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde“ entsprechen.
351.3 | M | Ein Hygieneprogramm der zahnärztlichen Behandlungseinheit gemäß RKI-Richtlinie muss enthalten sein.
351.4 | M | Die mit Wasser in Kontakt kommenden Materialien und Produkte haben die Prüfung der DVGW Arbeitsblatt W270 bestanden.
351.5 | M | Die angebotene Zahnärztliche Behandlungseinheit muss als zusammenhängende Einheit konzipiert sein und sowohl für eine sitzende als auch stehende Arbeitsweise ausgelegt sein.
351.6 | M | Patientenbehandlungsstuhl und Behandlungsgerät bilden einen zusammenhängenden Aufbau und lassen sich über Bedienelemente am Arztelement und Assistenzelement steuern.
351.7 | M | Das Arztelement muss freibeweglich mit einem Schwingarm am Gerätekörper angebracht sein. Die Versorgungsleitungen für die Motoren/ Instrumente müssen als herunterhängenden Schlaufen am Arztelement angebracht sein.
351.8 | M | Eine Sicherheitsabschaltung ist in der Sitzbank, im Patiententeil, im Assistenzelement, in der Stuhltrittplatte und am Fußanlasser vorhanden.
3.5.2 | Gerätekörper mit Patientenstuhl
ID |  | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
352.1 | M | Vorbereitet zum Anschluss an eine Trockenabsaugung mit geprüften Amalgamabscheider
352.2 | M | Für Zahn-, Mund- und Kieferbehandlungen
352.3 | M | Für sitzende, aber auch stehende Arbeitsweise geeignet
352.4 | M | Patientenstuhl am Gerätekörper angebracht
352.5 | M | Freiraum unter dem Patientenstuhl;Unter Kopf- sowie Rückenteil muss eine große Beinfreiheit gegeben sein, damit eine gute Zugänglichkeit zum Patienten für ein ergonomisches Arbeiten gewährleistet ist.
352.6 | M | Mit Elektromotoren geräuscharm angetriebene Bewegungsabläufe
352.7 | M | Notfalllagerung nach Trendelenburg (Schocklagerung des Patienten auf einer um etwa 45° geneigten Liegefläche, mit Kopf nach unten und Becken nach oben. Die Bein- und Fußablage ist ebenfalls nach unten abgewinkelt.)
352.8 | M | Sitzhöhenbereich von bis zu 350 mm (große Behandler in sitzender Behandlung) – und bis zu 900 mm (stehende Behandlung bei großen Behandlern)
352.9 | M | Anatomische Sitzfläche und anatomische Rückenlehne mit fester linker Armlehne und schwenkbarer rechter Armlehne
352.10 | M | Anatomische Rückenlehne für beste Zugänglichkeit zum Arbeitsbereich. Höhenverstellbares Polster für die individuelle Schulterauflage und Lendenunterstützung bei Patienten über 1,80m
352.11 | M | Polster in extra weicher, elastischer Polstertechnik mit memoryschaumfunktion, bei Bedarf leicht auswechselbar, abwischbar und desinfizierbar
352.12 | M | Polsterschutzmatte, im Bereich der Fußablage, abnehmbar und desinfizierbar
352.13 | M | Aufhängevorrichtung für Fußanlasser unter dem Patientenstuhl
352.14 | M | Kopfstütze mit mindestens zwei Gelenken sowie Drucktaste zur Einhandbewegung
352.15 | M | Anatomisch geformte, ausziehbare Kopfstütze, mit stufenloser, pneumatischer Neigungsverstellung für Ober- und Unterkieferbehandlung
352.16 | M | Patienten-Größenerfassung über die Kopfstützenposition für automatische Einstellung der richtigen Spülposition
352.17 | M | Anatomisch festgelegter Gelenkpunkt der Rückenlehne bzw. Sitzfläche zur Vermeidung des Auszieheffekts.
352.18 | M | Verriegelung mechanisch oder pneumatisch gebremst.
352.19 | M | geräuschoptimierter Stuhlantrieb ohne ruckartigen Start und Stopp
352.20 | M | Sicherheitsabschaltung im Patiententeil, in der Seitenabdeckung der Gerätebasis, in der Rückenlehne, in der Sitzbank, in der Gerätekörperverkleidung und im Bügel am Fußanlasser.
352.21 | M | Hygienefähigkeit d.h. exponierte Komponenten müssen abnehmbar und zur Wischdesinfektion geeignet sein.
352.22 | M | Zentrales Versorgungselement integriert im Gerätekörper, feststehend, mit dem Fußboden verbunden
352.23 | M | Leichte Zugänglichkeit an alle Bauteile, servicefreundlich
352.24 | M | Reinigung und Desinfektion der Absaugwege automatisch oder manuell durch aufstecken auf Adapter, die im Versorgungselement integriert sind.
352.25 | M | Pflegeeinrichtung zur Durchspülung der Absaugschläuche und des Abscheidesystems integriert in den Gerätekörper
352.26 | M | Reinigung-/ Durchspülfunktion der Selektivventile, Schlauchleitungen, Mundspülbecken und des Abscheidesystems mit Frischwasser
352.27 | M | Sicherheitseinrichtung mit Wasser-Stopp bei Leckage im Versorgungsteil zur Vermeidung von Wasserschäden
352.28 | M | Freier Auslauf in der Trinkwasserkomponente nach DVGW bzw DIN 1988 Teil4
352.29 | M | Integrierte Dauer- und Intensiv- Wasserentkeimungsanlage
352.30 | M | Integriertes automatisches Spülprogramm zur Spülung aller wasserführenden Leitungen
352.31 | Z | Reinigungsmittel integriert im Gerätekörper und mit automatischer Dosierfunktion für die wasserführenden Systeme und das Absaugsystem
352.32 | Z | Option für Notbetrieb (Wasserzufuhr über Flasche) bei Verkeimung des Wassers aus dem örtlichen Versorgungsnetz.
352.33 | Z | Automatische Spülprogramme (nach den Richtlinien des RKI) für das Instrumenten- und Absaugsystem mit bildlicher Darstellung am Arztelement
352.34 | M | Die Behandlungseinheit muss über eine Anschlussmöglichkeit zur Versorgung mit Druckluft, Wasser und Strom für externe Medizingeräte verfügen. Der Anschluss muss in die Ringleitung der Behandlungseinheit intergriert sein um stagnierendes Wasser und das damit verbundene Verkeimungsrisiko zu minimieren. Der Anschluss muss über eine Integrierte automatisierte Spülung bei der Dauer- und Intensiventkeimung verfügen
352.35 | M | Gerätekörper mit verschleißfester, leicht zu reinigender und gut desinfizierbarer Oberfläche
352.36 | M | Mundspülbecken am Gerätekörper positioniert, motorisch schwenkbar und automatische Spülfunktion beim Ein- und Ausschwenken
352.37 | M | Mundspülbecken abnehmbar und desinfizierbar
352.38 | M | Grundfarbe: dentalweiß oder vergleichbar; Polsterfarbe: gedeckte Grundfarbe
3.5.3 | Fußanlasser, kabellos
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
353.1 | M | Elektrische Stufenlose Drehzahlregulierung mit Sprayvorwahl und Chipblowerfunktion
353.2 | M | Umschalten auf Motorlinkslauf sowie Patientenstuhlfunktion bei abgelegten Instrumenten
353.3 | M | Stuhlautomatik-Positionen mit allen Fußanlasser-Bedienelementen zu stoppen (Sicherheitseinrichtung)
353.4 | M | Sicherheitsabschaltung
353.5 | M | Auslösen der Intraoralkamera mittels Fußanlasser
3.5.4 | Assistenzelement
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
354.1 | M | Assistenzelement (Konstruktion ohne Eigenbewegung)
354.2 | M | Vakuumstopp für kurzzeitiges Abschalten der Saugleitung während der Behandlung durch Betätigung der Trittplatte an der Stuhlbasis
354.3 | M | Direktwahltasten für die Ansteuerung der Stuhlfunktion, Mundspülbecken, Wasserglasfüller und Behandlungsleuchte.
354.4 | M | Individuell verstellbar
354.5 | M | Glatte abwischbare Instrumentenschläuche
354.6 | M | Abluftfilter für Instrumentenrückluft
354.7 | M | Integrierter Rücklaufstopp
354.8 | M | Thermodesinfizierbare, sterilisierbare Instrumentenablagen
354.9 | M | Touchdisplay zur Wischdesinfektion geeignet
354.10 | M | Verlängerungsarm schwenkbar mit glatten abwischbaren Instrumentenschläuchen sowie mindesten 3 Köchern mit elektrischen Instrumentenablageschaltern (Anordnung gemäß Herstellerkonzept) - Dreifunktionshandstück Luft, Wasser, Spray inkl. 15 Aufsätze für Dreifunktionshandstück - einer Spraynebelabsaugung - einen Speichelsauger
3.5.5 | Arztelement
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
355.1 | M | Kombination aus Arztelement und Trayablagesystem
355.2 | M | Trägerarm mit Feder- und/oder Schwenkgelenk, leichtgängig, ohne vorgegebene Positionsbeschränkung, in jeder Position haltbar, ohne Nachschwingbewegung
355.3 | M | Höhenverstellbar und in jeder Position haltbar
355.4 | M | Sensorbremse im Arztelement zum Sicheren Halt in der eingestellten Position
355.5 | M | Köcheraufnahme zur Aufnahme von 6 Instrumenten incl. Drei- oder Mehrfunktionshandstück sowie Intraoralkamera. Köcheraufnahme in einer Reihe im unteren Bereich des Arztelementes angebracht. Positionierung der Intraoralkamera sowie des Mehrfunktionshandstückes in einer aufrechten Stellung muss gewährleistet sein, um ein Anstoßen/Herausreißen durch Patient oder Behandler zu vermeiden.
355.6 | M | Glatte abwischbare Instrumentenschläuche mit geräteseitiger Schraubkupplung
355.7 | M | Frei konfigurierbare Instrumentierung
355.8 | M | Arztelement ohne Schmutzkanten und zur Wischdesinfektion geeignet, die Griffe müssen abnehmbar und sterilisierbar sein
355.9 | M | Bedienung über hygienefähiges Touchdisplay (zur Wischdesinfektion geeignet) für Instrumente-, Speifontäne, Stuhlfunktion und Multimedia.
355.10 | M | Gerätebetriebsanzeige und Sprayvorwahlanzeige über Display
355.11 | M | Speicherungsmöglichkeit für indikationsspezifische Einstellungen
355.12 | M | Direkttasten für manuelle Bewegung, 3x Arbeitsposition, letzte Position, Spülposition, sowie Kollapsposition
355.13 | M | Direktwahltaste für Schalenspülung, Mundglasfüllung, Klingel, Sperrbildschirm und Behandlungsleuchte
355.14 | M | Timer-, Multimedia,-Reinigungs- und Einstellungsmenü
355.15 | M | Einstellung der Sensorsteuerung für Mundglasfüllfunktion
355.16 | M | Umschaltung der Einstellwerte mindestens 3 Behandler
355.17 | M | Elektrische Instrumentenablageschalter
355.18 | M | Abluftfilter für Instrumentenrückluft
355.19 | M | Zentrale Lichtversorgung für Antriebe
355.20 | M | Lichtturbineneinrichtung für 4-Loch-Normanschluss
355.21 | M | Integrierter Rücklaufstopp an allen Instrumenten
355.22 | M | Einheitliche ergonomische Anordnung in den Standardköchern nach Herstellervorgabe Mit dem Angebot ist die Anordnung darzulegen und zu beschreiben.
355.23 | M | Vorrichtung zur Entfernung von Zahnstein mit Versorgungs-/Motorschlauch zur Aufnahme eines piezokeramischen Ultraschall LED Handstückes nach DIN EN ISO 3964
355.24 | M | ZWEI kollektorlose ELEKTRO-Kleinmotoren nach DIN EN ISO 3964 -Licht-Kupplung ISO-Standard - interner getrennter Spraymedienführung - interne Lichtleitung - Arbeitsdrehzahlbereich mind. 100 – 40000 min-1 - erhöhtem Arbeitsdrehmoment (mindestens 2,7 Ncm Nennwert) -verschleiß- und wartungsarmes LED Licht
355.25 | M | EINE Mehrfunktionsspritze mit Lichtleiter, Luft, Wasser, Spray kalt und warm, inkl.15 Aufsätze nach DIN EN ISO 22569
355.26 | M | EINE Licht-Turbinenkupplung DIN EN ISO 3964 - 4-Loch Normanschluss - Drehring-Sprayregulierung verschleiß- und wartungsarmes LED Licht
355.27 | M | Multifunktionsgerät zur Mehrfachdiagnostik (Intraoral-, Transilluminations- und Fluoreszensaufnahmen) vergleichbar mit DIAGNOcamHD der Firma KaVo Dental GmbH) - Kameramodul USB 2.0 - LED Beleuchtung - Pixel Auflösung mindestens 1276 (H) x 769 (V) Bedienung auch über Fußanlasser
3.5.6 | Multimediaausstattung
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
356.1 | M | Betrachtungsgerät 18-22 Zoll, inkl. Horizontal- und Vertikalgelenk
356.2 | M | USB-Schnittstelle zum Verbinden Externer PC´s (Externer PC integriert in digitaler dentaler Radiologie)
356.3 | M | PC-Netzwerkschnittstelle LAN, USB und/oder Display Port
356.4 | M | Kabelmaterial zur Einbindung in das Netzwerk der digitalen dentalen Radiologie
3.5.7 | LED Behandlungsleuchte
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
357.1 | M | Behandlungsleuchte (Ausführung als LED Behandlungsleuchte mit Leuchtenaufbaustange)
357.2 | M | Ventilatorlose Kühlung (Konvektionskühlung)
| M | Regulierbare Lichtintensität von 5.000 Lux (gedimmt) bis 40.000 Lux (Normallicht)
357.3 | M | Farbtemperatur muss zwischen 4.600 und 6.200 K liegen
| M | Sehr hoher Farbwiedergabeindex für Tageslichtqualität: RF > 95
357.4 | M | Dimm Modus zur Kompositverarbeitung entsprechend DIN EN ISO 9680
| M | Berührungslose Bedienung durch Sensor
357.5 | M | Glatte Oberfläche ohne Kühlschlitze zur Wischdesinfektion geeignet
| M | Leuchte am Gelenkarm, horizontal und vertikal beweglich mit zusätzlichem arretierbaren 3D Gelenk
357.6 | M | Leichtgängige Einstellung des Leuchtkopfes und verbleiben in der eingestellten Position im Bewegungsbereich für alle Behandlungspositionen
| M | Blendfrei
357.7 | M | Ermüdungsarmes Leuchtfeld mit scharfen Kanten zu den Augen der Patienten, auslaufende Kanten nach unten und zur Seite zur Reduzierung der Ermüdung der Augen der Behandelnden
| M | homogenes Leuchtfeld mit reduzierter Frontzahnreflektion bei gleichzeitiger Ausleuchtung der Molaren
357.8 | M | Thermodesinfizierbare, sterilisierbare und abnehmbare Griffe/Griffhülsen ohne Schmutzkanten
| M | 10 Ersatzhandgriffe/-griffhülsen für Leuchte
3.5.8 | Instrumentenablage/ Traytisch
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
358.1 | M | Am Arztelement angebracht
358.2 | M | Höhenverstellbar und schwenkbar
358.3 | M | Ausgelegt zum Abstellen von zwei Normtrays (definierte Größe Normtrays 19cm x 29cm)
358.4 | M | Antirutschmatte für Normtrays, abnehmbar, zur Wischdesinfektion geeignet
358.5 | M | Stabiler, leichtgängiger Trägerarm mit Feder- und/oder Schwenkgelenk ohne Nachschwingbewegung
358.6 | M | Einhandbedienung möglich
358.7 | M | ohne Schmutzkanten und zur Wischdesinfektion geeignet

## 3.6 BHE Oralch trockenes System
3.6 | Behandlungseinheit Oralchirurgie „trockenes System“
3.6.1 | Allgemein
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
361.1 | M | Patientenstuhl mit integrierter Behandlungseinheit (zentrale Steuerung) nach Basiskonzept 1/1 (DIN 13923-ISO 4073) im Aufbau als Einheit, vorbereitet für Trockenabsaugung. Belastbarkeit bis mindestens 160kg Patientengewicht.
361.2 | M | Die Behandlungseinheit muss den Empfehlungen des RKI in Bezug auf die Richtlinie „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde“ entsprechen.
361.3 | M | Ein Hygieneprogramm der zahnärztlichen Behandlungseinheit gemäß RKI-Richtlinie muss enthalten sein.
361.4 | M | Die mit Wasser in Kontakt kommenden Materialien und Produkte haben die Prüfung der DVGW Arbeitsblatt W270 bestanden.
361.5 | M | Die angebotene Zahnärztliche Behandlungseinheit muss als zusammenhängende Einheit konzipiert sein und sowohl für eine sitzende als auch stehende Arbeitsweise ausgelegt sein.
361.6 | M | Patientenbehandlungsstuhl und Behandlungsgerät bilden einen zusammenhängenden Aufbau und lassen sich über Bedienelemente am Arztelement und Assistenzelement steuern.
361.7 | M | Das Arztelement muss freibeweglich mit einem Schwingarm am Gerätekörper angebracht sein. Die Versorgungsleitungen für die Motoren/ Instrumente müssen als herunterhängenden Schlaufen am Arztelement angebracht sein.
361.8 | M | Eine Sicherheitsabschaltung ist in der Sitzbank, im Patiententeil, im Assistenzelement, in der Stuhltrittplatte und am Fußanlasser vorhanden.
3.6.2 | Gerätekörper mit Patientenstuhl
ID |  | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
362.1 | M | Vorbereitet zum Anschluss an eine Trockenabsaugung mit geprüften Amalgamabscheider
362.2 | M | Für Zahn-, Mund- und Kieferbehandlungen
362.3 | M | Für sitzende, aber auch stehende Arbeitsweise geeignet
362.4 | M | Patientenstuhl am Gerätekörper angebracht
362.5 | M | Freiraum unter dem Patientenstuhl;Unter Kopf- sowie Rückenteil muss eine große Beinfreiheit gegeben sein, damit eine gute Zugänglichkeit zum Patienten für ein ergonomisches Arbeiten gewährleistet ist.
362.6 | M | Mit Elektromotoren geräuscharm angetriebene Bewegungsabläufe
362.7 | M | Notfalllagerung nach Trendelenburg (Schocklagerung des Patienten auf einer um etwa 45° geneigten Liegefläche, mit Kopf nach unten und Becken nach oben. Die Bein- und Fußablage ist ebenfalls nach unten abgewinkelt.)
362.8 | M | Sitzhöhenbereich von bis zu 350 mm (große Behandler in sitzender Behandlung) – und bis zu 900 mm (stehende Behandlung bei großen Behandlern)
362.9 | M | Anatomische Sitzfläche und anatomische Rückenlehne mit fester linker Armlehne und schwenkbarer rechter Armlehne
362.10 | M | Anatomische Rückenlehne für beste Zugänglichkeit zum Arbeitsbereich. Höhenverstellbares Polster für die individuelle Schulterauflage und Lendenunterstützung bei Patienten über 1,80m
362.11 | M | Polster in extra weicher, elastischer Polstertechnik mit memoryschaumfunktion, bei Bedarf leicht auswechselbar, abwischbar und desinfizierbar
362.12 | M | Polsterschutzmatte, im Bereich der Fußablage, abnehmbar und desinfizierbar
362.13 | M | Aufhängevorrichtung für Fußanlasser unter dem Patientenstuhl
362.14 | M | Kopfstütze mit mindestens zwei Gelenken sowie Drucktaste zur Einhandbewegung
362.15 | M | Anatomisch geformte, ausziehbare Kopfstütze, mit stufenloser, pneumatischer Neigungsverstellung für Ober- und Unterkieferbehandlung
362.16 | M | Patienten-Größenerfassung über die Kopfstützenposition für automatische Einstellung der richtigen Spülposition
362.17 | M | Anatomisch festgelegter Gelenkpunkt der Rückenlehne bzw. Sitzfläche zur Vermeidung des Auszieheffekts.
362.18 | M | Verriegelung mechanisch oder pneumatisch gebremst.
362.19 | M | geräuschoptimierter Stuhlantrieb ohne ruckartigen Start und Stopp
362.20 | M | Sicherheitsabschaltung im Patiententeil, in der Seitenabdeckung der Gerätebasis, in der Rückenlehne, in der Sitzbank, in der Gerätekörperverkleidung und im Bügel am Fußanlasser.
362.21 | M | Hygienefähigkeit d.h. exponierte Komponenten müssen abnehmbar und zur Wischdesinfektion geeignet sein.
362.22 | M | Zentrales Versorgungselement integriert im Gerätekörper, feststehend, mit dem Fußboden verbunden
362.23 | M | Leichte Zugänglichkeit an alle Bauteile, servicefreundlich
362.24 | M | Reinigung und Desinfektion der Absaugwege automatisch oder manuell durch aufstecken auf Adapter, die im Versorgungselement integriert sind.
362.25 | M | Pflegeeinrichtung zur Durchspülung der Absaugschläuche und des Abscheidesystems integriert in den Gerätekörper
362.26 | M | Reinigung-/ Durchspülfunktion der Selektivventile, Schlauchleitungen, Mundspülbecken und des Abscheidesystems mit Frischwasser
362.27 | M | Sicherheitseinrichtung mit Wasser-Stopp bei Leckage im Versorgungsteil zur Vermeidung von Wasserschäden
362.28 | M | Freier Auslauf in der Trinkwasserkomponente nach DVGW bzw DIN 1988 Teil4
362.29 | M | Integrierte Dauer- und Intensiv- Wasserentkeimungsanlage
362.30 | M | Integriertes automatisches Spülprogramm zur Spülung aller wasserführenden Leitungen
362.31 | Z | Reinigungsmittel integriert im Gerätekörper und mit automatischer Dosierfunktion für die wasserführenden Systeme und das Absaugsystem
362.32 | Z | Option für Notbetrieb (Wasserzufuhr über Flasche) bei Verkeimung des Wassers aus dem örtlichen Versorgungsnetz.
362.33 | Z | Automatische Spülprogramme (nach den Richtlinien des RKI) für das Instrumenten- und Absaugsystem mit bildlicher Darstellung am Arztelement
362.34 | M | Die Behandlungseinheit muss über eine Anschlussmöglichkeit zur Versorgung mit Druckluft, Wasser und Strom für externe Medizingeräte verfügen. Der Anschluss muss in die Ringleitung der Behandlungseinheit intergriert sein um stagnierendes Wasser und das damit verbundene Verkeimungsrisiko zu minimieren. Der Anschluss muss über eine Integrierte automatisierte Spülung bei der Dauer- und Intensiventkeimung verfügen
362.35 | M | Gerätekörper mit verschleißfester, leicht zu reinigender und gut desinfizierbarer Oberfläche
362.36 | M | Mundspülbecken am Gerätekörper positioniert, motorisch schwenkbar und automatische Spülfunktion beim Ein- und Ausschwenken
362.37 | M | Mundspülbecken abnehmbar und desinfizierbar
362.38 | M | Grundfarbe: dentalweiß oder vergleichbar; Polsterfarbe: gedeckte Grundfarbe
3.6.3 | Fußanlasser, kabellos
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
363.1 | M | Elektrische Stufenlose Drehzahlregulierung mit Sprayvorwahl und Chipblowerfunktion
363.2 | M | Umschalten auf Motorlinkslauf sowie Patientenstuhlfunktion bei abgelegten Instrumenten
363.3 | M | Stuhlautomatik-Positionen mit allen Fußanlasser-Bedienelementen zu stoppen (Sicherheitseinrichtung)
363.4 | M | Sicherheitsabschaltung
363.5 | M | Auslösen der Intraoralkamera mittels Fußanlasser
3.6.4 | Assistenzelement
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
364.1 | M | Assistenzelement (Konstruktion ohne Eigenbewegung)
364.2 | M | Vakuumstopp für kurzzeitiges Abschalten der Saugleitung während der Behandlung durch Betätigung der Trittplatte an der Stuhlbasis
364.3 | M | Direktwahltasten für die Ansteuerung der Stuhlfunktion, Mundspülbecken, Wasserglasfüller und Behandlungsleuchte.
364.4 | M | Individuell verstellbar
364.5 | M | Glatte abwischbare Instrumentenschläuche
364.6 | M | Abluftfilter für Instrumentenrückluft
364.7 | M | Integrierter Rücklaufstopp
364.8 | M | Thermodesinfizierbare, sterilisierbare Instrumentenablagen
364.9 | M | Touchdisplay zur Wischdesinfektion geeignet
364.10 | M | Verlängerungsarm schwenkbar mit glatten abwischbaren Instrumentenschläuchen sowie mindesten 3 Köchern mit elektrischen Instrumentenablageschaltern (Anordnung gemäß Herstellerkonzept) - Dreifunktionshandstück Luft, Wasser, Spray inkl. 15 Aufsätze für Dreifunktionshandstück - einer Spraynebelabsaugung - einen Speichelsauger
3.6.5 | Arztelement
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
365.1 | M | Kombination aus Arztelement und Trayablagesystem
365.2 | M | Trägerarm mit Feder- und/oder Schwenkgelenk, leichtgängig, ohne vorgegebene Positionsbeschränkung, in jeder Position haltbar, ohne Nachschwingbewegung
365.3 | M | Höhenverstellbar und in jeder Position haltbar
365.4 | M | Sensorbremse im Arztelement zum Sicheren Halt in der eingestellten Position
365.5 | M | Köcheraufnahme zur Aufnahme von 6 Instrumenten incl. Drei- oder Mehrfunktionshandstück sowie Intraoralkamera. Köcheraufnahme in einer Reihe im unteren Bereich des Arztelementes angebracht. Positionierung der Intraoralkamera sowie des Mehrfunktionshandstückes in einer aufrechten Stellung muss gewährleistet sein, um ein Anstoßen/Herausreißen durch Patient oder Behandler zu vermeiden.
365.6 | M | Glatte abwischbare Instrumentenschläuche mit geräteseitiger Schraubkupplung
365.7 | M | Frei konfigurierbare Instrumentierung
365.8 | M | Arztelement ohne Schmutzkanten und zur Wischdesinfektion geeignet, die Griffe müssen abnehmbar und sterilisierbar sein
365.9 | M | Bedienung über hygienefähiges Touchdisplay (zur Wischdesinfektion geeignet) für Instrumente-, Speifontäne, Stuhlfunktion und Multimedia.
365.10 | M | Gerätebetriebsanzeige und Sprayvorwahlanzeige über Display
365.11 | M | Speicherungsmöglichkeit für indikationsspezifische Einstellungen
365.12 | M | Direkttasten für manuelle Bewegung, 3x Arbeitsposition, letzte Position, Spülposition, sowie Kollapsposition
365.13 | M | Direktwahltaste für Schalenspülung, Mundglasfüllung, Klingel, Sperrbildschirm und Behandlungsleuchte
365.14 | M | Timer-, Multimedia,-Reinigungs- und Einstellungsmenü
365.15 | M | Einstellung der Sensorsteuerung für Mundglasfüllfunktion
365.16 | M | Umschaltung der Einstellwerte mindestens 3 Behandler
365.17 | M | Elektrische Instrumentenablageschalter
365.18 | M | Abluftfilter für Instrumentenrückluft
365.19 | M | Zentrale Lichtversorgung für Antriebe
365.20 | M | Lichtturbineneinrichtung für 4-Loch-Normanschluss
365.21 | M | Integrierter Rücklaufstopp an allen Instrumenten
365.22 | M | Einheitliche ergonomische Anordnung in den Standardköchern nach Herstellervorgabe Mit dem Angebot ist die Anordnung darzulegen und zu beschreiben.
365.23 | M | Vorrichtung zur Entfernung von Zahnstein mit Versorgungs-/Motorschlauch zur Aufnahme eines piezokeramischen Ultraschall LED Handstückes nach DIN EN ISO 3964
365.24 | M | Chirurgiemotorset - mit integrierter Pumpe für physiologische Kochsalzlösung, Anzeige und Steuerung über das Touchdisplay am Arztelement. - Anzeige und Einstellung Drehmoment steuerbar über Fußanlasser sowie Touchdisplay am Arztelement. - sichere Ablagemöglichkeit des Chirurgiemotors auf dem Arztelement - inklusive ZWEI kollektorlose ELEKTRO-Chirurgiekleinmotoren nach DIN EN ISO 3964 (der zweite Motor sowie die zweite Motorleitung dienen als Umlaufreserve während der Sterilisationsvorgänge) -> externe Spraymedienführung -> interne Lichtleitung -> Arbeitsdrehzahlbereich mind. 0 – 40000 min-1 -> Motordrehmoment von maximal 5,5 Ncm -> verschleiß- und wartungsarmes LED Licht -> Licht-Kupplung ISO-Standard -> sowie ZWEI Motorleitungen zum Anschluss an das Steuergerät -> der zweite Motor sowie die zweite Motorleitung dienen als Umlaufreserve während der Sterilisationsvorgänge
365.25 | M | ZWEI kollektorlose ELEKTRO-Kleinmotoren nach DIN EN ISO 3964 -Licht-Kupplung ISO-Standard - interner getrennter Spraymedienführung - interne Lichtleitung - Arbeitsdrehzahlbereich mind. 100 – 40000 min-1 - erhöhtem Arbeitsdrehmoment (mindestens 2,7 Ncm Nennwert) -verschleiß- und wartungsarmes LED Licht
365.26 | M | EINE Mehrfunktionsspritze mit Lichtleiter, Luft, Wasser, Spray kalt und warm, inkl.15 Aufsätze nach DIN EN ISO 22569
365.27 | M | EINE Licht-Turbinenkupplung DIN EN ISO 3964 - 4-Loch Normanschluss - Drehring-Sprayregulierung verschleiß- und wartungsarmes LED Licht
365.28 | M | Multifunktionsgerät zur Mehrfachdiagnostik (Intraoral-, Transilluminations- und Fluoreszensaufnahmen) vergleichbar mit DIAGNOcamHD der Firma KaVo Dental GmbH) - Kameramodul USB 2.0 - LED Beleuchtung - Pixel Auflösung mindestens 1276 (H) x 769 (V) Bedienung auch über Fußanlasser
3.6.6 | Multimediaausstattung
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
366.1 | M | Betrachtungsgerät 18-22 Zoll, inkl. Horizontal- und Vertikalgelenk
366.2 | M | USB-Schnittstelle zum Verbinden Externer PC´s (Externer PC integriert in digitaler dentaler Radiologie)
366.3 | M | PC-Netzwerkschnittstelle LAN, USB und/oder Display Port
366.4 | M | Kabelmaterial zur Einbindung in das Netzwerk der digitalen dentalen Radiologie
3.6.7 | LED Behandlungsleuchte
ID |  | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
367.1 | M | Behandlungsleuchte (Ausführung als LED Behandlungsleuchte mit Leuchtenaufbaustange)
367.2 | M | Ventilatorlose Kühlung (Konvektionskühlung)
| M | Regulierbare Lichtintensität von 5.000 Lux (gedimmt) bis 40.000 Lux (Normallicht)
367.3 | M | Farbtemperatur muss zwischen 4.600 und 6.200 K liegen
| M | Sehr hoher Farbwiedergabeindex für Tageslichtqualität: RF > 95
367.4 | M | Dimm Modus zur Kompositverarbeitung entsprechend DIN EN ISO 9680
| M | Berührungslose Bedienung durch Sensor
367.5 | M | Glatte Oberfläche ohne Kühlschlitze zur Wischdesinfektion geeignet
| M | Leuchte am Gelenkarm, horizontal und vertikal beweglich mit zusätzlichem arretierbaren 3D Gelenk
367.6 | M | Leichtgängige Einstellung des Leuchtkopfes und verbleiben in der eingestellten Position im Bewegungsbereich für alle Behandlungspositionen
| M | Blendfrei
367.7 | M | Ermüdungsarmes Leuchtfeld mit scharfen Kanten zu den Augen der Patienten, auslaufende Kanten nach unten und zur Seite zur Reduzierung der Ermüdung der Augen der Behandelnden
| M | homogenes Leuchtfeld mit reduzierter Frontzahnreflektion bei gleichzeitiger Ausleuchtung der Molaren
367.8 | M | Thermodesinfizierbare, sterilisierbare und abnehmbare Griffe/Griffhülsen ohne Schmutzkanten
| M | 10 Ersatzhandgriffe/-griffhülsen für Leuchte
3.6.8 | Instrumentenablage/ Traytisch
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
368.1 | M | Am Arztelement angebracht
368.2 | M | Höhenverstellbar und schwenkbar
368.3 | M | Ausgelegt zum Abstellen von zwei Normtrays (definierte Größe Normtrays 19cm x 29cm)
368.4 | M | Antirutschmatte für Normtrays, abnehmbar, zur Wischdesinfektion geeignet
368.5 | M | Stabiler, leichtgängiger Trägerarm mit Feder- und/oder Schwenkgelenk ohne Nachschwingbewegung
368.6 | M | Einhandbedienung möglich
368.7 | M | ohne Schmutzkanten und zur Wischdesinfektion geeignet

## 3.7 H-u.W Standard
3.7 | Hand und Winkelstücksatz Standard
3.7.1 | Allgemein
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
371.1 | M | Alle Hand und Winkelstücke entsprechend den Anforderungen nach DIN EN ISO 14457
371.2 | M | 8 EA Licht-Schnelllaufwinkelstück mit Übersetzung 1:5 oder 1:4,5 - sterilisierbar bis 135 °C mit - Glasstab-Lichtleiter mit bis zu 25000 Lux - Hartmetallführungsbuchse - Keramikkugellager - Kühlung durch Spraydüsensystem - innengeführten getrennten Kühlmedien - nach Möglichkeit mit auswechselbarem Sprayfilter
371.3 | M | 8 EA Licht-Reduzierwinkelstück mit Untersetzung 2:1 oder 10:1 oder 5,4:1 oder 4:1 oder 6:1 - sterilisierbar bis 135 °C - innengeführten getrennten Kühlmedien - Glasstab-Lichtleiter mit bis zu 25000 Lux - Kühlung durch Spraydüsensystem
371.4 | M | 6 EA Licht-Reduzierwinkelstück 1:1 - sterilisierbar bis 135 °C - innengeführten getrennten Kühlmedien - Glasstab-Lichtleiter mit bis zu 25000 Lux - Kühlung durch min. eine Spraydüse
371.5 | M | 2 EA Chirurgie Handstück 1:1 - sterilisierbar bis 135 °C - Glasstab-Lichtleiter mit bis zu 25000 Lux - Innengeführte getrennte Kühlmedien
371.6 | M | 1 EA Lichtturbinen Winkelstück 1:1 - sterilisierbar bis 135 °C - Keramik kugelgelagert - Druckknopfspannzange - Mindestens Vierdüsenspraysystem - Auswechselbarem Spraydeckel - Glasstab-Lichtleiter bis zu 25000 Lux
371.7 | M | 1 EA Ersatzturbine mit Schlüssel für Licht-Turbinenwinkelstück
371.8 | M | 1 EA Technik Handstück 1:1 - sterilisierbar bis 135 °C - Drehspannung für Handstückbohrer für leichte Technikarbeiten
371.9 | M | 2 EA Scaler luftbetrieben, passend auf Lichtturbinenkupplung Afo 114.26, zur Aufnahme von speziellen Instrumentenaufsätzen, inkl. 1EA Drehmomentschlüssel und Spitzensatz. - Lichtleiter - Luftbetrieben - Frequenz: 5-6kHz - 3-4 Leistungsstärken - Zirkuläre Bewegungsrichtung - Airscaler Spitzensatz bestehend aus: - 1 EA Scalerspitze universal - 1 EA Scalerspitze Sichelform - 1 EA Scalerspitze subgingival/ periodontal
371.10 | M | 2 EA Handstücke für piezokeramische Ultraschallvorrichtung inkl. 2 EA Drehmomentschlüssel und 2 SE Spitzenaufsatz geeignet zur: -> sub- und supragingivalen Zahnstein- und Konkremententfernung -> Entfernung von Pigmentierungsauflagerungen -> Prophylaxe -> Parodontaltherapie -> Scaling und Wurzelglättung - Alle Komponenten, einschließlich der Spitzen, RKI-konform thermodesinfizier- und sterilisierbar - Lineare oszillierende Spitzenbewegung - 24 bis 32 kHz Schwingungsfrequenz - Spraywasser über Regulierhülse des Schlauchs stufenlos regulierbar - Länge 100-108mm (ohne Aufsatz) - LED Ringlicht, Beleuchtungsstärke ~5.000 Lux bei einem Abstand von 25 mm - Stufenlose Leistungseinstellung - Spitzensatz für Ultraschallhandstück bestehend aus: - 1EA Scalerspitze für supragingivale Zahnsteinentfernung - 1EA Scalerspitze für für supra- und subgingivale Zahnsteinentfernung bis 4 mm - 1EA Scalerspitze für für supra- und subgingivale Zahnsteinentfernung bis 10 mm - Lichtleiter und LED Modul, ohne Techniker austauschbar - Aufbereitungsadapter im Lieferumfang enthalten
371.11 | M | 3 EA Instrumentenständer - Rostfrei - zum Aufstellen von Turbinen sowie Hand- und Winkelstücken

## 3.8 H-u.W Prophylaxe
3.8 | Hand und Winkelstücksatz Prophylaxe
3.8.1 | Allgemein
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
381.1 | M | Alle Hand und Winkelstücke entsprechend den Anforderungen nach DIN EN ISO 14457
381.2 | M | 2 EA Licht-Schnelllaufwinkelstück mit Übersetzung 1:5 oder 1:4,5 - sterilisierbar bis 135 °C mit - Glasstab-Lichtleiter mit bis zu 25000 Lux - Hartmetallführungsbuchse - Keramikkugellager - Kühlung durch Spraydüsensystem - innengeführten getrennten Kühlmedien nach Möglichkeit mit auswechselbarem Sprayfilter
381.3 | M | 2 EA Licht-Reduzierwinkelstück mit Untersetzung 2:1 oder 10:1 oder 5,4:1 oder 4:1 oder 6:1 - sterilisierbar bis 135 °C - innengeführten getrennten Kühlmedien - Glasstab-Lichtleiter mit bis zu 25000 Lux Kühlung durch Spraydüsensystem
381.4 | M | 3 EA Licht-Reduzierwinkelstück 1:1 - sterilisierbar bis 135 °C - innengeführten getrennten Kühlmedien - Glasstab-Lichtleiter mit bis zu 25000 Lux - min. ein Düsenspray
381.5 | M | 6 EA Prophylaxe Winkelstück mit Untersetzung 8:1 oder 2,4:1 oder 15:1 - sterilisierbar bis 135 °C - max. Motordrehzahl 20.000 U/min - Doppelgewinde nach Standard. 1-64-UNC und 1-72 UNF Werkzeuge - Abnehmbarer Träger für Polieraufsätze - Dichtung am Kopf um das Eindringen von Polierpaste zu verhindern - 20mm Schaftdurchmesser
381.6 | M | 2 EA Technik Handstück 1:1 - sterilisierbar bis 135 °C - Drehspannung für Handstückbohrer für leichte Technikarbeiten
381.7 | M | 2 EA Scaler luftbetrieben, passend auf Lichtturbinenkupplung Afo 124.27, zur Aufnahme von speziellen Instrumentenaufsätzen, inkl. 1EA Drehmomentschlüssel und Spitzensatz. - Lichtleiter - Luftbetrieben - Frequenz: 6kHz - 3 Leistungsstärken - Zirkuläre Bewegungsrichtung Airscaler Spitzensatz bestehend aus: - 1 EA Scalerspitze universal - 1 EA Scalerspitze Sichelform - 1 EA Scalerspitze Perio
381.8 | M | 4 EA Handstücke für piezokeramische Ultraschallvorrichtung inkl. 4 EA Drehmomentschlüssel und 4 SE Spitzenaufsatz geeignet zur: -> sub- und supragingivalen Zahnstein- und Konkremententfernung -> Entfernung von Pigmentierungsauflagerungen -> Prophylaxe -> Parodontaltherapie -> Scaling und Wurzelglättung - Alle Komponenten, einschließlich der Spitzen, RKI-konform thermodesinfizier- und sterilisierbar - Lineare oszillierende Spitzenbewegung - 24 bis 32 kHz Schwingungsfrequenz - Spraywasser über Regulierhülse des Schlauchs stufenlos regulierbar - Länge 100-108mm (ohne Aufsatz) - LED Ringlicht, Beleuchtungsstärke ~5.000 Lux bei einem Abstand von 25 mm - Stufenlose Leistungseinstellung - Spitzensatz für Ultraschallhandstück bestehend aus: - 1EA Scalerspitze für supragingivale Zahnsteinentfernung - 1EA Scalerspitze für für supra- und subgingivale Zahnsteinentfernung bis 4 mm - 1EA Scalerspitze für für supra- und subgingivale Zahnsteinentfernung bis 10 mm - Lichtleiter und LED Modul, ohne Techniker austauschbar - Aufbereitungsadapter im Lieferumfang enthalten
381.9 | M | 1 EA Handstück zum Abtragen von Material auf Zahnsubstanz und Restaurationen. - Luftbetriebenes Abrasionssystem das Aluminiumoxyd-Partikel beschleunigt und für folgende zahnärztliche Indikationen eingesetzt werden kann: - Vorbereiten sowohl von Zahnsubstanz als auch Restaurationen für das Eingliedern von Zahnersatz - Präparieren von Zahnsubstanz für Fissurenversiegelungen und Füllungen kleineren Umfanges - Reinigen und entfernen von Klebe- und Zementresten aus Zahnersatz - Antriebsdruck 3,0 - 6,2 bar - Wasserdruck 1 -2 bar - Wassermenge 30-50 ml / min - Inkl. 3 abnehmbaren Kanülen - Sterilisierbar bis 135° C - Thermodesinfizierbar
381.10 | M | 2 EA Instrumentenständer - Rostfrei - zum Aufstellen von Turbinen sowie Hand- und Winkelstücken

## 3.9 H-u.W Oralchir.
3.9 | Hand und Winkelstücksatz Oralchirurgie
3.9.1 | Allgemein
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
391.1 | M | Alle Hand und Winkelstücke entsprechend den Anforderungen nach DIN EN ISO 14457
391.2 | M | 8 EA Licht-Schnelllaufwinkelstück mit Übersetzung 1:5 oder 1:4,5 - sterilisierbar bis 135 °C mit - Glasstab-Lichtleiter mit bis zu 25000 Lux - Hartmetallführungsbuchse - Keramikkugellager - Kühlung durch Spraydüsensystem - innengeführten getrennten Kühlmedien - nach Möglichkeit mit auswechselbarem Sprayfilter
391.3 | M | 8 EA Licht-Reduzierwinkelstück mit Untersetzung 2:1 oder 10:1 oder 5,4:1 oder 4:1 oder 6:1 - sterilisierbar bis 135 °C - innengeführten getrennten Kühlmedien - Glasstab-Lichtleiter mit bis zu 25000 Lux - Kühlung durch Spraydüsensystem
391.4 | M | 6 EA Licht-Reduzierwinkelstück 1:1 - sterilisierbar bis 135 °C - innengeführten getrennten Kühlmedien - Glasstab-Lichtleiter mit bis zu 25000 Lux - Kühlung durch min. eine Spraydüse
391.5 | M | 4 EA Chirurgie Handstück 1:1 - sterilisierbar bis 135 °C - Glasstab-Lichtleiter mit bis zu 25000 Lux - externe Kühlung mit Kühlmedienanschluss - verwendbar für Handstückbohrer und Winkelstückbohrer
391.6 | M | 4 EA Chirurgie Licht-Reduzierwinkelstück mit Untersetzung 20:1 oder vergleichbar - sterilisierbar bis 135 °C - Glasstab-Lichtleiter mit bis zu 25000 Lux - max. Drehmoment von55 Ncm - externe Kühlung mit Kühlmedienanschluss am Kopf - Optimierte Kopfverzahnung und Kugellager (wartungsarm) - Kopf mit Innenkühlsystem
391.7 | M | 1 EA Lichtturbinen Winkelstück 1:1 - sterilisierbar bis 135 °C - passend auf entsprechende Kupplung - Keramik kugelgelagert - Druckknopfspannzange - Min. Vierdüsenspraysystem - Auswechselbarem Spraydeckel - Glasstab-Lichtleiter bis zu 25000 Lux
391.8 | M | 1 EA Ersatzturbine mit Schlüssel für Licht-Turbinenwinkelstück
391.9 | M | 1 EA Technik Handstück 1:1 - sterilisierbar bis 135 °C - Drehspannung für Handstückbohrer für leichte Technikarbeiten
391.10 | M | 2 EA Scaler luftbetrieben, passend auf Lichtturbinenkupplung Afo 114.26, zur Aufnahme von speziellen Instrumentenaufsätzen, inkl. 1EA Drehmomentschlüssel und Spitzensatz. - Lichtleiter - Luftbetrieben - Frequenz: 5-6kHz - 3-4 Leistungsstärken - Zirkuläre Bewegungsrichtung - Airscaler Spitzensatz bestehend aus: - 1 EA Scalerspitze universal - 1 EA Scalerspitze Sichelform - 1 EA Scalerspitze subgingival/ periodontal
391.11 | M | 2 EA Handstücke für piezokeramische Ultraschallvorrichtung inkl. 2 EA Drehmomentschlüssel und 2 SE Spitzenaufsatz geeignet zur: -> sub- und supragingivalen Zahnstein- und Konkremententfernung -> Entfernung von Pigmentierungsauflagerungen -> Prophylaxe -> Parodontaltherapie -> Scaling und Wurzelglättung - Alle Komponenten, einschließlich der Spitzen, RKI-konform thermodesinfizier- und sterilisierbar - Lineare oszillierende Spitzenbewegung - 24 bis 32 kHz Schwingungsfrequenz - Spraywasser über Regulierhülse des Schlauchs stufenlos regulierbar - Länge 100-108mm (ohne Aufsatz) - LED Ringlicht, Beleuchtungsstärke ~5.000 Lux bei einem Abstand von 25 mm - Stufenlose Leistungseinstellung - Spitzensatz für Ultraschallhandstück bestehend aus: - 1EA Scalerspitze für supragingivale Zahnsteinentfernung - 1EA Scalerspitze für für supra- und subgingivale Zahnsteinentfernung bis 4 mm - 1EA Scalerspitze für für supra- und subgingivale Zahnsteinentfernung bis 10 mm - Lichtleiter und LED Modul, ohne Techniker austauschbar - Aufbereitungsadapter im Lieferumfang enthalten
391.12 | M | 3 EA Instrumentenständer - Rostfrei - zum Aufstellen von Turbinen sowie Hand- und Winkelstücken

## 3.10 Kompressor 2 BHE
3.10 | Kompressor, dental für den Betrieb von bis zu zwei Behandlungseinheiten gleichzeitig
3.10.1 | Allgemein
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
3101.1 | M | Kompressor, mit einem Aggregat (2 Zylinder), Ölfrei, mit Membran-Trockenluftanlage zur Versorgung von zwei zahnärztlichen Behandlungseinheiten gleichzeitig
3101.2 | M | Technische Daten: - Max. Ansaugleistung (pro Aggregat): 150 l/min - Fördermenge (pro Aggregat) bei 5 bar: 115-130 l/min - Tankinhalt: 50 l - Druckbereich: 6,0-10,0 bar - Spannung: 400 V 3~ , 50 / 60 Hz - Abmessungen (HxBxT) 800 x 800 x 600 mm - Max. Gewicht: 70 kg
3101.3 | Z | für Standorte, an denen es die infrastrukturellen Gegebenheiten nicht ermöglichen, Kompressoren in geeigneten schallgeschützten räumlicheiten unterzubringen, ist optional eine Schallschutzabdeckung (soweit für das angebotene Model verfügbar) anzubieten. Der Preis ist im Preis und Produktblatt seperat aufzuführen.

## 3.11 Kompressor 4 BHE
3.11 | Kompressor, dental für den Betrieb von bis zu vier Behandlungseinheiten gleichzeitig
3.11.1 | Allgemein
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
3111.1 | M | Kompressor, mit zwei Aggregaten (4 Zylinder), Ölfrei, mit Membran-Trockenluftanlage zur Versorgung von vier zahnärztlichen Behandlungseinheiten gleichzeitig
3111.2 | M | Technische Daten: - Max. Ansaugleistung (pro Aggregat): 50 l/min - Fördermenge (pro Aggregat) bei 5 bar: 230-260 l/min - Tankinhalt: 50 l - Druckbereich: 6,0-10,0 bar - Spannung: 400 V 3~ , 50 / 60 Hz - Abmessungen (HxBxT) 800 x 800 x 600 mm - Max. Gewicht: 95 kg
3111.3 | Z | für Standorte, an denen es die infrastrukturellen Gegebenheiten nicht ermöglichen, Kompressoren in geeigneten schallgeschützten räumlicheiten unterzubringen, ist optional eine Schallschutzabdeckung (soweit für das angebotene Model verfügbar) anzubieten. Der Preis ist im Preis und Produktblatt seperat aufzuführen.

## 3.12 Kompressor 10 BHE
3.12 | Kompressor, dental für den Betrieb von bis zu zehn Behandlungseinheiten gleichzeitig
3.12.1 | Allgemein
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
3121.1 | M | Kompressor, mit zwei Aggregaten (8 Zylinder), Ölfrei, mit Membran-Trockenluftanlage zur Versorgung von zehn zahnärztlichen Behandlungseinheiten gleichzeitig
3121.2 | M | Technische Daten: - Max. Ansaugleistung (pro Aggregat): 150 l/min - Fördermenge (pro Aggregat) bei 5 bar: 430-480 l/min - Tankinhalt: 90 l - Druckbereich: 6,0-10,0 bar - Spannung: 400 V 3~ , 50 / 60 Hz - Abmessungen (HxBxT) 800 x 1100 x 700 mm - Max. Gewicht: 150kg
3121.3 | Z | für Standorte, an denen es die infrastrukturellen Gegebenheiten nicht ermöglichen, Kompressoren in geeigneten schallgeschützten räumlicheiten unterzubringen, ist optional eine Schallschutzabdeckung (soweit für das angebotene Model verfügbar) anzubieten. Der Preis ist im Preis und Produktblatt seperat aufzuführen.

## 3.13 SaugAnl nass 2 BHE
3.13 | Sauganlage, dental, nass, für den Betrieb von bis zu zwei Behandlungseinheiten gleichzeitig
3.13.1 | Allgemein
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
3131.1 | M | Sauganlage inkl. Amalgamabscheider für den Betrieb von zwei Behandlungseinheiten gleichzeitig.
3131.2 | M | Technische Daten: - Spannung/Frequenz: 230V (1~) / 50 Hz - elektrische Leistung: 1-2 kW - Nennstromaufnahme: 4-6 A - Anlaufstrom: 20-25 A - Max. Unterdruck: 170 mbar (Stand der Technik) - Max. Flüssigkeitsmenge: 10 l/min (Stand der Technik) - Max. Gewicht: 30 kg - Max. Maße (H x B x T): 50 x 45 x 45 cm - infrastrukturell bedingt folgende Anschlüsse:  Vakuumanschluss: 40 mm Außendurchmesser (DN40)/ 50 mm Außendurchmesser (DN50) Abluftanschluss: 50 mm Außendurchmesser (DN50)
3131.3 | M | Boden-/Wandkonsole für oben aufgeführte dentale Saugeinheit inklusive oder optional Druckausgleichbehälter, Verbindungsschlauch und Anschlüsse bereits vormontiert Max. Maße (H x B x T): 1000 x 550x 600mm
3131.4 | M | Amalgamabscheider ohne Gehäuse, einschließlich oder optional Recycling-Box zum Anschluss an oben aufgeführte dentale Saugeinheit mit Standard Anschlussteilen und einem Fernanzeigeelement / elektronischer Überwachung des Füllstandes Technische Daten: - Spannung/Frequenz: 230V (1~) / 60 Hz - elektrische Leistung im Standby 5-8 W - Nennstromaufnahme: 1 A - Max. Flüssigkeitsmenge: 15-18 l/min (Stand derTechnik) - Minimales Volumen Auffangbehälter: 700 cm3 - Abscheidewirkungsgrad: mindestens 97 % Max. Gewicht : 13 kg
3131.5 | M | Strömungsbeschleuniger für automatische Rohrreinigung zum Einbau in die Saugleitung für jede angeschlossene Einheit (Rohrquerschnitt DN 40)
3131.6 | Z | für Standorte, an denen es die infrastrukturellen Gegebenheiten nicht ermöglichen, Sauganlagen in geeigneten schallgeschützten räumlicheiten unterzubringen, ist optional eine Schallschutzabdeckung (soweit für das angebotene Model verfügbar) anzubieten. Der Preis ist im Preis und Produktblatt seperat aufzuführen.

## 3.14 SaugAnl nass 3 BHE
3.14 | Sauganlage, dental, nass, für den Betrieb von bis zu drei Behandlungseinheiten gleichzeitig
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
314.1 | M | Sauganlage inkl. Amalgamabscheider für den Betrieb von drei Behandlungseinheiten gleichzeitig.
314.2 | M | Technische Daten: - Spannung/Frequenz: 230V (1~) / 50 Hz - elektrische Leistung: 1-2 kW - Nennstromaufnahme: 7-8 A - Anlaufstrom: 30-35 A - Max. Unterdruck: 170 mbar (Stand der Technik) - Max. Flüssigkeitsmenge: 16 l/min (Stand der Technik) - Max. Gewicht: 35 kg - Max. Maße (H x B x T): 55 x 45 x 45 cm - infrastrukturell bedingt folgende Anschlüsse:  Vakuumanschluss: 40 mm Außendurchmesser (DN40)/ 50 mm Außendurchmesser (DN50) Abluftanschluss: 50 mm Außendurchmesser (DN50)
314.3 | M | Boden-/Wandkonsole für oben aufgeführte dentale Saugeinheit inklusive oder optional Druckausgleichbehälter, Verbindungsschlauch und Anschlüsse bereits vormontiert Max. Maße (H x B x T): 1000 x 550x 600mm
314.4 | M | Amalgamabscheider ohne Gehäuse, einschließlich oder optional Recycling-Box zum Anschluss an oben aufgeführte dentale Saugeinheit mit Standard Anschlussteilen und einem Fernanzeigeelement / elektronischer Überwachung des Füllstandes Technische Daten: - Spannung/Frequenz: 230V (1~) / 60 Hz - elektrische Leistung im Standby 5-8 W - Nennstromaufnahme: 1 A- -Max. Flüssigkeitsmenge: 15-18 l/min (Stand der Technik) - Minimales Volumen Auffangbehälter: 700 cm3 - Abscheidewirkungsgrad: mindestens 97 % Max. Gewicht : 13 kg
314.5 | M | Strömungsbeschleuniger für automatische Rohrreinigung zum Einbau in die Saugleitung für jede angeschlossene Einheit (Rohrquerschnitt DN 40)
314.6 | Z | für Standorte, an denen es die infrastrukturellen Gegebenheiten nicht ermöglichen, Sauganlagen in geeigneten schallgeschützten räumlicheiten unterzubringen, ist optional eine Schallschutzabdeckung (soweit für das angebotene Model verfügbar) anzubieten. Der Preis ist im Preis und Produktblatt seperat aufzuführen.

## 3.15 SaugAnl nass 4 BHE
3.15 | Sauganlage, dental, nass, für den Betrieb von bis zu vier Behandlungseinheiten gleichzeitig
ID |  | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
315.1 | M | Sauganlage inkl. Amalgamabscheider für den Betrieb von vier Behandlungseinheiten gleichzeitig.
315.2 | M | Technische Daten: - Spannung/Frequenz: 400V (3~) / 50 Hz - elektrische Leistung: 1-2 kW - Nennstromaufnahme: 7-8 A - Anlaufstrom: 30-35 A - Max. Unterdruck: 170 mbar (Stand der Technik) - Max. Flüssigkeitsmenge: 24 l/min (Stand der Technik) - Max. Gewicht: 35 kg - Max. Maße (H x B x T): 55 x 45 x 45 cm - infrastrukturell bedingt folgende Anschlüsse:  Vakuumanschluss: 40 mm Außendurchmesser (DN40)/ 50 mm Außendurchmesser (DN50)  Abluftanschluss: 50 mm Außendurchmesser (DN50)
315.3 | M | Boden-/Wandkonsole für oben aufgeführte dentale Saugeinheit inklusive oder optional Druckausgleichbehälter, Verbindungsschlauch und Anschlüsse bereits vormontiert Max. Maße (H x B x T): 1000 x 550x 600mm
315.4 | M | Amalgamabscheider ohne Gehäuse, einschließlich oder optional Recycling-Box zum Anschluss an oben aufgeführte dentale Saugeinheit mit Standard Anschlussteilen und einem Fernanzeigeelement / elektronischer Überwachung des Füllstandes Technische Daten: - Spannung/Frequenz: 230V (1~) / 60 Hz - elektrische Leistung im Standby 5-8 W - Nennstromaufnahme: 1 A -Max. Flüssigkeitsmenge: 15-18 l/min (Stand der Technik) - Minimales Volumen Auffangbehälter: 700 cm3 - Abscheidewirkungsgrad: mindestens 97 % Max. Gewicht : 13 kg
315.5 | M | Strömungsbeschleuniger für automatische Rohrreinigung zum Einbau in die Saugleitung für jede angeschlossene Einheit (Rohrquerschnitt DN 40)
315.6 | Z | für Standorte, an denen es die infrastrukturellen Gegebenheiten nicht ermöglichen, Sauganlagen in geeigneten schallgeschützten räumlicheiten unterzubringen, ist optional eine Schallschutzabdeckung (soweit für das angebotene Model verfügbar) anzubieten. Der Preis ist im Preis und Produktblatt seperat aufzuführen.

## 3.16 SaugAnl trock 2 BHE
3.16 | Sauganlage, dental, trocken, für den Betrieb von bis zu zwei Behandlungseinheiten gleichzeitig
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
316.1 | M | Sauganlage inkl. Steuerplatine und Kondensatabscheider für den Betrieb von zwei Behandlungseinheiten gleichzeitig.
316.2 | M | Technische Daten: - Spannung/Frequenz: 230V (1~) / 50 Hz - elektrische Leistung: 1-2 kW - Nennstromaufnahme: 4-6 A - Anlaufstrom: 20-25 A - Drehzahl: 2500-3000min/l - Max. Unterdruck: 170 mbar (Stand der Technik) - Max. Gewicht: 25 kg - Max. Maße (H x B x T): 60 x 65 x 45 cm - infrastrukturell bedingt folgende Anschlüsse:  Vakuumanschluss: 40 mm Außendurchmesser (DN40)/ 50 mm Außendurchmesser (DN50) Abluftanschluss: 50 mm Außendurchmesser (DN50)
316.3 | M | Boden-/Wandkonsole für oben aufgeführte dentale Saugeinheit inklusive oder optional Druckausgleichbehälter, Verbindungsschlauch und Anschlüsse bereits vormontiert Max. Maße (H x B x T): 1000 x 550x 600mm
316.4 | M | Strömungsbeschleuniger für automatische Rohrreinigung zum Einbau in die Saugleitung für jede angeschlossene Einheit (Rohrquerschnitt DN 40)
316.5 | Z | für Standorte, an denen es die infrastrukturellen Gegebenheiten nicht ermöglichen, Sauganlagen in geeigneten schallgeschützten räumlicheiten unterzubringen, ist optional eine Schallschutzabdeckung (soweit für das angebotene Model verfügbar) anzubieten. Der Preis ist im Preis und Produktblatt seperat aufzuführen.

## 3.17 SaugAnl trock 3 BHE
3.17 | Sauganlage, dental, trocken, für den Betrieb von bis zu drei Behandlungseinheiten gleichzeitig
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
317.1 | M | Sauganlage inkl. Steuerplatine und Kondensatabscheider für den Betrieb von drei Behandlungseinheiten gleichzeitig.
317.2 | M | Technische Daten: - Spannung/Frequenz: 230V (1~) / 50 Hz - elektrische Leistung: 1-2 kW - Nennstromaufnahme: 6-7 A - Anlaufstrom: 20-25 A - Drehzahl: 2500-3000min/l - Max. Unterdruck: 170 mbar (Stand der Technik) - Max. Gewicht: 35 kg - Max. Maße (H x B x T): 60 x 65 x 45 cm - infrastrukturell bedingt folgende Anschlüsse:  Vakuumanschluss: 40 mm Außendurchmesser (DN40)/ 50 mm Außendurchmesser (DN50)  Abluftanschluss: 50 mm Außendurchmesser (DN50)
317.3 | M | Boden-/Wandkonsole für oben aufgeführte dentale Saugeinheit inklusive oder optional Druckausgleichbehälter, Verbindungsschlauch und Anschlüsse bereits vormontiert Max. Maße (H x B x T): 1000 x 550x 600mm
317.4 | M | Strömungsbeschleuniger für automatische Rohrreinigung zum Einbau in die Saugleitung für jede angeschlossene Einheit (Rohrquerschnitt DN 40)
317.5 | Z | für Standorte, an denen es die infrastrukturellen Gegebenheiten nicht ermöglichen, Sauganlagen in geeigneten schallgeschützten räumlicheiten unterzubringen, ist optional eine Schallschutzabdeckung (soweit für das angebotene Model verfügbar) anzubieten. Der Preis ist im Preis und Produktblatt seperat aufzuführen.

## 3.18 SaugAnl trock 4 BHE
3.18 | Sauganlage, dental, trocken, für den Betrieb von vier Behandlungseinheiten gleichzeitig
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
318.1 | M | Sauganlage inkl. Steuerplatine und Kondensatabscheider für den Betrieb von vier Behandlungseinheiten gleichzeitig.
318.2 | M | Technische Daten: - Spannung/Frequenz: 400V (3~) / 50 Hz - elektrische Leistung: 2-3 kW - Nennstromaufnahme: 4-6 A - Anlaufstrom: 20-25 A - Drehzahl: 2500-3000min/l - Max. Unterdruck: 170 mbar (Stand der Technik) - Max. Gewicht: 65 kg - Max. Maße (H x B x T): 120 x 100 x 50 cm - infrastrukturell bedingt folgende Anschlüsse:  Vakuumanschluss: 40 mm Außendurchmesser (DN40)/ 50 mm Außendurchmesser (DN50)  Abluftanschluss: 50 mm Außendurchmesser (DN50)
318.3 | M | Boden-/Wandkonsole für oben aufgeführte dentale Saugeinheit inklusive oder optional Druckausgleichbehälter, Verbindungsschlauch und Anschlüsse bereits vormontiert Max. Maße (H x B x T): 1000 x 550x 600mm
318.4 | M | Strömungsbeschleuniger für automatische Rohrreinigung zum Einbau in die Saugleitung für jede angeschlossene Einheit (Rohrquerschnitt DN 40)
318.5 | Z | für Standorte, an denen es die infrastrukturellen Gegebenheiten nicht ermöglichen, Sauganlagen in geeigneten schallgeschützten räumlicheiten unterzubringen, ist optional eine Schallschutzabdeckung (soweit für das angebotene Model verfügbar) anzubieten. Der Preis ist im Preis und Produktblatt seperat aufzuführen.

## 3.19 Installationsplanung
3.19 | Installationsplanung, Installation sowie Inbetriebnahme
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
319.1 | M | Die Installationsplanung ist vom AN, unter Erstellung eines Protokolls, am Verwendungsort durchzuführen.
319.2 | M | Die Installationsplanung je Standort, muss im Preis und Produktblatt separat bepreist werden (ohne An und Abfahrten, diese sind im Preis und Produktblatt separat auszupreisen)
319.3 | M | Der Ausbau der zu ersetzenden Behandlungseinheiten muss vom AN in der Installationsplanung berücksichtigt und bei Installation durchgeführt werden. Das ausgebaute Material verbleibt am Standort.
319.4 | M | Die Installation und Inbetriebnahme erfolgt nach den gültigen EU Vorgaben und DIN ISO Normen für das System
319.5 | M | Die Installation und Inbetriebnahme erfolgt am Verwendungsort durch dafür qualifiziertes Personal des AN
319.6 | M | Die Installation je Behandlungseinheit, muss im Preis und Produktblatt separat bepreist werden. (ohne An und Abfahrten, diese sind im Preis und Produktblatt separat auszupreisen)
319.7 | M | Die Inbetriebnahme je Behandlungseinheit, muss im Preis und Produktblatt separat bepreist werden. (ohne An und Abfahrten, diese sind im Preis und Produktblatt separat auszupreisen)
319.8 | M | An und Abfahrten zu den Standorten sind im Preis und Produktblatt separat zu bepreisen.
319.9 | M | Geringer Mehraufwand für Montagearbeiten - inkl. Technikereinsatz (bis zu zwei Arbeitsstunden) - inkl. des für die Montagearbeiten benötigten Materials gemeint sind hier außerplanmäßige Mehraufwendungen, aufgrund nicht planbarer infrastruktureller oder organisatorischer Defiziete am betreffenden Standort, welche außschließlich durch den Auftraggeber zu verschulden sind. Der AN hat dies vorab schriftlich dem AG mitzuteilen. Im Anschluss erfolgt eine separate Beauftragung des Mehraufwandes. Der Mehraufwand ist im Preis und Produktplatt zu bepreisen. An- und Abfahrten sind nicht in den Preis zu Inkludieren, diese werden im Preis und Produktblatt separat bepreist.
319.10 | M | mittlerer Mehraufwand für Montagearbeiten - inkl. Technikereinsatz (zwei bis zu vier Arbeitsstunden) - inkl. des für die Montagearbeiten benötigten Materials gemeint sind hier außerplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund nicht planbarer infrastruktureller oder organisatorischer Defiziete am betreffenden Standort, welche außschließlich durch den Auftraggeber zu verschulden sind. Der AN hat dies vorab schriftlich dem AG mitzuteilen. Im Anschluss erfolgt eine separate Beauftragung des Mehraufwandes. Der Mehraufwand ist im Preis und Produktplatt zu bepreisen. An- und Abfahrten sind nicht in den Preis zu Inkludieren, diese werden im Preis und Produktblatt separat bepreist.
319.11 | M | hoher Mehraufwand für Montagearbeiten - inkl. Technikereinsatz (mehr als vier Arbeitsstunden) - inkl. des für die Montagearbeiten benötigten Materials gemeint sind hier außerplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund nicht planbarer infrastruktureller oder organisatorischer Defiziete am betreffenden Standort, welche außschließlich durch den Auftraggeber zu verschulden sind. Der AN hat dies vorab schriftlich dem AG mitzuteilen. Im Anschluss erfolgt eine separate Beauftragung des Mehraufwandes. Der Mehraufwand ist im Preis und Produktplatt zu bepreisen. An- und Abfahrten sind nicht in den Preis zu Inkludieren, diese werden im Preis und Produktblatt separat bepreist.