## 3.1 BHE Stand "nasses System"
3.1 | Behandlungseinheit Standard „nasses System“
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
31.1 | M | Patientenstuhl mit integrierter Behandlungseinheit (zentrale Steuerung) nach Basiskonzept 1/1 (DIN 13923-ISO 4073) im Aufbau als Einheit, vorbereitet für Nassabsaugung. Belastbarkeit bis mindestens 160kg Patientengewicht.
31.2 | M | Die Behandlungseinheit muss den Empfehlungen des RKI in Bezug auf die Richtlinie „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde“ entsprechen.
31.3 | M | Ein Hygieneprogramm der zahnärztlichen Behandlungseinheit gemäß RKI-Richtlinie muss enthalten sein.
31.4 | M | Die mit Wasser in Kontakt kommenden Materialien und Produkte haben die Prüfung der DVGW Arbeitsblatt W270 bestanden.
31.5 | M | Die angebotene Zahnärztliche Behandlungseinheit muss als zusammenhängende Einheit konzipiert sein und sowohl für eine sitzende als auch stehende Arbeitsweise ausgelegt sein.
31.6 | M | Patientenbehandlungsstuhl und Behandlungsgerät bilden einen zusammenhängenden Aufbau und lassen sich über Bedienelemente am Arztelement und Assistenzelement steuern.
31.7 | M | Das Arztelement muss freibeweglich mit einem Schwingarm am Gerätekörper angebracht sein. Die Versorgungsleitungen für die Motoren/ Instrumente müssen als herunterhängende Schlaufen am Arztelement angebracht sein.
31.8 | M | Eine Sicherheitsabschaltung ist in der Sitzbank, im Patiententeil, im Assistenzelement, in der Stuhltrittplatte und am Fußanlasser vorhanden.
3.1.1 | Gerätekörper mit Patientenstuhl
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
311.1 | M | Vorbereitet zum Anschluss an eine Nassabsaugung
311.2 | M | Für Zahn-, Mund- und Kieferbehandlungen
311.3 | M | Für sitzende, aber auch stehende Arbeitsweise geeignet
311.4 | M | Patientenstuhl am Gerätekörper angebracht
311.5 | M | Freiraum unter dem Patientenstuhl;Unter Kopf- sowie Rückenteil muss eine große Beinfreiheit gegeben sein, damit eine gute Zugänglichkeit zum Patienten für ein ergonomisches Arbeiten gewährleistet ist.
311.6
311.7 | M | Mit Elektromotoren geräuscharm angetriebene Bewegungsabläufe
311.8 | M | Notfalllagerung nach Trendelenburg (Schocklagerung des Patienten auf einer um etwa 45° geneigten Liegefläche, mit Kopf nach unten und Becken nach oben. Die Bein- und Fußablage ist ebenfalls nach unten abgewinkelt.)
311.9 | M | Sitzhöhenbereich von bis zu 350 mm (große Behandler in sitzender Behandlung) – und bis zu 900 mm (stehende Behandlung bei großen Behandlern)
311.10 | M | Anatomische Sitzfläche und anatomische Rückenlehne mit fester linker Armlehne und schwenkbarer rechter Armlehne
311.11 | M | Anatomische Rückenlehne für beste Zugänglichkeit zum Arbeitsbereich. Höhenverstellbares Polster für die individuelle Schulterauflage und Lendenunterstützung bei Patienten über 1,80m
311.12 | M | Polster in extra weicher, elastischer Polstertechnik mit memoryschaumfunktion, bei Bedarf leicht auswechselbar, abwischbar und desinfizierbar
311.13 | M | Polsterschutzmatte, im Bereich der Fußablage, abnehmbar und desinfizierbar
311.14 | M | Aufhängevorrichtung für Fußanlasser unter dem Patientenstuhl
311.15 | M | Kopfstütze mit mindestens zwei Gelenken sowie Drucktaste zur Einhandbewegung
311.16 | M | Anatomisch geformte, ausziehbare Kopfstütze, mit stufenloser, pneumatischer Neigungsverstellung für Ober- und Unterkieferbehandlung
311.17 | M | Patienten-Größenerfassung über die Kopfstützenposition für automatische Einstellung der richtigen Spülposition
311.18 | M | Anatomisch festgelegter Gelenkpunkt der Rückenlehne bzw. Sitzfläche zur Vermeidung des Auszieheffekts.
311.19 | M | Verriegelung mechanisch oder pneumatisch gebremst.
311.20 | M | geräuschoptimierter Stuhlantrieb ohne ruckartigen Start und Stopp
311.21 | M | Sicherheitsabschaltung im Patiententeil, in der Seitenabdeckung der Gerätebasis, in der Rückenlehne, in der Sitzbank, in der Gerätekörperverkleidung und im Bügel am Fußanlasser.
311.22 | M | Hygienefähigkeit d.h. exponierte Komponenten müssen abnehmbar und zur Wischdesinfektion geeignet sein.
311.23 | M | Zentrales Versorgungselement integriert im Gerätekörper, feststehend, mit dem Fußboden verbunden
311.24 | M | Leichte Zugänglichkeit an alle Bauteile, servicefreundlich
311.25 | M | Reinigung und Desinfektion der Absaugwege automatisch oder manuell durch aufstecken auf Adapter, die im Versorgungselement integriert sind.
311.26 | M | Pflegeeinrichtung zur Durchspülung der Absaugschläuche und des Abscheidesystems integriert in den Gerätekörper
311.27 | M | Reinigung-/ Durchspülfunktion der Selektivventile, Schlauchleitungen, Mundspülbecken und des Abscheidesystems mit Frischwasser
311.28 | M | Sicherheitseinrichtung mit Wasser-Stopp bei Leckage im Versorgungsteil zur Vermeidung von Wasserschäden
311.29 | M | Freier Auslauf in der Trinkwasserkomponente nach DVGW bzw DIN 1988 Teil 4
311.30 | M | Integrierte Dauer- und Intensiv- Wasserentkeimungsanlage
311.31 | M | Integriertes automatisches Spülprogramm zur Spülung aller wasserführenden Leitungen
311.32 | Z | Reinigungsmittel integriert im Gerätekörper und mit automatischer Dosierfunktion für die wasserführenden Systeme und das Absaugsystem
311.33 | Z | Option für Notbetrieb (Wasserzufuhr über Flasche) bei Verkeimung des Wassers aus dem örtlichen Versorgungsnetz.
311.34 | Z | Automatische Spülprogramme (nach den Richtlinien des RKI) für das Instrumenten- und Absaugsystem mit bildlicher Darstellung am Arztelement
311.35 | M | Die Behandlungseinheit muss über eine Anschlussmöglichkeit zur Versorgung mit Druckluft, Wasser und Strom für externe Medizingeräte verfügen. Der Anschluss muss in die Ringleitung der Behandlungseinheit intergriert sein um stagnierendes Wasser und das damit verbundene Verkeimungsrisiko zu minimieren. Der Anschluss muss über eine Integrierte automatisierte Spülung bei der Dauer- und Intensiventkeimung verfügen
311.36 | M | Gerätekörper mit verschleißfester, leicht zu reinigender und gut desinfizierbarer Oberfläche
311.37 | M | Mundspülbecken am Gerätekörper positioniert, motorisch schwenkbar und automatische Spülfunktion beim Ein- und Ausschwenken
311.38 | M | Mundspülbecken abnehmbar und desinfizierbar
311.39 | M | Grundfarbe: dentalweiß oder vergleichbar; Polsterfarbe: gedeckte Grundfarbe
3.1.2 | Fußanlasser, kabellos
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
312.1 | M | Elektrische Stufenlose Drehzahlregulierung mit Sprayvorwahl und Chipblowerfunktion
312.2 | M | Umschalten auf Motorlinkslauf sowie Patientenstuhlfunktion bei abgelegten Instrumenten
312.3 | M | Stuhlautomatik-Positionen mit allen Fußanlasser-Bedienelementen zu stoppen (Sicherheitseinrichtung)
312.4 | M | Sicherheitsabschaltung
312.5 | M | Auslösen der Intraoralkamera mittels Fußanlasser
3.1.3 | Assistenzelement
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
313.1 | M | Assistenzelement (Konstruktion ohne Eigenbewegung)
313.2 | M | Vakuumstopp für kurzzeitiges Abschalten der Saugleitung während der Behandlung durch Betätigung der Trittplatte an der Stuhlbasis
313.3 | M | Direktwahltasten für die Ansteuerung der Stuhlfunktion, Mundspülbecken, Wasserglasfüller und Behandlungsleuchte.
313.4 | M | Individuell verstellbar
313.5 | M | Glatte abwischbare Instrumentenschläuche
313.6 | M | Abluftfilter für Instrumentenrückluft
313.7 | M | Integrierter Rücklaufstopp
313.8 | M | Thermodesinfizierbare, sterilisierbare Instrumentenablagen
313.9 | M | Touchdisplay zur Wischdesinfektion geeignet
313.10 | M | Verlängerungsarm schwenkbar mit glatten abwischbaren Instrumentenschläuchen sowie mindesten 3 Köchern mit elektrischen Instrumentenablageschaltern (Anordnung gemäß Herstellerkonzept) - Dreifunktionshandstück Luft, Wasser, Spray inkl. 15 Aufsätze für Dreifunktionshandstück - einer Spraynebelabsaugung - einen Speichelsauger
3.1.4 | Arztelement
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
314.1 | M | Kombination aus Arztelement und Trayablagesystem
314.2 | M | Trägerarm mit Feder- und/oder Schwenkgelenk, leichtgängig, ohne vorgegebene Positionsbeschränkung, in jeder Position haltbar, ohne Nachschwingbewegung
314.3 | M | Höhenverstellbar und in jeder Position haltbar
314.4 | M | Sensorbremse im Arztelement zum sicheren Halt in der eingestellten Position
314.5 | M | Köcheraufnahme zur Aufnahme von 6 Instrumenten incl. Drei- oder Mehrfunktionshandstück sowie Intraoralkamera. Köcheraufnahme in einer Reihe im unteren Bereich des Arztelementes angebracht. Positionierung der Intraoralkamera sowie des Mehrfunktionshandstückes in einer aufrechten Stellung muss gewährleistet sein, um ein Anstoßen/Herausreißen durch Patient oder Behandler zu vermeiden.
314.6 | M | Glatte abwischbare Instrumentenschläuche mit geräteseitiger Schraubkupplung
314.7 | M | Frei konfigurierbare Instrumentierung
314.8 | M | Arztelement ohne Schmutzkanten und zur Wischdesinfektion geeignet, die Griffe müssen abnehmbar und sterilisierbar sein
314.9 | M | Bedienung über hygienefähiges Touchdisplay (zur Wischdesinfektion geeignet) für Instrumente-, Speifontäne, Stuhlfunktion und Multimedia.
314.10 | M | Gerätebetriebsanzeige und Sprayvorwahlanzeige über Display
314.11 | M | Speicherungsmöglichkeit für indikationsspezifische Einstellungen
314.12 | M | Direkttasten für manuelle Bewegung, 3x Arbeitsposition, letzte Position, Spülposition, sowie Kollapsposition
314.13 | M | Direktwahltaste für Schalenspülung, Mundglasfüllung, Klingel, Sperrbildschirm und Behandlungsleuchte
314.14 | M | Timer-, Multimedia,-Reinigungs- und Einstellungsmenü
314.15 | M | Einstellung der Sensorsteuerung für Mundglasfüllfunktion
314.16 | M | Umschaltung der Einstellwerte mindestens 3 Behandler
314.17 | M | Elektrische Instrumentenablageschalter
314.18 | M | Abluftfilter für Instrumentenrückluft
314.19 | M | Zentrale Lichtversorgung für Antriebe
314.20 | M | Lichtturbineneinrichtung für 4-Loch-Normanschluss
314.21 | M | Integrierter Rücklaufstopp an allen Instrumenten
314.22 | M | Einheitliche ergonomische Anordnung in den Standardköchern nach Herstellervorgabe. Mit dem Angebot ist die Anordnung darzulegen und zu beschreiben.
314.23 | M | Vorrichtung zur Entfernung von Zahnstein mit Versorgungs-/Motorschlauch zur Aufnahme eines piezokeramischen Ultraschall LED Handstückes nach DIN EN ISO 3964
314.24 | M | ZWEI kollektorlose ELEKTRO-Kleinmotoren nach DIN EN ISO 3964 -Licht-Kupplung ISO-Standard - interner getrennter Spraymedienführung - interne Lichtleitung - Arbeitsdrehzahlbereich mind. 100 – 40000 min-1 - erhöhtem Arbeitsdrehmoment (mindestens 2,7 Ncm Nennwert) -verschleiß- und wartungsarmes LED Licht
314.25 | M | EINE Mehrfunktionsspritze mit Lichtleiter, Luft, Wasser, Spray kalt und warm, inkl.15 Aufsätze nach DIN EN ISO 22569
314.26 | M | EINE Licht-Turbinenkupplung DIN EN ISO 3964 - 4-Loch Normanschluss - Drehring-Sprayregulierung verschleiß- und wartungsarmes LED Licht
314.27 | M | Multifunktionsgerät zur Mehrfachdiagnostik (Intraoral-, Transilluminations- und Fluoreszensaufnahmen) vergleichbar mit DIAGNOcamHD der Firma KaVo Dental GmbH - Kameramodul USB 2.0 - LED Beleuchtung - Pixel Auflösung mindestens 1276 (H) x 769 (V) Bedienung auch über Fußanlasser
3.1.5 | Multimediaausstattung
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
315.1 | M | Betrachtungsgerät 18-22 Zoll, inkl. Horizontal- und Vertikalgelenk
315.2 | M | USB-Schnittstelle zum Verbinden Externer PC´s (Externer PC integriert in digitaler dentaler Radiologie)
315.3 | M | PC-Netzwerkschnittstelle LAN, USB und/oder Display Port
315.4 | M | Kabelmaterial zur Einbindung in das Netzwerk der digitalen dentalen Radiologie
3.1.6 | LED Behandlungsleuchte
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
316.1 | M | Behandlungsleuchte (Ausführung als LED Behandlungsleuchte mit Leuchtenaufbaustange)
316.2 | M | Ventilatorlose Kühlung (Konvektionskühlung)
316.3 | M | Regulierbare Lichtintensität von 5.000 Lux (gedimmt) bis 40.000 Lux (Normallicht)
316.4 | M | Farbtemperatur muss zwischen 4.600 und 6.200 K liegen
316.5 | M | Sehr hoher Farbwiedergabeindex für Tageslichtqualität: RF > 95
316.6 | M | Dimm Modus zur Kompositverarbeitung entsprechend DIN EN ISO 9680
316.7 | M | Berührungslose Bedienung durch Sensor
316.8 | M | Glatte Oberfläche ohne Kühlschlitze zur Wischdesinfektion geeignet
316.9 | M | Leuchte am Gelenkarm, horizontal und vertikal beweglich mit zusätzlichem arretierbaren 3D Gelenk
316.10 | M | Leichtgängige Einstellung des Leuchtkopfes und verbleiben in der eingestellten Position im Bewegungsbereich für alle Behandlungspositionen
316.11 | M | Blendfrei
316.12 | M | Ermüdungsarmes Leuchtfeld mit scharfen Kanten zu den Augen der Patienten, auslaufende Kanten nach unten und zur Seite zur Reduzierung der Ermüdung der Augen der Behandelnden
316.13 | M | homogenes Leuchtfeld mit reduzierter Frontzahnreflektion bei gleichzeitiger Ausleuchtung der Molaren
316.14 | M | Thermodesinfizierbare, sterilisierbare und abnehmbare Griffe/Griffhülsen ohne Schmutzkanten
316.15 | M | 10 Ersatzhandgriffe/-griffhülsen für Leuchte
3.1.7 | Instrumentenablage/ Traytisch
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
317.1 | M | Am Arztelement angebracht
317.2 | M | Höhenverstellbar und schwenkbar
317.3 | M | Ausgelegt zum Abstellen von zwei Normtrays (definierte Größe Normtrays 19cm x 29cm)
317.4 | M | Antirutschmatte für Normtrays, abnehmbar, zur Wischdesinfektion geeignet
317.5 | M | Stabiler, leichtgängiger Trägerarm mit Feder- und/oder Schwenkgelenk ohne Nachschwingbewegung
317.6 | M | Einhandbedienung möglich
317.7 | M | ohne Schmutzkanten und zur Wischdesinfektion geeignet

## 3.2 BHE Proph "nasses System"
3.2 | Behandlungseinheit Prophylaxe „nasses System“
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
32.1 | M | Patientenstuhl mit integrierter Behandlungseinheit (zentrale Steuerung) nach Basiskonzept 1/1 (DIN 13923-ISO 4073) im Aufbau als Einheit, vorbereitet für Nassabsaugung. Belastbarkeit bis mindestens 160kg Patientengewicht.
32.2 | M | Die Behandlungseinheit muss den Empfehlungen des RKI in Bezug auf die Richtlinie „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde“ entsprechen.
32.3 | M | Ein Hygieneprogramm der zahnärztlichen Behandlungseinheit gemäß RKI-Richtlinie muss enthalten sein.
32.4 | M | Die mit Wasser in Kontakt kommenden Materialien und Produkte haben die Prüfung der DVGW Arbeitsblatt W270 bestanden.
32.5 | M | Die angebotene Zahnärztliche Behandlungseinheit muss als zusammenhängende Einheit konzipiert sein und sowohl für eine sitzende als auch stehende Arbeitsweise ausgelegt sein.
32.6 | M | Patientenbehandlungsstuhl und Behandlungsgerät bilden einen zusammenhängenden Aufbau und lassen sich über Bedienelemente am Arztelement und Assistenzelement steuern.
32.7 | M | Das Arztelement muss freibeweglich mit einem Schwingarm am Gerätekörper angebracht sein. Die Versorgungsleitungen für die Motoren/ Instrumente müssen als herunterhängenden Schlaufen am Arztelement angebracht sein.
32.8 | M | Eine Sicherheitsabschaltung ist in der Sitzbank, im Patiententeil, im Assistenzelement, in der Stuhltrittplatte und am Fußanlasser vorhanden.
3.2.1 | Gerätekörper mit Patientenstuhl
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
321.1 | M | Vorbereitet zum Anschluss an eine Nassabsaugung
321.2 | M | Für Zahn-, Mund- und Kieferbehandlungen
321.3 | M | Für sitzende, aber auch stehende Arbeitsweise geeignet
321.4 | M | Patientenstuhl am Gerätekörper angebracht
321.5 | M | Freiraum unter dem Patientenstuhl;Unter Kopf- sowie Rückenteil muss eine große Beinfreiheit gegeben sein, damit eine gute Zugänglichkeit zum Patienten für ein ergonomisches Arbeiten gewährleistet ist.
321.6 | M | Mit Elektromotoren geräuscharm angetriebene Bewegungsabläufe
321.7 | M | Notfalllagerung nach Trendelenburg (Schocklagerung des Patienten auf einer um etwa 45° geneigten Liegefläche, mit Kopf nach unten und Becken nach oben. Die Bein- und Fußablage ist ebenfalls nach unten abgewinkelt.)
321.8 | M | Sitzhöhenbereich von bis zu 350 mm (große Behandler in sitzender Behandlung) – und bis zu 900 mm (stehende Behandlung bei großen Behandlern)
321.9 | M | Anatomische Sitzfläche und anatomische Rückenlehne mit fester linker Armlehne und schwenkbarer rechter Armlehne
321.10 | M | Anatomische Rückenlehne für beste Zugänglichkeit zum Arbeitsbereich. Höhenverstellbares Polster für die individuelle Schulterauflage und Lendenunterstützung bei Patienten über 1,80m
321.11 | M | Polster in extra weicher, elastischer Polstertechnik mit memoryschaumfunktion, bei Bedarf leicht auswechselbar, abwischbar und desinfizierbar
321.12 | M | Polsterschutzmatte, im Bereich der Fußablage, abnehmbar und desinfizierbar
321.13 | M | Aufhängevorrichtung für Fußanlasser unter dem Patientenstuhl
321.14 | M | Kopfstütze mit mindestens zwei Gelenken sowie Drucktaste zur Einhandbewegung
321.15 | M | Anatomisch geformte, ausziehbare Kopfstütze, mit stufenloser, pneumatischer Neigungsverstellung für Ober- und Unterkieferbehandlung
321.16 | M | Patienten-Größenerfassung über die Kopfstützenposition für automatische Einstellung der richtigen Spülposition
321.17 | M | Anatomisch festgelegter Gelenkpunkt der Rückenlehne bzw. Sitzfläche zur Vermeidung des Auszieheffekts.
321.18 | M | Verriegelung mechanisch oder pneumatisch gebremst.
321.19 | M | geräuschoptimierter Stuhlantrieb ohne ruckartigen Start und Stopp
321.20 | M | Sicherheitsabschaltung im Patiententeil, in der Seitenabdeckung der Gerätebasis, in der Rückenlehne, in der Sitzbank, in der Gerätekörperverkleidung und im Bügel am Fußanlasser.
321.21 | M | Hygienefähigkeit d.h. exponierte Komponenten müssen abnehmbar und zur Wischdesinfektion geeignet sein.
321.22 | M | Zentrales Versorgungselement integriert im Gerätekörper, feststehend, mit dem Fußboden verbunden
321.23 | M | Leichte Zugänglichkeit an alle Bauteile, servicefreundlich
321.24 | M | Reinigung und Desinfektion der Absaugwege automatisch oder manuell durch aufstecken auf Adapter, die im Versorgungselement integriert sind.
321.25 | M | Pflegeeinrichtung zur Durchspülung der Absaugschläuche und des Abscheidesystems integriert in den Gerätekörper
321.26 | M | Reinigung-/ Durchspülfunktion der Selektivventile, Schlauchleitungen, Mundspülbecken und des Abscheidesystems mit Frischwasser
321.27 | M | Sicherheitseinrichtung mit Wasser-Stopp bei Leckage im Versorgungsteil zur Vermeidung von Wasserschäden
321.28 | M | Freier Auslauf in der Trinkwasserkomponente nach DVGW bzw DIN 1988 Teil4
321.29 | M | Integrierte Dauer- und Intensiv- Wasserentkeimungsanlage
321.30 | M | Integriertes automatisches Spülprogramm zur Spülung aller wasserführenden Leitungen
321.31 | Z | Reinigungsmittel integriert im Gerätekörper und mit automatischer Dosierfunktion für die wasserführenden Systeme und das Absaugsystem
321.32 | Z | Option für Notbetrieb (Wasserzufuhr über Flasche) bei Verkeimung des Wassers aus dem örtlichen Versorgungsnetz.
321.33 | Z | Automatische Spülprogramme (nach den Richtlinien des RKI) für das Instrumenten- und Absaugsystem mit bildlicher Darstellung am Arztelement
321.34 | M | Die Behandlungseinheit muss über eine Anschlussmöglichkeit zur Versorgung mit Druckluft, Wasser und Strom für externe Medizingeräte verfügen. Der Anschluss muss in die Ringleitung der Behandlungseinheit intergriert sein um stagnierendes Wasser und das damit verbundene Verkeimungsrisiko zu minimieren. Der Anschluss muss über eine integrierte automatisierte Spülung bei der Dauer- und Intensiventkeimung verfügen
321.35 | M | Gerätekörper mit verschleißfester, leicht zu reinigender und gut desinfizierbarer Oberfläche
321.36 | M | Mundspülbecken am Gerätekörper positioniert, motorisch schwenkbar und automatische Spülfunktion beim Ein- und Ausschwenken
321.37 | M | Mundspülbecken abnehmbar und desinfizierbar
321.38 | M | Grundfarbe: dentalweiß oder vergleichbar; Polsterfarbe: gedeckte Grundfarbe
3.2.2 | Fußanlasser, kabellos
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
322.1 | M | Elektrische Stufenlose Drehzahlregulierung mit Sprayvorwahl und Chipblowerfunktion
322.2 | M | Umschalten auf Motorlinkslauf sowie Patientenstuhlfunktion bei abgelegten Instrumenten
322.3 | M | Stuhlautomatik-Positionen mit allen Fußanlasser-Bedienelementen zu stoppen (Sicherheitseinrichtung)
322.4 | M | Sicherheitsabschaltung
322.5 | M | Auslösen der Intraoralkamera mittels Fußanlasser
3.2.3 | Assistenzelement
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
323.1 | M | Assistenzelement (Konstruktion ohne Eigenbewegung)
323.2 | M | Vakuumstopp für kurzzeitiges Abschalten der Saugleitung während der Behandlung durch Betätigung der Trittplatte an der Stuhlbasis
323.3 | M | Direktwahltasten für die Ansteuerung der Stuhlfunktion, Mundspülbecken, Wasserglasfüller und Behandlungsleuchte.
323.4 | M | Individuell verstellbar
323.5 | M | Glatte abwischbare Instrumentenschläuche
323.6 | M | Abluftfilter für Instrumentenrückluft
323.7 | M | Integrierter Rücklaufstopp
323.8 | M | Thermodesinfizierbare, sterilisierbare Instrumentenablagen
323.9 | M | Touchdisplay zur Wischdesinfektion geeignet
323.10 | M | Verlängerungsarm schwenkbar mit glatten abwischbaren Instrumentenschläuchen sowie mindesten 3 Köchern mit elektrischen Instrumentenablageschaltern (Anordnung gemäß Herstellerkonzept) - Dreifunktionshandstück Luft, Wasser, Spray inkl. 15 Aufsätze für Dreifunktionshandstück - einer Spraynebelabsaugung - einen Speichelsauger
3.2.4 | Arztelement
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
324.1 | M | Kombination aus Arztelement und Trayablagesystem
324.2 | M | Trägerarm mit Feder- und/oder Schwenkgelenk, leichtgängig, ohne vorgegebene Positionsbeschränkung, in jeder Position haltbar, ohne Nachschwingbewegung
324.3 | M | Höhenverstellbar und in jeder Position haltbar
324.4 | M | Sensorbremse im Arztelement zum Sicheren Halt in der eingestellten Position
324.5 | M | Köcheraufnahme zur Aufnahme von 6 Instrumenten incl. Drei- oder Mehrfunktionshandstück sowie Intraoralkamera. Köcheraufnahme in einer Reihe im unteren Bereich des Arztelementes angebracht. Positionierung der Intraoralkamera sowie des Mehrfunktionshandstückes in einer aufrechten Stellung muss gewährleistet sein, um ein Anstoßen/Herausreißen durch Patient oder Behandler zu vermeiden.
324.6 | M | Glatte abwischbare Instrumentenschläuche mit geräteseitiger Schraubkupplung
324.7 | M | Frei konfigurierbare Instrumentierung
324.8 | M | Arztelement ohne Schmutzkanten und zur Wischdesinfektion geeignet, die Griffe müssen abnehmbar und sterilisierbar sein
324.9 | M | Bedienung über hygienefähiges Touchdisplay (zur Wischdesinfektion geeignet) für Instrumente-, Speifontäne, Stuhlfunktion und Multimedia.
324.10 | M | Gerätebetriebsanzeige und Sprayvorwahlanzeige über Display
324.11 | M | Speicherungsmöglichkeit für indikationsspezifische Einstellungen
324.12 | M | Direkttasten für manuelle Bewegung, 3x Arbeitsposition, letzte Position, Spülposition, sowie Kollapsposition
324.13 | M | Direktwahltaste für Schalenspülung, Mundglasfüllung, Klingel, Sperrbildschirm und Behandlungsleuchte
324.14 | M | Timer-, Multimedia,-Reinigungs- und Einstellungsmenü
324.15 | M | Einstellung der Sensorsteuerung für Mundglasfüllfunktion
324.16 | M | Umschaltung der Einstellwerte mindestens 3 Behandler
324.17 | M | Elektrische Instrumentenablageschalter
324.18 | M | Abluftfilter für Instrumentenrückluft
324.19 | M | Zentrale Lichtversorgung für Antriebe
324.20 | M | Lichtturbineneinrichtung für 4-Loch-Normanschluss
324.21 | M | Integrierter Rücklaufstopp an allen Instrumenten
324.22 | M | Einheitliche ergonomische Anordnung in den Standardköchern nach Herstellervorgabe Mit dem Angebot ist die Anordnung darzulegen und zu beschreiben.
324.23 | M | Vorrichtung zur Entfernung von Zahnstein mit Versorgungs-/Motorschlauch zur Aufnahme eines piezokeramischen Ultraschall LED Handstückes nach DIN EN ISO 3964
324.24 | M | ZWEI kollektorlose ELEKTRO-Kleinmotoren nach DIN EN ISO 3964 -Licht-Kupplung ISO-Standard - interner getrennter Spraymedienführung - interne Lichtleitung - Arbeitsdrehzahlbereich mind. 100 – 40000 min-1 - erhöhtem Arbeitsdrehmoment (mindestens 2,7 Ncm Nennwert) -verschleiß- und wartungsarmes LED Licht
324.25 | M | EINE Mehrfunktionsspritze mit Lichtleiter, Luft, Wasser, Spray kalt und warm, inkl.15 Aufsätze nach DIN EN ISO 22569
324.26 | M | EINE Licht-Turbinenkupplung DIN EN ISO 3964 - 4-Loch Normanschluss - Drehring-Sprayregulierung verschleiß- und wartungsarmes LED Licht
324.27 | M | Multifunktionsgerät zur Mehrfachdiagnostik (Intraoral-, Transilluminations- und Fluoreszensaufnahmen) vergleichbar mit DIAGNOcamHD der Firma KaVo Dental GmbH) - Kameramodul USB 2.0 - LED Beleuchtung - Pixel Auflösung mindestens 1276 (H) x 769 (V) Bedienung auch über Fußanlasser
3.2.5 | Multimediaausstattung
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
325.1 | M | Betrachtungsgerät 18-22 Zoll, inkl. Horizontal- und Vertikalgelenk
325.2 | M | USB-Schnittstelle zum Verbinden Externer PC´s (Externer PC integriert in digitaler dentaler Radiologie)
325.3 | M | PC-Netzwerkschnittstelle LAN, USB und/oder Display Port
325.4 | M | Kabelmaterial zur Einbindung in das Netzwerk der digitalen dentalen Radiologie
3.2.6 | LED Behandlungsleuchte
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
326.1 | M | Behandlungsleuchte (Ausführung als LED Behandlungsleuchte mit Leuchtenaufbaustange)
326.2 | M | Ventilatorlose Kühlung (Konvektionskühlung)
326.3 | M | Regulierbare Lichtintensität von 5.000 Lux (gedimmt) bis 40.000 Lux (Normallicht)
326.4 | M | Farbtemperatur muss zwischen 4.600 und 6.200 K liegen
326.5 | M | Sehr hoher Farbwiedergabeindex für Tageslichtqualität: RF > 95
326.6 | M | Dimm Modus zur Kompositverarbeitung entsprechend DIN EN ISO 9680
326.7 | M | Berührungslose Bedienung durch Sensor
326.8 | M | Glatte Oberfläche ohne Kühlschlitze zur Wischdesinfektion geeignet
326.9 | M | Leuchte am Gelenkarm, horizontal und vertikal beweglich mit zusätzlichem arretierbaren 3D Gelenk
326.10 | M | Leichtgängige Einstellung des Leuchtkopfes und verbleiben in der eingestellten Position im Bewegungsbereich für alle Behandlungspositionen
326.11 | M | Blendfrei
326.12 | M | Ermüdungsarmes Leuchtfeld mit scharfen Kanten zu den Augen der Patienten, auslaufende Kanten nach unten und zur Seite zur Reduzierung der Ermüdung der Augen der Behandelnden
326.13 | M | homogenes Leuchtfeld mit reduzierter Frontzahnreflektion bei gleichzeitiger Ausleuchtung der Molaren
326.14 | M | Thermodesinfizierbare, sterilisierbare und abnehmbare Griffe/Griffhülsen ohne Schmutzkanten
326.15 | M | 10 Ersatzhandgriffe/-griffhülsen für Leuchte
3.2.7 | Instrumentenablage/ Traytisch
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
327.1 | M | Am Arztelement angebracht
327.2 | M | Höhenverstellbar und schwenkbar
327.3 | M | Ausgelegt zum Abstellen von zwei Normtrays (definierte Größe Normtrays 19cm x 29cm)
327.4 | M | Antirutschmatte für Normtrays, abnehmbar, zur Wischdesinfektion geeignet
327.5 | M | Stabiler, leichtgängiger Trägerarm mit Feder- und/oder Schwenkgelenk ohne Nachschwingbewegung
327.6 | M | Einhandbedienung möglich
327.7 | M | ohne Schmutzkanten und zur Wischdesinfektion geeignet

## 3.3 BHE Oralch "nasses System"
3.3 | Behandlungseinheit Oralchirurgie „nasses System“
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
33.1 | M | Patientenstuhl mit integrierter Behandlungseinheit (zentrale Steuerung) nach Basiskonzept 1/1 (DIN 13923-ISO 4073) im Aufbau als Einheit, vorbereitet für Nassabsaugung. Belastbarkeit bis mindestens 160kg Patientengewicht.
33.2 | M | Die Behandlungseinheit muss den Empfehlungen des RKI in Bezug auf die Richtlinie „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde“ entsprechen.
33.3 | M | Ein Hygieneprogramm der zahnärztlichen Behandlungseinheit gemäß RKI-Richtlinie muss enthalten sein.
33.4 | M | Die mit Wasser in Kontakt kommenden Materialien und Produkte haben die Prüfung der DVGW Arbeitsblatt W270 bestanden.
33.5 | M | Die angebotene Zahnärztliche Behandlungseinheit muss als zusammenhängende Einheit konzipiert sein und sowohl für eine sitzende als auch stehende Arbeitsweise ausgelegt sein.
33.6 | M | Patientenbehandlungsstuhl und Behandlungsgerät bilden einen zusammenhängenden Aufbau und lassen sich über Bedienelemente am Arztelement und Assistenzelement steuern.
33.7 | M | Das Arztelement muss freibeweglich mit einem Schwingarm am Gerätekörper angebracht sein. Die Versorgungsleitungen für die Motoren/ Instrumente müssen als herunterhängenden Schlaufen am Arztelement angebracht sein.
33.8 | M | Eine Sicherheitsabschaltung ist in der Sitzbank, im Patiententeil, im Assistenzelement, in der Stuhltrittplatte und am Fußanlasser vorhanden.
3.3.1 | Gerätekörper mit Patientenstuhl
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
331.1 | M | Vorbereitet zum Anschluss an eine Nassabsaugung
331.2 | M | Für Zahn-, Mund- und Kieferbehandlungen
331.3 | M | Für sitzende, aber auch stehende Arbeitsweise geeignet
331.4 | M | Patientenstuhl am Gerätekörper angebracht
331.5 | M | Freiraum unter dem Patientenstuhl;Unter Kopf- sowie Rückenteil muss eine große Beinfreiheit gegeben sein, damit eine gute Zugänglichkeit zum Patienten für ein ergonomisches Arbeiten gewährleistet ist.
331.6 | M | Mit Elektromotoren geräuscharm angetriebene Bewegungsabläufe
331.7 | M | Notfalllagerung nach Trendelenburg (Schocklagerung des Patienten auf einer um etwa 45° geneigten Liegefläche, mit Kopf nach unten und Becken nach oben. Die Bein- und Fußablage ist ebenfalls nach unten abgewinkelt.)
331.8 | M | Sitzhöhenbereich von bis zu 350 mm (große Behandler in sitzender Behandlung) – und bis zu 900 mm (stehende Behandlung bei großen Behandlern)
331.9 | M | Anatomische Sitzfläche und anatomische Rückenlehne mit fester linker Armlehne und schwenkbarer rechter Armlehne
331.10 | M | Anatomische Rückenlehne für beste Zugänglichkeit zum Arbeitsbereich. Höhenverstellbares Polster für die individuelle Schulterauflage und Lendenunterstützung bei Patienten über 1,80m
331.11 | M | Polster in extra weicher, elastischer Polstertechnik mit memoryschaumfunktion, bei Bedarf leicht auswechselbar, abwischbar und desinfizierbar
331.12 | M | Polsterschutzmatte, im Bereich der Fußablage, abnehmbar und desinfizierbar
331.13 | M | Aufhängevorrichtung für Fußanlasser unter dem Patientenstuhl
331.14 | M | Kopfstütze mit mindestens zwei Gelenken sowie Drucktaste zur Einhandbewegung
331.15 | M | Anatomisch geformte, ausziehbare Kopfstütze, mit stufenloser, pneumatischer Neigungsverstellung für Ober- und Unterkieferbehandlung
331.16 | M | Patienten-Größenerfassung über die Kopfstützenposition für automatische Einstellung der richtigen Spülposition
331.17 | M | Anatomisch festgelegter Gelenkpunkt der Rückenlehne bzw. Sitzfläche zur Vermeidung des Auszieheffekts.
331.18 | M | Verriegelung mechanisch oder pneumatisch gebremst.
331.19 | M | geräuschoptimierter Stuhlantrieb ohne ruckartigen Start und Stopp
331.20 | M | Sicherheitsabschaltung im Patiententeil, in der Seitenabdeckung der Gerätebasis, in der Rückenlehne, in der Sitzbank, in der Gerätekörperverkleidung und im Bügel am Fußanlasser.
331.21 | M | Hygienefähigkeit d.h. exponierte Komponenten müssen abnehmbar und zur Wischdesinfektion geeignet sein.
331.22 | M | Zentrales Versorgungselement integriert im Gerätekörper, feststehend, mit dem Fußboden verbunden
331.23 | M | Leichte Zugänglichkeit an alle Bauteile, servicefreundlich
331.24 | M | Reinigung und Desinfektion der Absaugwege automatisch oder manuell durch aufstecken auf Adapter, die im Versorgungselement integriert sind.
331.25 | M | Pflegeeinrichtung zur Durchspülung der Absaugschläuche und des Abscheidesystems integriert in den Gerätekörper
331.26 | M | Reinigung-/ Durchspülfunktion der Selektivventile, Schlauchleitungen, Mundspülbecken und des Abscheidesystems mit Frischwasser
331.27 | M | Sicherheitseinrichtung mit Wasser-Stopp bei Leckage im Versorgungsteil zur Vermeidung von Wasserschäden
331.28 | M | Freier Auslauf in der Trinkwasserkomponente nach DVGW bzw DIN 1988 Teil4
331.29 | M | Integrierte Dauer- und Intensiv- Wasserentkeimungsanlage
331.30 | M | Integriertes automatisches Spülprogramm zur Spülung aller wasserführenden Leitungen
331.31 | Z | Reinigungsmittel integriert im Gerätekörper und mit automatischer Dosierfunktion für die wasserführenden Systeme und das Absaugsystem
331.32 | Z | Option für Notbetrieb (Wasserzufuhr über Flasche) bei Verkeimung des Wassers aus dem örtlichen Versorgungsnetz.
331.33 | Z | Automatische Spülprogramme (nach den Richtlinien des RKI) für das Instrumenten- und Absaugsystem mit bildlicher Darstellung am Arztelement
331.34 | M | Die Behandlungseinheit muss über eine Anschlussmöglichkeit zur Versorgung mit Druckluft, Wasser und Strom für externe Medizingeräte verfügen. Der Anschluss muss in die Ringleitung der Behandlungseinheit intergriert sein um stagnierendes Wasser und das damit verbundene Verkeimungsrisiko zu minimieren. Der Anschluss muss über eine Integrierte automatisierte Spülung bei der Dauer- und Intensiventkeimung verfügen
331.35 | M | Gerätekörper mit verschleißfester, leicht zu reinigender und gut desinfizierbarer Oberfläche
331.36 | M | Mundspülbecken am Gerätekörper positioniert, motorisch schwenkbar und automatische Spülfunktion beim Ein- und Ausschwenken
331.37 | M | Mundspülbecken abnehmbar und desinfizierbar
331.38 | M | Grundfarbe: dentalweiß oder vergleichbar; Polsterfarbe: gedeckte Grundfarbe
3.3.2 | Fußanlasser, kabellos
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
332.1 | M | Elektrische Stufenlose Drehzahlregulierung mit Sprayvorwahl und Chipblowerfunktion
332.2 | M | Umschalten auf Motorlinkslauf sowie Patientenstuhlfunktion bei abgelegten Instrumenten
332.3 | M | Stuhlautomatik-Positionen mit allen Fußanlasser-Bedienelementen zu stoppen (Sicherheitseinrichtung)
332.4 | M | Sicherheitsabschaltung
332.5 | M | Auslösen der Intraoralkamera mittels Fußanlasser
3.3.3 | Assistenzelement
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
333.1 | M | Assistenzelement (Konstruktion ohne Eigenbewegung)
333.2 | M | Vakuumstopp für kurzzeitiges Abschalten der Saugleitung während der Behandlung durch Betätigung der Trittplatte an der Stuhlbasis
333.3 | M | Direktwahltasten für die Ansteuerung der Stuhlfunktion, Mundspülbecken, Wasserglasfüller und Behandlungsleuchte.
333.4 | M | Individuell verstellbar
333.5 | M | Glatte abwischbare Instrumentenschläuche
333.6 | M | Abluftfilter für Instrumentenrückluft
333.7 | M | Integrierter Rücklaufstopp
333.8 | M | Thermodesinfizierbare, sterilisierbare Instrumentenablagen
333.9 | M | Touchdisplay zur Wischdesinfektion geeignet
333.10 | M | Verlängerungsarm schwenkbar mit glatten abwischbaren Instrumentenschläuchen sowie mindesten 3 Köchern mit elektrischen Instrumentenablageschaltern (Anordnung gemäß Herstellerkonzept) - Dreifunktionshandstück Luft, Wasser, Spray inkl. 15 Aufsätze für Dreifunktionshandstück - einer Spraynebelabsaugung - einen Speichelsauger
3.3.4 | Arztelement
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
334.1 | M | Kombination aus Arztelement und Trayablagesystem
334.2 | M | Trägerarm mit Feder- und/oder Schwenkgelenk, leichtgängig, ohne vorgegebene Positionsbeschränkung, in jeder Position haltbar, ohne Nachschwingbewegung
334.3 | M | Höhenverstellbar und in jeder Position haltbar
334.4 | M | Sensorbremse im Arztelement zum Sicheren Halt in der eingestellten Position
334.5 | M | Köcheraufnahme zur Aufnahme von 6 Instrumenten incl. Drei- oder Mehrfunktionshandstück sowie Intraoralkamera. Köcheraufnahme in einer Reihe im unteren Bereich des Arztelementes angebracht. Positionierung der Intraoralkamera sowie des Mehrfunktionshandstückes in einer aufrechten Stellung muss gewährleistet sein, um ein Anstoßen/Herausreißen durch Patient oder Behandler zu vermeiden.
334.6 | M | Glatte abwischbare Instrumentenschläuche mit geräteseitiger Schraubkupplung
334.7 | M | Frei konfigurierbare Instrumentierung
334.8 | M | Arztelement ohne Schmutzkanten und zur Wischdesinfektion geeignet, die Griffe müssen abnehmbar und sterilisierbar sein
334.9 | M | Bedienung über hygienefähiges Touchdisplay (zur Wischdesinfektion geeignet) für Instrumente-, Speifontäne, Stuhlfunktion und Multimedia.
334.10 | M | Gerätebetriebsanzeige und Sprayvorwahlanzeige über Display
334.11 | M | Speicherungsmöglichkeit für indikationsspezifische Einstellungen
334.12 | M | Direkttasten für manuelle Bewegung, 3x Arbeitsposition, letzte Position, Spülposition, sowie Kollapsposition
334.13 | M | Direktwahltaste für Schalenspülung, Mundglasfüllung, Klingel, Sperrbildschirm und Behandlungsleuchte
334.14 | M | Timer-, Multimedia,-Reinigungs- und Einstellungsmenü
334.15 | M | Einstellung der Sensorsteuerung für Mundglasfüllfunktion
334.16 | M | Umschaltung der Einstellwerte mindestens 3 Behandler
334.17 | M | Elektrische Instrumentenablageschalter
334.18 | M | Abluftfilter für Instrumentenrückluft
334.19 | M | Zentrale Lichtversorgung für Antriebe
334.20 | M | Lichtturbineneinrichtung für 4-Loch-Normanschluss
334.21 | M | Integrierter Rücklaufstopp an allen Instrumenten
334.22 | M | Einheitliche ergonomische Anordnung in den Standardköchern nach Herstellervorgabe Mit dem Angebot ist die Anordnung darzulegen und zu beschreiben.
334.23 | M | Vorrichtung zur Entfernung von Zahnstein mit Versorgungs-/Motorschlauch zur Aufnahme eines piezokeramischen Ultraschall LED Handstückes nach DIN EN ISO 3964
334.24 | M | Chirurgiemotorset - mit integrierter Pumpe für physiologische Kochsalzlösung, Anzeige und Steuerung über das Touchdisplay am Arztelement. - Anzeige und Einstellung Drehmoment steuerbar über Fußanlasser sowie Touchdisplay am Arztelement. - sichere Ablagemöglichkeit des Chirurgiemotors auf dem Arztelement - inklusive ZWEI kollektorlose ELEKTRO-Chirurgiekleinmotoren nach DIN EN ISO 3964 (der zweite Motor sowie die zweite Motorleitung dienen als Umlaufreserve während der Sterilisationsvorgänge) -> externe Spraymedienführung -> interne Lichtleitung -> Arbeitsdrehzahlbereich mind. 0 – 40000 min-1 -> Motordrehmoment von maximal 5,5 Ncm -> verschleiß- und wartungsarmes LED Licht -> Licht-Kupplung ISO-Standard -> sowie ZWEI Motorleitungen zum Anschluss an das Steuergerät -> der zweite Motor sowie die zweite Motorleitung dienen als Umlaufreserve während der Sterilisationsvorgänge
334.25 | M | ZWEI kollektorlose ELEKTRO-Kleinmotoren nach DIN EN ISO 3964 -Licht-Kupplung ISO-Standard - interner getrennter Spraymedienführung - interne Lichtleitung - Arbeitsdrehzahlbereich mind. 100 – 40000 min-1 - erhöhtem Arbeitsdrehmoment (mindestens 2,7 Ncm Nennwert) -verschleiß- und wartungsarmes LED Licht
334.26 | M | EINE Mehrfunktionsspritze mit Lichtleiter, Luft, Wasser, Spray kalt und warm, inkl.15 Aufsätze nach DIN EN ISO 22569
334.27 | M | EINE Licht-Turbinenkupplung DIN EN ISO 3964 - 4-Loch Normanschluss - Drehring-Sprayregulierung verschleiß- und wartungsarmes LED Licht
334.28 | M | Multifunktionsgerät zur Mehrfachdiagnostik (Intraoral-, Transilluminations- und Fluoreszensaufnahmen) vergleichbar mit DIAGNOcamHD der Firma KaVo Dental GmbH) - Kameramodul USB 2.0 - LED Beleuchtung - Pixel Auflösung mindestens 1276 (H) x 769 (V) Bedienung auch über Fußanlasser
3.3.5 | Multimediaausstattung
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
335.1 | M | Betrachtungsgerät 18-22 Zoll, inkl. Horizontal- und Vertikalgelenk
335.2 | M | USB-Schnittstelle zum Verbinden Externer PC´s (Externer PC integriert in digitaler dentaler Radiologie)
335.3 | M | PC-Netzwerkschnittstelle LAN, USB und Display Port
335.4 | M | Kabelmaterial zur Einbindung in das Netzwerk der digitalen dentalen Radiologie
3.3.6 | LED Behandlungsleuchte
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
336.1 | M | Behandlungsleuchte (Ausführung als LED Behandlungsleuchte mit Leuchtenaufbaustange)
336.2 | M | Ventilatorlose Kühlung (Konvektionskühlung)
336.3 | M | Regulierbare Lichtintensität von 5.000 Lux (gedimmt) bis 40.000 Lux (Normallicht)
336.4 | M | Farbtemperatur muss zwischen 4.600 und 6.200 K liegen
336.5 | M | Sehr hoher Farbwiedergabeindex für Tageslichtqualität: RF > 95
336.6 | M | Dimm Modus zur Kompositverarbeitung entsprechend DIN EN ISO 9680
336.7 | M | Berührungslose Bedienung durch Sensor
336.8 | M | Glatte Oberfläche ohne Kühlschlitze zur Wischdesinfektion geeignet
336.9 | M | Leuchte am Gelenkarm, horizontal und vertikal beweglich mit zusätzlichem arretierbaren 3D Gelenk
336.10 | M | Leichtgängige Einstellung des Leuchtkopfes und verbleiben in der eingestellten Position im Bewegungsbereich für alle Behandlungspositionen
336.11 | M | Blendfrei
336.12 | M | Ermüdungsarmes Leuchtfeld mit scharfen Kanten zu den Augen der Patienten, auslaufende Kanten nach unten und zur Seite zur Reduzierung der Ermüdung der Augen der Behandelnden
336.13 | M | homogenes Leuchtfeld mit reduzierter Frontzahnreflektion bei gleichzeitiger Ausleuchtung der Molaren
336.14 | M | Thermodesinfizierbare, sterilisierbare und abnehmbare Griffe/Griffhülsen ohne Schmutzkanten
336.15 | M | 10 Ersatzhandgriffe/-griffhülsen für Leuchte
3.3.7 | Instrumentenablage/ Traytisch
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
337.1 | M | Am Arztelement angebracht
337.2 | M | Höhenverstellbar und schwenkbar
337.3 | M | Ausgelegt zum Abstellen von zwei Normtrays (definierte Größe Normtrays 19cm x 29cm)
337.4 | M | Antirutschmatte für Normtrays, abnehmbar, zur Wischdesinfektion geeignet
337.5 | M | Stabiler, leichtgängiger Trägerarm mit Feder- und/oder Schwenkgelenk ohne Nachschwingbewegung
337.6 | M | Einhandbedienung möglich
337.7 | M | ohne Schmutzkanten und zur Wischdesinfektion geeignet

## 3.4 BHE Stand "trockenes System
3.4 | Behandlungseinheit Standard „trockenes System“
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
34.1 | M | Patientenstuhl mit integrierter Behandlungseinheit (zentrale Steuerung) nach Basiskonzept 1/1 (DIN 13923-ISO 4073) im Aufbau als Einheit, vorbereitet für Trockenabsaugung. Belastbarkeit bis mindestens 160kg Patientengewicht.
34.2 | M | Die Behandlungseinheit muss den Empfehlungen des RKI in Bezug auf die Richtlinie „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde“ entsprechen.
34.3 | M | Ein Hygieneprogramm der zahnärztlichen Behandlungseinheit gemäß RKI-Richtlinie muss enthalten sein.
34.4 | M | Die mit Wasser in Kontakt kommenden Materialien und Produkte haben die Prüfung der DVGW Arbeitsblatt W270 bestanden.
34.5 | M | Die angebotene Zahnärztliche Behandlungseinheit muss als zusammenhängende Einheit konzipiert sein und sowohl für eine sitzende als auch stehende Arbeitsweise ausgelegt sein.
34.6 | M | Patientenbehandlungsstuhl und Behandlungsgerät bilden einen zusammenhängenden Aufbau und lassen sich über Bedienelemente am Arztelement und Assistenzelement steuern.
34.7 | M | Das Arztelement muss freibeweglich mit einem Schwingarm am Gerätekörper angebracht sein. Die Versorgungsleitungen für die Motoren/ Instrumente müssen als herunterhängenden Schlaufen am Arztelement angebracht sein.
34.8 | M | Eine Sicherheitsabschaltung ist in der Sitzbank, im Patiententeil, im Assistenzelement, in der Stuhltrittplatte und am Fußanlasser vorhanden.
3.4.1 | Gerätekörper mit Patientenstuhl
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
341.1 | M | Vorbereitet zum Anschluss an eine Trockenabsaugung mit geprüften Amalgamabscheider
341.2 | M | Für Zahn-, Mund- und Kieferbehandlungen
341.3 | M | Für sitzende, aber auch stehende Arbeitsweise geeignet
341.4 | M | Patientenstuhl am Gerätekörper angebracht
341.5 | M | Freiraum unter dem Patientenstuhl;Unter Kopf- sowie Rückenteil muss eine große Beinfreiheit gegeben sein, damit eine gute Zugänglichkeit zum Patienten für ein ergonomisches Arbeiten gewährleistet ist.
341.6 | M | Mit Elektromotoren geräuscharm angetriebene Bewegungsabläufe
341.7 | M | Notfalllagerung nach Trendelenburg (Schocklagerung des Patienten auf einer um etwa 45° geneigten Liegefläche, mit Kopf nach unten und Becken nach oben. Die Bein- und Fußablage ist ebenfalls nach unten abgewinkelt.)
341.8 | M | Sitzhöhenbereich von bis zu 350 mm (große Behandler in sitzender Behandlung) – und bis zu 900 mm (stehende Behandlung bei großen Behandlern)
341.9 | M | Anatomische Sitzfläche und anatomische Rückenlehne mit fester linker Armlehne und schwenkbarer rechter Armlehne
341.10 | M | Anatomische Rückenlehne für beste Zugänglichkeit zum Arbeitsbereich. Höhenverstellbares Polster für die individuelle Schulterauflage und Lendenunterstützung bei Patienten über 1,80m
341.11 | M | Polster in extra weicher, elastischer Polstertechnik mit memoryschaumfunktion, bei Bedarf leicht auswechselbar, abwischbar und desinfizierbar
341.12 | M | Polsterschutzmatte, im Bereich der Fußablage, abnehmbar und desinfizierbar
341.13 | M | Aufhängevorrichtung für Fußanlasser unter dem Patientenstuhl
341.14 | M | Kopfstütze mit mindestens zwei Gelenken sowie Drucktaste zur Einhandbewegung
341.15 | M | Anatomisch geformte, ausziehbare Kopfstütze, mit stufenloser, pneumatischer Neigungsverstellung für Ober- und Unterkieferbehandlung
341.16 | M | Patienten-Größenerfassung über die Kopfstützenposition für automatische Einstellung der richtigen Spülposition
341.17 | M | Anatomisch festgelegter Gelenkpunkt der Rückenlehne bzw. Sitzfläche zur Vermeidung des Auszieheffekts.
341.18 | M | Verriegelung mechanisch oder pneumatisch gebremst.
341.19 | M | geräuschoptimierter Stuhlantrieb ohne ruckartigen Start und Stopp
341.20 | M | Sicherheitsabschaltung im Patiententeil, in der Seitenabdeckung der Gerätebasis, in der Rückenlehne, in der Sitzbank, in der Gerätekörperverkleidung und im Bügel am Fußanlasser.
341.21 | M | Hygienefähigkeit d.h. exponierte Komponenten müssen abnehmbar und zur Wischdesinfektion geeignet sein.
341.22 | M | Zentrales Versorgungselement integriert im Gerätekörper, feststehend, mit dem Fußboden verbunden
341.23 | M | Leichte Zugänglichkeit an alle Bauteile, servicefreundlich
341.24 | M | Reinigung und Desinfektion der Absaugwege automatisch oder manuell durch aufstecken auf Adapter, die im Versorgungselement integriert sind.
341.25 | M | Pflegeeinrichtung zur Durchspülung der Absaugschläuche und des Abscheidesystems integriert in den Gerätekörper
341.26 | M | Reinigung-/ Durchspülfunktion der Selektivventile, Schlauchleitungen, Mundspülbecken und des Abscheidesystems mit Frischwasser
341.27 | M | Sicherheitseinrichtung mit Wasser-Stopp bei Leckage im Versorgungsteil zur Vermeidung von Wasserschäden
341.28 | M | Freier Auslauf in der Trinkwasserkomponente nach DVGW bzw DIN 1988 Teil4
341.29 | M | Integrierte Dauer- und Intensiv- Wasserentkeimungsanlage
341.30 | M | Integriertes automatisches Spülprogramm zur Spülung aller wasserführenden Leitungen
341.31 | Z | Reinigungsmittel integriert im Gerätekörper und mit automatischer Dosierfunktion für die wasserführenden Systeme und das Absaugsystem
341.32 | Z | Option für Notbetrieb (Wasserzufuhr über Flasche) bei Verkeimung des Wassers aus dem örtlichen Versorgungsnetz.
341.33 | Z | Automatische Spülprogramme (nach den Richtlinien des RKI) für das Instrumenten- und Absaugsystem mit bildlicher Darstellung am Arztelement
341.34 | M | Die Behandlungseinheit muss über eine Anschlussmöglichkeit zur Versorgung mit Druckluft, Wasser und Strom für externe Medizingeräte verfügen. Der Anschluss muss in die Ringleitung der Behandlungseinheit intergriert sein um stagnierendes Wasser und das damit verbundene Verkeimungsrisiko zu minimieren. Der Anschluss muss über eine Integrierte automatisierte Spülung bei der Dauer- und Intensiventkeimung verfügen
341.35 | M | Gerätekörper mit verschleißfester, leicht zu reinigender und gut desinfizierbarer Oberfläche
341.36 | M | Mundspülbecken am Gerätekörper positioniert, motorisch schwenkbar und automatische Spülfunktion beim Ein- und Ausschwenken
341.37 | M | Mundspülbecken abnehmbar und desinfizierbar
341.38 | M | Grundfarbe: dentalweiß oder vergleichbar; Polsterfarbe: gedeckte Grundfarbe
3.4.2 | Fußanlasser, kabellos
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
342.1 | M | Elektrische Stufenlose Drehzahlregulierung mit Sprayvorwahl und Chipblowerfunktion
342.2 | M | Umschalten auf Motorlinkslauf sowie Patientenstuhlfunktion bei abgelegten Instrumenten
342.3 | M | Stuhlautomatik-Positionen mit allen Fußanlasser-Bedienelementen zu stoppen (Sicherheitseinrichtung)
342.4 | M | Sicherheitsabschaltung
342.5 | M | Auslösen der Intraoralkamera mittels Fußanlasser
3.4.3 | Assistenzelement
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
343.1 | M | Assistenzelement (Konstruktion ohne Eigenbewegung)
343.2 | M | Vakuumstopp für kurzzeitiges Abschalten der Saugleitung während der Behandlung durch Betätigung der Trittplatte an der Stuhlbasis
343.3 | M | Direktwahltasten für die Ansteuerung der Stuhlfunktion, Mundspülbecken, Wasserglasfüller und Behandlungsleuchte.
343.4 | M | Individuell verstellbar
343.5 | M | Glatte abwischbare Instrumentenschläuche
343.6 | M | Abluftfilter für Instrumentenrückluft
343.7 | M | Integrierter Rücklaufstopp
343.8 | M | Thermodesinfizierbare, sterilisierbare Instrumentenablagen
343.9 | M | Touchdisplay zur Wischdesinfektion geeignet
343.10 | M | Verlängerungsarm schwenkbar mit glatten abwischbaren Instrumentenschläuchen sowie mindesten 3 Köchern mit elektrischen Instrumentenablageschaltern (Anordnung gemäß Herstellerkonzept) - Dreifunktionshandstück Luft, Wasser, Spray inkl. 15 Aufsätze für Dreifunktionshandstück - einer Spraynebelabsaugung - einen Speichelsauger
3.4.4 | Arztelement
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
344.1 | M | Kombination aus Arztelement und Trayablagesystem
344.2 | M | Trägerarm mit Feder- und/oder Schwenkgelenk, leichtgängig, ohne vorgegebene Positionsbeschränkung, in jeder Position haltbar, ohne Nachschwingbewegung
344.3 | M | Höhenverstellbar und in jeder Position haltbar
344.4 | M | Sensorbremse im Arztelement zum sicheren Halt in der eingestellten Position
344.5 | M | Köcheraufnahme zur Aufnahme von 6 Instrumenten incl. Drei- oder Mehrfunktionshandstück sowie Intraoralkamera. Köcheraufnahme in einer Reihe im unteren Bereich des Arztelementes angebracht. Positionierung der Intraoralkamera sowie des Mehrfunktionshandstückes in einer aufrechten Stellung muss gewährleistet sein, um ein Anstoßen/Herausreißen durch Patient oder Behandler zu vermeiden.
344.6 | M | Glatte abwischbare Instrumentenschläuche mit geräteseitiger Schraubkupplung
344.7 | M | Frei konfigurierbare Instrumentierung
344.8 | M | Arztelement ohne Schmutzkanten und zur Wischdesinfektion geeignet, die Griffe müssen abnehmbar und sterilisierbar sein
344.9 | M | Bedienung über hygienefähiges Touchdisplay (zur Wischdesinfektion geeignet) für Instrumente-, Speifontäne, Stuhlfunktion und Multimedia.
344.10 | M | Gerätebetriebsanzeige und Sprayvorwahlanzeige über Display
344.11 | M | Speicherungsmöglichkeit für indikationsspezifische Einstellungen
344.12 | M | Direkttasten für manuelle Bewegung, 3x Arbeitsposition, letzte Position, Spülposition, sowie Kollapsposition
344.13 | M | Direktwahltaste für Schalenspülung, Mundglasfüllung, Klingel, Sperrbildschirm und Behandlungsleuchte
344.14 | M | Timer-, Multimedia,-Reinigungs- und Einstellungsmenü
344.15 | M | Einstellung der Sensorsteuerung für Mundglasfüllfunktion
344.16 | M | Umschaltung der Einstellwerte mindestens 3 Behandler
344.17 | M | Elektrische Instrumentenablageschalter
344.18 | M | Abluftfilter für Instrumentenrückluft
344.19 | M | Zentrale Lichtversorgung für Antriebe
344.20 | M | Lichtturbineneinrichtung für 4-Loch-Normanschluss
344.21 | M | Integrierter Rücklaufstopp an allen Instrumenten
344.22 | M | Einheitliche ergonomische Anordnung in den Standardköchern nach Herstellervorgabe. Mit dem Angebot ist die Anordnung darzulegen und zu beschreiben.
344.23 | M | Vorrichtung zur Entfernung von Zahnstein mit Versorgungs-/Motorschlauch zur Aufnahme eines piezokeramischen Ultraschall LED Handstückes nach DIN EN ISO 3964
344.24 | M | ZWEI kollektorlose ELEKTRO-Kleinmotoren nach DIN EN ISO 3964 -Licht-Kupplung ISO-Standard - interner getrennter Spraymedienführung - interne Lichtleitung - Arbeitsdrehzahlbereich mind. 100 – 40000 min-1 - erhöhtem Arbeitsdrehmoment (mindestens 2,7 Ncm Nennwert) -verschleiß- und wartungsarmes LED Licht
344.25 | M | EINE Mehrfunktionsspritze mit Lichtleiter, Luft, Wasser, Spray kalt und warm, inkl.15 Aufsätze nach DIN EN ISO 22569
344.26 | M | EINE Licht-Turbinenkupplung DIN EN ISO 3964 - 4-Loch Normanschluss - Drehring-Sprayregulierung verschleiß- und wartungsarmes LED Licht
344.27 | M | Multifunktionsgerät zur Mehrfachdiagnostik (Intraoral-, Transilluminations- und Fluoreszensaufnahmen) vergleichbar mit DIAGNOcamHD der Firma KaVo Dental GmbH - Kameramodul USB 2.0 - LED Beleuchtung - Pixel Auflösung mindestens 1276 (H) x 769 (V) Bedienung auch über Fußanlasser
3.4.5 | Multimediaausstattung
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
345.1 | M | Betrachtungsgerät 18-22 Zoll, inkl. Horizontal- und Vertikalgelenk
345.2 | M | USB-Schnittstelle zum Verbinden Externer PC´s (Externer PC integriert in digitaler dentaler Radiologie)
345.3 | M | PC-Netzwerkschnittstelle LAN, USB und/oder Display Port
345.4 | M | Kabelmaterial zur Einbindung in das Netzwerk der digitalen dentalen Radiologie
3.4.6 | LED Behandlungsleuchte
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
346.1 | M | Behandlungsleuchte (Ausführung als LED Behandlungsleuchte mit Leuchtenaufbaustange)
346.2 | M | Ventilatorlose Kühlung (Konvektionskühlung)
346.3 | M | Regulierbare Lichtintensität von 5.000 Lux (gedimmt) bis 40.000 Lux (Normallicht)
346.4 | M | Farbtemperatur muss zwischen 4.600 und 6.200 K liegen
346.5 | M | Sehr hoher Farbwiedergabeindex für Tageslichtqualität: RF > 95
346.6 | M | Dimm Modus zur Kompositverarbeitung entsprechend DIN EN ISO 9680
346.7 | M | Berührungslose Bedienung durch Sensor
346.8 | M | Glatte Oberfläche ohne Kühlschlitze zur Wischdesinfektion geeignet
346.9 | M | Leuchte am Gelenkarm, horizontal und vertikal beweglich mit zusätzlichem arretierbaren 3D Gelenk
346.10 | M | Leichtgängige Einstellung des Leuchtkopfes und verbleiben in der eingestellten Position im Bewegungsbereich für alle Behandlungspositionen
346.11 | M | Blendfrei
346.12 | M | Ermüdungsarmes Leuchtfeld mit scharfen Kanten zu den Augen der Patienten, auslaufende Kanten nach unten und zur Seite zur Reduzierung der Ermüdung der Augen der Behandelnden
346.13 | M | homogenes Leuchtfeld mit reduzierter Frontzahnreflektion bei gleichzeitiger Ausleuchtung der Molaren
346.14 | M | Thermodesinfizierbare, sterilisierbare und abnehmbare Griffe/Griffhülsen ohne Schmutzkanten
346.15 | M | 10 Ersatzhandgriffe/-griffhülsen für Leuchte
3.4.7 | Instrumentenablage/ Traytisch
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
347.1 | M | Am Arztelement angebracht
347.2 | M | Höhenverstellbar und schwenkbar
347.3 | M | Ausgelegt zum Abstellen von zwei Normtrays (definierte Größe Normtrays 19cm x 29cm)
347.4 | M | Antirutschmatte für Normtrays, abnehmbar, zur Wischdesinfektion geeignet
347.5 | M | Stabiler, leichtgängiger Trägerarm mit Feder- und/oder Schwenkgelenk ohne Nachschwingbewegung
347.6 | M | Einhandbedienung möglich
347.7 | M | ohne Schmutzkanten und zur Wischdesinfektion geeignet

## 3.5 BHE Proph "trockenes System
3.5 | Behandlungseinheit Prophylaxe „trockenes System“
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
35.1 | M | Patientenstuhl mit integrierter Behandlungseinheit (zentrale Steuerung) nach Basiskonzept 1/1 (DIN 13923-ISO 4073) im Aufbau als Einheit, vorbereitet für Trockenabsaugung. Belastbarkeit bis mindestens 160kg Patientengewicht.
35.2 | M | Die Behandlungseinheit muss den Empfehlungen des RKI in Bezug auf die Richtlinie „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde“ entsprechen.
35.3 | M | Ein Hygieneprogramm der zahnärztlichen Behandlungseinheit gemäß RKI-Richtlinie muss enthalten sein.
35.4 | M | Die mit Wasser in Kontakt kommenden Materialien und Produkte haben die Prüfung der DVGW Arbeitsblatt W270 bestanden.
35.5 | M | Die angebotene Zahnärztliche Behandlungseinheit muss als zusammenhängende Einheit konzipiert sein und sowohl für eine sitzende als auch stehende Arbeitsweise ausgelegt sein.
35.6 | M | Patientenbehandlungsstuhl und Behandlungsgerät bilden einen zusammenhängenden Aufbau und lassen sich über Bedienelemente am Arztelement und Assistenzelement steuern.
35.7 | M | Das Arztelement muss freibeweglich mit einem Schwingarm am Gerätekörper angebracht sein. Die Versorgungsleitungen für die Motoren/ Instrumente müssen als herunterhängenden Schlaufen am Arztelement angebracht sein.
35.8 | M | Eine Sicherheitsabschaltung ist in der Sitzbank, im Patiententeil, im Assistenzelement, in der Stuhltrittplatte und am Fußanlasser vorhanden.
3.5.1 | Gerätekörper mit Patientenstuhl
ID |  | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
351.1 | M | Vorbereitet zum Anschluss an eine Trockenabsaugung mit geprüften Amalgamabscheider
351.2 | M | Für Zahn-, Mund- und Kieferbehandlungen
351.3 | M | Für sitzende, aber auch stehende Arbeitsweise geeignet
351.4 | M | Patientenstuhl am Gerätekörper angebracht
351.5 | M | Freiraum unter dem Patientenstuhl;Unter Kopf- sowie Rückenteil muss eine große Beinfreiheit gegeben sein, damit eine gute Zugänglichkeit zum Patienten für ein ergonomisches Arbeiten gewährleistet ist.
351.6 | M | Mit Elektromotoren geräuscharm angetriebene Bewegungsabläufe
351.7 | M | Notfalllagerung nach Trendelenburg (Schocklagerung des Patienten auf einer um etwa 45° geneigten Liegefläche, mit Kopf nach unten und Becken nach oben. Die Bein- und Fußablage ist ebenfalls nach unten abgewinkelt.)
351.8 | M | Sitzhöhenbereich von bis zu 350 mm (große Behandler in sitzender Behandlung) – und bis zu 900 mm (stehende Behandlung bei großen Behandlern)
351.9 | M | Anatomische Sitzfläche und anatomische Rückenlehne mit fester linker Armlehne und schwenkbarer rechter Armlehne
351.10 | M | Anatomische Rückenlehne für beste Zugänglichkeit zum Arbeitsbereich. Höhenverstellbares Polster für die individuelle Schulterauflage und Lendenunterstützung bei Patienten über 1,80m
351.11 | M | Polster in extra weicher, elastischer Polstertechnik mit memoryschaumfunktion, bei Bedarf leicht auswechselbar, abwischbar und desinfizierbar
351.12 | M | Polsterschutzmatte, im Bereich der Fußablage, abnehmbar und desinfizierbar
351.13 | M | Aufhängevorrichtung für Fußanlasser unter dem Patientenstuhl
351.14 | M | Kopfstütze mit mindestens zwei Gelenken sowie Drucktaste zur Einhandbewegung
351.15 | M | Anatomisch geformte, ausziehbare Kopfstütze, mit stufenloser, pneumatischer Neigungsverstellung für Ober- und Unterkieferbehandlung
351.16 | M | Patienten-Größenerfassung über die Kopfstützenposition für automatische Einstellung der richtigen Spülposition
351.17 | M | Anatomisch festgelegter Gelenkpunkt der Rückenlehne bzw. Sitzfläche zur Vermeidung des Auszieheffekts.
351.18 | M | Verriegelung mechanisch oder pneumatisch gebremst.
351.19 | M | geräuschoptimierter Stuhlantrieb ohne ruckartigen Start und Stopp
351.20 | M | Sicherheitsabschaltung im Patiententeil, in der Seitenabdeckung der Gerätebasis, in der Rückenlehne, in der Sitzbank, in der Gerätekörperverkleidung und im Bügel am Fußanlasser.
351.21 | M | Hygienefähigkeit d.h. exponierte Komponenten müssen abnehmbar und zur Wischdesinfektion geeignet sein.
351.22 | M | Zentrales Versorgungselement integriert im Gerätekörper, feststehend, mit dem Fußboden verbunden
351.23 | M | Leichte Zugänglichkeit an alle Bauteile, servicefreundlich
351.24 | M | Reinigung und Desinfektion der Absaugwege automatisch oder manuell durch aufstecken auf Adapter, die im Versorgungselement integriert sind.
351.25 | M | Pflegeeinrichtung zur Durchspülung der Absaugschläuche und des Abscheidesystems integriert in den Gerätekörper
351.26 | M | Reinigung-/ Durchspülfunktion der Selektivventile, Schlauchleitungen, Mundspülbecken und des Abscheidesystems mit Frischwasser
351.27 | M | Sicherheitseinrichtung mit Wasser-Stopp bei Leckage im Versorgungsteil zur Vermeidung von Wasserschäden
351.28 | M | Freier Auslauf in der Trinkwasserkomponente nach DVGW bzw DIN 1988 Teil4
351.29 | M | Integrierte Dauer- und Intensiv- Wasserentkeimungsanlage
351.30 | M | Integriertes automatisches Spülprogramm zur Spülung aller wasserführenden Leitungen
351.31 | Z | Reinigungsmittel integriert im Gerätekörper und mit automatischer Dosierfunktion für die wasserführenden Systeme und das Absaugsystem
351.32 | Z | Option für Notbetrieb (Wasserzufuhr über Flasche) bei Verkeimung des Wassers aus dem örtlichen Versorgungsnetz.
351.33 | Z | Automatische Spülprogramme (nach den Richtlinien des RKI) für das Instrumenten- und Absaugsystem mit bildlicher Darstellung am Arztelement
351.34 | M | Die Behandlungseinheit muss über eine Anschlussmöglichkeit zur Versorgung mit Druckluft, Wasser und Strom für externe Medizingeräte verfügen. Der Anschluss muss in die Ringleitung der Behandlungseinheit intergriert sein um stagnierendes Wasser und das damit verbundene Verkeimungsrisiko zu minimieren. Der Anschluss muss über eine Integrierte automatisierte Spülung bei der Dauer- und Intensiventkeimung verfügen
351.35 | M | Gerätekörper mit verschleißfester, leicht zu reinigender und gut desinfizierbarer Oberfläche
351.36 | M | Mundspülbecken am Gerätekörper positioniert, motorisch schwenkbar und automatische Spülfunktion beim Ein- und Ausschwenken
351.37 | M | Mundspülbecken abnehmbar und desinfizierbar
351.38 | M | Grundfarbe: dentalweiß oder vergleichbar; Polsterfarbe: gedeckte Grundfarbe
3.5.2 | Fußanlasser, kabellos
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
352.1 | M | Elektrische Stufenlose Drehzahlregulierung mit Sprayvorwahl und Chipblowerfunktion
352.2 | M | Umschalten auf Motorlinkslauf sowie Patientenstuhlfunktion bei abgelegten Instrumenten
352.3 | M | Stuhlautomatik-Positionen mit allen Fußanlasser-Bedienelementen zu stoppen (Sicherheitseinrichtung)
352.4 | M | Sicherheitsabschaltung
352.5 | M | Auslösen der Intraoralkamera mittels Fußanlasser
3.5.3 | Assistenzelement
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
353.1 | M | Assistenzelement (Konstruktion ohne Eigenbewegung)
353.2 | M | Vakuumstopp für kurzzeitiges Abschalten der Saugleitung während der Behandlung durch Betätigung der Trittplatte an der Stuhlbasis
353.3 | M | Direktwahltasten für die Ansteuerung der Stuhlfunktion, Mundspülbecken, Wasserglasfüller und Behandlungsleuchte.
353.4 | M | Individuell verstellbar
353.5 | M | Glatte abwischbare Instrumentenschläuche
353.6 | M | Abluftfilter für Instrumentenrückluft
353.7 | M | Integrierter Rücklaufstopp
353.8 | M | Thermodesinfizierbare, sterilisierbare Instrumentenablagen
353.9 | M | Touchdisplay zur Wischdesinfektion geeignet
353.10 | M | Verlängerungsarm schwenkbar mit glatten abwischbaren Instrumentenschläuchen sowie mindesten 3 Köchern mit elektrischen Instrumentenablageschaltern (Anordnung gemäß Herstellerkonzept) - Dreifunktionshandstück Luft, Wasser, Spray inkl. 15 Aufsätze für Dreifunktionshandstück - einer Spraynebelabsaugung - einen Speichelsauger
3.5.4 | Arztelement
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
354.1 | M | Kombination aus Arztelement und Trayablagesystem
354.2 | M | Trägerarm mit Feder- und/oder Schwenkgelenk, leichtgängig, ohne vorgegebene Positionsbeschränkung, in jeder Position haltbar, ohne Nachschwingbewegung
354.3 | M | Höhenverstellbar und in jeder Position haltbar
354.4 | M | Sensorbremse im Arztelement zum Sicheren Halt in der eingestellten Position
354.5 | M | Köcheraufnahme zur Aufnahme von 6 Instrumenten incl. Drei- oder Mehrfunktionshandstück sowie Intraoralkamera. Köcheraufnahme in einer Reihe im unteren Bereich des Arztelementes angebracht. Positionierung der Intraoralkamera sowie des Mehrfunktionshandstückes in einer aufrechten Stellung muss gewährleistet sein, um ein Anstoßen/Herausreißen durch Patient oder Behandler zu vermeiden.
354.6 | M | Glatte abwischbare Instrumentenschläuche mit geräteseitiger Schraubkupplung
354.7 | M | Frei konfigurierbare Instrumentierung
354.8 | M | Arztelement ohne Schmutzkanten und zur Wischdesinfektion geeignet, die Griffe müssen abnehmbar und sterilisierbar sein
354.9 | M | Bedienung über hygienefähiges Touchdisplay (zur Wischdesinfektion geeignet) für Instrumente-, Speifontäne, Stuhlfunktion und Multimedia.
354.10 | M | Gerätebetriebsanzeige und Sprayvorwahlanzeige über Display
354.11 | M | Speicherungsmöglichkeit für indikationsspezifische Einstellungen
354.12 | M | Direkttasten für manuelle Bewegung, 3x Arbeitsposition, letzte Position, Spülposition, sowie Kollapsposition
354.13 | M | Direktwahltaste für Schalenspülung, Mundglasfüllung, Klingel, Sperrbildschirm und Behandlungsleuchte
354.14 | M | Timer-, Multimedia,-Reinigungs- und Einstellungsmenü
354.15 | M | Einstellung der Sensorsteuerung für Mundglasfüllfunktion
354.16 | M | Umschaltung der Einstellwerte mindestens 3 Behandler
354.17 | M | Elektrische Instrumentenablageschalter
354.18 | M | Abluftfilter für Instrumentenrückluft
354.19 | M | Zentrale Lichtversorgung für Antriebe
354.20 | M | Lichtturbineneinrichtung für 4-Loch-Normanschluss
354.21 | M | Integrierter Rücklaufstopp an allen Instrumenten
354.22 | M | Einheitliche ergonomische Anordnung in den Standardköchern nach Herstellervorgabe Mit dem Angebot ist die Anordnung darzulegen und zu beschreiben.
354.23 | M | Vorrichtung zur Entfernung von Zahnstein mit Versorgungs-/Motorschlauch zur Aufnahme eines piezokeramischen Ultraschall LED Handstückes nach DIN EN ISO 3964
354.24 | M | ZWEI kollektorlose ELEKTRO-Kleinmotoren nach DIN EN ISO 3964 -Licht-Kupplung ISO-Standard - interner getrennter Spraymedienführung - interne Lichtleitung - Arbeitsdrehzahlbereich mind. 100 – 40000 min-1 - erhöhtem Arbeitsdrehmoment (mindestens 2,7 Ncm Nennwert) -verschleiß- und wartungsarmes LED Licht
354.25 | M | EINE Mehrfunktionsspritze mit Lichtleiter, Luft, Wasser, Spray kalt und warm, inkl.15 Aufsätze nach DIN EN ISO 22569
354.26 | M | EINE Licht-Turbinenkupplung DIN EN ISO 3964 - 4-Loch Normanschluss - Drehring-Sprayregulierung verschleiß- und wartungsarmes LED Licht
354.27 | M | Multifunktionsgerät zur Mehrfachdiagnostik (Intraoral-, Transilluminations- und Fluoreszensaufnahmen) vergleichbar mit DIAGNOcamHD der Firma KaVo Dental GmbH) - Kameramodul USB 2.0 - LED Beleuchtung - Pixel Auflösung mindestens 1276 (H) x 769 (V) Bedienung auch über Fußanlasser
3.5.5 | Multimediaausstattung
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
355.1 | M | Betrachtungsgerät 18-22 Zoll, inkl. Horizontal- und Vertikalgelenk
355.2 | M | USB-Schnittstelle zum Verbinden Externer PC´s (Externer PC integriert in digitaler dentaler Radiologie)
355.3 | M | PC-Netzwerkschnittstelle LAN, USB und/oder Display Port
355.4 | M | Kabelmaterial zur Einbindung in das Netzwerk der digitalen dentalen Radiologie
3.5.6 | LED Behandlungsleuchte
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
356.1 | M | Behandlungsleuchte (Ausführung als LED Behandlungsleuchte mit Leuchtenaufbaustange)
356.2 | M | Ventilatorlose Kühlung (Konvektionskühlung)
356.3 | M | Regulierbare Lichtintensität von 5.000 Lux (gedimmt) bis 40.000 Lux (Normallicht)
356.4 | M | Farbtemperatur muss zwischen 4.600 und 6.200 K liegen
356.5 | M | Sehr hoher Farbwiedergabeindex für Tageslichtqualität: RF > 95
356.6 | M | Dimm Modus zur Kompositverarbeitung entsprechend DIN EN ISO 9680
356.7 | M | Berührungslose Bedienung durch Sensor
356.8 | M | Glatte Oberfläche ohne Kühlschlitze zur Wischdesinfektion geeignet
356.9 | M | Leuchte am Gelenkarm, horizontal und vertikal beweglich mit zusätzlichem arretierbaren 3D Gelenk
356.10 | M | Leichtgängige Einstellung des Leuchtkopfes und verbleiben in der eingestellten Position im Bewegungsbereich für alle Behandlungspositionen
356.11 | M | Blendfrei
356.12 | M | Ermüdungsarmes Leuchtfeld mit scharfen Kanten zu den Augen der Patienten, auslaufende Kanten nach unten und zur Seite zur Reduzierung der Ermüdung der Augen der Behandelnden
356.13 | M | homogenes Leuchtfeld mit reduzierter Frontzahnreflektion bei gleichzeitiger Ausleuchtung der Molaren
356.14 | M | Thermodesinfizierbare, sterilisierbare und abnehmbare Griffe/Griffhülsen ohne Schmutzkanten
356.15 | M | 10 Ersatzhandgriffe/-griffhülsen für Leuchte
3.5.7 | Instrumentenablage/ Traytisch
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
357.1 | M | Am Arztelement angebracht
357.2 | M | Höhenverstellbar und schwenkbar
357.3 | M | Ausgelegt zum Abstellen von zwei Normtrays (definierte Größe Normtrays 19cm x 29cm)
357.4 | M | Antirutschmatte für Normtrays, abnehmbar, zur Wischdesinfektion geeignet
357.5 | M | Stabiler, leichtgängiger Trägerarm mit Feder- und/oder Schwenkgelenk ohne Nachschwingbewegung
357.6 | M | Einhandbedienung möglich
357.7 | M | ohne Schmutzkanten und zur Wischdesinfektion geeignet

## 3.6 BHE Oralch trockenes System
3.6 | Behandlungseinheit Oralchirurgie „trockenes System“
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
36.1 | M | Patientenstuhl mit integrierter Behandlungseinheit (zentrale Steuerung) nach Basiskonzept 1/1 (DIN 13923-ISO 4073) im Aufbau als Einheit, vorbereitet für Trockenabsaugung. Belastbarkeit bis mindestens 160kg Patientengewicht.
36.2 | M | Die Behandlungseinheit muss den Empfehlungen des RKI in Bezug auf die Richtlinie „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde“ entsprechen.
36.3 | M | Ein Hygieneprogramm der zahnärztlichen Behandlungseinheit gemäß RKI-Richtlinie muss enthalten sein.
36.4 | M | Die mit Wasser in Kontakt kommenden Materialien und Produkte haben die Prüfung der DVGW Arbeitsblatt W270 bestanden.
36.5 | M | Die angebotene Zahnärztliche Behandlungseinheit muss als zusammenhängende Einheit konzipiert sein und sowohl für eine sitzende als auch stehende Arbeitsweise ausgelegt sein.
36.6 | M | Patientenbehandlungsstuhl und Behandlungsgerät bilden einen zusammenhängenden Aufbau und lassen sich über Bedienelemente am Arztelement und Assistenzelement steuern.
36.7 | M | Das Arztelement muss freibeweglich mit einem Schwingarm am Gerätekörper angebracht sein. Die Versorgungsleitungen für die Motoren/ Instrumente müssen als herunterhängenden Schlaufen am Arztelement angebracht sein.
36.8 | M | Eine Sicherheitsabschaltung ist in der Sitzbank, im Patiententeil, im Assistenzelement, in der Stuhltrittplatte und am Fußanlasser vorhanden.
3.6.1 | Gerätekörper mit Patientenstuhl
ID |  | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
361.1 | M | Vorbereitet zum Anschluss an eine Trockenabsaugung mit geprüften Amalgamabscheider
361.2 | M | Für Zahn-, Mund- und Kieferbehandlungen
361.3 | M | Für sitzende, aber auch stehende Arbeitsweise geeignet
361.4 | M | Patientenstuhl am Gerätekörper angebracht
361.5 | M | Freiraum unter dem Patientenstuhl;Unter Kopf- sowie Rückenteil muss eine große Beinfreiheit gegeben sein, damit eine gute Zugänglichkeit zum Patienten für ein ergonomisches Arbeiten gewährleistet ist.
361.6 | M | Mit Elektromotoren geräuscharm angetriebene Bewegungsabläufe
361.7 | M | Notfalllagerung nach Trendelenburg (Schocklagerung des Patienten auf einer um etwa 45° geneigten Liegefläche, mit Kopf nach unten und Becken nach oben. Die Bein- und Fußablage ist ebenfalls nach unten abgewinkelt.)
361.8 | M | Sitzhöhenbereich von bis zu 350 mm (große Behandler in sitzender Behandlung) – und bis zu 900 mm (stehende Behandlung bei großen Behandlern)
361.9 | M | Anatomische Sitzfläche und anatomische Rückenlehne mit fester linker Armlehne und schwenkbarer rechter Armlehne
361.10 | M | Anatomische Rückenlehne für beste Zugänglichkeit zum Arbeitsbereich. Höhenverstellbares Polster für die individuelle Schulterauflage und Lendenunterstützung bei Patienten über 1,80m
361.11 | M | Polster in extra weicher, elastischer Polstertechnik mit memoryschaumfunktion, bei Bedarf leicht auswechselbar, abwischbar und desinfizierbar
361.12 | M | Polsterschutzmatte, im Bereich der Fußablage, abnehmbar und desinfizierbar
361.13 | M | Aufhängevorrichtung für Fußanlasser unter dem Patientenstuhl
361.14 | M | Kopfstütze mit mindestens zwei Gelenken sowie Drucktaste zur Einhandbewegung
361.15 | M | Anatomisch geformte, ausziehbare Kopfstütze, mit stufenloser, pneumatischer Neigungsverstellung für Ober- und Unterkieferbehandlung
361.16 | M | Patienten-Größenerfassung über die Kopfstützenposition für automatische Einstellung der richtigen Spülposition
361.17 | M | Anatomisch festgelegter Gelenkpunkt der Rückenlehne bzw. Sitzfläche zur Vermeidung des Auszieheffekts.
361.18 | M | Verriegelung mechanisch oder pneumatisch gebremst.
361.19 | M | geräuschoptimierter Stuhlantrieb ohne ruckartigen Start und Stopp
361.20 | M | Sicherheitsabschaltung im Patiententeil, in der Seitenabdeckung der Gerätebasis, in der Rückenlehne, in der Sitzbank, in der Gerätekörperverkleidung und im Bügel am Fußanlasser.
361.21 | M | Hygienefähigkeit d.h. exponierte Komponenten müssen abnehmbar und zur Wischdesinfektion geeignet sein.
361.22 | M | Zentrales Versorgungselement integriert im Gerätekörper, feststehend, mit dem Fußboden verbunden
361.23 | M | Leichte Zugänglichkeit an alle Bauteile, servicefreundlich
361.24 | M | Reinigung und Desinfektion der Absaugwege automatisch oder manuell durch aufstecken auf Adapter, die im Versorgungselement integriert sind.
361.25 | M | Pflegeeinrichtung zur Durchspülung der Absaugschläuche und des Abscheidesystems integriert in den Gerätekörper
361.26 | M | Reinigung-/ Durchspülfunktion der Selektivventile, Schlauchleitungen, Mundspülbecken und des Abscheidesystems mit Frischwasser
361.27 | M | Sicherheitseinrichtung mit Wasser-Stopp bei Leckage im Versorgungsteil zur Vermeidung von Wasserschäden
361.28 | M | Freier Auslauf in der Trinkwasserkomponente nach DVGW bzw DIN 1988 Teil4
361.29 | M | Integrierte Dauer- und Intensiv- Wasserentkeimungsanlage
361.30 | M | Integriertes automatisches Spülprogramm zur Spülung aller wasserführenden Leitungen
361.31 | Z | Reinigungsmittel integriert im Gerätekörper und mit automatischer Dosierfunktion für die wasserführenden Systeme und das Absaugsystem
361.32 | Z | Option für Notbetrieb (Wasserzufuhr über Flasche) bei Verkeimung des Wassers aus dem örtlichen Versorgungsnetz.
361.33 | Z | Automatische Spülprogramme (nach den Richtlinien des RKI) für das Instrumenten- und Absaugsystem mit bildlicher Darstellung am Arztelement
361.34 | M | Die Behandlungseinheit muss über eine Anschlussmöglichkeit zur Versorgung mit Druckluft, Wasser und Strom für externe Medizingeräte verfügen. Der Anschluss muss in die Ringleitung der Behandlungseinheit intergriert sein um stagnierendes Wasser und das damit verbundene Verkeimungsrisiko zu minimieren. Der Anschluss muss über eine Integrierte automatisierte Spülung bei der Dauer- und Intensiventkeimung verfügen
361.35 | M | Gerätekörper mit verschleißfester, leicht zu reinigender und gut desinfizierbarer Oberfläche
361.36 | M | Mundspülbecken am Gerätekörper positioniert, motorisch schwenkbar und automatische Spülfunktion beim Ein- und Ausschwenken
361.37 | M | Mundspülbecken abnehmbar und desinfizierbar
361.38 | M | Grundfarbe: dentalweiß oder vergleichbar; Polsterfarbe: gedeckte Grundfarbe
3.6.2 | Fußanlasser, kabellos
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
362.1 | M | Elektrische Stufenlose Drehzahlregulierung mit Sprayvorwahl und Chipblowerfunktion
362.2 | M | Umschalten auf Motorlinkslauf sowie Patientenstuhlfunktion bei abgelegten Instrumenten
362.3 | M | Stuhlautomatik-Positionen mit allen Fußanlasser-Bedienelementen zu stoppen (Sicherheitseinrichtung)
362.4 | M | Sicherheitsabschaltung
362.5 | M | Auslösen der Intraoralkamera mittels Fußanlasser
3.6.3 | Assistenzelement
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
363.1 | M | Assistenzelement (Konstruktion ohne Eigenbewegung)
363.2 | M | Vakuumstopp für kurzzeitiges Abschalten der Saugleitung während der Behandlung durch Betätigung der Trittplatte an der Stuhlbasis
363.3 | M | Direktwahltasten für die Ansteuerung der Stuhlfunktion, Mundspülbecken, Wasserglasfüller und Behandlungsleuchte.
363.4 | M | Individuell verstellbar
363.5 | M | Glatte abwischbare Instrumentenschläuche
363.6 | M | Abluftfilter für Instrumentenrückluft
363.7 | M | Integrierter Rücklaufstopp
363.8 | M | Thermodesinfizierbare, sterilisierbare Instrumentenablagen
363.9 | M | Touchdisplay zur Wischdesinfektion geeignet
363.10 | M | Verlängerungsarm schwenkbar mit glatten abwischbaren Instrumentenschläuchen sowie mindesten 3 Köchern mit elektrischen Instrumentenablageschaltern (Anordnung gemäß Herstellerkonzept) - Dreifunktionshandstück Luft, Wasser, Spray inkl. 15 Aufsätze für Dreifunktionshandstück - einer Spraynebelabsaugung - einen Speichelsauger
3.6.4 | Arztelement
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
364.1 | M | Kombination aus Arztelement und Trayablagesystem
364.2 | M | Trägerarm mit Feder- und/oder Schwenkgelenk, leichtgängig, ohne vorgegebene Positionsbeschränkung, in jeder Position haltbar, ohne Nachschwingbewegung
364.3 | M | Höhenverstellbar und in jeder Position haltbar
364.4 | M | Sensorbremse im Arztelement zum Sicheren Halt in der eingestellten Position
364.5 | M | Köcheraufnahme zur Aufnahme von 6 Instrumenten incl. Drei- oder Mehrfunktionshandstück sowie Intraoralkamera. Köcheraufnahme in einer Reihe im unteren Bereich des Arztelementes angebracht. Positionierung der Intraoralkamera sowie des Mehrfunktionshandstückes in einer aufrechten Stellung muss gewährleistet sein, um ein Anstoßen/Herausreißen durch Patient oder Behandler zu vermeiden.
364.6 | M | Glatte abwischbare Instrumentenschläuche mit geräteseitiger Schraubkupplung
364.7 | M | Frei konfigurierbare Instrumentierung
364.8 | M | Arztelement ohne Schmutzkanten und zur Wischdesinfektion geeignet, die Griffe müssen abnehmbar und sterilisierbar sein
364.9 | M | Bedienung über hygienefähiges Touchdisplay (zur Wischdesinfektion geeignet) für Instrumente-, Speifontäne, Stuhlfunktion und Multimedia.
364.10 | M | Gerätebetriebsanzeige und Sprayvorwahlanzeige über Display
364.11 | M | Speicherungsmöglichkeit für indikationsspezifische Einstellungen
364.12 | M | Direkttasten für manuelle Bewegung, 3x Arbeitsposition, letzte Position, Spülposition, sowie Kollapsposition
364.13 | M | Direktwahltaste für Schalenspülung, Mundglasfüllung, Klingel, Sperrbildschirm und Behandlungsleuchte
364.14 | M | Timer-, Multimedia,-Reinigungs- und Einstellungsmenü
364.15 | M | Einstellung der Sensorsteuerung für Mundglasfüllfunktion
364.16 | M | Umschaltung der Einstellwerte mindestens 3 Behandler
364.17 | M | Elektrische Instrumentenablageschalter
364.18 | M | Abluftfilter für Instrumentenrückluft
364.19 | M | Zentrale Lichtversorgung für Antriebe
364.20 | M | Lichtturbineneinrichtung für 4-Loch-Normanschluss
364.21 | M | Integrierter Rücklaufstopp an allen Instrumenten
364.22 | M | Einheitliche ergonomische Anordnung in den Standardköchern nach Herstellervorgabe Mit dem Angebot ist die Anordnung darzulegen und zu beschreiben.
364.23 | M | Vorrichtung zur Entfernung von Zahnstein mit Versorgungs-/Motorschlauch zur Aufnahme eines piezokeramischen Ultraschall LED Handstückes nach DIN EN ISO 3964
364.24 | M | Chirurgiemotorset - mit integrierter Pumpe für physiologische Kochsalzlösung, Anzeige und Steuerung über das Touchdisplay am Arztelement. - Anzeige und Einstellung Drehmoment steuerbar über Fußanlasser sowie Touchdisplay am Arztelement. - sichere Ablagemöglichkeit des Chirurgiemotors auf dem Arztelement - inklusive ZWEI kollektorlose ELEKTRO-Chirurgiekleinmotoren nach DIN EN ISO 3964 (der zweite Motor sowie die zweite Motorleitung dienen als Umlaufreserve während der Sterilisationsvorgänge) -> externe Spraymedienführung -> interne Lichtleitung -> Arbeitsdrehzahlbereich mind. 0 – 40000 min-1 -> Motordrehmoment von maximal 5,5 Ncm -> verschleiß- und wartungsarmes LED Licht -> Licht-Kupplung ISO-Standard -> sowie ZWEI Motorleitungen zum Anschluss an das Steuergerät -> der zweite Motor sowie die zweite Motorleitung dienen als Umlaufreserve während der Sterilisationsvorgänge
364.25 | M | ZWEI kollektorlose ELEKTRO-Kleinmotoren nach DIN EN ISO 3964 -Licht-Kupplung ISO-Standard - interner getrennter Spraymedienführung - interne Lichtleitung - Arbeitsdrehzahlbereich mind. 100 – 40000 min-1 - erhöhtem Arbeitsdrehmoment (mindestens 2,7 Ncm Nennwert) -verschleiß- und wartungsarmes LED Licht
364.26 | M | EINE Mehrfunktionsspritze mit Lichtleiter, Luft, Wasser, Spray kalt und warm, inkl.15 Aufsätze nach DIN EN ISO 22569
364.27 | M | EINE Licht-Turbinenkupplung DIN EN ISO 3964 - 4-Loch Normanschluss - Drehring-Sprayregulierung verschleiß- und wartungsarmes LED Licht
364.28 | M | Multifunktionsgerät zur Mehrfachdiagnostik (Intraoral-, Transilluminations- und Fluoreszensaufnahmen) vergleichbar mit DIAGNOcamHD der Firma KaVo Dental GmbH) - Kameramodul USB 2.0 - LED Beleuchtung - Pixel Auflösung mindestens 1276 (H) x 769 (V) Bedienung auch über Fußanlasser
3.6.5 | Multimediaausstattung
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
365.1 | M | Betrachtungsgerät 18-22 Zoll, inkl. Horizontal- und Vertikalgelenk
365.2 | M | USB-Schnittstelle zum Verbinden Externer PC´s (Externer PC integriert in digitaler dentaler Radiologie)
365.3 | M | PC-Netzwerkschnittstelle LAN, USB und/oder Display Port
365.4 | M | Kabelmaterial zur Einbindung in das Netzwerk der digitalen dentalen Radiologie
3.6.6 | LED Behandlungsleuchte
ID |  | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
366.1 | M | Behandlungsleuchte (Ausführung als LED Behandlungsleuchte mit Leuchtenaufbaustange)
366.2 | M | Ventilatorlose Kühlung (Konvektionskühlung)
366.3 | M | Regulierbare Lichtintensität von 5.000 Lux (gedimmt) bis 40.000 Lux (Normallicht)
366.4 | M | Farbtemperatur muss zwischen 4.600 und 6.200 K liegen
366.5 | M | Sehr hoher Farbwiedergabeindex für Tageslichtqualität: RF > 95
366.6 | M | Dimm Modus zur Kompositverarbeitung entsprechend DIN EN ISO 9680
366.7 | M | Berührungslose Bedienung durch Sensor
366.8 | M | Glatte Oberfläche ohne Kühlschlitze zur Wischdesinfektion geeignet
366.9 | M | Leuchte am Gelenkarm, horizontal und vertikal beweglich mit zusätzlichem arretierbaren 3D Gelenk
366.10 | M | Leichtgängige Einstellung des Leuchtkopfes und verbleiben in der eingestellten Position im Bewegungsbereich für alle Behandlungspositionen
366.11 | M | Blendfrei
366.12 | M | Ermüdungsarmes Leuchtfeld mit scharfen Kanten zu den Augen der Patienten, auslaufende Kanten nach unten und zur Seite zur Reduzierung der Ermüdung der Augen der Behandelnden
366.13 | M | homogenes Leuchtfeld mit reduzierter Frontzahnreflektion bei gleichzeitiger Ausleuchtung der Molaren
366.14 | M | Thermodesinfizierbare, sterilisierbare und abnehmbare Griffe/Griffhülsen ohne Schmutzkanten
366.15 | M | 10 Ersatzhandgriffe/-griffhülsen für Leuchte
3.6.7 | Instrumentenablage/ Traytisch
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
367.1 | M | Am Arztelement angebracht
367.2 | M | Höhenverstellbar und schwenkbar
367.3 | M | Ausgelegt zum Abstellen von zwei Normtrays (definierte Größe Normtrays 19cm x 29cm)
367.4 | M | Antirutschmatte für Normtrays, abnehmbar, zur Wischdesinfektion geeignet
367.5 | M | Stabiler, leichtgängiger Trägerarm mit Feder- und/oder Schwenkgelenk ohne Nachschwingbewegung
367.6 | M | Einhandbedienung möglich
367.7 | M | ohne Schmutzkanten und zur Wischdesinfektion geeignet

## 3.7 H-u.W Standard
3.7 | Hand und Winkelstücksatz Standard
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
37.1 | M | Alle Hand und Winkelstücke entsprechend den Anforderungen nach DIN EN ISO 14457
37.2 | M | 8 EA Licht-Schnelllaufwinkelstück mit Übersetzung 1:5 oder 1:4,5 - sterilisierbar bis 135 °C mit - Glasstab-Lichtleiter mit bis zu 25000 Lux - Hartmetallführungsbuchse - Keramikkugellager - Kühlung durch Spraydüsensystem - innengeführten getrennten Kühlmedien - nach Möglichkeit mit auswechselbarem Sprayfilter
37.3 | M | 8 EA Licht-Reduzierwinkelstück mit Untersetzung 2:1 oder 10:1 oder 5,4:1 oder 4:1 oder 6:1 - sterilisierbar bis 135 °C - innengeführten getrennten Kühlmedien - Glasstab-Lichtleiter mit bis zu 25000 Lux - Kühlung durch Spraydüsensystem
37.4 | M | 6 EA Licht-Reduzierwinkelstück 1:1 - sterilisierbar bis 135 °C - innengeführten getrennten Kühlmedien - Glasstab-Lichtleiter mit bis zu 25000 Lux - Kühlung durch min. eine Spraydüse
37.5 | M | 2 EA Chirurgie Handstück 1:1 - sterilisierbar bis 135 °C - Glasstab-Lichtleiter mit bis zu 25000 Lux - Innengeführte getrennte Kühlmedien
37.6 | M | 1 EA Lichtturbinen Winkelstück 1:1 - sterilisierbar bis 135 °C - Keramik kugelgelagert - Druckknopfspannzange - Mindestens Vierdüsenspraysystem - Auswechselbarem Spraydeckel - Glasstab-Lichtleiter bis zu 25000 Lux
37.7 | M | 1 EA Ersatzturbine mit Schlüssel für Licht-Turbinenwinkelstück
37.8 | M | 1 EA Technik Handstück 1:1 - sterilisierbar bis 135 °C - Drehspannung für Handstückbohrer für leichte Technikarbeiten
37.9 | M | 2 EA Scaler luftbetrieben, passend auf Lichtturbinenkupplung Afo 114.26, zur Aufnahme von speziellen Instrumentenaufsätzen, inkl. 1EA Drehmomentschlüssel und Spitzensatz. - Lichtleiter - Luftbetrieben - Frequenz: 5-6kHz - 3-4 Leistungsstärken - Zirkuläre Bewegungsrichtung - Airscaler Spitzensatz bestehend aus: - 1 EA Scalerspitze universal - 1 EA Scalerspitze Sichelform - 1 EA Scalerspitze subgingival/ periodontal
37.10 | M | 2 EA Handstücke für piezokeramische Ultraschallvorrichtung inkl. 2 EA Drehmomentschlüssel und 2 SE Spitzenaufsatz geeignet zur: -> sub- und supragingivalen Zahnstein- und Konkremententfernung -> Entfernung von Pigmentierungsauflagerungen -> Prophylaxe -> Parodontaltherapie -> Scaling und Wurzelglättung - Alle Komponenten, einschließlich der Spitzen, RKI-konform thermodesinfizier- und sterilisierbar - Lineare oszillierende Spitzenbewegung - 24 bis 32 kHz Schwingungsfrequenz - Spraywasser über Regulierhülse des Schlauchs stufenlos regulierbar - Länge 100-108mm (ohne Aufsatz) - LED Ringlicht, Beleuchtungsstärke ~5.000 Lux bei einem Abstand von 25 mm - Stufenlose Leistungseinstellung - Spitzensatz für Ultraschallhandstück bestehend aus: - 1EA Scalerspitze für supragingivale Zahnsteinentfernung - 1EA Scalerspitze für für supra- und subgingivale Zahnsteinentfernung bis 4 mm - 1EA Scalerspitze für für supra- und subgingivale Zahnsteinentfernung bis 10 mm - Lichtleiter und LED Modul, ohne Techniker austauschbar - Aufbereitungsadapter im Lieferumfang enthalten
37.11 | M | 3 EA Instrumentenständer - Rostfrei - zum Aufstellen von Turbinen sowie Hand- und Winkelstücken

## 3.8 H-u.W Prophylaxe
3.8 | Hand und Winkelstücksatz Prophylaxe
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
38.1 | M | Alle Hand und Winkelstücke entsprechend den Anforderungen nach DIN EN ISO 14457
38.2 | M | 2 EA Licht-Schnelllaufwinkelstück mit Übersetzung 1:5 oder 1:4,5 - sterilisierbar bis 135 °C mit - Glasstab-Lichtleiter mit bis zu 25000 Lux - Hartmetallführungsbuchse - Keramikkugellager - Kühlung durch Spraydüsensystem - innengeführten getrennten Kühlmedien nach Möglichkeit mit auswechselbarem Sprayfilter
38.3 | M | 2 EA Licht-Reduzierwinkelstück mit Untersetzung 2:1 oder 10:1 oder 5,4:1 oder 4:1 oder 6:1 - sterilisierbar bis 135 °C - innengeführten getrennten Kühlmedien - Glasstab-Lichtleiter mit bis zu 25000 Lux Kühlung durch Spraydüsensystem
38.4 | M | 3 EA Licht-Reduzierwinkelstück 1:1 - sterilisierbar bis 135 °C - innengeführten getrennten Kühlmedien - Glasstab-Lichtleiter mit bis zu 25000 Lux - min. ein Düsenspray
38.5 | M | 6 EA Prophylaxe Winkelstück mit Untersetzung 8:1 oder 2,4:1 oder 15:1 - sterilisierbar bis 135 °C - max. Motordrehzahl 20.000 U/min - Doppelgewinde nach Standard. 1-64-UNC und 1-72 UNF Werkzeuge - Abnehmbarer Träger für Polieraufsätze - Dichtung am Kopf um das Eindringen von Polierpaste zu verhindern - 20mm Schaftdurchmesser
38.6 | M | 2 EA Technik Handstück 1:1 - sterilisierbar bis 135 °C - Drehspannung für Handstückbohrer für leichte Technikarbeiten
38.7 | M | 2 EA Scaler luftbetrieben, passend auf Lichtturbinenkupplung Afo 124.27, zur Aufnahme von speziellen Instrumentenaufsätzen, inkl. 1EA Drehmomentschlüssel und Spitzensatz. - Lichtleiter - Luftbetrieben - Frequenz: 6kHz - 3 Leistungsstärken - Zirkuläre Bewegungsrichtung Airscaler Spitzensatz bestehend aus: - 1 EA Scalerspitze universal - 1 EA Scalerspitze Sichelform - 1 EA Scalerspitze Perio
38.8 | M | 4 EA Handstücke für piezokeramische Ultraschallvorrichtung inkl. 4 EA Drehmomentschlüssel und 4 SE Spitzenaufsatz geeignet zur: -> sub- und supragingivalen Zahnstein- und Konkremententfernung -> Entfernung von Pigmentierungsauflagerungen -> Prophylaxe -> Parodontaltherapie -> Scaling und Wurzelglättung - Alle Komponenten, einschließlich der Spitzen, RKI-konform thermodesinfizier- und sterilisierbar - Lineare oszillierende Spitzenbewegung - 24 bis 32 kHz Schwingungsfrequenz - Spraywasser über Regulierhülse des Schlauchs stufenlos regulierbar - Länge 100-108mm (ohne Aufsatz) - LED Ringlicht, Beleuchtungsstärke ~5.000 Lux bei einem Abstand von 25 mm - Stufenlose Leistungseinstellung - Spitzensatz für Ultraschallhandstück bestehend aus: - 1EA Scalerspitze für supragingivale Zahnsteinentfernung - 1EA Scalerspitze für für supra- und subgingivale Zahnsteinentfernung bis 4 mm - 1EA Scalerspitze für für supra- und subgingivale Zahnsteinentfernung bis 10 mm - Lichtleiter und LED Modul, ohne Techniker austauschbar - Aufbereitungsadapter im Lieferumfang enthalten
38.9 | M | 1 EA Handstück zum Abtragen von Material auf Zahnsubstanz und Restaurationen. - Luftbetriebenes Abrasionssystem das Aluminiumoxyd-Partikel beschleunigt und für folgende zahnärztliche Indikationen eingesetzt werden kann: - Vorbereiten sowohl von Zahnsubstanz als auch Restaurationen für das Eingliedern von Zahnersatz - Präparieren von Zahnsubstanz für Fissurenversiegelungen und Füllungen kleineren Umfanges - Reinigen und entfernen von Klebe- und Zementresten aus Zahnersatz - Antriebsdruck 3,0 - 6,2 bar - Wasserdruck 1 -2 bar - Wassermenge 30-50 ml / min - Inkl. 3 abnehmbaren Kanülen - Sterilisierbar bis 135° C - Thermodesinfizierbar
38.10 | M | 2 EA Instrumentenständer - Rostfrei - zum Aufstellen von Turbinen sowie Hand- und Winkelstücken

## 3.9 H-u.W Oralchir.
3.9 | Hand und Winkelstücksatz Oralchirurgie
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
39.1 | M | Alle Hand und Winkelstücke entsprechend den Anforderungen nach DIN EN ISO 14457
39.2 | M | 8 EA Licht-Schnelllaufwinkelstück mit Übersetzung 1:5 oder 1:4,5 - sterilisierbar bis 135 °C mit - Glasstab-Lichtleiter mit bis zu 25000 Lux - Hartmetallführungsbuchse - Keramikkugellager - Kühlung durch Spraydüsensystem - innengeführten getrennten Kühlmedien - nach Möglichkeit mit auswechselbarem Sprayfilter
39.3 | M | 8 EA Licht-Reduzierwinkelstück mit Untersetzung 2:1 oder 10:1 oder 5,4:1 oder 4:1 oder 6:1 - sterilisierbar bis 135 °C - innengeführten getrennten Kühlmedien - Glasstab-Lichtleiter mit bis zu 25000 Lux - Kühlung durch Spraydüsensystem
39.4 | M | 6 EA Licht-Reduzierwinkelstück 1:1 - sterilisierbar bis 135 °C - innengeführten getrennten Kühlmedien - Glasstab-Lichtleiter mit bis zu 25000 Lux - Kühlung durch min. eine Spraydüse
39.5 | M | 4 EA Chirurgie Handstück 1:1 - sterilisierbar bis 135 °C - Glasstab-Lichtleiter mit bis zu 25000 Lux - externe Kühlung mit Kühlmedienanschluss - verwendbar für Handstückbohrer und Winkelstückbohrer
39.6 | M | 4 EA Chirurgie Licht-Reduzierwinkelstück mit Untersetzung 20:1 oder vergleichbar - sterilisierbar bis 135 °C - Glasstab-Lichtleiter mit bis zu 25000 Lux - max. Drehmoment von55 Ncm - externe Kühlung mit Kühlmedienanschluss am Kopf - Optimierte Kopfverzahnung und Kugellager (wartungsarm) - Kopf mit Innenkühlsystem
39.7 | M | 1 EA Lichtturbinen Winkelstück 1:1 - sterilisierbar bis 135 °C - passend auf entsprechende Kupplung - Keramik kugelgelagert - Druckknopfspannzange - Min. Vierdüsenspraysystem - Auswechselbarem Spraydeckel - Glasstab-Lichtleiter bis zu 25000 Lux
39.8 | M | 1 EA Ersatzturbine mit Schlüssel für Licht-Turbinenwinkelstück
39.9 | M | 1 EA Technik Handstück 1:1 - sterilisierbar bis 135 °C - Drehspannung für Handstückbohrer für leichte Technikarbeiten
39.10 | M | 2 EA Scaler luftbetrieben, passend auf Lichtturbinenkupplung Afo 114.26, zur Aufnahme von speziellen Instrumentenaufsätzen, inkl. 1EA Drehmomentschlüssel und Spitzensatz. - Lichtleiter - Luftbetrieben - Frequenz: 5-6kHz - 3-4 Leistungsstärken - Zirkuläre Bewegungsrichtung - Airscaler Spitzensatz bestehend aus: - 1 EA Scalerspitze universal - 1 EA Scalerspitze Sichelform - 1 EA Scalerspitze subgingival/ periodontal
39.11 | M | 2 EA Handstücke für piezokeramische Ultraschallvorrichtung inkl. 2 EA Drehmomentschlüssel und 2 SE Spitzenaufsatz geeignet zur: -> sub- und supragingivalen Zahnstein- und Konkremententfernung -> Entfernung von Pigmentierungsauflagerungen -> Prophylaxe -> Parodontaltherapie -> Scaling und Wurzelglättung - Alle Komponenten, einschließlich der Spitzen, RKI-konform thermodesinfizier- und sterilisierbar - Lineare oszillierende Spitzenbewegung - 24 bis 32 kHz Schwingungsfrequenz - Spraywasser über Regulierhülse des Schlauchs stufenlos regulierbar - Länge 100-108mm (ohne Aufsatz) - LED Ringlicht, Beleuchtungsstärke ~5.000 Lux bei einem Abstand von 25 mm - Stufenlose Leistungseinstellung - Spitzensatz für Ultraschallhandstück bestehend aus: - 1EA Scalerspitze für supragingivale Zahnsteinentfernung - 1EA Scalerspitze für für supra- und subgingivale Zahnsteinentfernung bis 4 mm - 1EA Scalerspitze für für supra- und subgingivale Zahnsteinentfernung bis 10 mm - Lichtleiter und LED Modul, ohne Techniker austauschbar - Aufbereitungsadapter im Lieferumfang enthalten
39.12 | M | 3 EA Instrumentenständer - Rostfrei - zum Aufstellen von Turbinen sowie Hand- und Winkelstücken

## 3.10 Kompressor 2 BHE
3.10 | Kompressor, dental für den Betrieb von bis zu zwei Behandlungseinheiten gleichzeitig
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
310.1 | M | Kompressor, mit einem Aggregat (2 Zylinder), Ölfrei, mit Membran-Trockenluftanlage zur Versorgung von zwei zahnärztlichen Behandlungseinheiten gleichzeitig
310.2 | M | Technische Daten: - Max. Ansaugleistung (pro Aggregat): 150 l/min - Fördermenge (pro Aggregat) bei 5 bar: 115-130 l/min - Tankinhalt: 50 l - Druckbereich: 6,0-10,0 bar - Spannung: 400 V 3~ , 50 / 60 Hz - Abmessungen (HxBxT) 800 x 800 x 600 mm - Max. Gewicht: 70 kg
310.3 | Z | für Standorte, an denen es die infrastrukturellen Gegebenheiten nicht ermöglichen, Kompressoren in geeigneten schallgeschützten räumlicheiten unterzubringen, ist optional eine Schallschutzabdeckung (soweit für das angebotene Model verfügbar) anzubieten. Der Preis ist im Preis und Produktblatt seperat aufzuführen.

## 3.11 Kompressor 4 BHE
3.11 | Kompressor, dental für den Betrieb von bis zu vier Behandlungseinheiten gleichzeitig
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
311.1 | M | Kompressor, mit zwei Aggregaten (4 Zylinder), Ölfrei, mit Membran-Trockenluftanlage zur Versorgung von vier zahnärztlichen Behandlungseinheiten gleichzeitig
311.2 | M | Technische Daten: - Max. Ansaugleistung (pro Aggregat): 150 l/min - Fördermenge (pro Aggregat) bei 5 bar: 230-260 l/min - Tankinhalt: 50 l - Druckbereich: 6,0-10,0 bar - Spannung: 400 V 3~ , 50 / 60 Hz - Abmessungen (HxBxT) 800 x 800 x 600 mm - Max. Gewicht: 95 kg
311.3 | Z | für Standorte, an denen es die infrastrukturellen Gegebenheiten nicht ermöglichen, Kompressoren in geeigneten schallgeschützten räumlicheiten unterzubringen, ist optional eine Schallschutzabdeckung (soweit für das angebotene Model verfügbar) anzubieten. Der Preis ist im Preis und Produktblatt seperat aufzuführen.

## 3.12 Kompressor 10 BHE
3.12 | Kompressor, dental für den Betrieb von bis zu zehn Behandlungseinheiten gleichzeitig
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
312.1 | M | Kompressor, mit zwei Aggregaten (8 Zylinder), Ölfrei, mit Membran-Trockenluftanlage zur Versorgung von zehn zahnärztlichen Behandlungseinheiten gleichzeitig
312.2 | M | Technische Daten: - Max. Ansaugleistung (pro Aggregat): 150 l/min - Fördermenge (pro Aggregat) bei 5 bar: 430-480 l/min - Tankinhalt: 90 l - Druckbereich: 6,0-10,0 bar - Spannung: 400 V 3~ , 50 / 60 Hz - Abmessungen (HxBxT) 800 x 1100 x 700 mm - Max. Gewicht: 150kg
312.3 | Z | für Standorte, an denen es die infrastrukturellen Gegebenheiten nicht ermöglichen, Kompressoren in geeigneten schallgeschützten räumlicheiten unterzubringen, ist optional eine Schallschutzabdeckung (soweit für das angebotene Model verfügbar) anzubieten. Der Preis ist im Preis und Produktblatt seperat aufzuführen.

## 3.13 SaugAnl nass 2 BHE
3.13 | Sauganlage, dental, nass, für den Betrieb von bis zu zwei Behandlungseinheiten gleichzeitig
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
313.1 | M | Sauganlage inkl. Amalgamabscheider für den Betrieb von zwei Behandlungseinheiten gleichzeitig.
313.2 | M | Technische Daten: - Spannung/Frequenz: 230V (1~) / 50 Hz - elektrische Leistung: 1-2 kW - Nennstromaufnahme: 4-6 A - Anlaufstrom: 20-25 A - Max. Unterdruck: 170 mbar (Stand der Technik) - Max. Flüssigkeitsmenge: 10 l/min (Stand der Technik) - Max. Gewicht: 30 kg - Max. Maße (H x B x T): 50 x 45 x 45 cm - infrastrukturell bedingt folgende Anschlüsse:  Vakuumanschluss: 40 mm Außendurchmesser (DN40)/ 50 mm Außendurchmesser (DN50) Abluftanschluss: 50 mm Außendurchmesser (DN50)
313.3 | M | Boden-/Wandkonsole für oben aufgeführte dentale Saugeinheit inklusive oder optional Druckausgleichbehälter, Verbindungsschlauch und Anschlüsse bereits vormontiert Max. Maße (H x B x T): 1000 x 550x 600mm
313.4 | M | Amalgamabscheider ohne Gehäuse, einschließlich oder optional Recycling-Box zum Anschluss an oben aufgeführte dentale Saugeinheit mit Standard Anschlussteilen und einem Fernanzeigeelement / elektronischer Überwachung des Füllstandes Technische Daten: - Spannung/Frequenz: 230V (1~) / 60 Hz - elektrische Leistung im Standby 5-8 W - Nennstromaufnahme: 1 A - Max. Flüssigkeitsmenge: 15-18 l/min (Stand derTechnik) - Minimales Volumen Auffangbehälter: 700 cm3 - Abscheidewirkungsgrad: mindestens 97 % Max. Gewicht : 13 kg
313.5 | M | Strömungsbeschleuniger für automatische Rohrreinigung zum Einbau in die Saugleitung für jede angeschlossene Einheit (Rohrquerschnitt DN 40)
313.6 | Z | für Standorte, an denen es die infrastrukturellen Gegebenheiten nicht ermöglichen, Sauganlagen in geeigneten schallgeschützten räumlicheiten unterzubringen, ist optional eine Schallschutzabdeckung (soweit für das angebotene Model verfügbar) anzubieten. Der Preis ist im Preis und Produktblatt seperat aufzuführen.

## 3.14 SaugAnl nass 3 BHE
3.14 | Sauganlage, dental, nass, für den Betrieb von bis zu drei Behandlungseinheiten gleichzeitig
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
314.1 | M | Sauganlage inkl. Amalgamabscheider für den Betrieb von drei Behandlungseinheiten gleichzeitig.
314.2 | M | Technische Daten: - Spannung/Frequenz: 230V (1~) / 50 Hz - elektrische Leistung: 1-2 kW - Nennstromaufnahme: 7-8 A - Anlaufstrom: 30-35 A - Max. Unterdruck: 170 mbar (Stand der Technik) - Max. Flüssigkeitsmenge: 16 l/min (Stand der Technik) - Max. Gewicht: 35 kg - Max. Maße (H x B x T): 55 x 45 x 45 cm - infrastrukturell bedingt folgende Anschlüsse:  Vakuumanschluss: 40 mm Außendurchmesser (DN40)/ 50 mm Außendurchmesser (DN50) Abluftanschluss: 50 mm Außendurchmesser (DN50)
314.3 | M | Boden-/Wandkonsole für oben aufgeführte dentale Saugeinheit inklusive oder optional Druckausgleichbehälter, Verbindungsschlauch und Anschlüsse bereits vormontiert Max. Maße (H x B x T): 1000 x 550x 600mm
314.4 | M | Amalgamabscheider ohne Gehäuse, einschließlich oder optional Recycling-Box zum Anschluss an oben aufgeführte dentale Saugeinheit mit Standard Anschlussteilen und einem Fernanzeigeelement / elektronischer Überwachung des Füllstandes Technische Daten: - Spannung/Frequenz: 230V (1~) / 60 Hz - elektrische Leistung im Standby 5-8 W - Nennstromaufnahme: 1 A- -Max. Flüssigkeitsmenge: 15-18 l/min (Stand der Technik) - Minimales Volumen Auffangbehälter: 700 cm3 - Abscheidewirkungsgrad: mindestens 97 % Max. Gewicht : 13 kg
314.5 | M | Strömungsbeschleuniger für automatische Rohrreinigung zum Einbau in die Saugleitung für jede angeschlossene Einheit (Rohrquerschnitt DN 40)
314.6 | Z | für Standorte, an denen es die infrastrukturellen Gegebenheiten nicht ermöglichen, Sauganlagen in geeigneten schallgeschützten räumlicheiten unterzubringen, ist optional eine Schallschutzabdeckung (soweit für das angebotene Model verfügbar) anzubieten. Der Preis ist im Preis und Produktblatt seperat aufzuführen.

## 3.15 SaugAnl nass 4 BHE
3.15 | Sauganlage, dental, nass, für den Betrieb von bis zu vier Behandlungseinheiten gleichzeitig
ID |  | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
315.1 | M | Sauganlage inkl. Amalgamabscheider für den Betrieb von vier Behandlungseinheiten gleichzeitig.
315.2 | M | Technische Daten: - Spannung/Frequenz: 400V (3~) / 50 Hz - elektrische Leistung: 1-2 kW - Nennstromaufnahme: 7-8 A - Anlaufstrom: 30-35 A - Max. Unterdruck: 170 mbar (Stand der Technik) - Max. Flüssigkeitsmenge: 24 l/min (Stand der Technik) - Max. Gewicht: 35 kg - Max. Maße (H x B x T): 55 x 45 x 45 cm - infrastrukturell bedingt folgende Anschlüsse:  Vakuumanschluss: 40 mm Außendurchmesser (DN40)/ 50 mm Außendurchmesser (DN50)  Abluftanschluss: 50 mm Außendurchmesser (DN50)
315.3 | M | Boden-/Wandkonsole für oben aufgeführte dentale Saugeinheit inklusive oder optional Druckausgleichbehälter, Verbindungsschlauch und Anschlüsse bereits vormontiert Max. Maße (H x B x T): 1000 x 550x 600mm
315.4 | M | Amalgamabscheider ohne Gehäuse, einschließlich oder optional Recycling-Box zum Anschluss an oben aufgeführte dentale Saugeinheit mit Standard Anschlussteilen und einem Fernanzeigeelement / elektronischer Überwachung des Füllstandes Technische Daten: - Spannung/Frequenz: 230V (1~) / 60 Hz - elektrische Leistung im Standby 5-8 W - Nennstromaufnahme: 1 A -Max. Flüssigkeitsmenge: 15-18 l/min (Stand der Technik) - Minimales Volumen Auffangbehälter: 700 cm3 - Abscheidewirkungsgrad: mindestens 97 % Max. Gewicht : 13 kg
315.5 | M | Strömungsbeschleuniger für automatische Rohrreinigung zum Einbau in die Saugleitung für jede angeschlossene Einheit (Rohrquerschnitt DN 40)
315.6 | Z | für Standorte, an denen es die infrastrukturellen Gegebenheiten nicht ermöglichen, Sauganlagen in geeigneten schallgeschützten räumlicheiten unterzubringen, ist optional eine Schallschutzabdeckung (soweit für das angebotene Model verfügbar) anzubieten. Der Preis ist im Preis und Produktblatt seperat aufzuführen.

## 3.16 SaugAnl trock 2 BHE
3.16 | Sauganlage, dental, trocken, für den Betrieb von bis zu zwei Behandlungseinheiten gleichzeitig
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
316.1 | M | Sauganlage inkl. Steuerplatine und Kondensatabscheider für den Betrieb von zwei Behandlungseinheiten gleichzeitig.
316.2 | M | Technische Daten: - Spannung/Frequenz: 230V (1~) / 50 Hz - elektrische Leistung: 1-2 kW - Nennstromaufnahme: 4-6 A - Anlaufstrom: 20-25 A - Drehzahl: 2500-3000min/l - Max. Unterdruck: 170 mbar (Stand der Technik) - Max. Gewicht: 25 kg - Max. Maße (H x B x T): 60 x 65 x 45 cm - infrastrukturell bedingt folgende Anschlüsse:  Vakuumanschluss: 40 mm Außendurchmesser (DN40)/ 50 mm Außendurchmesser (DN50) Abluftanschluss: 50 mm Außendurchmesser (DN50)
316.3 | M | Boden-/Wandkonsole für oben aufgeführte dentale Saugeinheit inklusive oder optional Druckausgleichbehälter, Verbindungsschlauch und Anschlüsse bereits vormontiert Max. Maße (H x B x T): 1000 x 550x 600mm
316.4 | M | Strömungsbeschleuniger für automatische Rohrreinigung zum Einbau in die Saugleitung für jede angeschlossene Einheit (Rohrquerschnitt DN 40)
316.5 | Z | für Standorte, an denen es die infrastrukturellen Gegebenheiten nicht ermöglichen, Sauganlagen in geeigneten schallgeschützten räumlicheiten unterzubringen, ist optional eine Schallschutzabdeckung (soweit für das angebotene Model verfügbar) anzubieten. Der Preis ist im Preis und Produktblatt seperat aufzuführen.

## 3.17 SaugAnl trock 3 BHE
3.17 | Sauganlage, dental, trocken, für den Betrieb von bis zu drei Behandlungseinheiten gleichzeitig
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
317.1 | M | Sauganlage inkl. Steuerplatine und Kondensatabscheider für den Betrieb von drei Behandlungseinheiten gleichzeitig.
317.2 | M | Technische Daten: - Spannung/Frequenz: 230V (1~) / 50 Hz - elektrische Leistung: 1-2 kW - Nennstromaufnahme: 6-7 A - Anlaufstrom: 20-25 A - Drehzahl: 2500-3000min/l - Max. Unterdruck: 170 mbar (Stand der Technik) - Max. Gewicht: 35 kg - Max. Maße (H x B x T): 60 x 65 x 45 cm - infrastrukturell bedingt folgende Anschlüsse:  Vakuumanschluss: 40 mm Außendurchmesser (DN40)/ 50 mm Außendurchmesser (DN50)  Abluftanschluss: 50 mm Außendurchmesser (DN50)
317.3 | M | Boden-/Wandkonsole für oben aufgeführte dentale Saugeinheit inklusive oder optional Druckausgleichbehälter, Verbindungsschlauch und Anschlüsse bereits vormontiert Max. Maße (H x B x T): 1000 x 550x 600mm
317.4 | M | Strömungsbeschleuniger für automatische Rohrreinigung zum Einbau in die Saugleitung für jede angeschlossene Einheit (Rohrquerschnitt DN 40)
317.5 | Z | für Standorte, an denen es die infrastrukturellen Gegebenheiten nicht ermöglichen, Sauganlagen in geeigneten schallgeschützten räumlicheiten unterzubringen, ist optional eine Schallschutzabdeckung (soweit für das angebotene Model verfügbar) anzubieten. Der Preis ist im Preis und Produktblatt seperat aufzuführen.

## 3.18 SaugAnl trock 4 BHE
3.18 | Sauganlage, dental, trocken, für den Betrieb von vier Behandlungseinheiten gleichzeitig
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
318.1 | M | Sauganlage inkl. Steuerplatine und Kondensatabscheider für den Betrieb von vier Behandlungseinheiten gleichzeitig.
318.2 | M | Technische Daten: - Spannung/Frequenz: 400V (3~) / 50 Hz - elektrische Leistung: 2-3 kW - Nennstromaufnahme: 4-6 A - Anlaufstrom: 20-25 A - Drehzahl: 2500-3000min/l - Max. Unterdruck: 170 mbar (Stand der Technik) - Max. Gewicht: 65 kg - Max. Maße (H x B x T): 120 x 100 x 50 cm - infrastrukturell bedingt folgende Anschlüsse:  Vakuumanschluss: 40 mm Außendurchmesser (DN40)/ 50 mm Außendurchmesser (DN50)  Abluftanschluss: 50 mm Außendurchmesser (DN50)
318.3 | M | Boden-/Wandkonsole für oben aufgeführte dentale Saugeinheit inklusive oder optional Druckausgleichbehälter, Verbindungsschlauch und Anschlüsse bereits vormontiert Max. Maße (H x B x T): 1000 x 550x 600mm
318.4 | M | Strömungsbeschleuniger für automatische Rohrreinigung zum Einbau in die Saugleitung für jede angeschlossene Einheit (Rohrquerschnitt DN 40)
318.5 | Z | für Standorte, an denen es die infrastrukturellen Gegebenheiten nicht ermöglichen, Sauganlagen in geeigneten schallgeschützten räumlicheiten unterzubringen, ist optional eine Schallschutzabdeckung (soweit für das angebotene Model verfügbar) anzubieten. Der Preis ist im Preis und Produktblatt seperat aufzuführen.

## 3.19 Installationsplanung
3.19 | Installationsplanung, Installation sowie Inbetriebnahme
ID | ZK | Leistungsanforderung (LAfo) | Stückzahl / BZE | Eigenerklärung Bieter | Artikelnummer Bieter (sofern vorhanden)
319.1 | M | Die Installationsplanung ist vom AN, unter Erstellung eines Protokolls, am Verwendungsort durchzuführen.
319.2 | M | Die Installationsplanung je Standort, muss im Preis und Produktblatt separat bepreist werden (ohne An und Abfahrten, diese sind im Preis und Produktblatt separat auszupreisen)
319.3 | M | Der Ausbau der zu ersetzenden Behandlungseinheiten muss vom AN in der Installationsplanung berücksichtigt und bei Installation durchgeführt werden. Das ausgebaute Material verbleibt am Standort. Die Demontage ist im Produkt- und Leistungsblatt je auszubauender Behandlungseinheit separat zu bepreisen.
319.4 | M | Die Installation und Inbetriebnahme erfolgt nach den gültigen EU Vorgaben und DIN ISO Normen für das System
319.5 | M | Die Installation und Inbetriebnahme erfolgt am Verwendungsort durch dafür qualifiziertes Personal des AN
319.6 | M | Die Installation je Behandlungseinheit, muss im Preis- und Produktblatt separat bepreist werden. (ohne An und Abfahrten, diese sind im Preis und Produktblatt separat auszupreisen)
319.7 | M | Die Inbetriebnahme je Behandlungseinheit, muss im Preis und Produktblatt separat bepreist werden. (ohne An und Abfahrten, diese sind im Preis- und Produktblatt separat auszupreisen)
319.8 | M | An und Abfahrten zu den Standorten sind im Preis- und Produktblatt separat zu bepreisen. Die Lieferung nach Auslandsstandorten ist im Produkt- und Leistungsblatt separat zu bepreisen.
319.9 | M | Geringer Mehraufwand für Montagearbeiten - inkl. Technikereinsatz (bis zu zwei Arbeitsstunden) - inkl. des für die Montagearbeiten benötigten Materials gemeint sind hier außerplanmäßige Mehraufwendungen, aufgrund nicht planbarer infrastruktureller oder organisatorischer Defiziete am betreffenden Standort, welche außschließlich durch den Auftraggeber zu verschulden sind. Der AN hat dies vorab schriftlich dem AG mitzuteilen. Im Anschluss erfolgt eine separate Beauftragung des Mehraufwandes. Der Mehraufwand ist im Preis und Produktplatt zu bepreisen. An- und Abfahrten sind nicht in den Preis zu Inkludieren, diese werden im Preis und Produktblatt separat bepreist.
319.10 | M | mittlerer Mehraufwand für Montagearbeiten - inkl. Technikereinsatz (zwei bis zu vier Arbeitsstunden) - inkl. des für die Montagearbeiten benötigten Materials gemeint sind hier außerplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund nicht planbarer infrastruktureller oder organisatorischer Defiziete am betreffenden Standort, welche außschließlich durch den Auftraggeber zu verschulden sind. Der AN hat dies vorab schriftlich dem AG mitzuteilen. Im Anschluss erfolgt eine separate Beauftragung des Mehraufwandes. Der Mehraufwand ist im Preis und Produktplatt zu bepreisen. An- und Abfahrten sind nicht in den Preis zu Inkludieren, diese werden im Preis und Produktblatt separat bepreist.
319.11 | M | hoher Mehraufwand für Montagearbeiten - inkl. Technikereinsatz (mehr als vier Arbeitsstunden) - inkl. des für die Montagearbeiten benötigten Materials gemeint sind hier außerplanmäßige Mehraufwendungen aufgrund nicht planbarer infrastruktureller oder organisatorischer Defiziete am betreffenden Standort, welche außschließlich durch den Auftraggeber zu verschulden sind. Der AN hat dies vorab schriftlich dem AG mitzuteilen. Im Anschluss erfolgt eine separate Beauftragung des Mehraufwandes. Der Mehraufwand ist im Preis und Produktplatt zu bepreisen. An- und Abfahrten sind nicht in den Preis zu Inkludieren, diese werden im Preis und Produktblatt separat bepreist.
319.12 | Z | Zur Installation ggf. erforderliche Stahlaufstellplatten sind im Produkt- und Leistungsblatt separat zu bepreisen. Diese werden bei Bedarf abgerufen und sind mit den Behandlungseinheiten auszuliefern.