Beschaffungsamt des BMI, Vorlagenstand: 25.07.2024

Leistungsbeschreibung

Mehrgasmessgeräte MultiRAE Lite mit Zubehör

Az. B 21.18 - 0049/26/VV : 1

### Ihre Vergabestelle für das Vergabeverfahren

### Beschaffungsamt des BMI

Anschrift	Beschaffungsamt des BMI

Referat B 21

Brühler Straße 3

53119 Bonn

Ausgabenummer	V1

Ausgabedatum	12.03.2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	3

2.	Leistungsanforderungen	3

2.1	Mehrgasmessgerät MultiRAE Lite	3

2.2	Tragekoffer für MultiRAE Lite	5

2.3	Prüfgasflaschen	6

2.4	Druckminderer	6

3.	Dokumentation	6

4.	Lieferung/Transport	7

4.1	Ausfuhrgenehmigung	8

4.2	Verpackung und Kennzeichnung von Gefahrgut	8

4.3	Lieferort	8

5.	Verjährungsfrist für Mängelansprüche	8

6.	Ersatzteilversorgung	8

7.	Schulung	9

Allgemeines

Es sind Mehrgasmessgeräte vom Typ MultiRAE Lite in die Ukraine zu liefern. Weiterhin sind Tragekoffer, verschiedene Prüfgasflaschen sowie ein Druckminderer zu liefern:

40 Stück Mehrgasmessgerät MultiRAE Lite

40 Stück Tragekoffer für MultiRAE Lite

8 Stück Prüfgasflasche 60l Cl2

8 Stück Prüfgasflasche 60l 4-Gase (H2S, CO, CH4, O2)

8 Stück Prüfgasflasche 34l Isobuten

8 Stück Druckminderer

Darüber hinaus ist eine Schulung in Präsenz in Deutschland sowie als Online-Schulung anzubieten. Hierbei handelt es sich um optionale Leistungen, für die keine Abnahmeverpflichtung besteht (vgl. unten unter Ziffer 7).

Leistungsanforderungen

Die im Nachfolgenden beschriebenen Leistungsanforderungen sind Mindestanforderungen. Mindestanforderungen müssen zwingend erfüllt werden. Es kommen nur solche Angebote für den Zuschlag in Frage, die alle Mindestanforderungen erfüllen. Angebote, die eine oder mehrere Mindestanforderungen nicht erfüllen, werden vom Vergabeverfahren ausgeschlossen.

Über die Mindestanforderungen hinausgehende Forderungen sind mit dem Zusatz „werden bevorzugt“ gekennzeichnet und müssen nicht zwingend erfüllt werden. Diese Bewertungskriterien dienen bei Erfüllung der Besserbewertung des Angebots (siehe Abs. 3.8.2 im Dokument „Besondere Bewerbungsbedingungen“).

Im Falle von Fragen beachten Sie bitte Punkt 1.8 der Allgemeinen Bewerbungsbedingungen.

Mehrgasmessgerät MultiRAE Lite

| Anforderung | Frage | Antwort des Bieters |
| --- | --- | --- |
| Es sind 40 tragbare Mehrgasmessgeräte vom Typ MultiRAE Lite zu liefern. | Wird diese Anforderung erfüllt? | Wählen Sie ein Element aus. |
| Es ist die Ausführung mit integrierter Pumpe für eine aktive Probenzuführung zu liefern. | Wird diese Anforderung erfüllt? | Wählen Sie ein Element aus. |
| Es ist die Ausführung ohne im Gerät integrierten Funk-/Bluetooth-Adapter zu liefern. | Wird diese Anforderung erfüllt? | Wählen Sie ein Element aus. |
| Jedes Gerät ist mit folgender Sensorbestückung zu konfigurieren und zu liefern: katalytischer Sensor für brennbare Gase (UEL/LEL) elektrochemischer Kombisensor für CO und H2S elektrochemischer Sensor für Cl2 elektrochemischer Sensor für O2 PID-Sensor für flüchtige organische Verbindungen (VOC) | 1. Wird diese Anforderung erfüllt? 2. Welche Sensoren werden konfiguriert mitgeliefert? | Wählen Sie ein Element aus. |
|  |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Es ist mit jedem Gerät ein elektrochemischer Ersatzsensor für Cl2 mitzuliefern. | Wird diese Anforderung erfüllt? | Wählen Sie ein Element aus. |
| Das Gerät muss mit PTFE-Filtern zum Schutz der Sensorik ausgestattet sein. | Wird diese Anforderung erfüllt? | Wählen Sie ein Element aus. |
| Das Gerät muss über ein grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung verfügen. | Wird diese Anforderung erfüllt? | Wählen Sie ein Element aus. |
| Das Gerät muss eine benutzerfreundliche, menügeführte Bedienoberfläche mindestens in englischer Sprache aufweisen. Eine zusätzliche Menüführung in ukrainischer Sprache ist wünschenswert, sofern technisch verfügbar. Diese führt jedoch nicht zu einer Besserbewertung des Angebots. | 1. Wird diese Anforderung erfüllt? 2. In welcher Sprache erfolgt die Menüführung? | Wählen Sie ein Element aus. |
|  |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Das Gerät muss die Gasalarmierung durch akustische und optische (LED) Anzeige sowie durch Vibration ermöglichen. | 1. Wird diese Anforderung erfüllt? | Wählen Sie ein Element aus. |
| Das Gerät muss eine interne Datenaufzeichnung der Messungen zur Einsatz- und Nachverfolgungsdokumentation beinhalten. | 1. Wird diese Anforderung erfüllt? | Wählen Sie ein Element aus. |
| Das Gerät muss mindestens die Schutzart IP65 erfüllen. | 1. Wird diese Anforderung erfüllt? | Wählen Sie ein Element aus. |
| Der Betriebstemperaturbereich des Gerätes muss mindestens -20 °C bis +50°C betragen. | 1. Wird diese Anforderung erfüllt? | Wählen Sie ein Element aus. |

Tragekoffer für MultiRAE Lite

| Anforderung | Frage | Antwort des Bieters |
| --- | --- | --- |
| Es sind 40 Hartschalenkoffer mit passender Schaumstoffeinlage zu liefern, die das Mehrgasmessgerät MultiRAE Lite sowie für den Messbetrieb erforderliche Zubehörteile aufnehmen können. | Wird diese Anforderung erfüllt? | Wählen Sie ein Element aus. |

Prüfgasflaschen

| Anforderung | Frage | Antwort des Bieters |
| --- | --- | --- |
| Es sind folgende Prüfgasflaschen zum Prüfen und Justieren der Sensoren mitzuliefern: 8 Stück Cl2, je 60 Liter 10 ppm Cl2 in N2 8 Stück 4-Gase, je 60 Liter: 25 ppm H2S 100 ppm CO 2,2 % vol. CH4 18 % vol. O2 in N2 8 Stück Isobuten C4H8, je 34 Liter 100 ppm Isobuten C4H8 in Luft | 1. Wird diese Anforderung erfüllt? 2. Welche Prüfgasflaschen werden mitgeliefert? | Wählen Sie ein Element aus. |
|  |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

Druckminderer

| Anforderung | Frage | Antwort des Bieters |
| --- | --- | --- |
| Es sind 8 Druckminderer zu liefern, die auf die gelieferten Prüfgasflaschen passen und eine Durchflussmenge von 1 Liter pro Minute ermöglichen. | Wird diese Anforderung erfüllt? | Wählen Sie ein Element aus. |

Dokumentation

| Anforderung | Frage | Antwort des Bieters |
| --- | --- | --- |
| Es ist mit jedem Mehrgasmessgerät eine gedruckte Gebrauchsanleitung mitzuliefern, die die Bedienung der Mehrgasmessgeräte ausführlich beschreibt. Darüber hinaus ist die Gebrauchsanleitung als PDF-Datei in digitaler Form zu übergeben. | Wird diese Anforderung erfüllt? | Wählen Sie ein Element aus. |
| Die Gebrauchsanleitung ist zwingend in englischer Sprache auszuführen. | Wird diese Anforderung erfüllt? | Wählen Sie ein Element aus. |
| Bewertungskriterium: Angebote, welche darüber hinaus Gebrauchsanleitungen in ukrainischer Sprache beinhalten, werden bevorzugt. | Wird die Bedienungsanleitung neben der englischen Ausführung zugleich in ukrainischer Ausführung angeboten ? Ja = 5 Bewertungspunkte Nein = 0 Bewertungspunkte | Wählen Sie ein Element aus. |

Lieferung/Transport

| Anforderung | Frage | Antwort des Bieters |
| --- | --- | --- |
| Die Lieferung aller ausgeschriebenen Produkte in die Ukraine (Incoterms 2020 DDP inkl. Entladung am Bestimmungsort gem. 4.3) muss schnellstmöglich, jedoch spätestens bis zum 30. Oktober 2026 erfolgen. | 1. Wird diese Anforderung erfüllt? 2. Welche Lieferzeit wird angeboten? | Wählen Sie ein Element aus. |
|  |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

Die Lieferbedingungen sind die Incoterms® 2020 DDP inkl. Entladung am Bestimmungsort. Die Lieferung muss per Landtransport erfolgen. Der Auftragnehmer muss die zollrechtliche Anmeldung sowie die steuerliche Registrierung für die Einfuhr in die Ukraine vornehmen sowie Zölle und Steuern zahlen, falls diese anfallen.

Die Koordination der Anlieferung erfolgt durch das BBK. Der Liefertermin ist zwischen dem BBK und dem Auftragnehmer so schnell wie möglich nach erfolgter Auftragserteilung abzustimmen. Angefallene und nachgewiesene Kosten für Ausfuhr- und Einfuhrzölle werden dem Auftragnehmer vom BBK erstattet.

Ukrainische Verbindungsbeamte begleiten den Zollprozess und übernehmen die Waren unmittelbar nach Erteilung der Einfuhrzollabfertigung.

Der Leistungsverpflichtung gilt als erfüllt, sobald die Lieferung am Bestimmungsort entladen und die Einfuhrzollabwicklung abgeschlossen ist.

Ausfuhrgenehmigung

Das BBK koordiniert die Ausfuhrgenehmigung des BAFA. Der Auftragnehmer führt die Ausfuhr durch und stellt sicher, dass sämtliche zollrechtlichen Ausfuhrpflichten sowie Zollabgaben erfüllt werden. Das BBK unterstützt den Auftragnehmer bei Bedarf bei den Zollverfahren. Der Auftragnehmer darf die Ausfuhr nicht ohne vorherige Information des BBK durchführen. Die Zollbehörde ist darüber zu informieren, dass der Auftrag Teil eines technischen Kooperationsprojekts der Bundesrepublik Deutschland mit der Ukraine ist. Vorlagen werden dem Auftragnehmer im Rahmen der Beantragung gegebenenfalls vom BBK zur Verfügung gestellt.

Verpackung und Kennzeichnung von Gefahrgut

Die Mehrgasmessgeräte mit Zubehör gem. 1. sind auf Europaletten verpackt zu liefern. Jeweils ein Messgerät ist in einen Transportkoffer zu verpacken und mit den nötigen Dokumentationen zu versehen. Auf jedem Transportkoffer ist durch einen außen angebrachten Aufkleber die Bezeichnung des innenliegenden Messgerätes deutlich sichtbar zu kennzeichnen, um eine leichte Zuordnung für den Anwender zu gewährleisten.

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass während des gesamten Lieferprozesses eine korrekte Gefahrgutkennzeichnung erfolgt.

Lieferort

Die Lieferung erfolgt nach Lviv, Ukraine. Die genaue Lieferadresse wird dem Auftragnehmer mit dem Auftrag mitgeteilt.

Verjährungsfrist für Mängelansprüche

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 24 Monate.

Ersatzteilversorgung

Die Beschaffung von für den Betrieb der Mehrgasmessgeräte erforderlichen Ersatzteilen (z. B. Filter, Akkus) und Zubehör (z. B. Sensoren) muss für mindestens 10 Jahre ab Lieferung sichergestellt sein.

Schulung

Es ist eine Schulung in englischer Sprache für bis zu 20 Teilnehmende mit einer Dauer von 1 bis 2 Tagen anzubieten. Die Schulung ist sowohl als virtuelle Online-Schulung voraussichtlich in 2026 oder 2027 sowie als Präsenzschulung in Deutschland voraussichtlich in 2027 oder 2028 anzubieten (siehe Angebotsformular).

Unter Anleitung eines Ausbilders müssen die Teilnehmenden durch die Schulung in die Lage versetzt werden, die Geräte und das Zubehör ordnungsgemäß zu bedienen und zu warten sowie das erworbene Wissen als Trainer an weitere Bediener weitergeben zu können. Hierfür sind den Teilnehmern englischsprachige Schulungsunterlagen in digitaler Form zu übergeben.

Die angebotenen Preise beinhalten alle Kosten für die Durchführung der Schulung (z. B. Reise- und Übernachtungskosten für das Ausbildungspersonal des Auftragnehmers).

Es gibt keine Abrufverpflichtung für die Schulung. Im Bedarfsfall entscheidet das BBK, ob die Schulung online oder in Präsenz durchgeführt wird. Der Abruf kann bis spätestens 31.12.2028 erfolgen. Der Termin der Schulung wird nach erfolgtem Abruf mit dem Auftragnehmer abgestimmt. Das BBK informiert den Auftragnehmer über die Kontaktdaten einer Ansprechperson, die die Schulung koordiniert und für die Terminfindung verantwortlich ist.