Beschaffungsamt des BMI, Vorlagenstand: 25.07.2024

Leistungsbeschreibung

HD Wärmebildkamera

Az. B 21.19 - 0216/26/VV : 1

### Ihre Vergabestelle für das Vergabeverfahren

### Beschaffungsamt des BMI

Anschrift	Beschaffungsamt des BMI

Referat B21

Brühler Straße 3

53119 Bonn

Ausgabenummer	Version 1

Ausgabedatum	26.03.2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	3

2.	Mengen	3

3.	Leistungsanforderungen	3

3.1	Leistungsanforderungen (A-Kriterien)	4

4.	Lieferung	7

4.1	Lieferbedingungen	7

4.2	Lieferfrist	7

4.3	Lieferort	7

5.	Gewährleistung	7

Allgemeines

Für die Erfüllung seiner Aufgaben benötigt das BKA Möglichkeiten, thermografische Untersuchungen mit hoher Temperaturempfindlichkeit und hoher Auflösung im Nah- und Fernbereich mittels Wärmebildkameras anzustellen. Dazu wird in der vorliegenden Ausschreibung eine handgehaltene Hochleistungs-Wärmebildkamera adressiert.

Mengen

- 1 Stück - HD Wärmebildkamera

Leistungsanforderungen

In den folgenden Abschnitten werden, unter einer laufenden Nummer (lfd. Nr.), die Leistungsanforderungen spezifiziert.

Alle Leistungsanforderungen in dieser Ausschreibung sind Mindestanforderungen.

Mindestanforderungen sind gekennzeichnet durch ein „A“, bzw. durch ein „mindestens“ (mind.) oder „muss“ oder „müssen“. Die Nichterfüllung von Mindestanforderungen führt zum Ausschluss des Angebotes aus dem Vergabeverfahren. Es kommen nur solche Angebote in Frage, welche alle Mindestanforderungen bzw. A-Kriterien erfüllen.

Tragen Sie in den folgenden Tabellen in die entsprechende Zeile ein, ob Ihr Angebot die jeweilige Mindestanforderung erfüllt („ja“/ „nein“). Angebote, die eine Mindestanforderung nicht erfüllen, sind nicht bedingungsgemäß und somit zwingend auszuschließen.

Unter „Erläuterungen“ finden Sie ggf. weiterführende Fragen oder Informationen der Vergabestelle und / oder werden gebeten, Angaben zu Spezifika Ihres Angebots zu machen.

Sollte das Textfeld für Ihre Erläuterungen nicht ausreichen, fügen Sie bitte eine eigene Anlage mit Verweis auf die laufende Nummer des Leistungsmerkmals dem Angebot bei.

Falls Unsicherheit über eine Anforderung besteht, stellen Sie bitte rechtzeitig vor Ablauf der Angebotsfrist Ihre Bieterfragen über die e-Vergabeplattform des Bundes. Die Bieterfragen werden dann anonymisiert für den gesamten Bieterkreis zugänglich gemacht und beantwortet.

Leistungsanforderungen (A-Kriterien)

| Lfd. Nr. | Leistungsmerkmal Konstruktion | Wird die Anforderung erfüllt? (ja/nein) | Erläuterungen Vergabestelle/ Bieter |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HD Wärmebildkamera | ☐ Ja ☐ Nein | Bitte reichen Sie entsprechende technische Produktbeschreibungen/ technische Datenblätter ein, aus denen Art und Ausführung der Kamera, einschließlich der Spezifika der Leistungsmerkmale lfd. Nr. 2–16 eindeutig hervorgehen (siehe dazu auch „Besondere Bewerbungsbedingungen, Punkt 3.7.2). Siehe Anlage „Name.pdf“, S.0 |
|  | Passende Wechselobjektive mit jeweils: 28° Optik und 12° Optik. | ☐ Ja ☐ Nein | Bitte reichen Sie entsprechende Datenblätter ein, aus denen Art und Ausführung der Wechselobjektive, einschließlich der Spezifika der Anschlussmöglichkeiten für die Wechselobjektive eindeutig hervorgehen. Siehe Anlage „Name.pdf“, S.0 |
|  | Auflösung des IR-Sensors: mind. 1024 × 768 Pixel (786.432 Messpixel) | ☐ Ja ☐ Nein | Antwortfeld |
|  | Spektralbereich: mind. 7,5 – 14 μm Ein größerer Sprektralbereich ist ebenfalls bedingungsgemäß. | ☐ Ja ☐ Nein | Antwortfeld |
|  | Display: mind. 4,3“ Bilddiagonale, 800x480 Pixel kapazitiver Touchscreen mit automatischer lageabhängiger Ausrichtung | ☐ Ja ☐ Nein | Antwortfeld |
|  | Eingebauter Sucher (mind. 800x480 Pixel) | ☐ Ja ☐ Nein | Antwortfeld |
|  | Bildfrequenz: mind. 30 Hz | ☐ Ja ☐ Nein | Antwortfeld |
|  | Thermische Empfindlichkeit/NETD: max. 20 mK bei 30 °C | ☐ Ja ☐ Nein | Antwortfeld |
|  | Bild-Modi: Wärmebild visuelles Bild Bild-in-Bild (Überlagerung von Wärmebild und visuellem Bild in Echtzeit und jeweils in voller Auflösung, veränderbar und verschiebbar) | ☐ Ja ☐ Nein | Antwortfeld |
|  | Bildspeicher: SD-Karte SD Karte mussherausnehmbar sein | ☐ Ja ☐ Nein | Antwortfeld |
|  | Schnittstellen: USB (bspw. Standard USB A oder USB C) – ein entsprechendes Kabel mit mind. 1 m Länge muss im Lieferumfang enthalten sein und der Stecker auf gängige Kupplungsformate enden (bspw. Standard USB A oder USB C); HDMI – ein entsprechendes Kabel mit mind. 1 m Länge muss im Lieferumfang enthalten sein und der Stecker auf HDMI enden. | ☐ Ja ☐ Nein | Antwortfeld |
|  | Akku betrieben, Lebensdauer mind. 2,5 h. | ☐ Ja ☐ Nein | Antwortfeld |
|  | Zusatzakku, Akkulebensdauer mind. 2,5 h | ☐ Ja ☐ Nein | Antwortfeld |
|  | Passendes externes Akkuladegerät (für Netzanschluss: 230 V, 50 Hz, Typ-C Stecker oder Typ-F Stecker) | ☐ Ja ☐ Nein | Antwortfeld |
|  | Stativbefestigung | ☐ Ja ☐ Nein | Bitte machen Sie Angaben zu Art und Ausführung der Stativbefestigung: Antwortfeld |
|  | Handgehaltene Wärmebildkamera (mobiler Einsatz) | ☐ Ja ☐ Nein | Bitte machen Sie Angaben zu den Maßen der angebotenen Kamera: Antwortfeld |
|  | Kameragewicht: max 2,5 kg | ☐ Ja ☐ Nein | Antwortfeld |
|  | Dokumentation: Für Kamera und Linsen muss eine deutsch- oder englischsprachige Bedienungsanleitung einschließlich Pflegehinweise vorgelegt werden. Diese kann in elektronischer Form als PDF-Dokument geliefert werden. Eine Bereitstellung des Dokumentes per E-Mail an den Bedarfsträger ist ausreichend. Mit Abgabe des Angebotes stimmt der Anbieter zu, dass die Dokumentation im Intranet des Nutzers kostenlos veröffentlicht werden darf. | ☐ Ja ☐ Nein | Antwortfeld |

Lieferung

Lieferbedingungen

Sämtliche für Transport und Versand anfallenden Leistungen gehören zum Leistungsumfang, sind im Angebotsendpreis enthalten und erfolgen nach Incoterms® 2020 DAP inkl. Entladung am Lieferort.

Lieferfrist

Die Leistung soll schnellstmöglich, muss jedoch spätestens bis Ende KW 39/2026 erbracht werden.

Lieferort

Der Lieferort ist 65189 Wiesbaden.

Gewährleistung

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche muss mindestens 24 Monate ab mängelfreier Leistungserbringung betragen. Längere Verjährungsfristen sind zulässig führen aber nicht zu einer besseren Bewertung des Angebots.

Firmenname / Bietername