## Tabelle1
B-04 - Leistungsverzeichnis
Vergabenummer: |  | 41/2026/EU/E17
Vorhaben: |  | Metabolischer Flux-Analyzer
Lfd. Nr. | Anforderungen | Bewertungs-kriterium | Punkte | Maßstab | ANTWORT BIETER (alle Felder/Zellen sind zwingend vom Bieter auszufüllen)
[5 empty] | Antwort JA/NEIN | Angaben Bieter (sonstige Angaben)
1. Allgemein Leistungskriterien
1.1 | Echtzeit-Metabolismus-Analysator | A - Mindestkriterium
1.2 | Hersteller/Gerätename | I - Information
1.3 | Markteinführung | I - Information
1.4 | elektr. Leistung | I - Information
1.5 | Abmessungen (T x B x H) | I - Information
1.6 | Gewicht | I - Information
1.7 | Garantie im Sinne der umfassenden Kostenübernahme bei Reparaturen vor Ort (inkl. Material-Fahrt- und Arbeitskosten) während der ersten 24 Monate nach Installation des Systems | A - Mindestkriterium
1.8 | Dokumentation der Installation und Inbetriebnahme | A - Mindestkriterium
1.9 | Präventive Wartung im 2. Betriebsjahr | A - Mindestkriterium
1.10 | CE-Zeichen nach EMV- und Niederspannungsrichtlinie | A - Mindestkriterium
1.11 | Präventiver Wartungsvertrag mit Preisbindung zum Ende der zweijährigen Garantie-Zeit | I - Information
1.12 | Gerät muss zwecks Datenaustausch ins Campus-EDV-Netz gemäß den im Dokument "Checkliste DV-Technik in UMMD.pdf" genannten Anforderungen integriert werden können. | A - Mindestkriterium
1.13 | Installation, Einweisung und Training (mind. 2 Mitarbeitende) inklusive | A - Mindestkriterium
2. Spezifisch Leistungskriterien
Messparameter und Detektion
2.1 | Markierungsfreie, simultane Messung von OCR/ECAR/PER-Werten in lebenden Zellen (adhärent und suspension) sowie isolierten Mitochondrien und Spheroiden in Echtzeit im 96w-Plattenformat | A - Mindestkriterium
2.2 | Arbeitsvolumen/Well: 160 - 300 µL | A - Mindestkriterium
2.3 | Zellzahl/Well: 5.000 - 250.000/Well | A - Mindestkriterium
2.4 | Temperaturbereich: 8-20°C über Umgebungstemperatur | A - Mindestkriterium
2.5 | Temperaturpräzision: 0,7°C | A - Mindestkriterium
2.6 | Temperaturgleichmäßigkeit: 0,5°C | A - Mindestkriterium
2.7 | max. Well-Verdampfung über 6h: < 25% | A - Mindestkriterium
2.8 | Vier unabhängig ansteuerbare Mikro-Injektionsports pro Well einschließlich automatisierter sequenzieller Reagenzienzugabe und automatischem Mischen. | A - Mindestkriterium
2.9 | OCR optimaler Leistungsbereich 15-350 pmol/min | A - Mindestkriterium
2.10 | OCR LOD <15 pmol/min | A - Mindestkriterium
2.11 | OCR CV (mittlere/hohe Raten) < 10% | A - Mindestkriterium
2.12 | OCR SD (niedrige Raten) < 7pmol/min | A - Mindestkriterium
2.13 | PER optimaler Leistungsbereich 50-950 pmol/min | A - Mindestkriterium
2.14 | PER LOD < 50 pmol/min | A - Mindestkriterium
2.15 | PER CV (mittlere/hohe Raten) < 15% | A - Mindestkriterium
2.16 | PER SD (niedrige Raten) < 16 pmol/min | A - Mindestkriterium
Ergonomie und Bedienbarkeit
2.17 | Steuereinheit mit Touchscreen (Win-PC) | A - Mindestkriterium
2.18 | Technische Unterstützung des Betriebssystems durch Hersteller (Sicherheitsupdates und technischem Support) bis mind. 2031 | A - Mindestkriterium
2.19 | Kommunikation: TCP/IP, USB, kabellos | A - Mindestkriterium
2.20 | inklusive OS und Software (unbegrenzte Lizenz) | A - Mindestkriterium
2.21 | Automatisierte Datenerfassung, Echtzeitdarstellung, Speicherung, Auswertung und Export der Messdaten. | A - Mindestkriterium
Wichtung: Preis 100 %
Hinweis: Die Voraussetzung für die Zuschlagserteilung ist die Erfüllung der in der Leistungsbeschreibung und dem Leistungsverzeichnis definierten Mindestanforderungen. Sollte eine der Anforderungen nicht erfüllt sein, wird das Angebot von der Wertung ausgeschlossen. Die rot markierten Spalten sind zwingend komplett vom Bieter auszufüllen. Hier geforderte Dokumente und Zertifikate sind zwingend dem Angebot beizufügen. Wertungslegende A: Ausschlusskriterium; Bei Angabe „Nein“ Ausschluss aus der Wertung. B: Bewertungskriterium: gemäß der Anlage A-06 fließen die Punkte in die Bewertung mit ein. (sofern vorhanden)
Ort, Datum des Bieters | [5 empty] | Firma, Vor- und Nachname des Erklärenden gemäß §126b BGB (Textform)

## Tabelle2
A - Mindestkriterium | JA
B - Bewertungskriterium | NEIN
I - Information
-