## Tabelle1
Preisblatt zur Vergabe: |  | Unternehmen:
AZ: | 4.B.WGGE2026004_F | USt-IdNr. (VAT ID no.):
Titel: | Multiparametersonde | Bearbeiter/in:
Universität Potsdam Dezernat 4, Referat Zentrale Beschaffung Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam USt-IdNr. (VAT ID no.): DE138408327 |  | Telefon/Fax:
E-Mail:
z. Hd. | Frau S. Sawallisch | Angebotsnummer:
Pos. | Bezeichnung der Leistung | Menge | Mengen- | Einz.-Preis | Ges.-Preis
|  |  | einheit | netto in € | netto in €
Gegenstand des Verfahrens ist die Beschaffung einer Multiparametersonde. Diese soll in einem Quellschacht im Schwarzwald zur online und insitu Überwachung der Wasserqualität eingesetzt werden.
1 | Die Multiparametersonde muss folgende Spezifikationen/Parameter aufweisen. Anforderungen an das Betriebs-, Soft- und Hardwaresystem: - Die analysierten Daten müssen gespeichert werden können (Speicherkapazität mindestens 16 MB). Das Speicherintervall sollte mindestens 2 min betragen. - Die analysierten Daten müssen online einsehbar und abrufbar sein, Mobilfunkmodem ist nötig, Abruf/Versand mittels 2 bis 5G, FTP und SMS Anforderungen an das Instrument - Gerät wird in das Sammelbecken eines Quellwasserschachtes eingebracht (Oberflächendruck) - Temperatursensor: Messbereich 0 bis 50 °C, Genauigkeit +/- 0,1 °C, Auflösung 0,01 °C - Leitfähigkeitssensor: Messbereich 0 – 200 mS/cm, Genauigkeit +/- 0,5%, Auflösung 0,001 mS - Sauerstoff: Messbereich 0 – 25 mg/L, Genauigkeit 1%, Auflösung 0,001 mg/L - pH Sensor: Messbereich 0 – 14 pH, Genauigkeit +/- 0,1 pH, Auflösung 0,01 pH - Redox: Messbereich -1200 mV – 1200 mV, Genauigkeit +/- 10 mV, Auflösung 0,1 mV - Trübung mit Wischer: Messbereich 0 – 5000 NTU, Genauigkeit +/- 1%, Auflösung +/- 0,0125% - CDOM: Messbereich 0 – 3000 ppb, Nachweisgrenze 0,1 ppb - Nitrat mit Wischer: Messbereich 0 – 125 mg/L, Auflösung 0,1 mg/L, Genauigkeit < 0,5 mg/L - Kalibriersets für die Sensoren - Schutzgehäuse | 1 | St. |  | 0
Hersteller/Typ:
Herstellergarantie in Monate:
2 | Liefer- und Transportkosten | 1 | psch |  | 0
3 | Installation - Das Instrument soll nachweisbar im plug and play Modus installierbar sein, ansonsten muss die Installation herstellerseitig durchgeführt werden | 1 | psch |  | 0
4 | Angaben zum zu erwartenden Wartungsaufwand und den zu erwartenden Wartungskosten | 1 | psch |  | 0
Lieferung erfolgt:
Lieferung frei Haus
Zahlungsbedingungen in Tage netto:
Skonto in %:
Skontofrist innerhalb von (Tagen):
Eine Skontofrist unter 14 Tagen wird bei der Bewertung der Angebote nicht berücksichtigt, ist im Falle einer Zuschlagserteilung aber vereinbart. |  |  |  | 0
Gewährleistung in Monate:2 |  | Nettosumme: |  |  | 0
Lieferfrist/-zeit ab Zuschlagserteilung in Tage,Wochen,Monate: |  | zzgl. Mwst. in % |  | 19 | 0
|  | Zwischensumme: |  |  | 0
|  | abzgl. _ % Skonto |  |  | 0
ggf. Unterschrift /ggf. zusätzlich Firmenstempel1 |  | Endsumme: |  |  | 0
Ich erkläre hiermit verbindlich, dass ausschließlich die Vertragsbedingungen des Auftraggebers Anwendung finden. Für den Fall, dass dem Angebot/Teilnahmeantrag eigene AGB beigefügt sind oder auf diese verwiesen wird, werden diese hiermit für ungültig erklärt. Es gelten allein die im Vergabeverfahren genannten Vertragsbedingungen des Auftraggebers.
1 Eine Unterschrift ist nur bei einem schriftlichen Angebot erforderlich. Fehlt bei einem schriftlichen Angebot die Unterschrift, gilt das Angebot als nicht abgegeben. Bei Abgabe eines elektronischen Angebotes über den Vergabemarktplatz Brandenburg werden alle Angebotsunterlagen in der geforderten Form über das Bietertool elektronisch signiert.
2Sofern Ihr Angebot keine gesonderten Angaben zur Dauer der Gewährleistung enthält,
gelten im Auftragsfall die gesetzlichen Regelungen nach BGB.
Lieferung frei Haus
Lieferung frei Verwendungsstelle
Lieferung frei Verwendungsstelle inkl. Montage
Lieferung frei Verwendungsstelle inkl. Entsorgung Verpackungsmaterial
Lieferung frei Verwendungsstelle inkl. Montage und Entsorgung Verpackungsmaterial
Elektronisch
Note on D16: Konow, Richard: % = Prozent Bl. = Blatt g = Gramm h = Stunde Jhr = Jahr k.A. = keine Angabe kg = Kilogramm l = Liter LE = Leistungseinheit m = Meter Mon = Monat m² = Quadratmeter m³ = Kubikmeter Pal = Palette psch = pauschal S. = Seite St. = Stück t = Tonne TS = Tagessatz Wo = Woche