## Deckblatt
csx_fragebogen_leistungskriterien
System für vollautomatisierte Objektträgerfärbung
Leistungskriterien
| Vergabenummer: | 2026-00168-251210
| Angebotsfrist: | 20.03.2026 10:00 Uhr
| Vergabeart: | Öffentliche Ausschreibung
| Vergabeordnung: | UVGO
| Ausschreibungs-ID: | CXVHY67YTGFH1TGE
Unternehmensname und -adresse
Die Vergabe ist nicht in Lose aufgeteilt. Bitte füllen Sie das nächste Arbeitsblatt aus.

## Kriterien
System für vollautomatisierte Objektträgerfärbung
Die Wirtschaftlichkeitsberechnung wird durchgeführt nach der Preis-Quotienten-Methode, gewichtet nach Preis (50) und Kriterien (50).
Hierarchie | OZ | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Gewichtung |  | Wertspanne |  | Messwert | Einheit | Antwort | Auswahl
[7 empty] | Bester Wert | Schlechtester Wert |  |  |  |  | * Pflichtfeld | Technische Id | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 | Option 5 | Option 6 | Option 7 | Option 8 | Option 9 | Option 10 | Option 11
1 | 1 | Ausschlusselement | Ausschlusskriterien | [9 empty] | * | 35482 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.1 | 1.1 | Ausschlusselement | Bereitstellung eines vollautomatischen Systems zur immunhistochemischen und in-situ-Hybridisierungs-Färbung | [9 empty] | * | 35484 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.2 | 1.2 | Ausschlusselement | Vollständige Automatisierung von Vorbehandlung bis Gegenfärbung | [9 empty] | * | 35486 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.3 | 1.3 | Ausschlusselement | Offenes System zur Verwendung primärer Antikörper verschiedener Hersteller | [9 empty] | * | 35487 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.4 | 1.4 | Ausschlusselement | QM/QS- konforme Prozessierung für IHC-/ISH-Panels und QC-Standards | [9 empty] | * | 35488 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.5 | 1.5 | Ausschlusselement | benötigte Lizenzschlüssel für ausgewählte Module/Tests sind Bestandteil des Systems | [9 empty] | * | 35489 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.6 | 1.6 | Ausschlusselement | Gültigkeit von Lizenzschlüsseln auf Systemlebenszeit | [9 empty] | * | 35490 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.7 | 1.7 | Ausschlusselement | Das System und die verwendeten Produkte müssen gemäß der Verordnung (EU) 2017/746 über In-vitro-Diagnostika (IVDR) CE-gekennzeichnet sein | [9 empty] | * | 35491 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.8 | 1.8 | Ausschlusselement | Anzahl gleichzeitig bearbeitbarer Objektträger mindestens 30 Slides | [9 empty] | * | 35492 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.9 | 1.9 | Ausschlusselement | Möglichkeit im Betrieb-Nachladen von Slides und Reagenzien | [9 empty] | * | 35493 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.10 | 1.10 | Ausschlusselement | Unabhängige Temperatursteuerung | [9 empty] | * | 35494 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.11 | 1.11 | Ausschlusselement | Reagenzienkapazität mindestens 35 Positionen | [9 empty] | * | 35495 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.12 | 1.12 | Ausschlusselement | Typischer Tagesdurchsatz mehr als 80 Slides / Tag | [9 empty] | * | 35496 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.13 | 1.13 | Ausschlusselement | Zeit bis zum ersten Ergebnis weniger 2,5 h | [9 empty] | * | 35497 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.14 | 1.14 | Ausschlusselement | Verbrauch pro Färbung weniger 250 µl Antikörperlösung | [9 empty] | * | 35498 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.15 | 1.15 | Ausschlusselement | Das System ermöglicht funktionsfähige Schnittstelle zum LIS(Nexus) | [9 empty] | * | 35499 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.16 | 1.16 | Ausschlusselement | Maximale Systemabmessungen B:140cm T:110cm H:220cm | [9 empty] | * | 35500 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.17 | 1.17 | Ausschlusselement | Transport zum Aufstellort | [9 empty] | * | 35501 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.18 | 1.18 | Ausschlusselement | Installation / Inbetriebnahme | [9 empty] | * | 35502 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.19 | 1.19 | Ausschlusselement | IQ/OQ-Dokumentation | [9 empty] | * | 35503 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.20 | 1.20 | Ausschlusselement | Vollwartungsvertrag für 5 Jahre | [9 empty] | * | 35504 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2 | 2 | Graduell | Bewertungskriterien |  |  | 1000 | [6 empty] | * | 35483
2.1 | 2.13 | Graduell | Bedienung des Systems mit Touchscreen + PC-Software |  |  | 40 | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 35518 | Option 1: 10 - ja; Option 2: 0 - nein
2.2 | 2.25 | Graduell | Geräteeinweisung für mindestens 4 Mitarbeitende |  |  | 40 | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 35530 | Option 1: 10 - ja; Option 2: 0 - nein
2.3 | 2.24 | Graduell | Wärmeabgabe weniger 1000 BTU/h |  |  | 40 | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 35529 | Option 1: 10 - ja; Option 2: 0 - nein
2.4 | 2.23 | Graduell | Stromversorgung 100-240 V, 50/60 Hz |  |  | 40 | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 35528 | Option 1: 10 - ja; Option 2: 0 - nein
2.5 | 2.22 | Graduell | Gewicht ohne Flüssigkeiten <300kg |  |  | 40 | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 35527 | Option 1: 10 - ja; Option 2: 0 - nein
2.6 | 2.21 | Graduell | Erkennung des Systems von bedruckten Objektträgern (Nexus), Text und QR-Barcodes |  |  | 40 | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 35526 | Option 1: 10 - ja; Option 2: 0 - nein
2.7 | 2.20 | Graduell | Verarbeitung standardisierter Objektträger 25×75 mm bzw. 26×76 mm |  |  | 40 | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 35525 | Option 1: 10 - ja; Option 2: 0 - nein
2.8 | 2.19 | Graduell | Abfalltrennung, wässrig und Öl getrennt |  |  | 40 | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 35524 | Option 1: 10 - ja; Option 2: 0 - nein
2.9 | 2.18 | Graduell | Automatischer DAB-Abbau |  |  | 40 | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 35523 | Option 1: 10 - ja; Option 2: 0 - nein
2.10 | 2.17 | Graduell | Datenexport in PDF und XML |  |  | 40 | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 35522 | Option 1: 10 - ja; Option 2: 0 - nein
2.11 | 2.16 | Graduell | Exportierbarer Audit-Trail |  |  | 40 | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 35521 | Option 1: 10 - ja; Option 2: 0 - nein
2.12 | 2.15 | Graduell | QC-/QA-Berichte, Lot-zu-Lot-Vergleich |  |  | 40 | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 35520 | Option 1: 10 - ja; Option 2: 0 - nein
2.13 | 2.14 | Graduell | Lieferung PC und Betriebssystem, Windows vorinstalliert, Administration durch Krankenhaus IT-Abteilung |  |  | 40 | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 35519 | Option 1: 10 - ja; Option 2: 0 - nein
2.14 | 2.1 | Graduell | zusätzliche Verfahren SISH und Dual-ISH möglich |  |  | 40 | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 35506 | Option 1: 10 - ja; Option 2: 0 - nein
2.15 | 2.12 | Graduell | Zentrales Bedien-und Steuersystem (mind. 1-4 Geräte steuerbar) |  |  | 40 | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 35517 | Option 1: 10 - ja; Option 2: 0 - nein
2.16 | 2.11 | Graduell | Reagenzienidentifikation per Barcode |  |  | 40 | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 35516 | Option 1: 10 - ja; Option 2: 0 - nein
2.17 | 2.10 | Graduell | Optionale Nutzung von Lab-developed-Tests |  |  | 40 | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 35515 | Option 1: 10 - ja; Option 2: 0 - nein
2.18 | 2.9 | Graduell | Kompatibilität zu SISH, CISH, ISH |  |  | 40 | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 35514 | Option 1: 10 - ja; Option 2: 0 - nein
2.19 | 2.8 | Graduell | Unterstützung von Single, Dual und Multiplex-IHC |  |  | 40 | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 35513 | Option 1: 10 - ja; Option 2: 0 - nein
2.20 | 2.7 | Graduell | Anzahl verfügbarer validierter IVD-Tests mindestens 200 |  |  | 40 | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 35512 | Option 1: 10 - ja; Option 2: 0 - nein
2.21 | 2.6 | Graduell | Möglichkeit des Betriebs mit Vorratsreagenzien, mindestens 7 verschiedene, Wechsel im Betrieb |  |  | 40 | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 35511 | Option 1: 10 - ja; Option 2: 0 - nein
2.22 | 2.5 | Graduell | Verbrauch pro Färbung weniger 150 µl Antikörperlösung |  |  | 40 | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 35510 | Option 1: 10 - ja; Option 2: 0 - nein
2.23 | 2.4 | Graduell | Temperaturkontrolle für einzelne Slidepositionen im Bereich 20-100 °C |  |  | 40 | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 35509 | Option 1: 10 - ja; Option 2: 0 - nein
2.24 | 2.3 | Graduell | Bereitstellung von klinisch validierten Begleitassays für onkologische Therapie durch den Bieter |  |  | 40 | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 35508 | Option 1: 10 - ja; Option 2: 0 - nein
2.25 | 2.2 | Graduell | Objektträger unabhängig voneinander Laden und Entfernen |  |  | 40 | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 35507 | Option 1: 10 - ja; Option 2: 0 - nein