Leistungsbeschreibung und Punktevergabe Angebote

LP:		Leistungspunkte

A:	Ausschlusskriterium. Dieses Kriterium muss zwingend erfüllt werden.

Nichterfüllung führt direkt zum Ausschluss des Angebotes.

B:		Kriterium dem je nach Wichtigkeit bis zu 100 LP zugeordnet werden.

Vergleichsangebote werden nach der beigefügten Wertungsmatrix aufgrund der erzielten LP (70 %) und des Angebotspreises (30 %) einem objektiven Ranking unterzogen.

Anmerkung: Rechtlich bindend ist die Beschreibung in deutscher Sprache, Übersetzungen sind lediglich für ein besseres Verständnis beigefügt.

zu Los Nr. 5 „Halogen-Feuchtebestimmer für die Bodenfeuchtebestimmung“

|  | Anforderung | Kriterium | max. LP | Angebot | LP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bauliche Ausführung |  |  |  |  |
| 1.1 | Robustes Gerätegehäuse für den Laborbetrieb | A |  |  |  |
| 1.2 | Leicht zu reinigende Oberfläche | A |  |  |  |
| 1.3 | Halogen-Heizeinheit für die Probentrocknung. | A |  |  |  |
| 1.4 | Probenaufnahme mit wechselbarer Probenschale. | A |  |  |  |
| 1.5 | Maximale Abmessungen (T × H) ≤ 750 × 460 mm. | A |  |  |  |
| 1.6 | Gerätegewicht ≤ 10 kg | B | 50 |  |  |
| 2 | Technische Parameter |  |  |  |  |
| 2.1 | Halogen-Trocknungstechnologie mit präziser Temperaturregelung | A |  |  |  |
| 2.2 | Temperaturbereich geeignet für Trocknungs- und Feuchtebestimmungen im Bereich von 50 °C bis mindestens 150 °C. | A |  |  |  |
| 2.3 | Temperaturauflösung mind. 1 °C. | A |  |  |  |
| 2.4 | Ablesbarkeit ≤ 1 mg. | A |  |  |  |
| 2.5 | Maximale Wägekapazität ≥ 70 g | A |  |  |  |
| 2.6 | Wiederholbarkeit ≤ 0,15 % bei 2 g. | A |  |  |  |
| 2.7 | Trocknungsprogramme Standard / Schnell. | B | 70 |  |  |
| 2.8 | Einstellbare Abschaltkriterien | B | 60 |  |  |
| 3 | Bedienung/ Betrieb |  |  |  |  |
| 3.1 | Bedienfeld am Gerät | A |  |  |  |
| 3.2 | Benutzergeführte Anzeige | A |  |  |  |
| 3.3 | Anzeige Messverlauf | A |  |  |  |
| 3.4 | Methodenspeicher ≥ 2 | A |  |  |  |
| 3.5 | Automatischer & manueller Start | B | 50 |  |  |
| 4 | Sonstiges |  |  |  |  |
| 4.1 | Schnittstelle z. B. RS232 | B | 50 |  |  |
| 4.2 | Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle bis zum Gebäude des Aufstellortes einschließlich Verpackung, Transport und Entladung. | A |  |  |  |

Datum	:						Unterschrift: