Leistungsbeschreibung und Punktevergabe Angebote

LP:		Leistungspunkte

A:	Ausschlusskriterium. Dieses Kriterium muss zwingend erfüllt werden.

Nichterfüllung führt direkt zum Ausschluss des Angebotes.

B:		Kriterium dem je nach Wichtigkeit bis zu 100 LP zugeordnet werden.

Vergleichsangebote werden nach der beigefügten Wertungsmatrix aufgrund der erzielten LP (70 %) und des Angebotspreises (30 %) einem objektiven Ranking unterzogen.

Anmerkung: Rechtlich bindend ist die Beschreibung in deutscher Sprache, Übersetzungen sind lediglich für ein besseres Verständnis beigefügt.

zu Los Nr. 9 „Vakuumkonzentrator als Gesamtsystem mit integrierter Vakuumpumpe und Rotor“

|  | Anforderung | Kriterium | max. LP | Angebot | LP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bauliche Ausführung |  |  |  |  |
| 1.1 | Tischgerät zur Vakuumkonzentration von flüssigen Proben | A |  |  |  |
| 1.2 | Chemikalienbeständige Prozesskammer aus Edelstahl | A |  |  |  |
| 1.3 | Beschichteter, chemikalienbeständiger Deckel | A |  |  |  |
| 1.4 | Integrierte, wartungsfreie Vakuumpumpe (ölfrei) | A |  |  |  |
| 1.6 | Kondensatabscheider zur Reduktion von Dämpfen | A |  |  |  |
| 1.8 | Kompakte Stellfläche für den Einsatz auf dem Labortisch, max. Geräteabmessungen (B/T/H): 40x60x35 | B | 50 |  |  |
| 1.9 | Lieferung mindestens eines Festwinkelrotors für 48 x 1,5/2,0 mL Reaktionsgefäße | A |  |  |  |
| 1.10 | Unterstützung unterschiedlicher Rotoren für Gefäße von ca. 0,2 mL bis 50 mL | A |  |  |  |
| 1.11 | Möglichkeit zur Erweiterung der Kapazität durch stapelbare Rotoren oder Zubehör | A |  |  |  |
| 1.12 | Unterstützung von Mikrotestplatten/PCR-Platten mittels geeignetem Rotor | A |  |  |  |
| 2 | Technische Parameter |  |  |  |  |
| 2.1 | Gesamtsystem bestehend aus Konzentrator, integrierter Pumpe und Rotor | A |  |  |  |
| 2.2 | Maximales Endvakuum ≤ 20 hPa (≤ 20 mbar) | A |  |  |  |
| 2.3 | Drehzahl für Festwinkelrotoren ≥ 1.400 rpm | A |  |  |  |
| 2.4 | Heizfunktion mit mindestens vier Temperaturstufen (RT, ca. 30 °C, 45 °C, 60 °C) | A |  |  |  |
| 2.5 | Mehrere Betriebsprogramme angepasst an Lösungsmittel (z. B. wässrig, Alkohol, hoher Dampfdruck) | A |  |  |  |
| 2.6 | Max. Geräuschentwicklung < 50 dB(A) | B | 60 |  |  |
| 2.7 | Timerfunktion mit Laufzeiten von mindestens 1 min bis ≥ 9 h | A |  |  |  |
| 3 | Bedienung/ Betrieb |  |  |  |  |
| 3.1 | Bedienung über integriertes Bedienfeld | A |  |  |  |
| 3.2 | Mehrere Betriebsarten (z. B. Vakuumkonzentrator, Zentrifuge, Exsikkator) | A |  |  |  |
| 3.4 | Optional abschaltbare Bremsfunktion für empfindliche Proben | A |  |  |  |
| 3.5 | Geeignet für DNA, RNA, Proteine und andere feuchte oder flüssige Proben | A |  |  |  |
| 3.6 | Betrieb bei Raumtemperatur auf dem Labortisch möglich | A |  |  |  |
| 4 | Sonstiges |  |  |  |  |
| 4.1 | Netzanschluss 230 V, 50/60 Hz | A |  |  |  |
| 4.2 | Lieferung frei Verwendungsstelle bis zum Gebäude des Aufstellortes einschließlich Verpackung, Transport und Entladung | A |  |  |  |

Datum	:						Unterschrift: