Leistungsbeschreibung und Punktevergabe Angebote

LP:		Leistungspunkte

A:	Ausschlusskriterium. Dieses Kriterium muss zwingend erfüllt werden.

Nichterfüllung führt direkt zum Ausschluss des Angebotes.

B:		Kriterium dem je nach Wichtigkeit bis zu 100 LP zugeordnet werden.

Vergleichsangebote werden nach der beigefügten Wertungsmatrix aufgrund der erzielten LP (70 %) und des Angebotspreises (30 %) einem objektiven Ranking unterzogen.

Anmerkung: Rechtlich bindend ist die Beschreibung in deutscher Sprache, Übersetzungen sind lediglich für ein besseres Verständnis beigefügt.

zu Los Nr. 1 „Digitale PCR“

|  | Anforderung | Kriterium | LP | Angebot | LP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Betriebssystem, Soft- und Hardware:. |  |  |  |  |
| 1.1 | Ein Notebook mit vorinstalliertem Betriebssystem Windows 11 als leistungsfähige Steuer- und Auswerteeinheit welches den Anforderungen zur Steuerung des Systems und der Auswertung aller anfallenden Daten entspricht. | A |  |  |  |
| 1.2 | Eine installierte und dauerhaft lizensierte Steuer- und Auswertesoftware, welche den Anforderungen an die vollständige Steuerung des Systems und der umfassenden Auswertung der anfallenden Daten entspricht, ist Bestandteil des Angebotes und für das in Punkt 1.1 genannte Betriebssystem geeignet.. | A |  |  |  |
| 1.3 | Zusätzlich sind 3 Lizenz(en) der Auswertesoftware, welche die umfassende Auswertung aller anfallenden Daten realisieren kann, Bestandteil des Angebotes und für das in Punkt 1.1 genannte Betriebssystem geeignet.. | B | 50 |  |  |
| 2.0 | Garantierter Support: |  |  |  |  |
| 2.1 | Es wird garantiert, dass für das angebotene System/Gerät für mindestens 4 Jahre vollumfänglich Ersatz- und Verschleißteile sowie ggfs. Verbrauchsmaterialien verfügbar sind. Alternativ wird garantiert, dass das angebotene System/Gerät für den benannten Zeitraum instandgehalten werden kann.. | A |  |  |  |
| 2.2 | Support oder benötigte Wartungsleistungen können vom Auftragnehmer oder dem Hersteller des Systems/Gerätes für den genannten Zeitraum abgefordert werden können. (HINWEIS: Kosten für Ersatz- oder Verschleißteile bzw. Verbrauchsmaterialien oder Serviceleistungen sind nicht Bestandteil dieser Position.) | A |  |  |  |
| 3.0 | Vollumfängliche Anforderungen an das Gerät: |  |  |  |  |
| 3.1 | Kombination von Partitionierung, PCR und Fluoreszenzmessung in einem Gerät. | A |  |  |  |
| 3.2 | Nutzung von wahlweise >24.000 oder >8000 Partitionen pro Lauf zur Optimierung der Kosten/Probe je nach Erfordernissen an Sensitivität und Präzision. | A |  |  |  |
| 3.3 | Möglichkeit Platten mit unterschiedlicher Anzahl von Analyse-Wells zu nutzen zur Optimierung des Ansatzes je nach Erfordernissen an den Durchsatz. Dabei ist das angebotene System in der Lage mindestens 96er Well-Plates komplett pro Lauf zu bearbeiten.. | A |  |  |  |
| 3.4 | Möglichkeit bis zu 8 Fluorophore/Farben für die Analyse von bis zu 8 Assays in einem Lauf zu nutzen. | A |  |  |  |
| 3.5 | Bildbeweis für das Signal jeder einzelnen Partition. | A |  |  |  |
| 3.6 | Das angebotene System ist in der Lage, bei Verwendung einer komplett bestückten 96er Well, nach ca. 2h abschließende Ergebnisse für diese Well-Plate zu liefern. | A |  |  |  |
| 3.7 | Reines Probenvolumen pro Well bis zu 25 µl | A |  |  |  |
| 3.8 | Das angebotene System ist ein Tischgerät, welches auf einem normalen Labortisch (Gewicht) aufgestellt werden kann. Abmaße. | A |  |  |  |
| 3.8 | Lautstärke max. 60,0 dB. | B | 60 |  |  |
| 4.0 | Lieferung Frei Haus und bis hinter die erste Tür | B | 60 |  |  |
| 5.0 | Messbare Kriterien |  |  |  |  |
| 5.1 | Die Dauer für die Analyse einer Platte im 96 oder 24-well Format liegt bei weniger als 3 Stunden. (Bewertung: Die geringste Analysezeit erhält volle Punktzahl. 3 Stunden Laufzeit erhält NULL Punkte. Dazwischen liegende Werte werden linear berechnet.) | B | 50 |  |  |
| 5.2 | Die Probe kann in Partitionen aufgeteilt werden. (Bewertung: Die höchste Anzahl an Partitionen erhält die volle Punktzahl.Die geringste Anzahl an Partitionen erhält NULL Punkte. Dazwischen liegende Werte werden linear berechnet. ) | B | 50 |  |  |

Ort, Datum							Unterschrift: