Leistungsbeschreibung und Punktevergabe Angebote

LP:		Leistungspunkte

A:	Ausschlusskriterium. Dieses Kriterium muss zwingend erfüllt werden.

Nichterfüllung führt direkt zum Ausschluss des Angebotes.

B:		Kriterium dem je nach Wichtigkeit bis zu 100 LP zugeordnet werden.

Vergleichsangebote werden nach der beigefügten Wertungsmatrix aufgrund der erzielten LP (70 %) und des Angebotspreises (30 %) einem objektiven Ranking unterzogen.

Anmerkung: Rechtlich bindend ist die Beschreibung in deutscher Sprache, Übersetzungen sind lediglich für ein besseres Verständnis beigefügt.

zu Los Nr. 2 „qPCR“

|  | Anforderung | Kriterium | max. LP | Angebot | LP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hardware |  |  |  |  |
| 1.1 | homogene Excitation der Samples mittels Fiber-Optic Shuttle System | A |  |  |  |
| 1.2 | 5 high-intensity LEDs | A |  |  |  |
| 1.3 | Detektion über sensitives Photomultiplier Tube (PMT) | A |  |  |  |
| 2 | Parameter |  |  |  |  |
| 2.1 | schnelles Cycling: 40 Zyklen in 30 Minuten | A |  |  |  |
| 2.2 | Heizrate: mindestens 7- 8°C/s | A |  |  |  |
| 2.3 | Kühlrate: mindestens 6°C/s | A |  |  |  |
| 2.4 | Temperaturrange: 4-99 °C | A |  |  |  |
| 2.5 | Deckeltemperatur: 30 – 110 | A |  |  |  |
| 2.6 | Temperaturuniformität: ±0.15°C bei 55°C; ±0.25°C bei 72°C; ±0.50°C bei 95°C | A |  |  |  |
| 2.7 | Temperaturgenauigkeit: 0,1 °C | A |  |  |  |
| 3 | Software |  |  |  |  |
| 3.1 | Analysensoftware inkl. | A |  |  |  |
| 3.2 | ermöglicht Nutzermanagement inkl. unterschiedlicher Rollen mit verschiedenen Berechtigungslevel | B | 50 |  |  |
| 3.3 | Audit Trail Funktion zur Nachverfolgbarkeit/Dokumentation aller digitalen Arbeitsprozesse | B | 30 |  |  |
| 4 | Sonstiges |  |  |  |  |
| 4.1 | Geräuschpegel: max. 45 dB | B | 60 |  |  |
| 4.2 | Aufbau und Einführungsschulung | A |  |  |  |

Datum	:						Unterschrift: