## Tabelle1
Preisblatt zur Vergabe: |  | Unternehmen:
AZ: | 4.B.WGEK2026010_FA | USt-IdNr. (VAT ID no.):
Titel: | Messinstrumente | Bearbeiter/in:
Universität Potsdam Dezernat 4, Referat Zentrale Beschaffung Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam USt-IdNr. (VAT ID no.): DE138408327 |  | Telefon/Fax:
E-Mail:
z. Hd. | Peter Schiffbauer | Angebotsnummer:
Pos. | Bezeichnung der Leistung | Menge | Mengen- | Einz.-Preis | Ges.-Preis
|  |  | einheit | netto in € | netto in €
| Gegenstand der Beschaffung sind verschieden Messgeräte: |  |  |  | 0
1 | Lieferung eines professionellen Schallpegelmessgeräts für den Laboreinsatz, inklusive Kalibrierfunktion für Kopfhörer und Mikrofone. Normen und Konformität (obligatorische Anforderungen): Das angebotene Gerät muss:der Norm IEC 61672-1:2013 (oder der jeweils gültigen Fassung), Klasse 1, entsprechen. Messleistung: * Frequenzbereich: mindestens 20 Hz bis 16 kHz. * Messbereich: ≤ 30 dB(A) bis ≥ 130 dB(A). * Linearer Dynamikbereich: mindestens 60 dB (vorzugsweise ≥ 100 dB). * Messauflösung: 0,1 dB oder besser. * Genauigkeit: entspricht den Grenzwerten der IEC 61672, Klasse 1. Bewertung und Detektion: Das Gerät muss Folgendes bieten: * Frequenzbewertung: **A, C und Z (linear)**. * Zeitbewertung: **Schnell (F) und Langsam (S)**. * Echteffektivwertmessung (True RMS). Messfunktionen: Das Gerät muss Folgendes unterstützen: * Messung des äquivalenten Dauerschallpegels (Leq). * Maximal- und Minimalpegel (Lmax, Lmin). * Optional (wünschenswert): statistische Pegelanalyse und/oder Oktavbandanalyse. Eignung für den Laboreinsatz (kritische Anforderung): Das System muss geeignet sein für: * Kalibrierung von Lautsprechern und Mikrofonen. Dies erfordert: * Stabiler linearer Frequenzgang (einschließlich Z-Bewertung) * Geringes Eigenrauschen * Hohe Wiederholgenauigkeit der Messungen Verarbeitungsqualität und Bedienung: * Konzipiert für den professionellen Einsatz/im Labor. Dokumentation und Lieferumfang: Der Lieferant muss Folgendes bereitstellen: * Kalibrierzertifikat (Werk oder akkreditiertes Labor). * Benutzerdokumentation. * Konformitätserklärung (CE). | 1 | St. |  | 0
* Geringes Eigenrauschen * Hohe Wiederholgenauigkeit der Messungen Verarbeitungsqualität und Bedienung: * Konzipiert für den professionellen Einsatz/im Labor. Dokumentation und Lieferumfang: Der Lieferant muss Folgendes bereitstellen: * Kalibrierzertifikat (Werk oder akkreditiertes Labor). * Benutzerdokumentation. * Konformitätserklärung (CE).
Herstellergarantie in Monate:
2 | Mikrofon und Kalibrierung: * Lieferung mit einem Messmikrofon der Klasse 1. * Das Mikrofon muss abnehmbar/austauschbar sein. * Das Gerät muss eine akustische Kalibrierung unterstützen (z. B. 94 dB / 114 dB bei 1 kHz). * Kompatibel mit akustischen Kalibratoren gemäß IEC 60942. * Der Systemrauschpegel muss für Labormessungen geeignet sein (typischerweise ≤ 30 dB(A)). | 1 | St. |  | 0
Hersteller/Typ:
Herstellergarantie in Monate:
3 | #technische Spezifikation für ein elektroakustisches Kalibrierset (Kunstohrsystem, Pistonphon und Zubehör) 1. Lieferumfang Der Auftragnehmer liefert ein vollständiges elektroakustisches Kalibrierset, das für die Präzisionsmessung und Kalibrierung von Kopfhörern und Ohrhörern geeignet ist; der Lieferumfang umfasst: 1. Kunstohr(en) / Ohrsimulator(en) 2. Akustischer Kalibrator (Pistonphon) 3. Zum System kompatible Messmikrofone 4. Erforderliche Koppler, Adapter und Montagezubehör 5. Kalibrierzertifikate und Dokumentation Das System muss Messungen sowohl an In-Ear- (Insert) als auch an supra- / circumauralen (On- / Over-Ear) Kopfhörern unterstützen. | 1 | St. |  | 0
#2. Einhaltung von Normen Alle Komponenten müssen den einschlägigen IEC-Normen sowie gleichwertigen internationalen Empfehlungen entsprechen; hierzu zählen unter anderem: 2.1 Künstliches Ohr / Ohrsimulatoren 1. IEC 60318-Reihe: 1. IEC 60318-1 (Ohrsimulator für supra-aurale und circum-aurale Kopfhörer) (IEC Webstore) 2. IEC 60318-4 (Ohrsimulator für das verschlossene Ohr / Gehörgangsimulator für In-Ear-Hörer) (GRAS Sound and Vibration) 2. ITU-T-Empfehlung P.57 (Künstliche Ohren und Kopplungsverfahren) Das künstliche Ohr muss die akustische Impedanz des menschlichen Ohres innerhalb der festgelegten Toleranzen und Frequenzbereiche wiedergeben. (Iteh Standards) 2.2 Messmikrofon 1. IEC 61094-4 (Gebrauchsnormale für Messmikrofone) 2.3 Akustischer Kalibrator (Pistonphon) 1. IEC 60942 (Schallkalibratoren), Klasse 1 bevorzugt 2.4 Allgemeine Messpraxis 1. ISO/IEC Guide 98-3 (GUM) zur Angabe der Messunsicherheit
#3. Funktionale Anforderungen 3.1 Messfunktionen Das System muss Folgendes ermöglichen: 1. Die Messung von supraauralen und circumauralen Kopfhörern (geschlossen und offen) 2. Die Messung von Insert- / In-Ear-Geräten 3. Die Bestimmung von: 1. Schalldruckpegel (SPL) 2. Frequenzgang 3. Akustischem Impedanzverhalten (basierend auf den Eigenschaften des Simulators) 4. Reproduzierbaren Kopplungsbedingungen mit definierter Anpresskraft und definierten Dichtungsverhältnissen Das Kunstohr muss die akustischen Belastungsbedingungen des menschlichen Ohres über den gesamten hörbaren Frequenzbereich hinweg annähern. (Iteh-Standards)
#4. Technische Anforderungen 4.1 Künstliches Ohr (Künstliche Ohren) 4.1.1 Allgemeines 1. Mindestens ein Ohrsimulator des Typs 1 (für supraaurale/circumaurale Kopfhörer) 2. Mindestens ein Simulator für das verschlossene Ohr (für In-Ear-Kopfhörer) 3. Modulare oder kombinierte Konfiguration zulässig 4.1.2 Frequenzbereich 1. Minimum: 20 Hz bis 10 kHz 2. Bevorzugt: bis zu 16 kHz oder höher 4.1.3 Akustische Eigenschaften 1. Akustische Impedanz innerhalb der IEC-Toleranzgrenzen 2. Definierte Übertragungsfunktion zum Ohrbezugspunkt (ERP / DRP) 3. Stabile und reproduzierbare Kopplungsgeometrie 4.1.4 Mechanische Ausführung 1. Robuste Montageschnittstelle für Kopfhörer 2. Austauschbare oder konfigurierbare Adapter für: 1. Supraaurale Kopfhörer 2. Circumaurale Kopfhörer 3. In-Ear-Kopfhörer 4.2 Messmikrofon 1. ½-Zoll-Arbeitsnormal-Druckmikrofon (oder gleichwertig) 2. Konformität mit IEC 61094-4 3. Bekannte Empfindlichkeit und Kalibrierung, rückführbar auf nationale Normale 4. Geeigneter Dynamikbereich für: 1. Messungen bei niedrigem Pegel (nahe der Hörschwelle) 2. Messungen bei hohem Pegel (>100 dB SPL) ________________________________________ 4.3 Akustischer Kalibrator (Pistonphon) 1. Konform mit IEC 60942 Klasse 1 2. Nenn-Ausgangspegel (z. B. 94 dB und/oder 114 dB bei 1 kHz) 3. Kalibrierunsicherheit gemäß den Grenzwerten der IEC 4. Kompatibilität mit dem/den mitgelieferten Mikrofon(en) Das Pistonphon ist für die rückführbare Kalibrierung der Mikrofonempfindlichkeit sowie der Verstärkung der Messkette zu verwenden. (Dega Akustik)
1. Konform mit IEC 60942 Klasse 1 2. Nenn-Ausgangspegel (z. B. 94 dB und/oder 114 dB bei 1 kHz) 3. Kalibrierunsicherheit gemäß den Grenzwerten der IEC 4. Kompatibilität mit dem/den mitgelieferten Mikrofon(en) Das Pistonphon ist für die rückführbare Kalibrierung der Mikrofonempfindlichkeit sowie der Verstärkung der Messkette zu verwenden. (Dega Akustik)
Hersteller/Typ:
Herstellergarantie in Monate:
#4.4 Systemgenauigkeit und Unsicherheit 1. Die erweiterte Messunsicherheit (k=2) ist anzugeben 2. Das System muss eine Kalibrierung ermöglichen, die auf nationale oder internationale Normale rückführbar ist 3. Die Dokumentation muss Folgendes umfassen: 1. Kalibrierscheine 2. Unsicherheitsbudgets (oder gleichwertige Unterlagen) #5. Kalibrierung und Rückführbarkeit 1. Alle Komponenten müssen mit gültigen Kalibrierzertifikaten geliefert werden. 2. Das System muss eine Rekalibrierung vor Ort mittels Pistonphon unterstützen. ________________________________________ #6. Interoperabilität und Erweiterbarkeit 1. Das System muss mit gängigen Labormessaufbauten kompatibel sein. 2. Die Schnittstellen müssen die Integration mit folgenden Komponenten ermöglichen: 1. Audioanalysatoren 2. Datenerfassungssystemen 3. Erweiterbarkeit für: 1. Kopf- und Rumpfsimulatoren (HATS) 2. Zusätzliche Koppler oder Ohrsimulatoren #7. Dokumentationsanforderungen Der Lieferant hat bereitzustellen: 1. Technische Datenblätter für alle Komponenten 2. IEC-Konformitätserklärungen 3. Kalibrierzertifikate 4. Benutzerhandbücher (in englischer oder deutscher Sprache) 5. Empfohlene Betriebsabläufe
#8. Qualität und Leistungsniveau Das System muss eine hochpräzise Ausrüstung in Laborqualität darstellen, die geeignet ist für: 1. Forschungsanwendungen 2. Normkonforme Messungen 3. Datenerfassung in Publikationsqualität Die Leistungsfähigkeit muss der führender internationaler Referenzsysteme entsprechen, wie sie in elektroakustischen Laboren eingesetzt werden.
#9. Abnahmekriterien Die Abnahmeprüfung hat Folgendes zu verifizieren: 1. Einhaltung der oben aufgeführten IEC-Normen 2. Einwandfreie Funktionsweise über den spezifizierten Frequenzbereich hinweg 3. Gültige Kalibrierdokumentation 4. Mechanische Kompatibilität mit Testaufbauten für Kopfhörer
10 | Liefer- und Transportkosten | 1 | psch |  | 0
Lieferung frei Haus
Gesamtlieferanschrift: Universität Potsdam Karl-Liebknecht-Straße 24-25 14476 Potsdam
Zahlungsbedingungen in Tage netto:
Skonto in %:
Skontofrist innerhalb von (Tagen):
Eine Skontofrist unter 14 Tagen wird bei der Bewertung der Angebote nicht berücksichtigt, ist im Falle einer Zuschlagserteilung aber vereinbart. |  |  |  | 0
Gewährleistung in Monate:2 |  | Nettosumme: |  |  | 0
Lieferfrist/-zeit ab Zuschlagserteilung in Wochen: |  | zzgl. Mwst. in % |  | 19 | 0
|  | Zwischensumme: |  |  | 0
|  | abzgl. _ % Skonto |  |  | 0
ggf. Unterschrift /ggf. zusätzlich Firmenstempel1 |  | Endsumme: |  |  | 0
Ich erkläre hiermit verbindlich, dass ausschließlich die Vertragsbedingungen des Auftraggebers Anwendung finden. Für den Fall, dass dem Angebot/Teilnahmeantrag eigene AGB beigefügt sind oder auf diese verwiesen wird, werden diese hiermit für ungültig erklärt. Es gelten allein die im Vergabeverfahren genannten Vertragsbedingungen des Auftraggebers.
1 Eine Unterschrift ist nur bei einem schriftlichen Angebot erforderlich. Fehlt bei einem schriftlichen Angebot die Unterschrift, gilt das Angebot als nicht abgegeben. Bei Abgabe eines elektronischen Angebotes über den Vergabemarktplatz Brandenburg werden alle Angebotsunterlagen in der geforderten Form über das Bietertool elektronisch signiert.
2Sofern Ihr Angebot keine gesonderten Angaben zur Dauer der Gewährleistung enthält,
gelten im Auftragsfall die gesetzlichen Regelungen nach BGB.
Lieferung frei Haus
Lieferung frei Verwendungsstelle
Lieferung frei Verwendungsstelle inkl. Montage
Lieferung frei Verwendungsstelle inkl. Entsorgung Verpackungsmaterial
Lieferung frei Verwendungsstelle inkl. Montage und Entsorgung Verpackungsmaterial
Elektronisch
Note on D15: Konow, Richard: % = Prozent Bl. = Blatt g = Gramm h = Stunde Jhr = Jahr k.A. = keine Angabe kg = Kilogramm l = Liter LE = Leistungseinheit m = Meter Mon = Monat m² = Quadratmeter m³ = Kubikmeter Pal = Palette psch = pauschal S. = Seite St. = Stück t = Tonne TS = Tagessatz Wo = Woche