## Klimaschrank Wünsdorf
Angebot Lieferung 1 Stück - Klimaschrank- (Neugerät) zur Durchführung von Keimfähigkeitsprüfungen Vergabe Nr. BST 34/ 26
Sofern sich der Gesamtpreis aus verschiedenen Preispositionen zusammensetzen, bitte jede Preisposition angeben, damit der Gesamtpreis nachvollziehbar ist.
Alle Eintragungen können handschriftlich erfolgen.
Leistungsanforderung wird
Leistungsbeschreibung / | benötigte | erfüllt (ja) / nicht erfüllt (nein) (nichtzutreffendes streichen)
geforderte Ausstattung | Menge | Wir bieten an: | Preis netto in €
Klimaschrank (Neugerät) | 1
- Hersteller bitte angeben |  | _______________
- genaue technische Bezeichnung/ Typ |  | _______________
- Baujahr/ Herstellungsjahr bitte angeben |  | _______________
technische Anforderungen Klimaschrank:
- Temperaturbereich, mind. 0°C - 50°C (bitte angeben) |  | ______ - ______ °C
- Umgebungstemperatur, zw. +10°C und +30°C (bitte angeben) |  | ______ - ______ °C
- hohe räumliche und zeitliche Temperaturgenauigkeit durch Umluftsystem (+/- 0,5°C im Leerzustand) |  | ja/ nein
- Umluft bei Bedarf stufenlos reduzierbar bis 50% (zum Schutz vor Austrocknung) |  | ja/ nein
bauliche Abmessungen/ Volumen:
- Prüfraumvolumen (mind. 500 l bis max. 750 l) |  | _______________l
- Innenabmessungen (B x H x T in mm) |  | ___x_____x_____mm
- Außenabmessungen, Stellmaße (B x H x T in mm) |  | ___x_____x_____mm
- Leergewicht (in kg) |  | _______________kg
Bauform: Hochformat |  | ja/ nein
Außenausstattung
- Material Außengehäuse Edelstahl |  | ja/ nein
- Tür mit Schließmechanismus (abschließbar) |  | ja/ nein
- Tür mit Kompressions- Türverschluss |  | ja/ nein
- Schrank versetzbar/ verschiebbar (auf Rollen) |  | ja/ nein
Innenausstattung
- Edelstahl (leicht zu reinigen): |  | ja/ nein
- Abmaße Türöffnung vorn (B x H in cm) |  | _____x_____mm
- Abmaß je Einschub (B x H x T in mm) |  | ___x_____x_____mm
- max. Anzahl Einschübe (mind. 3 Einschübe) |  | _______________ Stück
- Einschübe in Höhe variierbar |  | ja/ nein
- max. Belastung je Einschub im Gerät (in kg) |  | _______________kg
- max. Belastung im Gerät (in kg) |  | _______________kg
- ggf. abgerundete Ecken zur einf. Reinigung (kein Ausschlusskriterium) |  | ja/ nein
- ggf. zusätzliche Glastür im Innenraum (kein Ausschlusskriterium) |  | ja/ nein
Beleuchtung |  |  | 0
- im Innenraum beidseitige Beleuchtung und auf mind. 3 Ebenen mit LED's |  | ja/ nein
- Beleuchtung je Ebene (mind. 3) einzeln steuerbar/ programmierbar |  | ja/ nein
- mind. Licht in warmweiß |  | ja/ nein
- Licht manuell oder programmgesteuert dimm- und schaltbar |  | ja/ nein
- stufenlose Photoperiode möglich |  | ja/ nein
- Minimaltemperatur +10°C bei voller Beleuchtungsstärke |  | ja/ nein
- UV-Licht (optional, kein Ausschlusskriterium) |  | ja/ nein
Elektroanschluß
- Spannung in Volt (V) / Frequentz in Hertz (Hz) |  | ______V / _______ Hz
- Absicherung in A |  | _____________ A
- durchschnittlicher Verbrauch in Kilowattstunden (kWh) |  | _____________ kWh
Kühl- und Heizanschluß |  |  | 0
- kombiniertes Kühl- Heizsystem |  | ja/ nein
- Benennung des kombinierten Systems (weitere Punkte hierzu entfallen) |  | _______________
- Art des Kühlsystems |  | _______________
- Art des Kühlmittels |  | _______________
- zusätzlicher Behälter für Kühlung am Gerät (Wasser/ Kühlmittel) (optional) |  | ja/ nein
- Art der Frischluftzufuhr/ Luftaustausch |  | _______________
- Art des Heizsystems |  | _______________
Sicherheit |  |  | 0
- Über- und Untertemperatur Schutz durch integrierte Temperaturwählbegrenzerfunktion gemäß DIN 12880, Klasse 3.3 |  | ja/ nein
- Übertemperatur Geräteschutz nach DIN 12880 Klasse 2 |  | ja/ nein
- Temperatursensor (DIN EN 60751, Klasse A) |  | ja/ nein
- Elektroanschluß: 230 V, 50 Hz, Absicherung 16 A |  | ja/ nein
- Alarm bei Über- oder Unterschreitung optisch und akkustisch |  | ja/ nein
- Abschalten der Heiz- oder Kühlfunktion bei Grenzwert |  | ja/ nein
- Selbstdiagnose und Kalibrierung Temperatur- und Feuchteregelung (optional) |  | ja/ nein
Bedienung/ Steuerung/ Programmierung/ Dokumentation |  |  | 0
- Netzwerkanschluss zum Betrieb notwendig (WLAN/ Ethernet) |  | ja/ nein
- Bedienung und Programmierung von außen möglich per
- Touchscreen/ TFT- Display |  | ja/ nein
- andere Steuerung (bitte kurze Beschreibung) |  | _______________ _______________ _______________
- Programmsteuerung mit Tages-, Wochen- und Prozeßzeitprogrammen |  | ja/ nein
- mehrere Programme einstellbar |  | ja/ nein
- Protokollierung und Speicherung des Programmablaufs |  | ja/ nein
- mehrsprachige Programmsteuerung einstellbar (mind. EN / DE) |  | ja/ nein
- Programmierung Temperatur einstellbar (Grad Celsius / Fahrenheit) |  | ja/ nein
- Programmierung folgender Parameter:
- Temperatur |  | ja/ nein
- relative Feuchte |  | ja/ nein
- Programmlaufzeit |  | ja/ nein
- Zeitzonen |  | ja/ nein
Software/ Hardware/ Update
- für Betriebssystem Windows 11 kompatibel |  | ja/ nein
- verwendete Software
- Software |  | _______________ | 0
- weitere Software |  | _______________ | 0
- weitere Software |  | _______________ | 0
- verwendete Dateiformate zur Auswertung/ Protokollierung: |  | _______________
- ggf. Kosten Lizenzen:
- einmalig: |  |  | 0
- monatlich: |  | 0
- Aktualisierung Software/ Updates: |  | ja/ nein | 0
- per USB- Schnittstelle am Gerät möglich |  | ja/ nein
- garantierte Laufzeit für Updates in Jahren: |  | ___________ Jahre
- Lizenzen: |  | _______________ | 0
- weitere Lizenzen: |  | _______________ | 0
- Schnittstelle per USB |  | ja/ nein | 0
- Schnittstelle per Ethernet |  | ja/ nein | 0
Bedienungsanleitung Sprache | 1
- in Papierform oder USB Stick |  | _______________ | 0
- Online abrufbar , Quelle bitte angeben |  | _______________ | 0
Ersatzteilkatalog Sprache Deutsch | 1
- in Papierform oder USB Stick |  | _______________ | 0
- Online abrufbar , Quelle bitte angeben |  | _______________ | 0
Der angebotene Artikel entspricht den für Europa bzw. Deutschland gültigen Sicherheitsvorschriften
- GS (Geprüfte Sicherheit) - Zeichen |  | ja/ nein
- CE - Kennzeichen |  | ja/ nein
- DGUV Vorschrift 3 Sicherheitsprüfung |  | ja/ nein
Einweisung/ Installation des Bedienpersonals bei Lieferung am Leistungs- und Erfüllungsort |  | ja/ nein
- kostenpflichtig |  | ja/ nein | 0
Durchschnittliche Wartungs- / Prüfungskosten pro Jahr
- Wartung |  | ja/ nein | 0
- sicherheitsrelevante Überprüfung |  | ja/ nein | 0
Weitere, bisher nicht benannte Kosten, die bei einer Auftragserteilung anfallen |  | ja/ nein | 0
- wenn ja, bitte Kostenund Kostenart benennen |  | ______________ | 0
- wenn ja, bitte Kostenund Kostenart benennen |  | ______________ | 0
Lieferung an Leistungs- und Erfüllungsort: |  |  | 0
Landesamt für Ländliche Entwicklung,
Landwirtschaft und Flurneuordnung
R43, FG 2
Steinplatz 1
15806 Zossen, OT Wünsdorf
Gesamtpreis (netto) |  |  | 0
abzüglich Händlerrabatt (netto) |  |  | 0
Angebotspreis (netto) |  |  | 0
zuzüglich Mehrwertsteuer | ____% |  | 0
Angebotspreis (brutto) |  |  | 0
Das Angebot enthält alle im Zusammenhang mit einer Auftragserteilung anfallenden Kosten. |  | ja/ nein
Bei Zahlung der Rechnung wird Skontoabzug gewährt |  | ja/ nein
- wenn ja, % und Zahlungsfrist angeben |  | ____%, ____ Tage
Ergänzend zur gesetzlichen Gewährleistungszeit von 24 Monaten wird durch den Hersteller od. Händler eine zusätzliche Garantiezeit (24 Monate + ?) gewährt: |  | ja/ nein
- wenn "ja" bitte angeben |  | ____________ Monate
Service im Garantie- oder Reparaturfall erfolgt: (vollständige Adresse angeben) |  | ____________ ____________ ____________ ____________
Für das angebotene Gerät einschl. Zubehör erklärt der Hersteller/Händler ab Kaufdatum eine Ersatzteillieferung für: |  | ___________ Jahre
Eine kurzfristige Lieferung ist erwünscht, bis spätesten 30.10.2026. Die Lieferung erfolgt innerhalb Wochen nach Auftragserteilung: |  | __________ Wochen
Die technischen Erläuterungen (formlos) sind dem Angebot beigefügt. |  | ja/ nein
Bei Auftragserteilung gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) .
______________________________________________
Unterschrift des Bieters
(in Textform gem. §126b BGB oder handschriftlich mit Stempel)