Ausschreibende Stelle:	Eberswalde, 09.07.2026

Hochschule für nachhaltige	
Entwicklung Eberswalde
Schicklerstraße 5
16225 Eberswalde


Leistungsbeschreibung

Anschaffung von: CNS-Elementaranalyser







_________________________________________

Auftragnehmer

(bitte eintragen oder ggf. Firmenstempel)


Bemerkung: 

Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung ist im Rahmen ihres Umweltmanagements nach EMAS validiert. Es besteht daher ein besonderes Interesse an der Beschaffung umweltfreundlicher und energieeffizienter Produkte, die sich von der Produktion (z. B. Verwendung recycelter Materialien), energiesparender Nutzung, bis hin zur Möglichkeit der umweltgerechten Entsorgung erstrecken.

Die Kennzeichnung von Produkten z.B. durch Umweltzeichen ist daher wünschenswert.

Auch bei der Beschaffung von Dienstleistungen liegt ein besonderes Augenmerk auf die umweltgerechte Ausführung, z.B. die bevorzugte Verwendung recycelter Materialien oder nachwachsender Rohstoffe, die Möglichkeit einer energiesparenden Nutzung, die Vermeidung von Emissionen und von Abfällen.

Falls unvermeidbare Abfälle entstehen, so sind diese umweltgerecht, entsprechend unserer Betriebsordnung für Fremdfirmen vom 29.5.2018 (insbesondere Pkt. 2 - Umweltschutz), zu entsorgen (https://www.hnee.de/_obj/1709C1D0-12EB-475F-A326-42377856CD16/outline/61_Betriebsordnung-Fremdfirmen_HNEE__29.05.2018.pdf).



Zur Vergleichbarkeit der Angebote
bitte bei der Angebotsabgabe zwingend diese Leistungsbeschreibung
verwenden und zusammen mit den übrigen Vergabeunterlagen einreichen!

Die in der Leistungsbeschreibung angegeben Anforderungen sind zwingende Vorgaben (außer ggf. benannte Optionalpositionen).  
Angebote, die die geforderten Anforderungen nicht erfüllen, 
werden nicht berücksichtigt.



	
lfd. Nr.
	
Bezeichnung des Gegenstandes bzw. 
der Leistung
	Menge und
Einheit
	Preis in EURO

	
	
	
	
je Einheit
	
Gesamtpreis

	1
	Elementaranalyser zur Bestimmung von Gesamtgehalten von Kohlenstoff, Stickstoff und Schwefel (Konformität mit gängigen DIN, EN, ISO, AOAC Normen) inkl: 
· Lieferung, Installation und Inbetriebnahme
· Verbrauchschemikalien zur Inbetriebnahme
· PC und Messsoftware (LIMS fähig)
· Feinwaage 

· zwingend erforderlich:
· Verbrennung mit reinem Sauerstoff und Helium bzw. Argon als Trägergas (Infrastruktur vorhanden); je nach Verfügbarkeit der Gase muss ein einfacher Wechsel zwischen den Trägergasen möglich sein
· Messung unterschiedlicher Probenmatrices: z.B. Boden, Sediment, Pflanzenmaterial, Lebens- und Futtermittel, Hühnerfedern und -Kot sowie flüssiger Proben wie Kompostauszüge oder Pflanzendrinks u.a.
· Einwaage großer Probenmengen von min. 3 g
· wiederverwendbare Probenbehälter
· Messung des Kohlenstoffs bei unterschiedlichen Verbrennungstemperaturen zwischen 400 und 900°C (ohne Temperaturrampe) – in Anlehnung an DIN EN 17505
· automatischer Probensampler mit min. 50 Positionen
· Verbrennungs-, Reduktions-, Trocknungs- sowie Adsorptionsrohre in doppelter Ausführung inkl. Rohrständer
· jeweils 200 Probenbehälter für CN(S)-Messung fester und flüssiger Proben (sofern Unterschiede bestehen)

· optional: 
· Wechsel zwischen CN und CNS-Modus, um Verbrauchschemikalien zu sparen
· Möglichkeit des 24/7 Betriebs

	
	
	

	2
	Jährliche Wartung für die ersten vier Jahre nach Inbetriebnahme 
· inkl. Wartungskit

	1
	
	

	3
	Mitarbeiterschulung (online möglich)
	
	
	

	Angebotssumme netto:
	

	weitere Aufpreise: (bitte genau angeben, ggf. auf gesonderter Anlage)

	

	Angebotssumme netto (zzgl. Aufpreise):
	

	ggf. zzgl. Lieferkosten netto:
	

	Zwischensumme:
	

	zzgl.       % MwSt.:
	

	Zwischensumme:
	

	abzgl.       % Nachlass:
	

	Zwischensumme:
	

	bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen abzgl.       % Skonto:
	

			Endsumme:
	





Lieferort: 					Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
			Schicklerstraße 5
			16225 Eberswalde


Zahlungsweise: 		Rechnung an:	Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
			Abteilung Haushalt und Beschaffung
			Schicklerstraße 5
			16225 Eberswalde
			rechnung@hnee.de

Sonstiges:  			Zuschlagskriterium ist der Preis











	
	
	

	
	Rechtsverbindliche Unterschrift (en) ** / ggf. Firmenstempel
	

	
	*) Wird die Leistungsbeschreibung hier nicht unterschrieben, gilt das Angebot als nicht abgegeben.
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