Anlage 4:

Hinweise Anforderung Passivierungs- und Konditionierungsprozess der AEMP MUL-CT

Vorbereitung und Konditionierung der neuen Medizinprodukte

unter folgenden Voraussetzungen:

- Entnahme und Entsorgung aus der Umverpackung

- Öffnen und Prüfen, Zerlegen, Ggf. anschließen an entsprechenden Spülleisten in Vorbereitung für den maschinellen Prozess

- Maschineller Einwaschprozess mittels Ultraschallanwendung inkl. Geeigneter Reinigungschemie (Aufbereitungsanleitung des Herstellers beachten)

- Qualifizierendes Konditionieren und finale Aufbereitung der Medizinprodukte im

validierten Verfahren nach DIN EN ISO 15883, oder mittels Säure. Die Reinigung und Desinfektion müssen 3 bis 4 mal durchgeführt worden sein, mit oder ohne Säurebehandlung und Neutralisation. Eine 3 tägige Reaktion mit Sauerstoff ist einzuhalten (Raumluft ausreichend).

Das qualifizierte Konditionierungsverfahren muss sich im Grundsatz an folgenden Parametern orientieren:

| 1 | Waschgang im validierten Standardprogramm mit alkalischen/mildalkalischen Reiniger |
| --- | --- |
| 2 | Oxidationsphase bei Raumtemperatur Mindestdauer 24 Stunden |
| 3 | Waschgang im validierten Standardprogramm mit alkalischen/mildalkalischen Reiniger |
| 4 | Oxidationsphase bei Raumtemperatur Mindestdauer 24 Stunden |
| 5 | Überprüfung, Bereitstellung und Übergabe der Freigabeprotokolle der Reinigungs- und Desinfektionsgeräte an den Auftraggeber |

- Sortieren

- Pflegen nach Herstellervorgaben

- Produktspezifisches Handling wie

o Zusammenbau

o Funktionsprüfung

- Packen der zu implementierenden Siebe

- Sterilisation nach DIN EN ISO 17664.