Anlage 5

Validierte Aufbereitungsverfahren von OP-Instrumentarium der AEMP MUL-CT

- Reinigung nach DIN EN ISO 15883

  - ohne Ultraschall

| Phase | Schritt | T [°C] | T [min] | Wasserqualität | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vorspülung | <25 | 3 |  |  |
| II | Reinigung | 55 | 10 | VE-W | Medi Clean forte |
| III | Zwischenspülung | >10 | 1 | VE-W |  |
| IV | Thermodesinfektion | 90 | 5 | VE-W |  |
| V | Trocknung |  |  |  |  |

- Sterilisationsverfahren

  - Dampfsterilisation im fraktionierten Vakuumverfahren

  - Dampfsterilisation gemäß DIN EN 285 und validiert gemäß DIN EN ISO 17665

  - Sterilisation im fraktionierten Vakuumverfahren bei 134°C, Haltezeit 5min