| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| --- | --- | --- |
|  | 2026/08-51633 | 13.08.2026 |
| Baumaßnahme |  |  |
| Mehrkamerasystems für volumetrische PIV/PTV-Messungen |  |  |
| Leistung |  |  |
| Präambel Die Helmholtz-Zentrum hereon GmbH (Hereon) ist eine gemeinnützige Forschungseinrichtung und eine der 18 Mitgliedseinrichtungen der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e. V. Die Aufwendungen des Hereon werden zu 90% vom Bund (BMFTR - Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt) und zu 10% von den vier Konsortialländern (Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Brandenburg) finanziert. Die satzungsmäßige Aufgabe der Gesellschaft ist es, im multidisziplinären Verbund Forschung und Entwicklung, insbesondere auf den Gebieten der Materialforschung, der Küsten-, Klima- und Umweltforschung sowie der regenerativen Medizin zu betreiben. Technische Beschreibung: Es soll ein integriertes Mehrkamerasystem für volumetrische PIV/PTV-Messungen für unsere Küstenforschung beschafft werden. Leistungsgegenstand Lieferung eines vollständig integrierten Mehrkamerasystems zur Durchführung dreidimensionaler, zeitaufgelöster Strömungsmessungen mittels Tomographic Particle Image Velocimetry (Tomo-PIV) sowie volumetrischer Particle-Tracking-Verfahren. Das System dient der hochgenauen Erfassung dreidimensionaler Geschwindigkeitsfelder in Luft- und Wasserströmungen bei begrenztem Bauraum sowie häufig wechselnden Versuchsaufbauten. Deshalb sind eine hohe mechanische Stabilität, reproduzierbare Kalibrierbarkeit sowie ein minimaler Justieraufwand zwingend erforderlich. Kamerasystem Das angebotene System muss folgende Anforderungen erfüllen: - Das Mehrkamerasystem muss aus vier Bildsensoren bestehen. - Alle vier Bildsensoren müssen in einem gemeinsamen, mechanisch starren Gehäuse integriert sein. - Die relative Ausrichtung und Positionierung der Bildsensoren müssen werkseitig kalibriert und dauerhaft fixiert sein. - Die Kameraeinheit muss als vormontiertes System geliefert werden. - Für den regulären Betrieb dürfen keine separaten Kamerahalterungen oder individuell auszurichtenden Einzelkameras erforderlich sein. - Eine kameraseitige Neujustierung nach Transport oder Versuchsaufbau darf nicht erforderlich sein. Ergänzende technische Anforderungen Zusätzlich zu den vorstehenden Anforderungen muss das Kamerasystem folgende technische Mindestanforderungen erfüllen: - Das System muss aus mindestens 4 simultan aufnehmenden Bildsensoren bestehen. - Die effektive Sensorauflösung muss mindestens 5 Megapixel je Sensor betragen. - Die Bildsensoren müssen mit einem Global-Shutter-Verfahren arbeiten. - Die Bildrate muss bei voller Sensorauflösung mindestens 170 Bilder pro Sekunde betragen. - Die Sensoren müssen eine Grauwertauflösung von mindestens 12 Bit unterstützen. - Das System muss für Doppelbildaufnahmen mit Interframe-Zeiten im Submikrosekundenbereich geeignet sein. Mechanische Anforderungen - Die Kameraeinheit muss als kompakte Baugruppe ausgeführt sein. - Alle Sensoren müssen auf einem gemeinsamen Trägersystem montiert sein. - Sämtliche Daten- und Versorgungsleitungen müssen über eine gemeinsame Kabelführung integriert sein. - Das System muss für den mobilen Einsatz in unterschiedlichen Versuchsumgebungen geeignet sein. - Die Konstruktion muss einen wiederholten Auf- und Abbau ohne Verlust der relativen Sensorgeometrie ermöglichen. Eignung für volumetrische Messverfahren Das System muss ausdrücklich geeignet sein für: - Tomographic PIV (3D-3C), - volumetrische PTV-Verfahren, - Lagrangesche Partikelverfolgung, - zeitaufgelöste volumetrische Strömungsmessungen. Die Geometrie des Kamerasystems muss für tomografische Rekonstruktionen optimiert sein. Softwareintegration Das Kamerasystem muss vollständig in eine einheitliche Mess- und Auswertesoftware integriert sein. - Die Software muss eine Mehrkamera-Kalibrierung für volumetrische Messungen unterstützen. - Die Kalibrierung muss ohne mechanische Neuausrichtung einzelner Kameras durchführbar sein. - Die Software muss Funktionen zur Qualitätssicherung und Bewertung der Kalibrierung bereitstellen. - Die Software muss die vollständige Messkette aus Datenerfassung, Kalibrierung, volumetrischer Rekonstruktion, PIV-Auswertung, Partikeltracking und Datenexport innerhalb einer einheitlichen Umgebung unterstützen. Nachweis der Systemeigenschaften Der Bieter hat mit Angebotsabgabe technische Unterlagen vorzulegen, aus denen eindeutig hervorgeht: - Anzahl der integrierten Bildsensoren, - gemeinsame Gehäuseausführung, - werkseitig festgelegte Sensorgeometrie, - Eignung für Tomographic-PIV-Messungen, - Eignung für volumetrische Partikeltrackingverfahren, - vollständige Softwareintegration. Nicht nachgewiesene Eigenschaften gelten als nicht erfüllt. Sonstiges Folgende Lösungen sind nicht zulässig, die Gründe ergeben sich aus den vorrangegangenen Beschreibungen. Die nachfolgenden Punkte dienen nur zur Verdeutlichung: - Systeme aus mehreren separaten Kameragehäusen, - Systeme mit individuell auszurichtenden Einzelkameras, - Systeme, bei denen die Sensorgeometrie vor Ort durch den Anwender einzustellen ist, - Systeme mit voneinander unabhängigen Kameraträgern, - Systeme, die für volumetrische Messungen zusätzliche externe Kameras erfordern. Lieferumfang Der Lieferumfang muss mindestens enthalten: - Integrierte Vier-Kamera-Einheit, - erforderliche Daten- und Versorgungskabel, - Halterungs- bzw. Montagesystem, - Mess- und Auswertesoftware, - Softwarelizenzen, - technische Dokumentation, - Anlieferung, inklusive Abladen - Installations- und Inbetriebnahme. Die Lieferung und Rechnungsstellung muss bis zum 04.12.2025 erfolgt sein, da die Projektgelder nur in diesem Jahr zur Verfügung stehen. Ansonsten hat Hereon das recht für eine kostenfreie Stornierung. |  |  |

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die Namen der Nachunternehmer:

☐	Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben.

| OZ/Leistungsbereich | Beschreibung der Teilleistungen | Name des Unternehmens | Mein/Unser Betrieb ist auf die Leistung eingerichtet |
| --- | --- | --- | --- |