## LV Vorlage 01_25
Leistungsbeschreibung zur Vergabe Nr.: 042-26 RMC |  |  | Stand 20.08.2026
Beschaffung Großrahmenschergerät
Beschreibung der Leistung: Die Hochschule Koblenz, Standort RMC, beabsichtigt die Anschaffung eines Großrahmenschergerätes mit einer Scherfläche von 300x300 mm zur Durchführung von Rahmenscherversuchen nach ISO 17892-10 (früher DIN 18137-3) und DIN EN ISO 12597-1 (mit Geotextilien), inkl. Scherkasteneinsätzen für 225x225 mm und 160x160 mm für das Geotechnik- und Straßenbaulabor.
| Angebotseinreichung bis spätestens: | 03.09.2026, 10:00 Uhr
| Wo und Wie: | elektronisch über die Vergabeplattform RLP
Fachbereich bauen-kunst-werkstoffe, RMC
Bietereintragungen bitte nur in den gelben Feldern.
Pos. |  | Menge | Euro | Euro
1 | Großrahmenschergerät mit beschriebener Spezifikation inklusive Zubehör/Software, nötiger Transportkosten und Einweisung | 1 |  | 0
Technische Spezifikation:
A | Großrahmenschergerät: Das Großrahmenschergerät ESD60.60 mit einer Scherfläche von 300x300 mm zur Durchführung von Rahmenscherversuchen nach ISO 17892-10 (früher DIN 18137-3) und DIN EN ISO 12597-1 (mit Geotextilien). Erzeugung der Auflast / Normalspannung elektropneumatisch. Scherantrieb elektromechanisch. Möglichkeit von Durchführung von Scherversuchen mit fest eingestelltem Scherspalt oder mit Mindestscherspalt (durch vertikal beweglichen oberen Scherrahmen). Einschließlich: - Kraftmessbügel Genauigkeit 0,2% v.EW. für Scherkraft- und Auflastmessung - Setzungsmessung Gemauigkeit 1 μm bei einem Messbereich von 60 mm (einschließlich Möglichkeit der Messung einer Verkippung) - Schwergmessung mit inkrementellem Wegsensor, Messbereich bis 320 mm, genauigkeit 4 μm, Auflösung 0,5 μm - Aufrüstung zur Durchführung von zyklischen Scherversuchen - Anschluss für RS232-Schnittstelle - Anschluss für Ethernet (RJ45) - Zubehör für die Druckluftbereitstellung (Kompressor 8 bar/15 Liter, Druckverdoppler, Filterdruckregler) Technische Daten: - Maße der Scherbox: 300x300 mm - Scherspalt: einstellbar 0 bis 35 mm - Nennspannung: 230 V ~, 50/60 Hz - Anschl.für Druckluftversorgung - max. Scherkraft: 60 kN - Schergeschw.: 0,001 - 50,000 mm/min - max. Scherweg: 150 mm - max. Auflast: 60 kN (4 x 15 kN)
B | Scherkastenreduzierung: Scherkasteneinsätze für Großrahmenschergerät zur Reduzuierung der Scherkastengröße auf 225x225mm sowie 160x160mm inkl. Zubehör zur Montage des Schereinsatzes sowie alle notwendigen Teile zum Umbau.
C | Soft-/Hardware zur Versuchssteuerung uns Auswertung: Software und Lizenzen zur Steuerung des Prüfgerätes mit: - Monitoring aller Mess- und Sollwerte in Echtzeit - integrierte Schnittstelle zu EXCEL - zyklische Vorgabe der gerätespezifischen Sollwerte und zyklisches Lesen aller Messwerte - Software-Vorlagen zum Steuern des Schergerätes und Auswertung - Schnittstelle zu GGU-Softwarepaket Computer zur Versuchssteuerung und Auswertung: - Komplett montierte Steuereinheit (lüfterloser Shuttle-PC mit Monitor und Zubehör) - Softwareinstallation von Win 11 Prof. sowie Installation der Service-Packs und Sicherheitsupdates, Treiberdownload und -installation; - Installation und Aktivierung von MS-Office - Installation von Steuerungssoftware für Großrahmenschergerät, Konfiguration und Tests mit vorstehenden Geräten
D | Anlieferung, Inbetriebnahme und Vorführung: Versicherter Transport zum Aufstellort (RMC Koblenz), Inbetriebnahme und Vorführung inkl. Fahrtkosten
Referenzprodukt: -
Angebotenes Modell/Produkt
Preisgestellung muss inkl. Anlieferung erfolgen.
2 | Aufbau und Kallibrierung vor Ort |  | 0 | nur eventualposition
Rück-/ Bieterfragen bis spätestens 01.09.2026 über die Kommunikationsfunktion der Vergabemarktplatz RLP
| Netto gesamt |  |  | 0
Nachlass
| Netto nach Nachlass |  | % | 0
| zzgl USt |  | 19% | 0
| Brutto gesamt |  |  | 0
Angebotskonditionen
| Zahlungsbedingungen: | Skonto | % | 30 Tage
| Gewährleistung: |  | 24 | Monate
| Lieferzeit: |  | 0 | Wochen
Angebot der Firma :
Bemerkungen des Bieters zum Angebot