## Ausschreibung Stickstoffanalysa
Leistungsverzeichnis für den Erwerb eines Stickstoffanalysators
Hinweise für den Bieter: Die orangemarkierten Spezifikationen des Geräts sind zwingend zu erfüllen. Es handelt sich dabei um sog. Ausschlusskriterien. Können diese nicht erfüllt werden, ist das Angebot von der weiteren Wertung auszuschließen. Alle anderen Felder sind sog. Soll-Kriterien, diese fliesen als Zuschlagskriterium in die Angebotsauswertung mit ein. Können diese nicht erfüllt werden, ist dies kein Ausschlussgrund. Die Soll-Kriterien werden je nach Erfüllungsgrad (vollständig = volle Punktzahl; teilweise = halbe Punktzahl; gar nicht = keine Punkte) mit dem Faktor von 0,3 gewichtet (siehe Datei Zuschlagskriterien). Das Angebot wird anhand der festgelegten Zuschlagskriterien bewertet. Das Angebot mit der höchsten Punktezahl erhält den Zuschlag. Die Erfüllung aller Kriterien (Ausschluss- und Sollkriterien) ist mit entsprechenden Datenblättern oder Bestätigungen, die dem Angebot beizulegen sind, nachzuweisen. Es sind alle gelbmarkierten Felder durch den Bieter auszufüllen.
|  |  | Spalte vom Bieter auzufüllen, sofern gelbmarkiert: |  |  | Spalte für die spätere Auswertung des Angebots durch die Vergabestelle / Einrichtung:
Pos. | Beschreibung der Geräte / Spezifikationen | Ausschluss- kriterium | Erfüllt |  | Mögliche max. Punkte | Erreichte Punkte |  |  | Bemerkung | Erreichte Punkte (gewichtet)
|  |  | ja | nein |  | vollständig 100 % | teilweise 50 % | gar nicht 0%
| Technische Spezifikationen Verbrennungsanalysator (Dumas) | [8 empty] | 0.3
1 | Funktionsprinzip: Vollautomatische Stickstoff-/Proteinbestimmung nach der Dumas-Methode zur Untersuchung von Futtermittel, Pflanzen und Düngemittel | A
2 | Arbeitsbereich 0,05-100% Protein (Nx6,25) bei maximaler Einwaage von 1 g | A
3 | Wiederholbarkeit/Präzision <0,05% N bei homogenen Standards | A
4 | geringe Analysenzeit < 5min |  |  |  | 10
5 | Gaskonfiguration: Betrieb ausschließlich mit Helium (Trägergas) und Sauerstoff (Reaktionsgas). | A
6 | Option für alternatives Trägergas Argon falls Helium nicht verfügbar ist | A
7 | Inteligente, probenabhängige Sauerstoff-Dosierung |  |  |  | 10
8 | Standby-Modus, der den Heliumfluss bei Nichtbenutzung minimiert |  |  |  | 10
9 | Ofentemperatur 950-1200°C mit Zertifikat | A
10 | Detektor: Hochempfindlicher Wärmeleitfähigkeitsdetektor (WLD/TCD) | A
11 | Autosampler muss mindest. 60 Positionen umfassen und eine Erweiterung ermöglichen | A
12 | Messung von Flüssigproben muss möglich sein | A
13 | Einwurf der Proben in Zinnfolie oder Kapseln ohne Unterbrechung des Gasstroms (Schleusensystem) |  |  |  | 10
14 | Schneller Austausch von Verbrennungs- und Reduktionsrohre |  |  |  | 10
15 | Überwachung von Gasdruck, Temperatur und Leckagen | A
16 | PC mit Windows 11: Echtzeitanzeige der Analysewerte, Softwarepaket mit Dauerlizenz, netzwerkfähig | A
17 | Bedienerhandbuch und Software komplett in deutsch |  |  |  | 5
18 | Schnittstelle zu Excel | A
19 | Alle benötigten Verbindungsstücke, Anschlüsse und Kabel, Aufbaumaterialien | A
Sonstiges / Allgemeines
20 | kostenlose Lieferung frei Haus direkt an die Betriebsstelle, Aufstellung vor Ort und Installation aller Anschlüsse | A
21 | Zertifizierte Installation , Funktionstest und Einweisung in die Bedienung nach Montage, Übergabe Dokumentation (es wird nur ein Komplettangebot akzeptiert) | A
22 | Schulung für Anwender vor Ort (Theorie Gerät, Umgang mit der Software, Methodenerstellung, Kalibrierung, Troubleshooting | A
23 | Inzahlungnahme Altgerät "LECO FP 628" (in gesonderter Position in Angebot ausweisen!) | A
24 | Lieferung, Installation, Schulung und Übergabe innerhalb von 8 Wochen nach Auftragsvergabe, spätestens zum 30.11.2026 | A
| Summen |  |  |  | 55 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| max. erreichbare Punkte nach Gewichtung (0,30) |  |  |  | 16.5
Folgendes Gerät liegt dem Angebot zugrunde (Bennenung Name):
Angebotspreis für das oben angebotene Gerät (netto)
´+ 19 % Mwst
´= Angebotssumme für das oben angebotene Gerät (brutto)
Nettopreis für die Inzahlungnahme des Altgeräts LECO FP 628
´+ 19 % Mwst
´= Bruttopreis für die Inzahlungnahme des Altgeräts LECO FP 628
ANGEBOTSENDSUMME (Angebotssumme für das oben angebotene Gerät (brutto) + Bruttopreis für die Inzahlungnahme des Altgeräts LECO FP 628) [Dieser Betrag ist in das Formblatt 633 zu übernehmen.]
Im Rahmen von Serviceleistungen bieten wir folgenden Stundensatz für einen Techniker an (netto):
Im Rahmen von Serviceleistungen bieten wir folgende Anfahrtspauschale an (netto):
Bitte beachten Sie, dass die Abfrage der Serviceleistungen nur für bisher nicht geplante/ unvorhergesehene Leistungen erfolgt. Diese werden nur nach gesonderter Beauftraung des Auftraggebers fällig und fliesen nicht in die weitere Angebotsauswertung mit ein.